Załącznik nr 1

Oferta cenowa

Modernizacja systemu rezonansu magnetycznego

Sygn. Sz.S.P.O.O.SZPiGM 3810/68/2021

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modernizacja systemu rezonansu magnetycznego |  |  |  |
| 2 | Prace adaptacyjne |  |  |  |
| 3 | Dekontaminacja + pomiary pola magnetycznego (na potrzeby Sanepidu) |  |  |  |
| 4 | Koszty finansowania płatności ratalnej |  |  |  |
| 5 | Razem |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że oferta cenowa uwzględnia wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia

Oferowany termin gwarancji: …………. miesięcy(min.: 60)

Wykonawca:

………………………………………………………

……………………………………….………………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP: ……………………………………………………..

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

………………………………………..………………

Nr tel.: …………………………….…………………

Nr fax:………………………………………………..

e-mail: ……………………………….………………

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| Modernizacja rezonansu magnetycznego |
| demontaż |
| 1 | Demontaż i odbiór części wyposażenia pierwotnego przewidzianego do wymiany (odbiór nie dotyczy podzespołów skażonych) (odbiór nie dotyczy nośników danych – dysków twardych zawierających dane osobowe, które po demontażu przekazane zostaną zamawiającemu – czynność potwierdzona stosownym protokołem) Wykonawca w ramach demontażu zużytych elementów systemu rezonansu magnetycznego zapewnia wszelkie niezbędne narzędzia do demontażu oraz załadunku podzespołów celem odbioru ich od zamawiającego. | TAK, WYMAGANE |
| MODERNIZACJA |
| 2 | Wymiana toru optycznego – nowy tor optyczny gwarantujący wysokiej jakości konwersję sygnału z postaci analogowej na cyfrową | TAK, WYMAGANE |
| 3 | Wymiana wzmacniacza RF – urządzenie fabrycznie nowe, zamawiający nie dopuszcza urządzenia używanego oraz regenerowanego. | TAK, WYMAGANE |
| 4 | Wymiana zasilacza gradientowego wraz z wzmacniaczem gradientowym – urządzenia fabrycznie nowe, zamawiający nie dopuszcza urządzeń używanych oraz regenerowanych. | TAK, WYMAGANE |
| 5 | Wymiana cewki RF Body Coil – urządzenie fabrycznie nowe, zamawiający nie dopuszcza urządzenia używanego oraz regenerowanego. | TAK, WYMAGANE |
| 6 | Wymiana komputera głównego – urządzenie fabrycznie nowe, zamawiający nie dopuszcza urządzenia używanego oraz regenerowanego. | TAK, WYMAGANE |
| 7 | Wymiana rekonstruktora – urządzenie fabrycznie nowe, zamawiający nie dopuszcza urządzenia używanego oraz regenerowanego. Główny procesor: min. 8 rdzeni o taktowaniu min. 2,1 GHz posiadający min. 10200 pkt. wg. cpubenchmark.net Pamięć RAM – min. 64 GB Dysk twardy SSD – min 480 GB Prędkość rekonstrukcji min. 37000 FFT/sekundę przy matrycy 256x256 dla pełnego FOV | TAK, WYMAGANE |
| 8 | Wymiana stanowiska technika (komputer, monitor, krzesło) Stacja technika o parametrach: Procesor min. 4 – rdzenie o taktowaniu min. 3,6 GHz posiadający min. 8500 pkt. wg. cpubenchmark.net Pamięć RAM – min. 64 GB Dysk twardy SSD – min. 1TB Możliwość przechowywania obrazów – min. 3000000 nieskompresowanych obrazów 256x256 Napęd CD/DVD Sieć: Ethernet (10/100/1000) | TAK, WYMAGANE |
| 9 | Nowy odłączany stół pacjenta kompatybilny z rezonansem magnetycznym ze sterowaniem automatycznym. | TAK, WYMAGANE |
| 10 | Nowa obudowa rezonansu magnetycznego | TAK, WYMAGANE |
| 11 | Zestaw nowych cewek typu FLEX min. 16-kanałowych (elastycznych) – min. 3 szt. (duża, mała i średnia) do badań pediatrycznych oraz stawów – kolanowego, łokciowego, skokowego, barkowego, nadgarstka wraz z pozycjonerami do badań stawów. | TAK, WYMAGANE |
| OPROGRAMOWANIE Zamawiający wymaga dodatkowo wymiany podzespołów systemu oraz instalację oprogramowania niezbędnego do uzyskania poniżej określonych funkcjonalności |
| 12 | Możliwość wykonywania badań mózgu: - morfologia, dyfuzja, perfuzja - sekwencja do badania układu nerwowego i przestrzeni płynowych - sekwencje FSE do wysokorozdzielczych badań wolumetrycznych T1, T2 i FLAIR, umożliwiające szybkie rekonstrukcje warstw w dowolnej płaszczyźnie i o dowolnej grubości (także poniżej 1 mm) bez straty jakości obrazu - techniki 2D oraz 3D podwójnego echa pozwalające na separację sygnałów pochodzących od wody i tłuszczu sekwencja GRE do wysokorozdzielczych badań wolumetrycznych mózgu T1, - spektroskopia SVS (Single Voxel), 2D oraz 3D CSI - sekwencja do bezkontrastowych, wysokorozdzielczych, wolumetrycznych badań angiograficznych mózgu (drobnych naczyń i mikrokrwawień), - technika obrazowania zależnego od dyfuzji, o wysokim stosunku sygnału do szumu i krótkim czasie akwizycji - sekwencja do zaawansowanych badań dyfuzyjnych z wysoką jakością (m.in. multi-B value - do 40 wartości B, nowatorska detekcja kierunków, jednoczesne zastosowanie 3 gradientów dyfuzji, techniki „tetrahedral”) - FOCUS – sekwencja do wykonywania badań DWI w małym polu widzenia - badania Tensora Dyfuzji (150 kierunków), - Traktografia Tensora Dyfuzji, - opcja systemu, pozwalająca na generowanie sześciu różnych kontrastów na podstawie pojedynczej akwizycji. Generacja obrazów T1, T2, T1FLAIR, T2FLAIR, PD i STIR w czasie trzy razy krótszym niż w przypadku konwencjonalnych akwizycji. Możliwość generowania obrazów z dowolnymi nastawami TR, TE i TI po zakończeniu akwizycji. - sekwencja generująca syntetycznie obrazy o różnych wartościach współczynnika b w postprocessingu na podstawie jednej akwizycji DWI - aplikacja umożliwiająca redukcję artefaktów ruchowych podczas obrazowania mózgu sekwencją wolumetryczną CUBE - bezkontrastowa perfuzja mózgu | TAK, WYMAGANE |
| 13 | Możliwość wykonywania badań rdzenia kręgowego, w tym m.in.: - sekwencje 2D i 3D do zaawansowanych badań kręgosłupa (gł. wizualizacja istoty szarej i białej rdzenia kręgowego), - technika obrazowania zakończeń nerwowych w rdzeniu kręgowym, - sekwencja pozwalająca na uzyskanie czterech typów obrazów podczas jednej akwizycji, wyjątkowe tłumienie tłuszczu - sekwencja do badań stopnia otłuszczenia wątroby - oprogramowanie umożliwiające pół-automatyczne oznaczanie kręgów na obrazach sagitalnych kręgosłupa, | TAK, WYMAGANE |
| 14 | Możliwość wykonywania badań stawów (kolano, bark, nadgarstek, staw skokowy): - oprogramowanie do mapowania T2 w badaniach chrząstki międzystawowej oraz wyświetlania kolorowych map, - obrazowanie tkanek miękkich w sąsiedztwie niemagnetycznych implantów metalowych kości (np. implantu kości udowej), | TAK, WYMAGANE |
| 15 | Możliwość wykonywania badań okolic jamy brzusznej: - pakiet do badań dynamicznych wątroby, - sekwencja do badań dynamicznych wątroby (wykorzystująca technikę ARC - zaawansowana sekwencja do badań dynamicznych wątroby, pozwalająca na uzyskanie czterech typów obrazów podczas jednej akwizycji, wyjątkowe tłumienie tłuszczu - sekwencja do badań struktur jamy brzusznej z tłumieniem sygnału tłuszczu, - funkcja zapewniająca wzmocnione obrazowanie bez tłuszczu z wydajną koncepcją dwuechowej techniki Flex przeznaczonej do rozdzielania sygnałów wody i tłuszczu. Przekazywanie 4 obrazów/warstw: Tkanka tłuszczowa, woda, w fazie i poza fazą - sekwencja do badań dyfuzyjnych z wysoką jakością w obszarze jamy brzusznej (wykorzystywane np. w badaniach onkologicznych), - sekwencja do wykonywania badań DWI w małym polu widzenia - funkcja zapewniająca obrazowanie z kompensacją ruchów układu oddechowego w czasie rzeczywistym dla szerokiego zakresu sekwencji, w tym obrazowania dynamicznego T1w ze wzmocnieniem kontrastu. - sekwencja do badań cholangiograficznych - pakiet do bardzo szybkich akwizycji podczas badań dynamicznych (wątroby, prostaty, piersi), umożliwiający wykonanie skanu wysokiej rozdzielczości co 3 sekundy | TAK, WYMAGANE |
| 16 | Możliwość wykonywania badań naczyniowych: - z kontrastem - bezkontrastowych: sekwencje do bezkontrastowych, wysokorozdzielczych badań tętnic nerek, tętnic i żył mózgu, obszaru jamy brzusznej i kończyn dolnych | TAK, WYMAGANE |
| 17 | Pakiet wyciszający - obejmuje kompletny zestaw sekwencji opracowanych z myślą o pozyskiwaniu wysokorozdzielczych obrazów kontrastowych T1-, T2-, FLAIR- i PD-zależnych. Sekwencja obrazowania umożliwia akwizycję izotropowych obrazów 3D o kontraście T1 lub PD przy poziomie dźwięków nieprzekraczającym 3 dB powyżej dźwięków otoczenia. | TAK, WYMAGANE |
| 18 | Oprogramowanie pozwalające na przyspiesznie badań. Metody przyspieszenia obrazowania (skracające czas badań): - technika wykorzystywana do zredukowania czasu trwania skanu bez tracenia jakości obrazu. Wykorzystanie techniki nie jest ograniczone do określonych sekwencji obrazujących, cewek ani badanej anatomii. Metoda może być łączona z innymi, również służącymi do akceleracji, - funkcja rozszerzająca technikę akceleracji na szeroki zakres sekwencji 3D w celu zwiększenia jej przydatności klinicznej. Rozszerzenie w zakresie obrazowania neurologicznego, w zakresie obrazowania ciała, w zakresie obrazowania gruczołu sutkowego, do obrazowania ciała, wątroby, prostaty i gruczołu sutkowego. - poszerzenie możliwości obrazowania 3D, pozwalające skrócić czas skanowania i eliminując m.in. artefakty ruchowe i aliasing w celu skrócenia czasu skanowania przez zmniejszenie pola widzenia z kodowaniem fazowym bez obecności artefaktów aliasingu. - możliwość skrócenie czasu trwania skanu oraz izotropową rozdzielczość. | TAK, WYMAGANE |
| 19 | Oprogramowanie pozwalające na poprawę jakości obrazowania i skrócenie czasu badania. Algorytm rekonstrukcji oparty na uczeniu głębokim, stosowany do nieprzetworzonych danych ze skanowania w celu poprawy SNR i ostrości obrazu. Oprogramowanie poprawia jakość obrazu na poziomie podstawowym poprzez usuwanie zakłóceń i artefaktów pierścieni, przy jednoczesnym skróceniu czasu skanowania. | TAK, WYMAGANE |
| STACJE LEKARSKIE |
| 20 | Aktualizacja stacji lekarskich (2 szt.) do najnowszej wersji oprogramowania do zaawansowanego przetwarzania końcowego. Aktualizacja odbędzie się podczas modernizacji rezonansu oraz każdorazowo po ukazaniu się nowej wersji przez cały okres gwarancji. | TAK, WYMAGANE |
| 21 | Dostawa licencji umożliwiającej analizę badań prostaty, zgodnie z zaleceniami PIRADS (1 licencja). | TAK, WYMAGANE |
| UKŁAD CHŁODZENIA APARATU I POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH |
| 22 | Modernizacja oraz dostosowanie istniejącego układu chłodzenia wraz z systemem awaryjnego chłodzenia wodą miejską dla potrzeb aparatu. | TAK, WYMAGANE |
| 23 | Wykonanie układu chłodzenia w pomieszczeniach technicznych oraz pomieszczeniu diagnostycznym. | TAK, WYMAGANE |
| 24 | Wymiana sufitu podwieszanego w klatce Faradaya wraz z montażem nowego oświetlenia LED. | TAK, WYMAGANE |
| 25 | Serwis wraz z regulacją istniejących drzwi klatki Faradaya. | TAK, WYMAGANE |
| GWARANCJA I SERWIS |
| 26 | Gwarancja na cały system rezonansu magnetycznego min. 60 m-cy | TAK, WYMAGANE |
| 27 | Wykonawca w okresie gwarancji wykona przeglądy techniczne w ilości zalecanej przez producenta aparatu. | TAK, WYMAGANE |
| 28 | Dekontaminacja oraz pomiary pola magnetycznego na potrzeby Sanepidu | TAK, WYMAGANE |
| 29 | Zamawiający poniesie koszt dolewek helu powstałych w skutek prac związanych z modernizacją aparatu za wyjątkiem wystąpienia quench helu podczas prac związanych z modernizacją aparatu. | TAK, WYMAGANE |
| SZKOLENIA |
| 30 | Szkolenie dla techników z zakresu obsługi aparatu – min. 4dni Szkolenie odbędzie się po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia, w terminie ustalonym z zamawiającym. | TAK, WYMAGANE |
| 31 | Szkolenie dla lekarzy z zakresu nowych funkcjonalności – min. 4 dni Szkolenie odbędzie się po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia w terminie ustalonym z zamawiającym. | TAK, WYMAGANE |