Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/6/2022                                             Brzozów, dnia  04.02.2022r.

Dotyczy postępowania

Dostawa drenów wraz z dzierżawa pomp

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/6/2022

W związku z pytaniem  złożonym w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę,  Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 1 dopuści Zestaw drenów czterodrożny, światłoczuły (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 4 opakowań z lekiem cytostatycznym. Podaż za pomocą pomp zaoferowanych do dzierżawy Infusomat compact; linia główna do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 5 zastawek bezigłowych zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock. Cztery do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków (kompatybilne z CytoSet Mix) - oraz dodatkową zastawką umiejscowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa.

Ergonomiczna dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału; posiadająca filtr hydrofilny typu AirStop na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający

przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania? Dodatkowo załączamy katalog drenów do weryfikacji parametrów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 2 dopuści Zestaw drenów dwudrożny, światłoczuły (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 2 opakowań z lekiem cytostatycznym. Podaż za pomocą pomp zaoferowanych do dzierżawy Infusomat compact; linia główna do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności

rozłączania systemu; 3 zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock. Dwie do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków (kompatybilne z CytoSet Mix) - oraz dodatkową zastawką umiejscowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału; posiadająca filtr hydrofilny typu AirStop na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Na życzenie? Dodatkowo załączamy katalog drenów do weryfikacji parametrów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 3 dopuści Zestaw do podaży wlewów dożylnych przezroczysty. Dren wykonany z poliuretanu. Wyposażony w ostry kolec z odpowietrznikiem oraz filtrem powietrza zabezpieczony klapką; zacisk typu „C” na drenie poniżej kolca; dwuczęściową ergonomiczną komorę kroplową, wykonaną z przezroczystego materiału; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec po użyciu oraz miejscem do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu

podczas jego odpowietrzania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniem opakowania z płynem; pozbawiony ftalanów DEHP; zastawka bezigłową umiejscowioną na drenie pomiędzy kolcem, a komorą kroplową, służąca do podłączenia krótkiego drenu infuzyjnego lub podania bolusa, zastawka umożliwiająca stosowanie do min. 216 dostępów z automatycznym systemem zapobiegającym cofaniu się leków/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej „wyrzut pozytywny” 0,03ml. Dren o długości 300cm. Podaż za pomocą pomp zaoferowanych do dzierżawy Infusomat compact oraz metodą grawitacyjną? Dodatkowo załączamy katalog drenów do weryfikacji parametrów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie do postępowania drenów i dedykowanych do pracy z nimi pomp  objętościowych renomowanego producenta B. Braun Melsungen A.G. Firma B. Braun jest jedynym producentem, który w swojej ofercie posiada materiały zużywalne do pomp objętościowych – przyrządy CytoSet, które spełniają definicję systemu zamkniętego zgodnie z definicją NIOSH. Poniżej kluczowe parametry pompy objętościowej, pozostałe informacje znajdują się w załączonej instrukcji obsługi. Zaznaczamy, iż te urządzenia pracują już w Państwa szpitalu.

1. Urządzenie nowe i nieużywane, wyprodukowane w min. 2021 roku.

2.Pompa objętościowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych i dojelitowych za pośrednictwem standardowych medycznych

dróg dostępu. Do tych dróg należą m.in.: droga dożylna, dotętnicza, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa.

3. Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci

4. Masa pompy gotowej do użycia 1.9 kg

5. Stopień ochrony IP34

6. Kolorowy wyświetlacz czytelny pod kątem 80 stopni

7.Wbudowany uniwersalny uchwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, szyn poziomych, oraz do przenoszenia pompy.

8. Możliwość łączenia pomp w moduły po 3 pompy, bez użycia stacji dokującej

9. Linia infuzyjna mocowana od przodu

10.Możliwość podaży żywienia dojelitowego, dostępne dreny do podaży żywienia dojelitowego ze złączem ENFit

11.Dostępne dreny wielodrożne do podaży leków cytotoksycznych, chroniących przed

promieniowaniem UV, z 3 lub 5 zaworami bezigłowymi.

12.Pełne programowanie pompy za pomocą fizycznej klawiatury nawigacyjnej (symbolicznej)

13. Menu pompy w języku polskim

14. Zatrzaskowe mocowanie i współpraca ze stacją dokującą

15. Komunikacja pomiędzy pompą a stacją dokującą za pośrednictwem IrDA

16.Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie.

17. Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1200 ml/h. Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji.

18. Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu

19.Możliwość programowania parametrów infuzji min. w jednostkach: mg, mcg, ng, IE, mmol z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h)

20. System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji

21. Wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 - 9999 ml programowana, co 0,01 ml

22. Wstępnie wybierany czas w zakresie 00h01min - 99h59min

23.Bolus na żądanie, bolus programowany z automatyczną kalkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu, Prędkość bolusa 1-1200 ml/h

24. Możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych

25. Tryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem, co 1 minutę

26.Tryb nocny z redukcją intensywności podświetlenia, z możliwość włączenia ręcznego lub

zaprogramowania automatycznego przełączania

27.Biblioteka zawiera 3000 leków, z możliwością podzielenia na 30 kategorii i 15 profili pacjentów.

Każdy lek może występować w 10 stężeniach, oraz być powiązany z limitami miękkimi, z limitami twardymi, jednym z 8 kolorów oraz ciśnieniem okluzji. Nazwa leku stale widoczna na wyświetlaczu pompy, również po wystąpieniu alarmu

28.Ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie od 50 mmHg do 750mmHg, wskaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy

29.Wbudowany akumulator litowo – jonowy, zasilanie z wbudowanego akumulatora 6 godz. Przy przepływie 25 ml/h, czas ponownego ładowania ok. 3 godz.

30.Po odłączeniu zasilania sieciowego na wyświetlaczu widoczna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora wyrażona w godz. i min.

31. Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłączonej do zasilania sieciowego

32. Natężenie akustycznych sygnałów alarmowych regulowane na 9 poziomach w zakresie od 45 do 75 dB

33. Historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwością zapisania do 1000 zdarzeń

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 1,2 wymaga, aby zawory w zestawach do podłączenia krótkich linii z lekiem cytostatycznym posiadały zastawki jednokierunkowe, które zapobiegają cofaniu leku z jednego do drugiego opakowania? Dodatkowo załączamy katalog drenów do weryfikacji parametrów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 6

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 1,2,3 wymaga, aby wszystkie dreny były wykonane z poliuretanu? Dodatkowo załączamy katalog drenów do weryfikacji parametrów

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga.

Pytanie 7

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 1,2,3 wymaga, aby zestawy posiadały filtr AirStop w komorze kroplowej zapobiegający zapowietrzaniu się drenu podczas infuzji oraz wypełniania linii? Dodatkowo załączamy katalog drenów do weryfikacji parametrów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.