Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/43/2023                                                      Brzozów  16.08.2023r.

Dotyczy  postępowania

dostawa aparatu hdr do brachyterapii

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/43/2023

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, występując jako zamawiający w niniejszym postępowaniu, na podstawie art. 286 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmian w specyfikacji  warunków zamówienia w zakresie:

- SWZ – Załącznik nr 1. Wzór oferty przetargowej.

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 1 do swz (wzór oferty przetargowej). Nowa treść wzoru oferty przetargowej otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszego pisma.

Zmiana wprowadzona w Specyfikacji Warunków Zamówienia jest wiążąca dla wszystkich wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Znak sprawy: SZSPOO.SZPiGM.3810/43/2023

Załącznik nr 1

Wykonawca:

…………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres,

w zależności od podmiotu:

NIP:…………………………………

KRS: ………………………………

O F E R T A

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące  udzielenia zamówienia publicznego na dostawę aparatu HDR do brachyterapii, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/43/2023, przedstawiamy następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do brachyterapii HDR | szt | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Dostawa i montaż | szt | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Szkolenie personelu | szt | 1 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

PARAMETRY  WYMAGANEGO I OFEROWANEGO SPRZĘTU

|  | Aparat HDR do brachyterapii - szt. 1 w konfiguracji: | WARUNKI | Wpisać TAK/NIE lub poziom oferowanego parametru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać |  |
|  | Nazwa | podać |  |
|  | Typ | podać |  |
|  | Aparat oraz oferowane wyposażenie są fabrycznie nowe i wyprodukowane w roku 2023 | TAK |  |
|  | Aparat z systemem jezdnym | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w kabel kontrolny o długości równej długości kabla ze źródłem | TAK |  |
|  | Aparat jest wyposażony w niezależny od sieci zewnętrznej system zasilania awaryjnego | TAK |  |
|  | Aparat jest wyposażony w system automatycznego awaryjnego wycofania źródła z niezależnym, zapasowym zasilaniem | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznego wycofania źródła | TAK |  |
|  | Wbudowany detektor promieniowania | TAK |  |
|  | Dodatkowy pomiar czasu | TAK |  |
|  | Osłonność sejfu: minimum 11 Ci | TAK, podać |  |
|  | Źródło radioaktywne do aparatu afterloader HDR – izotop irydu Ir192 | TAK |  |
|  | Aktywność nominalna źródła: 370GBq (10 Ci) +/- 10% | TAK |  |
|  | Zasięg źródła / zasięg terapeutyczny min. ≥ 40cm | TAK, podać |  |
|  | Prędkość przesuwu źródła: ≥ 50cm/s | TAK, podać |  |
|  | Źródło kroczące do przodu | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. podać |  |
|  | Wielkość źródła wraz z kapsułą: maksymalnie 0,9mmx5mm | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. podać |  |
|  | Dokładność pozycjonowania źródła: ≤2mm | TAK, podać |  |
|  | Powtarzalność ustawienia pozycji źródła: ≤0,5mm | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt podać |  |
|  | Gwarantowana ilość transferów źródła: ≥ 30 000 transferów | TAK, podać |  |
|  | Liczba fizycznych kanałów roboczych w aparacie ≥ 30 | TAK |  |
|  | Liczba fizycznych kanałów roboczych w aparacie ≥ 40 | TAK – 10 pkt. Nie – 0 pkt. podać |  |
|  | Długość prowadnicy wraz z aplikatorem: min 130 cm | TAK, podać |  |
|  | Liczba punktów postoju źródła w kanale: minimum 60 | TAK, podać |  |
|  | Liczba punktów postoju źródła w kanale: > 400 | TAK, podać |  |
|  | Minimalna odległość pomiędzy pozycjami postojowymi źródła: 1mm | TAK, podać |  |
|  | Konstrukcja źródła zapewnia zastosowanie krzywizny aplikatora o promieniu ≤13 mm | TAK, podać |  |
|  | Kabel sprawdzający o długości równej długości kabla ze źródłem | TAK |  |
|  | Komputer typu PC, pracujący w oparciu o system operacyjny Windows lub równoważny, zalecany przez producenta aparatu | TAK |  |
|  | Przechowywanie w komputerze sterującym aparatem HDR danych pacjentów, planów leczenia i historii frakcjonowania | TAK |  |
|  | Kolorowy monitor | TAK |  |
|  | Funkcja raportowania bezpośrednio na stacji sterującej aparatem HDR | TAK |  |
|  | Urządzenia do weryfikacji pierwszej pozycji źródła | TAK |  |
|  | Import, przy użyciu standardu DICOM, planów leczenia z oferowanego, kompatybilnego oprogramowania do planowania leczenia brachyterapii poprzez sieć szpitalną | TAK |  |
|  | Import planów leczenia z oferowanego, kompatybilnego oprogramowania do planowania leczenia brachyterapii poprzez nośniki typu: CD/DVD, pamięć USB typu pendrive | TAK |  |
|  | Drukarka laserowa A4, monochromatyczna do drukowania raportów | TAK, podać |  |
|  | Zintegrowany bezprzerwowy UPS | TAK |  |
|  | Urządzenie umożliwiające przeprowadzanie testów weryfikacyjnych pozycji źródła | TAK |  |
|  | Zestaw awaryjny składający się z kontenera awaryjnego dla oferowanego źródła i dedykowanego wyposażenia awaryjnego | TAK |  |
|  | Kontener transportowy dla oferowanego źródła | TAK |  |
|  | Niezależny monitor promieniowania w bunkrze aparatu HDR | TAK |  |
|  | Światła ostrzegawcze | TAK |  |
|  | Sygnalizator akustyczny | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z zabezpieczeniem drzwi bunkra, zapewniającym wycofanie źródła w razie otwarcia drzwi w trakcie terapii | TAK |  |
|  | System dozymetryczny do kalibracji źródła wyposażony w komorę studzienkową i elektrometr; system musi posiadać świadectwo kalibracji na źródło Ir-192 | TAK, podać nazwę, typ i producenta |  |
|  | Świadectwo wzorcowania dla oferowanej komory na promieniowanie izotopu Ir 192, aktualizowane w okresie trwania gwarancji na przedmiot zamówienia | TAK |  |
|  | Miernik do pomiarów dozymetrycznych środowiska | TAK, podać |  |
|  | System audio i video do monitorowania pacjenta w trakcie terapii, zapewniający dwukierunkową komunikację | TAK |  |
|  | Zaktualizowanie posiadanego systemu planowania do najnowszej dostępnej na rynku wersji programowej i sprzętowej | TAK |  |
|  | Zestaw wielokanałowego aplikatora dopochwowego przystosowany do obrazowania CT/MR w komplecie z trzema cienkimi sondami tytanowymi i kompletem sond domacicznych o trzech różnych kątach nachylenia. | TAK, podać |  |
|  | Zestaw cewników z kołnierzem (30 szt.) do wykorzystania z wielokanałowym aplikatorem dopochwowym | TAK, podać |  |
|  | Zestaw wielokanałowego aplikatora dopochwowego posiada kanały o krzywiźnie odpowiadającej zakrzywieniu końca aplikatora w celu optymalnego napromienienia sklepienia pochwy | TAK, podać |  |
|  | Zestaw aplikatora dooskrzelowego, obejmujący: - aplikator dooskrzelowy, kompatybilny z CT i NMR - 50 szt. - złączka do aplikatorów oskrzelowych - 3 szt. - marker do aplikatora dooskrzelowego – 3 szt. | TAK, podać |  |
|  | Elastyczne przewody wszczepiane (z guziczkami blokującymi) o średnicy 6F i długości 300mm w ilości min.200 szt. | TAK, podać |  |
|  | Zestaw szablonu piersi – 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Zestaw do brachyterapii piersi techniką APBI oparty na systemie aplikatorów elastycznych o średnicy 4F w zestawie min. 300 szt. aplikatorów o długości min. 240mm z akcesoriami do cięcia, ogranicznikami i zgrzewarką (2szt.) umożliwiającą mocowania ograniczników bez konieczności szycia. System zapewnia stałą długość implantów i ich numerację | TAK, podać |  |
|  | Akcesoria do brachyterapii piersi: - ostro zakończone igły metalowe o średnicy max 1,5 mm - 50 szt. - mandryny odpowiednie do oferowanych igieł - 50 szt. - nakrętki do powyższych igieł w ilości 100 szt. - narzędzie do blokowania śrubek – 2 szt. - nakładki sterylizacyjne do igieł – 200 szt. | TAK, podać |  |
|  | Akcesoria do brachyterapii prostaty: - ostro zakończone igły metalowe o średnicy max 1,9 mm - 80 szt. - mandryny odpowiednie do oferowanych igieł - 80 szt. | TAK, podać |  |
|  | System ultrasonograficzny z zaawansowanymi algorytmami i z zaimplementowaną technologią Sztucznej Inteligencji System wyposażony w: • Obrazowanie Harmoniczne zapewniające wysoką jakość obrazu, również na dużych głębokościach • Obrazowanie harmoniczne różnicowe nowej generacji zapewniające większą penetrację i rozdzielczość przestrzenną • Spektralny Doppler Pulsacyjny • Doppler Kolorowy / Power Doppler • Rozszerzone obrazowanie Dopplerowskie o wysokiej czułości i rozdzielczości pozwalające uzyskiwać bardzo precyzyjne obrazy naczyń • Dopplerowskie obrazowanie mikronaczyń narządów miąższowych (nerki, wątroba, piersi, tarczyca) z bardzo wysokim odświeżaniem • Fuzja obrazów w czasie rzeczywistym z synchronizacją płaszczyzn (obrazowanie USG z CT/MRI/PET) • Zaawansowana analiza obrazu poprawiająca wizualizację i rozróżnialność struktur. • Powiększenie obrazu PAM/ZOOM/EXPAND w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu - umożliwia powiększanie dowolnego fragmentu obrazu (max. powiększanie: x27,1) • Smart 3D – obrazowanie 3D z tzw. wolnej ręki • 23" cyfrowy monitor LCD LED (Full HD) z wysokim kontrastem i rozdzielczością • Panel dotykowy LCD 12” do regulacji parametrów i wykonywania pomiarów • Dwa dyski: systemowy min. 128 GB oraz twardy dysk min. 1 000 GB na dane użytkownika • Napęd CD\DVD wbudowany w aparat • Porty USB 2.0/3.0 • Cyfrowe wyjście HDMI • Wbudowana karta sieciowa z komunikacją w standardzie DICOM 3.0 • Sonda Convex, szerokopasmowa: min.1,0 – 8,0 MHz, kąt skanowania min. 115º • Sonda Liniowa, szerokopasmowa: min. 5,0 – 14 MHz, szerokość skanu (FOV): min. 58 mm | TAK |  |
|  | Przewody transferowe potrzebne do wykorzystania powyższych aplikatorów wraz z oferowanym aparatem | TAK, podać |  |
|  | Przewody transferowe do posiadanych aplikatorów używanych z wymienianym aparatem | TAK, podać |  |
|  | Markery potrzebne do wykorzystania powyższych aplikatorów wraz z oferowanym aparatem w obrazowaniu CT i MR | TAK, podać |  |
|  | Podstawka do mocowania aplikatorów ginekologicznych | TAK, podać |  |
|  | Pojemnik do sterylizacji dla oferowanych aplikatorów | TAK, podać |  |
|  | Drukarka do wydruków 3D | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
|  | Dostawa źródeł w okresie gwarancji (min.4 rocznie) | TAK |  |
|  | Dostarczany sprzęt jest kompatybilny z posiadanym systemem planowania leczenia brachyterapii prostaty w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Dostarczany sprzęt jest kompatybilny z posiadanymi aplikatorami i systemem planowania leczenia raka gruczołu krokowego wykorzystywanymi przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Wykonanie dokumentacji ochrony radiologicznej (projektu osłon stałych przed promieniowaniem) | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi min. 3 dni robocze | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Przeglądy techniczne urządzeń wymagane / zalecane przez producenta w okresie gwarancji są wliczone w cenę przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania wymaganych przeglądów, przy czym ostatni przegląd musi być wykonany w ostatnim miesiącu okresu gwarancji. | TAK, podać w miesiącach |  |
|  | Pełna obsługa serwisowa w okresie obowiązywania gwarancji wliczona w cenę przedmiotu zamówienia | TAK |  |

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

nr tel. …………………………….

e-mail ………………..…………….

…………………………………………

(podpis)