 **SZPITAL SPECJALISTYCZNY**

**W BRZOZOWIE**

**PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY**

**im. Ks. Bronisława Markiewicza**

ADRES: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

**tel./fax. (13) 43 09 587**

**www.szpital-brzozow.pl e-mail:** [**zampub@szpital-brzozow.pl**](mailto:zampub@szpital-brzozow.pl)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/59/2023 Brzozów, dnia 06.09.2023 r.

**Dotyczy**

**Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania badań moczu wraz z dzierżawą analizatora**

**Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM.3810/59/2023**

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1-dot. -załącznik nr 1 do SWZ - tabela nr 1, pkt 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora o wydajności 240 próbek na godzinę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 2 - dot. -załącznik nr 1 do SWZ - tabela nr 1, pkt 10**

Czy Zamawiający dopuści analizator z objętością moczu w badanej próbce potrzebnej do oceny elementów upostaciowanych i analizy fizykochemicznej maksymalnie 4,1 ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający posiada często próbki do oznaczania o całkowitej objętości ok. 2,5 ml.

**Pytanie nr 3-dot. załącznik nr 1 do SWZ - tabela nr 1, pkt 12**

Prosimy o dokładne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem różnicowanie krwinek czerwonych i wolnej hemoglobiny? Czy Zamawiający dopuści analizator gdzie wykonuje się różnicowanie krwinek czerwonych i wolnej hemoglobiny za pomocą pasków (odczyt wizualny).

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga automatycznego różnicowania krwinek czerwonych i wolnej hemoglobiny.

**Pytanie nr 4-dot. załącznik nr 1 do SWZ - tabela nr 1, pkt 16**

Czy Zamawiający dopuści analizator z metodą pomiaru kolorymetria fotoelektryczna - technika obrazowania przepływowego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga zastosowania fluorescencyjnej metody cytometrii przepływowej.

**Pytanie nr 5-dot. załącznik nr 1 do SWZ - tabela nr 1, pkt 18**

Czy Zamawiający dopuści analizator z wynikami prezentowanymi za pomocą realnych zdjęć na ekranie i na wyniku?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 6-dot. załącznik nr 1 do SWZ - tabela nr 1, pkt 26**

Czy Zamawiający dopuści analizator z objętością moczu w badanej próbce potrzebnej do oceny elementów upostaciowanych i analizy fizykochemicznej maksymalnie 4,1 ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wykorzystuje często próbki do oznaczania o całkowitej objętości ok. 2,5 ml.

**Pytanie nr 7-dot. załącznik nr 1 do SWZ - tabela nr 1, pkt 29**

Czy Zamawiający dopuści analizator pozwalający na ocenę ciężaru właściwego moczu i konduktywności moczu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 8-dot. umowy**

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 9-dot.** **§6 ust.1 wzoru umowy**

Czy Zamawiający dopuści możliwość dosyłania faktury papierowej po dostawie towaru lub w formie elektronicznej na e-mail w formacie pliku pdf?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Powyższe kwestie regulują przepisy rangi ustawowej.

**Pytanie nr 10-dot. §6 ust. 4 wzoru umowy**

Czy Zamawiający dopuści skrócenie terminu z 90 dni na *45 dni*?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 11-dot. §6 ust. 5 wzoru umowy**

Prosimy o usunięcie zapisu lub o jego modyfikację poprzez dodanie zdania:

„za wyjątkiem okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje następujących modyfikacji projektowanych postanowień umowy:

1. Zamawiający dodaje do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ, zapis o następującej treści:

*„§13*

*Umowa została zawarta z datą złożenia ostatniego z podpisów elektronicznych, stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w formie elektronicznej.”*

1. Treść § 1 ust. 3 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

*„Umowa została zawarta na czas określony 24 miesięcy, z możliwością jej przedłużenia za zgodą obu Stron umowy, w przypadku niewyczerpania łącznej wartości zamówienia brutto, na łączny okres nie dłuższy niż 36 m-cy. Przedłużenie umowy nie jest dorozumiane i wymaga formy aneksu. W przypadku niewyrażenia zgody przez Sprzedającego na przedłużenie umowy nie przysługują mu roszczenia odszkodowawcze z tytułu.”*

1. Zamawiający usuwa zapis nagłówka wzoru umowy dotyczący daty zawarcia umowy.