## Wymagania techn. do części 1
Załącznik nr 1
3810/14/2024
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE CZĘŚCI NR 1
Wymagania techniczne parametrów analizatorów do oznaczeń koagulologicznych
Dostawy odczynników do koagulologii wraz z dzierżawą analizatorów koagulologicznych
LP. | Parametr/warunek wymagany opis analizatora, dostawy, serwisu | Wymóg | Potwierdzenie spełnienia wymagań (wpisać tak/nie lub wymagane dane - w poz. nr 1 i 2)
1 | W pełni zautomatyzowane analizatory koagulologiczne składające się z: komputera sterującego, części pomiarowej, monitora. | podać nazwę analizatorów
2 | Rok produkcji analizatora nie starszy niż 2015 oraz fabrycznie nowy analizator back up. | podać rok produkcji
3 | Wydajność aparatów dla analizy czasu protrombinowego: min. 240 ozn./h, min. 100 ozn./h dla drugiego | tak
4 | Możliwość wykonywania równocześnie pomiarów metodami: wykrzepialną (na zasadzie optycznej) chromogenną i immunologiczną – z zastosowaniem metody „mikro”. | tak
5 | Aparat typu Random Access, Batch i STAT każda pozycja próbówkowa może w razie potrzeby być zaprogramowana jako pilna. | tak
6 | Minimum 500 kuwet pomiarowych na pokładzie analizatora. | tak
7 | Tromboplastyna ludzka (rekombinowana) o ISI zbliżonym do 1,0 (+/- 0,1). | tak
8 | Trwałość odczynników do PT, APTT, Fibr. min. 5 dni w warunkach przechowywania na pokładzie aparatu. | tak
9 | Wymagana liniowość D-Dimerów min. 7000 ng/ml w pierwszym oznaczeniu | tak
10 | Zdefiniowana wartość odcięcia (cut off) dla wykluczenia ZP i ZZG dla testu D-Dimer w oparciu o piśmiennictwo medyczne. | tak
11 | Odczynnik do D-Dimerów płynny, gotowy do użycia. | tak
12 | System operacyjny umożliwiający pracę wielozadaniową (Windows) – tj. podczas wykonywania serii pomiarów można równolegle przygotować listę roboczą dla następnej serii badań bądź przeprowadzić kalibrację. | tak
13 | System kontrolowania odczynników z pomiarem ich objętości uwzględnieniem numerów seryjnych, terminów ważności oraz ilością testów pozostałych do wykonania. | tak
14 | Analizator z opcją sprawdzania prawidłowego poziomu próbki dotyczy jednego analizatora. | tak
15 | Automatyczne powtarzanie pomiarów – w przypadku wystąpienia wyników budzących wątpliwości i wyników poza liniowością metody (reflex test). | tak
16 | Zautomatyzowany odczyt barkodowy próbek, czytnik wewnętrzny umożliwiający jednocześnie odczyt wszystkich wkładanych w statywie materiałów. | tak
17 | Przedanalityczne skanowanie próbki celem wykrycia interferencji w dotyczy jednego aparatu. | tak
18 | Wbudowany przebijak korków systemu zamkniętego pobrania dla obu analizatorów | tak
19 | Zautomatyzowany odczyt barkodowy wszystkich załadowanych odczynników. | tak
20 | Możliwość swobodnego doładowania: odczynników próbek, kuwet w trakcie pracy. | tak
21 | Rozbudowany system kontroli jakości uwzględniający karty Levey-Jeningsa i Reguły Westgarda. | tak
22 | Możliwość przeprogramowania priorytetu próbki (na CITO) w trakcie prac aparatu. | tak
23 | Odpowiedniej mocy UPS dla komputera i aparatu. | tak
24 | Drukarka Laserowa. | tak
25 | Takie same odczynniki, kontrole, kalibratory oraz materiały zużywalne w obu aparatach. | tak
26 | Wymagane połączenie LIS na koszt wykonawcy kompatybilne z systemem. | tak
27 | Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty charakterystyki substancji niebezpiecznych najpóźniej w dniu instalacji analizatorów. | tak
WYMAGANIA OGÓLNE
1 | Wykonawca na czas trwania umowy zapewni odpowiednią ilość odczynników, kalibratorów, kontroli, odczynników myjących, odbiałczających oraz części zużywalnych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania sprzętu, w tym pojemników na zużyte kuwety. Posiadających Certyfikaty CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją Zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/W. | tak
2 | W trakcie trwania umowy Wykonawca zapewni udział w kontroli międzynarodowej dla wszystkich oznaczanych parametrów co najmniej 1 raz w miesiącu. Randox (APTT, PT, INR,TT,Fibrynogen) Labquality (D-Dimer) | tak
3 | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia aplikacyjnego dotyczącego obsługi analizatora zakończonego uzyskaniem certyfikatu. | tak
4 | Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów udziału w szkoleniach organizowanych przez dostawcę/Wykonawcę na terenie Polski dla dwóch osób z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i kontroli jakości dla min. 2 osób. | tak
5 | Wykonawca użyczy nieodpłatnie: a) Mikroskop diagnostyczny – 1 szt. b) Klimatyzator przenośny – 1 szt. c) Klimatyzator ścienny na pow. 25m2 ( 65 m3 ) parter KW 6,5 - 1 szt. c) Drukarka do kodów kreskowych (szerokość taśmy 32 mm x 20 mm) – 1 szt. d) Wirówka stołowa – 1 szt. | tak
6 | Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Standardowe Procedury Robocze do oferowanych analizatorów, ulotki i karty charakterystyk. | tak
7 | Zabezpieczenie opieki serwisowej w okresie dzierżawy wraz z kosztami pracy i części niezbędnych do naprawy i serwisu aparatu, w tym okresowe przeglądy serwisowe według zaleceń producenta min. 1 raz w roku. Czas naprawy max. 48 godz. od chwili zgłoszenia. | tak
8 | Instalacja analizatora do 3 tyg. od zawarcia umowy | tak
9 | Termin dostawy odczynników do 5 dni roboczych. | tak
10 | W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy okaże się, że do wykonania wskazanej przez Kupującego liczby badań konieczne jest dostarczenie innych lub większej liczby odczynników i materiałów eksploatacyjnych niż zdeklarowana przez Sprzedającego, wówczas produkty te dostarcza sprzedający na normalnych zasadach nieodpłatnie. | tak