Sz.S.P.O.O. SZP 3810/64/2024                                             Brzozów, dnia  30.07.2024r.

Dotyczy postępowania

Dostawa lampy operacyjnej

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZP 3810/64/2024

W związku z pytaniami  złożonymi w niniejszym postępowaniu,  zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

Pakiet nr 1

Pytanie 1.  Ad 11. Czy Zamawiający potraktuję równoważnie współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego wynoszącego 98?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2. Ad 12. Czy Zamawiający potraktuję równoważnie współczynnik odwzorowania barwy czerwonej wynoszącego 97?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3. Ad 13. Czy Zamawiający potraktuję równoważnie współczynnika odwzorowania koloru skóry wynoszącego 98?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4. Ad 14. Czy Zamawiający dopuści głębokość oświetlenia (L1+L2) dla Ec: 20% wynoszącą 150 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5. Ad 16. Czy Zamawiający potraktuję równoważnie lampę wyposażoną w białe diody LED – 72 szt. w każdej czaszy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 6.  Ad 17. Czy Zamawiający dopuści elektroniczną regulację temperatury barwowej światła w 5 krokach z poziomu podstawowego panelu sterującego na ramieniu czaszy w zakresie 3 600-5 100K?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 7. Ad 19. Czy Zamawiający dopuści elektroniczną regulację średnicy pola bezcieniowego w przedziale 140 mm-320 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 8. Ad 30. Czy Zamawiający dopuści stopień ochrony czasz wynoszący IP 54?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9. Ad 33. Czy Zamawiający dopuści szybę osłaniającą zespoły diod LED wykonaną z bezpiecznego materiału?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Odpowiedzi na pytania oraz zmiany wprowadzone w SWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.