SZS.POO.SZP.3810/70/2024 Brzozów, dnia 18.09.2024r.

**Dotyczy postępowania**

**Dostawa sprzętu medycznego**

**Sygn. Sz.S.P.O.O. SZP 3810/70/2024**

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu, zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Czy zamawiając dopuści wysokiej klasy wideolaryngoskop, wyposażone w port typu USB-C do ładowania oraz transmisji danych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2**

Czy zamawiając dopuści wysokiej klasy wideolaryngoskop, który posiada ochronę przed parowaniem kamery podczas zabiegu niewymagająca podgrzewania – łyżki jednorazowe z powłoką anti-fog?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 3**

Czy zamawiając dopuści wysokiej klasy wideolaryngoskop, który posiada źródło światła nie mniejsze niż 600 luxów oraz temperaturę barwową światła nie mniejszą niż 5000K?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z swz oraz wcześniejszymi odpowiedziami na pytania.

**Pytanie 4**

Czy zamawiając dopuści wysokiej klasy wideolaryngoskop, łyżki jednokrotnego użytku typu MAC w 5 różnych rozmiarach oraz z powłoką anit-fog?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 5**

**Dotyczy zapisu:**

Termin wykonania niniejszego zamówienia:

- dostawa, instalacja i szkolenie do 45 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy do 60 dni od daty zawarcia umowy ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z swz.

**Pytanie 6**

do pakietu 3 poz. 9 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta o wymiarach 280 x 220 x 220 mm (wys. x szer. x gł.)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 7**

do pakietu 3 poz. 12 –Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta o przepływie powietrza 1380 l/min?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 8**

do pakietu 3 poz. 18 –Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta z filtrem wyższej klasy HEPA H14?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 9**

do pakietu 3 poz. 21 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta o poziomie głośności <55dB?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 10**

do pakietu 3 poz. 23 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta o średnim poborze mocy 750W?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 11**

do pakietu 3 poz. 26 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu stosowania kocy specjalnych – z dodatkową termoizolacją?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z swz.

**Pytanie 12**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta w zestawie z kocami dla dorosłych o wymiarach 210 cm x 120 cm??

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 13**

Pakiet 3

Ad.2-27

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o następujących parametrach:

Urządzenie ogrzewające pacjenta ciepłym powietrzem. Panel sterujący z przyciskami membranowymi

Zakresy temperatur:

- temperatura otoczenia

- 34°C

- 40°C

- 43°C

- 46°C

Diodowe wskaźniki wybranej temperatury

Dwa poziomy natężenia przepływu

Wykorzystuje silnik prądu stałego,  cichszą i najnowocześniejszą dmuchawę

Przycisk „stand by” na panelu sterującym

Możliwość zamocowania aparatu na zwykłym stojaku do kroplówek lub łóżku pacjenta – uchwyty mocujące i zaczepy przy urządzeniu

 Zatwierdzenia FDA, CE, TGA, Japan Health

 Zgodność z IEC 60601-1 3rd Edition, AM 1 przez UL, USA

Klasyfikacja urządzenia – typ BF

Urządzenie medyczne – klasa IIb

Urządzenie wyposażone w uchwyt do przenoszenia

Niewielka waga urządzenia max 6 kg (bez podstawy jezdnej)

Wymiary urządzenia: 29 cm x 22cm x 40cm

Ustawienia temperatury mierzą średnią temperaturę powietrza na końcu przewodu doprowadzającego - Temperatura otoczenia 34°C, 37°C, 40°C, 43°C lub 46°C

Wbudowany system monitorowania bezpieczeństwa

Bakteriologiczny filtr powietrza o wysokiej skuteczności filtracji HEPA 99,99% 0,2 micronów.

Dokładność temperatury dostarczanego powietrza, z wyjątkiem ustawienia temperatury otoczenia -  +/- 2°C z osłoną przewodu doprowadzającego

Wentylator -

Jeśli wymagany jest wysoki przepływ,

(Naciśnij przycisk \_ WYSOKA PRĘDKOŚĆ)

Panel sterujący ze wskaźnikiem wymiany filtra HEPA

Zasilanie sieciowe 220-240 Vac, 50/60 Hz.

Koce wykonane z tkaniny nie zawierającej lateksu.

Dostępne koce ogrzewające pacjenta min. w 7 rozmiarach, dostosowane do różnego rodzaju potrzeb (koce na dolną część ciała; koce na górną część ciała; koce na całe ciało; koce pediatryczne; koce pod pacjenta)

Jednorazowe koce ogrzewające dla dorosłych (do każdego urządzenia):

- koc na całe ciało dla dorosłych (długość min. 210cm) - 30 szt.

Gwarancja 24 miesiące

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ i innymi odpowiedziami.

**Pytanie 14**

Pakiet 3

Ad.27

Prosimy o dopuszczenia koców o wymiarach 150X203 cm, pakowanych po 10 szt.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ i innymi odpowiedziami.

Odpowiedzi na pytania oraz wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.