SzSPOO.SZP.3810/82/2024 30.09.2024 r.

**Dotyczy postępowania**

**o udzielenie zamówienia publicznego:**

**Dostawa myjni – dezynfektora wraz z wyposażeniem**

**Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZP 3810/82/2024**

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w grzałki ogrzewające wodę dopasowane mocą do urządzenia.

**odpowiedź:**

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

**pytanie nr 2**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu trójkolorowego oświetlenia wnętrza komory na rzecz równoważnych komunikatów na wyświetlaczu urządzenia?

**odpowiedź:**

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

**pytanie nr 3**

Prosimy o odstąpienie od wymogu w p. 12: „Kontrola pracy wszystkich ramion natryskowych w myjni i wózkach wsadowych poprzez pomiar ich częstotliwości obrotów” i / lub dopuszczenie równoważnego funkcjonalnie systemu stałej kontroli ciśnienia w układzie myjącym (częstotliwość obrotów ramion myjących zależy od ciśnienia w układzie), a sama częstotliwość obrotów, ze względu na specyfikę procesu, nie jest miarą sprawności urządzenia.

**odpowiedź:**

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

**pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w wyraźny, kontrastowy ekran o przekątnej 4 cale, prezentujący wszystkie istotne parametry, ustawienia i powiadomienia, z łatwą do czyszczenia i dezynfekcji powierzchnią, spełniający pozostałe wymagania (po stronie załadowczej i wyładowczej)?

**odpowiedź:**

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

**pytanie nr 5**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w 20 programów fabrycznych + 20 programów z możliwością edycji zgodnie z wymaganiami użytkownika oraz 4 programy serwisowe (liczba programów serwisowych zależy od producenta danego sprzętu i w żaden sposób nie wpływa na korzystanie z urządzenia przez użytkownika)?

**odpowiedź:**

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

**pytanie nr 6**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie wyposażone w system automatycznej identyfikacji wózków wsadowych z uwagi na dodatkowe koszty zakupu i eksploatacji takiego rozwiązania?

**odpowiedź:**

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

**pytanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie wyposażone w system pomiaru przewodności z uwagi na dodatkowe koszty zakupu i eksploatacji takiego rozwiązania?

**odpowiedź:**

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

**pytanie nr 8**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w dwie wydajne pompy obiegowe, każda o wydajności 600 l / min.?

**odpowiedź:**

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

**pytanie nr 9**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w dwa przyłącza do wózków wsadowych w komorze?

**odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również rozwiązanie w postaci minimum dwóch przyłączy obiegu wody zlokalizowanych z dwóch stron komory mycia.

**pytanie nr 10**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w osobny obieg powietrza suszącego?

**odpowiedź:**

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

**pytanie nr 11**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w kondensator oparów bez opisanego systemu odzysku ciepła (opisany system „wstępnego podgrzania” wody posiada bardzo niską wydajność)?

**odpowiedź:**

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

**pytanie nr 12**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w pompy dozujące z możliwością nastawy stężenia dozowania w innych jednostkach, np. ml / l? Nastawa stężenia jest przeprowadzana przez wykwalifikowany serwis, więc opisany parametr nie ma znaczenia użytkowego dla operatora urządzenia.

**odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**pytanie nr 13**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w wózek wsadowy do mycia narzędzi chirurgicznych o pojemności 18 tac DIN, posiadający 6 poziomów mycia, z czego 4 demontowalne?

**odpowiedź:**

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

**pytanie nr 14**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w wózek wsadowy do mycia narzędzi chirurgicznych o pojemności 15 tac DIN, posiadający 5 poziomów mycia, z czego 3 demontowalne?

**odpowiedź:**

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

**pytanie nr 15**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w wózek wsadowy przeznaczony do mycia 4 kontenerów o wymiarach 600 x 300 x 270 mm z pokrywami zamiast opisanego wózka wsadowego 1-poziomowego z wkładką do mycia kontenerów?

**odpowiedź:**

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

**pytanie nr 16**

Czy Zamawiający uzna wymaganie rozbudowy stacji uzdatniania wody za spełnione, jeżeli Wykonawca wykona ją w sposób równoważny funkcjonalnie z uwzględnieniem zapotrzebowania i zachowania przyszłościowej rezerwy?

**odpowiedź:**

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.