SzSPOO.SZP.3810/82/2024 Brzozów 30.09.2024 r.

**Dotyczy postępowania**

**o udzielenie zamówienia publicznego:**

**Dostawa myjni – dezynfektora wraz z wyposażeniem**

**Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZP 3810/82/2024**

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**pytanie nr 1**

Dot. Pkt. 19- Prosimy o dopracowanie czy Zamawiający wymaga aby środki chemiczne niezbędne do prowadzenia wymaganych programów były umieszczane pod komorą mycia w ilość ubożejącej wykonania mycia-dezynfekcji- termiczne konserwacji urządzenia od 4-5 szt. kanistrów min 5 litrowych ?

**odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga zaproponowanego rozwiązania.

**pytanie nr 2**

Dot. Pkt 29 - Prosimy o odstąpienie od wymogu stosowania pompy o wydajności 700l/min jako wskazującego jednego wytwórcę urządzenia i zmianę zapisu na właściwy z punktu widzenia ustawy PZP tj. pompa o wydajności dostosowanej do konstrukcji urządzenia i wymogów normy PN EN 15 883.

**odpowiedź:**

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

**pytanie nr 3**

Dot. Pkt 30 - Prosimy odstąpienie od wymogu konieczności stonowania trzech przyłączy jako wskazującego na jednego wytwórcę MIELE Steelco Group i zastąpienie go wymogiem zgodnym z ustawą PZP tj. przyłącza zapewniające prawidłowy proces mycia zgodnie z normą PN EN 15-883.

**odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również rozwiązanie w postaci minimum dwóch przyłączy obiegu wody zlokalizowanych z dwóch stron komory mycia.

**pytanie nr 4**

Dot. Pkt 44 - Czy Zamawiający nie popełnił błędu wymagając tak dużego zużycia wody na cykl napełnienia komory ? Obecnie dostarczane do placówek służby zdrowia urządzenia tego typu nie pobierają więcej wody niż 25 litrów na pojedyncze napełnienie komory tj. fazę cyklu. Myjnie deflektory wykonujące programy zgodnie z normą PN EN 15 883 wykonują min 6 faz mycia, przy postawionym wymogu myjni będzie zużywała min. 210 litrów wody na cykl zamiast 150 litrów, tak więc wymóg narazi placówkę na zużycie większe niż ogólnie przyjęte o ponad 1500 litrów wody uzdatnionej miesięcznie.

**odpowiedź:**

Zamawiający nie popełnił błędu w opisie przedmiotu zamówienia i nie dokonuje zmian w treści SWZ.

**pytanie nr 5**

Dot. Pkt 45 - Czy Zamawiający nie popełnił błędu wymagając urządzenia o tak dużej mocy elektrycznej ? Obecnie dostarczane urządzenia do placówek służby zdrowia w celu ograniczenia kosztów eksploatacji nie pobierają więcej jak max. 25 kW

**odpowiedź:**

Zamawiający nie popełnił błędu w opisie przedmiotu zamówienia i nie dokonuje zmiany w treści SWZ.

**pytanie nr 6**

Dot. Pkt 67 - Prosimy o udostępnienie badań wody zasilającej stację RO w celu dobrania urządzeń o właściwej wydajności.

**odpowiedź:**

W załączeniu do odpowiedzi na niniejsze pytania sprawozdanie z badań wody.

**pytanie nr 7**

Czy wykonanie przyłączy wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych, wentylacyjnych, pneumatycznych leży po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy?

**odpowiedź:**

Wykonanie przyłączy leży po stronie zamawiającego.

**pytanie nr 8**

Czy wykonanie zabudowy wykończeniowej np. z blachy kwasoodpornej leży po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy?

**odpowiedź:**

Wykonanie zabudowy wykonanej z blachy kwasoodpornej leży po stronie Wykonawcy.

**pytanie nr 9**

Czy Zamawiający dysponuje drogą transportową o szerokości min. 105 cm oraz wysokości 200 cm?

**odpowiedź:**

Zamawiający dysponuje drogą transportową o takich wymiarach.

**pytanie nr 10**

Dotyczy: Załącznika numer 1, pkt 70 wymaganych parametrów technicznych:

Czy Zamawiający w pkt 70 wymaga aby Wykonawca w dniu zakończenia gwarancji przekazał Zamawiającemu jeden, stały i niezmienny kod serwisowy uprawniający do pełnego dostępu serwisowego?

**odpowiedź:**

Zamawiający wymaga aby wykonawca po zakończeniu terminu gwarancji przekazał Zamawiającemu stałe, niezmienne kody serwisowe uprawniające do pełnej obsługi serwisowej sprzętu.

**pytanie nr 11**

Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający miał na myśli w pkt. 70 parametrów urządzenia wymagając „nieodpłatnego dostępu do kodów serwisowych  po zakończeniu gwarancji”.

A) Czy przypadek urządzenia w którym generowane jest hasło dzienne i Wykonawca nieodpłatnie daje dostęp do tego kodu serwisowego poprzez wpisanie dziennego hasła do urządzenia w danym dniu przez inżyniera serwisu Wykonawcy a obciąża Zamawiającego dojazdem i robocizną spełnia w/w warunek nieodpłatnego dostępu?

B) Czy przypadek w którym Wykonawca nieodpłatnie daje dostęp do kodów serwisowych (Inżynier wpisze kod serwisowy) ale wymusza na Zamawiającym, warunek wykonania przeglądu u danego Wykonawcy lub warunek zakupu zestawu serwisowego spełnia w/w warunek nieodpłatnego dostępu?

**odpowiedź:**

adA) Podany przypadek nie spełnia warunku. Zamawiający wymaga aby Wykonawca po zakończeniu terminu gwarancji przekazał Zamawiającemu kody serwisowe uprawniające do pełnej obsługi serwisowej sprzętu bez dodatkowych opłat za usługi dodatkowe.

adB) Podany przypadek nie spełnia warunku. Zamawiający wymaga aby Wykonawca po zakończeniu terminu gwarancji przekazał Zamawiającemu kody serwisowe uprawniające do pełnej obsługi serwisowej sprzętu bez dodatkowych opłat za usługi dodatkowe.

**pytanie nr 12**

W jaki sposób Zamawiający zamierza zweryfikować w trakcie rozstrzygania ofert parametr „nieodpłatne udostępnienie kodów serwisowych po zakończeniu gwarancji” jeżeli kody te Wykonawca będzie zobowiązany przekazać dopiero po zakończeniu gwarancji? W sytuacji kiedy jeden z Wykonawców wprowadzi Zamawiającego w błąd to fakt wprowadzenia w błąd zostanie zweryfikowany dopiero po zakończeniu gwarancji a więc min. 24 miesiące po zakończeniu postępowania.

**odpowiedź:**

W załączniku nr 3 do specyfikacji warunków zamówienia wzór umowy, w § 4 dodaje się pkt. 15 o treści:

*15. W terminie do 3 dni po zakończeniu terminu gwarancji, Sprzedający przekaże Kupującemu w ramach ceny przedmiotu sprzedaży określonej w § 2, pod rygorem naliczenia kar umownych, stałe, niezmienne hasła/kody, umożliwiające pełny dostęp serwisowy do przedmiotu sprzedaży.*

**Ponadto:**

Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia :

Niżej wymienione punkty specyfikacji warunków zamówienia otrzymują brzmienie:

**XII. Termin związania z ofertą.**

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **02.11.2024r.**

1. **Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert.**

Termin składania ofert ustala się na dzień: **03.10.2024 r. godz. 10:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **03.10.2024 r. o godzinie 10:05.**