|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Sz.S.POO.SZP 3810/1/2025 | Brzozów, 07.02.2025  r. |

**Dotyczy postępowania:**

**Dostawa tomografu komputerowego w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa z modernizacją i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego”**

**Sygn. Sz.S.P.O.O. SZP 3810/1/2025**

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu, Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1-dot. pkt nr 147 załącznika nr 1 do SWZ**

              Czy zamawiający zaakceptuje bezwkładowy, trzykanałowy, tłokowy (nie pompa perystaltyczna) wstrzykiwacz środka kontrastowego do badań metoda tomografii komputerowej na statywie jezdnym o następujących parametrach:

* System o gwarantowanej sterylności zestawu dziennego przez 24 godziny
* Dwa źródła środka kontrastowego i jedno soli fizjologicznej
* Ostrza typu spike o 24-godzinnej gwarancji sterylności zintegrowane z zestawem dziennym z możliwością wymiany w razie konieczności bez wymiany całego zestawu dziennego
* Mocowana zatrzaskowo linia pacjenta
* Automatyczne odpowietrzanie systemu przed badaniem oraz automatyczne wypełnienie linii pacjenta po każdej wymianie
* Iniekcje wielofazowe z możliwością zaprogramowania do 60 faz na jeden protokół badania
* Pojemnik na płyny do odpowietrzania wbudowany w urządzenie
* Dwa ekrany sterujące z intuicyjnym interfejsem użytkownika połączone za pomocą Wi-Fi
* Interfejs użytkownika w języku polskim
* Instrukcja postępowania dla użytkownika wyświetlana na ekranie sterującym
* Zasilanie sieciowe i akumulatorowe, minimalny czas pracy baterii 16 godzin lub 60 iniekcji
* Wbudowane w system ogrzewacze środka kontrastowego
* Sprzężenie z TK w klasie CAN IV
* Generowane, programowalne ciśnienie 300PSI ze skokiem co 1PSI- zapewnia zwartą geometrie bolusa podawanego środka kontrastowego i utrzymanie zadanej prędkości przepływu.
* Prędkość przepływu 0,1-10ml/s

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 2**

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia tomografu wraz z pełnym oprogramowaniem oraz **wszelkimi licencjami lub kluczami serwisowymi oraz danymi umożliwiającymi pełny dostęp do funkcjonalności zaimplementowanych w urządzeniu i pozwalających w sposób nieograniczony na wykonywanie procedur serwisowych określonych przez producenta w dokumentacji technicznej i instrukcji urządzenia na potrzeby świadczenia usług serwisowych po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego przez podmiot wybrany przez Zamawiającego w konkurencyjnej procedurze, m.in. takich jak: przeglądy techniczne, testy bezpieczeństwa, testy jakości obrazowania, konfiguracje ustawień, kalibracje, diagnostykę, naprawy, wymiany podzespołów, montaż lub demontaż urządzenia.**

Wykonawca wskazuje, że tylko takie zapisy SWZ zagwarantują Zamawiającemu nabycie pełnoprawnego urządzenia, którym będzie mógł następnie swobodnie dysponować.

Powyższa okoliczność będzie miała szczególne znaczenie po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego.   
Wówczas, Zamawiający będzie zobowiązany wszcząć postępowanie na obsługę serwisową sprzętu w kolejnych latach. W celu należytego świadczenia tej usługi, wybrany wykonawca będzie musiał uzyskać pełny dostęp do urządzenia. W przypadku więc gdy Zamawiający nie będzie dysponentem niezbędnego oprogramowania oraz **licencji lub kluczy serwisowych**, na zdecydowanie uprzywilejowanej pozycji znajdzie się dostawca sprzętu wyłoniony w przedmiotowym Postępowaniu. Tylko on bowiem będzie posiadał wszelkie niezbędne oprogramowanie, kody i dostępy serwisowe. To zaś w istocie uniemożliwi przeprowadzenie konkurencyjnego postępowania na pogwarancyjną obsługę serwisową sprzętu – w szczególności, w sytuacji, w której od wykonawców będzie wymagane zawieranie dodatkowo odrębnych umów licencyjnych z producentem sprzętu.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z treścią specyfikacji warunków zamówienia.

**Pytanie nr 3-dot. załącznika nr 1 do SWZ**

Czy, mając na uwadze funkcjonalność poprzedniego tomografu, Zamawiający będzie wymagał funkcjonalności: *„Dedykowany fantom wraz z oprogramowaniem umożliwiającym ocenę gęstości mineralnej kości (BMD) w odcinku lędźwiowym kręgosłupa (densytometria CT)”*?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 4-dot. załącznika nr 1 do SWZ**

W związku z faktem, iż przedmiot zamówienia obejmuje dostawy sprzętu i usługi, które są opodatkowane różnej wysokości stawkami VAT, prosimy o potwierdzenie, iż wykonawca będzie miał możliwość modyfikacji tabeli cenowej i dokonania podziału pozycji w niej zawartych poprzez wyszczególnienie różnych stawek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmodyfikowanie treści formularza asortymentowo-cenowego w powyższym zakresie.

**Pytanie nr 5-dot. załącznika nr 1 do SWZ-pkt 148**

*Fantom do kontroli jakości wraz z oprogramowaniem i laptopem*

Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarcza zestaw fantomów do wykonania codziennych, podstawowych testów kontroli jakości. W związku z tym, prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowych fantomów do wykonania innych testów, wraz z oprogramowaniem i platformą sprzętową (laptop) do wykonania innych testów i jeśli tak, to jakie testy mają być możliwe do wykonania na takim zestawie.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania dodatkowego fantomu z oprogramowaniem do wykonywania testów: grubość warstwy i rozdzielczość wysokokontrastowa.

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający posiada wolne licencje PACS/RIS w zakresie podłączenia wszystkich elementów zadania do systemów będących w posiadaniu Zamawiającego oraz jeśli tak – czy dysponuję niezbędną ekspertyzą techniczną, aby wykonać parametryzację tych systemów?

Jeśli Zamawiający wymaga dostawy/zakupu nowych licencji, to prosimy o podanie producentów obu systemów (PACS/RIS).

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zaoferowania licencji w cenie oferty oraz konfiguracji z systemem PACS ( Vizopacs-producenta: Softmed) wraz z funkcjonalnością WORKLIST.

**Pytanie nr 7**

W związku z rozwojem możliwości zdalnego wsparcia funkcjonowania aparatury medycznej prosimy o potwierdzenie umożliwienia łączności z aparatami będącymi przedmiotem postępowania1 przy użyciu tunelu VPN z wykorzystaniem sieciowej infrastruktury Zamawiającego o przepustowości minimum 4Mbps (Upload/Download). Przyjęta przez Producenta strategia zapewnienia szeroko rozumianego wsparcia w użytkowaniu oraz serwisowaniu aparatury medycznej wymaga zapewnienia takiego łącza, którego poziom bezpieczeństwa jest zgodny z najwyższymi standardami rynkowymi. Wykorzystanie wspomnianego łącza umożliwia zarówno znaczne skrócenie czasu związanego z wszelkimi awariami (poprzez zdalną diagnostykę oraz naprawę), szybkie zapewnienie wszelkiego wsparcia aplikacyjnego oraz bieżące aktualizacje oprogramowania, również w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wpisuje się to w dyrektywę unijną NIS2 gdzie podmioty kluczowe i ważne powinny przyjąć szeroki wachlarz podstawowych praktyk dotyczących cyberhigieny.

1- dotyczy tylko tych aparatów, gdzie technicznie możliwe jest podłączenie zdalnej łączności.

**Odpowiedź**:

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 8 - dot. wzoru umowy**

Zwracam się z wnioskiem o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej i powołanie się w §3 ust. 1 zamiast na §2 ust. 4 na §2 ust. 3.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje poprawienia omyłki pisarskiej w wyżej opisany sposób.

**Pytanie nr 9**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający we własnym zakresie, przygotuje pomieszczenia umożliwiające dostawę i instalację urządzenia opisanego w zał nr 1 wg wytycznych przekazanych przez Wykonawcę. Jeżeli Zamawiający oczekuje wykonania innych prac dostosowawczych w pomieszczeniach, wykraczających poza zobowiązania Wykonawcy do instalacji urządzenia, prosimy o opisanie powyższych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 10**

Prosimy o potwierdzenie, że strop w miejscu posadowienia urządzenia oraz droga transportu są przystosowane do przeniesienia obciążenia dla gantry 2060kg, dla stołu pacjenta 500kg

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 11**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający we własnym zakresie dostarczy medium w postaci wody lodowej do odprowadzenia 12kW mocy cieplnej o parametrach szczegółowo opisanych w wytycznych przygotowanych przez Wykonawcę i doprowadzenia instalacji do miejsca wskazanego w wytycznych przygotowanych przez Wykonawcę.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga dostarczenia tomografu wraz z systemem chłodzenia dostosowanym do potrzeb dostarczanego urządzenia.

**Pytanie nr 12**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dysponuje zapasem przyłączeniowej mocy elektrycznej dla aparatu TK 86,5 kVA

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 13**

Prosimy o podanie przekroju obecnie używanych kabli do zasilania aparatu TK; Prosimy o określenie długości trasy kablowej od rozdzielni do aparatu TK

**Odpowiedź:**

Przekrój obecnie używanych kabli: 5x50mm2, długość ok. 10 metrów.

**Pytanie nr 14**

W związku z wymaganym przez Zamawiającego terminem dostawy, instalacji i szkolenia do 42 dni, prosimy o potwierdzenie, że nie później niż na 28 dni przed terminem wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy przygotowane wg wytycznych Wykonawcy pomieszczenia. W przypadku zwłoki w przekazaniu przygotowanych pomieszczeń, termin wykonania przedmiotu umowy zostanie wydłużony o czas zwłoki +14 dni (dodatkowe dni są potrzebne Wykonawcy na ponowne skoordynowanie czynności instalacyjnych do nowych terminów).

**Odpowiedź:**

Zamawiający wydłuża termin dostawy, instalacji i szkolenia z 42 do 72 dni. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się do przekazania gotowych pomieszczeń przygotowanych wg wytycznych Wykonawcy nie później niż na 28 dni przed końcem wymaganego terminu realizacji zamówienia, pod warunkiem dochowania terminu dostarczenia przez Wykonawcę wytycznych i projektu osłon stałych nie później niż 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy. Przedłużenie terminu dostarczenia wytycznych ponad 7 dni będzie skutkowało proporcjonalnym skróceniem 28 dniowego terminu przekazania gotowych pomieszczeń. W przypadku zwłoki w przekazaniu przygotowanych pomieszczeń przez Kupującego, termin wykonania przedmiotu umowy zostanie wydłużony o czas zwłoki w przekazaniu gotowych pomieszczeń Sprzedającemu.

**Pytanie nr 15**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni Wykonawcy drogę transportu dla zdemontowanego urządzenia, oraz dla nowego urządzenia umożlwiającą transport urządzeń bez użycia windy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza i jednocześnie zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w celu ustalenia szczegółów przebiegu drogi transportu.

**Pytanie nr 16**

W związku z tym, że Wykonawca przystosowuje pomieszczenia dla potrzeb nowego urządzenia we własnym zakresie, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zamontuje i wykona okablowanie od WLZ do rozdzielnicy elektrycznej dedykowanej dla urządzenia oraz od rozdzielnicy do Urządzenia na własny koszt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przygotuje przyłącz do dedykowanej rozdzielnicy elektrycznej. Dostawa dedykowanej rozdzielnicy elektrycznej oraz przyłącz od rozdzielnicy do urządzenia leży po stronie Wykonawcy.

Jednocześnie Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania dokonuje następujących modyfikacji treści SWZ:

1. **Treść rozdziału nr VI specyfikacji warunków zamówienia otrzymuje brzmienie:**

*VI Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia*

*Termin wykonania niniejszego zamówienia:*

*-dostawa, instalacja i szkolenie* ***do*** *~~42~~* ***72 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.***

*Miejsce wykonania: siedziba zamawiającego.*

**2.Treść rozdziału nr XIV specyfikacji warunków zamówienia otrzymuje brzmienie:**

*XIV Termin związania ofertą:*

*Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia: ~~18~~* ***20.05.2025 roku.***

**3.Treść rozdziału nr XVIII pkt 4 specyfikacji warunków zamówienia otrzymuje brzmienie:**

1. *Termin składania ofert ustala się na dzień: ~~18~~* ***20.02.2025 r. godz.: 10.00***

**4.Treść rozdziału nr XIX pkt 1 specyfikacji warunków zamówienia otrzymuje brzmienie:**

1. *Otwarcie ofert nastąpi w dniu: ~~18~~* ***20.02.2025 r. godz.: 10:05***

***5. Treść rozdziału nr XXIV specyfikacji warunków zamówienia otrzymuje brzmienie:***

*XXIV. Przewidziane zmiany treści umowy.*

*Możliwe zmiany treści umowy zostały określone w załączniku nr 5 do SWZ (wzór umowy).*

1. **Treść załącznika nr 5 do SWZ- wzór umowy otrzymuje brzmienie:**

**Załącznik nr 5**

Wzór umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

**UMOWA SPRZEDAŻY**

**NR SZP 3810/1/2025**

zawarta w Brzozowie, w dniu ………………………….. r. pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007954, reprezentowanym przez:

Lek. Tomasza Kondraciuka, MBA - Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”,

a:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

reprezentowaną przez:

…………………………………………….

…………………………………………….

zwaną w dalszej części umowy „Sprzedającym”.

Umowę zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z póź. zm.), w ramach zadania pn. ,,Przebudowa z modernizacją i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego.

§ 1

1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje tomograf komputerowy wraz z wyposażeniem. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w ofercie przetargowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwany w dalszej części umowy przedmiotem sprzedaży.
2. Sprzedający oświadcza, że przedmiot sprzedaży spełnia wszelkie wymagania norm i przepisów odnoszących się do wyrobów tego typu oraz do ich oznaczenia w sposób wymagany przepisami prawa, oraz że Kupujący może przenieść na niego roszczenia wynikające z niespełnienia powyższych wymagań co do jakości produktów lub sposobu ich oznaczania.
3. Sprzedający oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia do prowadzenia obrotu przedmiotem sprzedaży i na każde wezwanie Kupującego niezwłocznie przedstawi dokumenty potwierdzające powyższe.
4. Sprzedający zobowiązany jest do dostawy przedmiotu sprzedaży, instalacji, uruchomienia i przeszkolenia personelu Kupującego w terminie **do** ~~42~~ **72 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.**
5. *Sprzedający protokolarnie przekaże Kupującemu projekt osłon stałych i wytyczne odnośnie przygotowania pomieszczeń do montażu przedmiotu zamówienia w terminie* ***do 7 dni kalendarzowych*** *od dnia zawarcia umowy.*
6. *Kupujący protokolarnie przekaże Sprzedającemu gotowe pomieszczenia przygotowane wg wytycznych Sprzedającego określonych* *w* § 1 ust. 5 umowy *nie później* ***niż na 28 dni kalendarzowych*** *przed końcem terminu określonego w* § 1 ust. 4 umowy (z zastrzeżeniem zapisów określonych w § 1 ust. 7 *umowy).*
7. *W przypadku zwłoki w wykonaniu zobowiązań Sprzedającego wynikających z* § 1 ust. 5 *umowy, termin określony w* § 1 ust. 6 umowy  *zostanie proporcjonalnie skrócony o czas zwłoki w przekazaniu projektu osłon stałych i wytycznych.*

*8*. *W przypadku zwłoki Kupującego w przekazaniu przygotowanych pomieszczeń, termin wykonania przedmiotu umowy określony w § 1 ust. 4 zostanie wydłużony o czas zwłoki w wykonaniu zobowiązań Kupującego wynikających z § 1 ust. 6 umowy na podstawie aneksu do umowy.*

§ 2

1. Strony ustalają łączną wartość przedmiotu sprzedaży, określonego w § 1, na kwotę: ……………………………… PLN brutto.
2. Kwota wymieniona w § 2 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje wszelkie koszty związane z zakupem przedmiotów objętych umową, wymienionych w § 1 ust. 1, w szczególności:
3. Koszt dostarczenia przez Sprzedającego przedmiotu sprzedaży na teren Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, do pomieszczeń wskazanych przez Kupującego.
4. Całkowity koszt instalacji i uruchomienia przedmiotu sprzedaży wraz z przeprowadzeniem wszelkich niezbędnych pomiarów potwierdzających prawidłowe działanie zainstalowanego sprzętu.
5. Koszt przeszkolenia personelu wskazanego przez Kupującego do obsługi zainstalowanego sprzętu.
6. Pełny koszt sprawowania opieki serwisowo-gwarancyjnej w okresie gwarancji w tym koszty przeglądów okresowych, o których mowa w § 4.

~~2.~~ 3. Kupujący dokona odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru sporządzonego przez Strony niniejszej umowy.

~~3.~~ 4. Protokół odbioru zostanie sporządzony po dostawie, instalacji i przeszkoleniu w zakresie obsługi przedmiotu sprzedaży personelu Kupującego.

~~4.~~ 5. Osobą kontaktową i upoważnioną ze strony Kupującego w sprawie realizacji niniejszej umowy jest Pan Radosław Gromek tel. 13 43 09 575.

~~5~~. 6. Osobą kontaktową i upoważnioną ze strony Sprzedającego w sprawie realizacji niniejszej umowy jest ……………………………….……. tel……………………................................

~~6~~. 7. Wiążąca strony korespondencja w ramach umowy prowadzona będzie w formie pisemnej (adresy siedzib traktuje się jako adresy korespondencyjne), lub w formie email, ze strony Kupującego: radosław.gromek@szpital-brzozow.pl, ze strony Sprzedającego ………………………………………………………... Wszelkie uzgodnienia w formie telefonicznej są niewiążące dla stron, strony wykluczają je jako wiążącą formę komunikacji w ramach realizacji umowy.

§ 3

1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostarczony przedmiot sprzedaży kwotę ustaloną na podstawie § 2 umowy, przelewem bankowym w terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury, przy czym podstawą do przyjęcia faktury jest podpisany przez Strony protokół odbioru o którym mowa w ~~§ 2 ust. 4~~ *§ 2 ust. 3.*
2. Sprzedający zobligowany jest do dostarczenia do siedziby Kupującego faktury w terminie do 3 dni od daty podpisania protokołu odbioru.
3. Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Kupującego.
4. Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności, bez pisemnej zgody Kupującego pod rygorem nieważności (przez przelew wierzytelności strony rozumieją również wszelkiego rodzaju umowy zarządzania wierzytelnością, przejęcia wierzytelności do realizacji, ubezpieczenia wierzytelności itp.).

§ 4

1. Sprzedający udziela ……….. (min. 24)miesięcy gwarancji na przedmiot sprzedaży określony w § 1. Termin gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu odbioru określonego w § 2 ust. 4. Sprzedający obowiązki w zakresie gwarancji może wykonywać samodzielnie lub poprzez podmiot trzeci.
2. Okres gwarancji na części nowe, zainstalowane w wyniku usunięcia awarii w okresie gwarancji, jest równy terminowi gwarancji urządzenia.
3. Sprzedający w ramach gwarancji zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszystkich awarii przedmiotu sprzedaży.
4. Czas reakcji na zgłoszenie usterki **do 24h w dni robocze**, rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
5. Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – **maksymalnie 3 dni robocze** rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
6. Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – **maksymalnie 6 dni roboczych** rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
7. W sytuacji, gdy czas usunięcia awarii z przyczyn niezależnych od Sprzedającego przedłuży się ponad okres 7 dni roboczych Sprzedający o takiej sytuacji obowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego, z uzasadnieniem i wskazaniem przewidywanego terminu zakończenia naprawy.
8. Każdorazowo termin gwarancji przedłuża się o czas przestoju urządzenia liczony w dniach.
9. Jako czas niesprawności uznaje się czas od momentu zgłoszenia awarii przez Kupującego do momentu przekazania w pełni sprawnego urządzenia użytkownikowi.
10. Trzy naprawy w okresie gwarancji dotyczące tego samego podzespołu lub elementu zobowiązują Sprzedającego do wymiany podzespołu lub elementu na nowy.
11. Sprzedający, w okresie gwarancji, na własny koszt i w uzgodnieniu z Kupującym, wykona przeglądy okresowe sprzętu będącego częścią przedmiotu zamówienia w ilości zalecanej przez producenta tego sprzętu oraz w ilości wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa jednak nie mniejszej niż 1 raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji. Kupujący nie pokrywa żadnych kosztów związanych z przeglądem w tym kosztów dojazdu czy też kosztów części które są wymieniane w ramach przeglądu. Dopuszcza się możliwość zmiany w zakresie terminów i ilości przeglądów po uprzednich uzgodnieniach pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Ostatni przegląd gwarancyjny zostanie przeprowadzony w ostatnim miesiącu gwarancji.
12. Sprzedający ponosi odpowiedzialność cywilną za obrażenia osób i uszkodzenia sprzętu spowodowane zawinionym działaniem lub zaniechaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy bądź dobrej praktyki serwisowania sprzętu stanowiącego przedmiot sprzedaży.
13. Zgłoszenia awarii Kupujący dokonuje na adres email ……………......................................
14. Do kontaktu ze Sprzedającym w ramach kontaktów serwisowo-gwarancyjnych upoważnieni są następujący pracownicy Kupującego:

Pan Radosław Gromek – tel. 13 43 09 575, e-mail: radosław.gromek@szpital-brzozow.pl.

1. W przypadku, gdy w wystawionej osobno karcie gwarancyjnej zapisy sprzeczne będą z zapisami w niniejszej umowie za wiążące uważa się zapisy umowy.

§ 5

1. Kupujący może odstąpić od umowy, jeżeli przy dokonywaniu odbioru sprzętu okaże się, że sprzęt dostarczony przez Sprzedającego, jest niezgodny z przedmiotem sprzedaży określonym w specyfikacji warunków zamówienia.
2. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

* zwłoki w realizacji zobowiązań Sprzedającego wynikających z niniejszej umowy – w wysokości **0,1 %** wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki*( z wyłączeniem zobowiązań wynikających z treści § 1 ust. 5 umowy),*
* niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego zobowiązań umownych określonych w § 4 niniejszej umowy – w wysokości **0,1 %** wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
* odstąpienia od umowy przez Kupującego z winy Sprzedającego, w szczególności z przyczyn określonych w § 5 ust. 1 umowy, Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości **20 %** łącznej wartości przedmiotu sprzedaży, określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

1. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Sprzedający może być zobowiązany do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną na zasadach ogólnych.
2. Kupujący może odstąpić od naliczania kar umownych na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku Sprzedającego.
3. Sprzedający zobowiązany jest do zapłaty kwot wynikających z § 5 umowy w terminie 30 dni od dnia wezwania do zapłaty. Zwłoka upoważnia Kupującego do naliczenia odsetek ustawowych. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w wezwaniu do zapłaty Kupujący ma prawo potrącić należną kwotę wraz z odsetkami z bieżących należności Sprzedającego.
4. Realizacja kar umownych nie wyklucza podejmowania innych działań przez strony umowy, przewidzianych w umowie lub przepisach Kodeksu cywilnego, zmierzających do usunięcia uciążliwości związanych z niewykonywaniem zobowiązań wynikających z umowy.
5. Łączna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 100% wartości brutto zawartej umowy.

§ 6

Niespełnienie lub nienależyte spełnienie świadczenia będącego przedmiotem umowy przez Wykonawcę, powodujące utratę przez Zamawiającego środków publicznych zagwarantowanych Zamawiającemu umową z Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia nr DOI/FM/SMPL/19/MDSOR/2023/7/324,będącym dysponentem dotacji, spowoduje zapłatę przez Sprzedającego na rzecz Kupującego równowartości utraconej kwoty dotacji.

§ 7

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że umowa stanowi inaczej.
2. W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku zapłaty kar umownych.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.
4. W sprawach nieunormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
5. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.
6. Umowa została spisana w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

***Sprzedający Kupujący***

Odpowiedzi na pytania oraz zmiany wprowadzone w SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.