## 2 Trauma (hidden)
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na ….. dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/...../2024 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 2: Trauma - płytki LCP:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
PŁYTKA DO DALSZEJ NASADY KOŚCI PROMIENIOWEJ
1 | Płytka blokująco kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej - prosta, anatomicznie wygięta, boczna. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami T8. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 3 do 4 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
2 | Płytka blokująco kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa - pozastawowa, w kształcie litery T. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie, z ograniczonym kontaktem, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami T8. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
3 | Płytka blokująco kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa - z ograniczonym kontaktem, prawa i lewa. Płytka podgięta anatomicznie z trójkątnym wycięciem w głowie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami w różnych kierunkach oraz 4 otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Otwory w głowie płytki skonfigurowane w dwukolumnowy system blokowania kolumna środkowa i kolumna boczna. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami T8. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 2-3 do 5-6 otworów w trzonie i 6-7 otworów w głowie płytki. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
4 | Płytka blokująco kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej, grzbietowa - prawa i lewa. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami w różnych kierunkach oraz 4 otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami T8i. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. 4 otwory w trzonie i 7 otworów w głowie płytki. Materiał stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
5 | Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej „L”grzbietowa - prawa i lewa i skośna. Płytka posiadająca podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami T8. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość dł. 32-55, 2 do 4 otworów w trzonie i 2 lub 3 otwory w głowie. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
PŁYTKA DO BLIŻSZEJ NASADY KOŚCI PROMIENIOWEJ
6 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością - blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki, jak i głowy kości promieniowej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2.4/2.7mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami T8. Długość od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki. Płytki głowowe prawe i lewe, szyjkowe – uniwersalne. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
| PŁYTKA DO BLIŻSZEJ NASADY KOŚCI RAMIENNEJ | szt.
7 | Płytka anatomiczna blokująco kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej - na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami T8i. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej za pomocą celownika. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość ilość otworów od 3 do 12-13. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
8 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością - do bliższej nasady kości ramiennej, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm, podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod rożnymi kątami, w rożnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Śruby blokowane 3.5 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 2-3 do 13-14 otworów w trzonie. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
PŁYTKA DO DALSZEJ NASADY KOŚCI RAMIENNEJ
9 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością - blokująco kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu tylno-bocznego, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4, 2,7) pod różnymi kątami w różnych kierunkach oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami T8i. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 2-3 do 12-14 otworów w trzonie płytki i 3-5 otwory w głowie płytki. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
10 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością - blokująco kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu przyśrodkowego. Na trzonie w wersji z podcięciami bocznymi i od spodu płyty i bez. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz podłużny otwór blokująco kompresyjny umożliwiające elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami T8. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 3-7 do 14-15 otworów w trzonie płytki i 3-5 otworów w głowie płytki. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
11 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością - blokująco kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej do złamań pozastawowych. Na trzonie płyty otwory blokujące nie wymagające zaślepek/przejściówek współpracujące z wkrętami blokowanymi 3,5mm i otwory kompresyjne pod wkręty korowe 3,5mm oraz podłużny otwór kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii płyta tylno- boczna. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. W części trzonowej płytki otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami T8. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Długość ilość otworów od 4-6 do 14-21 na trzonie i 5 otworów w głowie płyty. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
PŁYTKA DO BLIŻSZEJ NASADY KOŚCI ŁOKCIOWEJ
12 | Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością - blokująco kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Możliwość dowolnego kształtowania płytki w części. trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami w różnych kierunkach oraz 7 otworów umożliwiających wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami T8i. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 2 do 12 otworów w części trzonowej i 8 otworów w głowie płytki. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
13 | Płytka do dalszej nasady kości strzałkowej/ bliższej nasady kości łokciowej - o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco kompresyjna, uniwersalna. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwór umożliwiający wprowadzanie wkrętów korowych pod różnymi kątami, w różnych kierunkach. Płytka posiada haki umożliwiające zakotwiczenie. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płycie (3,5) samogwintujące z gniazdami T8. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
PŁYTKA DO BLIŻSZEJ NASADY KOŚCI PISZCZELOWEJ
14 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością - blokująco kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(3.5), samogwintujące z gniazdami T8i. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
15 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością - blokująco kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej „T”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki 3 otwory prowadzące śruby blokowane oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(3.5), samogwintujące z gniazdami T8i. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 4 do 20 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
16 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami w różnych kierunkach oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5,0), samogwintujące z gniazdami T8i. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 4-5 do 13-14 otworów w trzonie i 3 otworów w głowie płytki. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
17 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością - blokująco kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej „T”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5.0/4.5. W głowie płytki 3 otwory prowadzące śruby blokowane oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5.0), samogwintujące z gniazdami T8i. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 106 do 322mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
18 | Płytka anatomiczna blokująco kompresyjna, do złamań bliższej nasady kości piszczelowej - wprowadzana techniką minimalnie inwazyjną, zakładana z dostępu bocznego, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5mm. W głowie płyty 5 otworów blokowanych prowadzących śruby pod różnymi kątami w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami T8i, wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 5 do 13 otworów w trzonie płytki i 5 otworów w głowie płytki. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
19 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością - blokująco kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „T”. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami w różnych kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5.0), samogwintujące z gniazdami T8i. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 3 do 10 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
20 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością - blokująco kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana z dostępu tylno-przyśrodkowego, z podcięciami od spodu płyty. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz podłużny otwór blokująco kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty 3 otwory blokowane prowadzące śruby pod różnymi kątami w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami T8i. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 1 do 10 otworów w trzonie płytki i 3 otwory w głowie płytki. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
PŁYTKA DO DALSZEJ NASADY KOŚCI PISZCZELOWEJ
21 | Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością - blokująco kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej, uniwersalna. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. Płytka posiada ramiona, które można doginać i przycinać do anatomii i potrzeb danego przypadku. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płycie (3,5) samogwintujące z gniazdami T8i. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 147 do 173mm, od 7 do 9 otworów w trzonie i 17 otworów w głowie. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
22 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością - blokująco kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami w różnych kierunkach oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami T8i. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 4 do 14 otworów w trzonie i 8-9 otworów w głowie płytki. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
23 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością - blokująco kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio bocznej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami w różnych kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami T8i. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otwory w głowie płytki. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
24 | Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością - blokująco kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5.0/4.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami w różnych kierunkach, blokująco kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5, 5,0) samogwintujące z gniazdami T8. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 123 do 411mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 4 otwory w głowie płytki. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
25 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością - blokująco kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem kostki przyśrodkowej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami w różnych kierunkach oraz 1 otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 117 do 252mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 9 otworów w głowie płytki. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
PŁYTKA DO KOŚCI STRZAŁKOWEJ
26 | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością -blokująco kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe. Mocowane od strony bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm oraz 4 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane, samogwintujące z gniazdami T8i wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm, 3,5- 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 3 do 15 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
27 | Płytki anatomiczne blokująco kompresyjne do dalszej nasady kości strzałkowej - prawe i lewe. Mocowane od strony bocznej. Na trzonie płyty otwory blokowane z możliwością zastosowania śrub blokowanych 3,5 mm, podłużny otwór kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki z możliwością zastosowania śruby korowej 3,5 mm oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 3,5 mm oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane, samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Długość od 85 do 154 mm, od 5 do 11 otworów w trzonie i 4 otwory w głowie płytki. Materiał tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
28 | Płytka kształtowa do dystalnej części kości strzałkowej - głowie płytki 5 otworów pod wkręty blokowane z łbem gwintowanym stożkowym o średnicy gwintu kostnego 3,5mm i 2 otwory pod druty Kirchnera. W części trzonowej płytki od 3 do 12 otworów z czego jeden otwór owalny, jeden otwór okrągły nieblokowany, oba pod wkręty korowe lub gąbczaste o średnicy zewnętrznej gwintu 3,5mm, reszta otworów pod wkręty blokowane z łbem gwintowanym stożkowym o średnicy gwintu kostnego 3,5mm. Koniec płytki ze spłaszczeniem ułatwiającym implantację i otworem na drut Kirchnera. Na trzonie płytki podcięcia pomiędzy otworami. Płytka symetryczna, jednolita dla prawej i lewej kości. Długości płyty w zależności od ilości otworów na trzonie od 77mm do 185mm. Materiał: tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
29 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością - blokująco kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe. Mocowane od strony tylno bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane, samogwintujące z gniazdami T8i wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm, 3,5- 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 3 do 15 otworów w trzonie i 8 otworów w głowie płytki. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
PŁYTKA PROSTA
30 | Płytka blokująco kompresyjna rekonstrukcyjna prosta - płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami T8. Długość od 4 do 22 otworów. Grubość płytki 2,5 mm. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
31 | Płytka blokująco kompresyjna rekonstrukcyjna prosta - płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami T8. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość, od 2-5 do 22 otworów. Grubość płytki 2,5/3,5 mm. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
32 | Płytka blokująco kompresyjna rekonstrukcyjna prosta - płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami T8i. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Długość od 3 do 16 otworów. Grubość płytki 3 mm. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
33 | Płytka blokująco kompresyjna prosta wąska, gruba z ograniczonym kontaktem - otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami T8i. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 4 do 12 otworów. Grubość płytki 4,0 mm. Materiał: stal lub tytan. Materiał stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
34 | Płytka blokująco kompresyjna prosta, wąska, cienka - otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami T8i. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 5 do 18 otworów. Grubość płytki 2,5 mm. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
35 | Płytka gruba blokująco kompresyjna z ograniczonym kontaktem, szeroka - na końcach płytki otwory do tymczasowego mocowania drutami Kirschnera 2,0mm. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5mm, naprzemiennie pochylone. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami T8i. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Długość od 5 do 18 otworów. Grubość płytki 4,5 mm. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
36 | Płytka wygięta blokująco kompresyjna z ograniczonym kontaktem, szeroka - na końcach płytki otwory do tymczasowego mocowania drutami Kirschnera 2,0mm. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5mm, naprzemiennie pochylone. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami T8i. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Długość od 12 do 18 otworów. Grubość płytki 4,5 mm. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
37 | Płytka prosta blokująco kompresyjna z ograniczonym kontaktem, wąska - otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami T8. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Długość od 2 do 22 otworów. Grubość płytki 4,5 mm. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
38 | Płytka blokowana tubularna 1/3 rurki - otwory w płytce blokowane nie wymagające zaślepek/przejściówek z gwintem stożkowym, z możliwością zastosowania śrub blokowanych 3,5 mm. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami T8i. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Długość od 2 do 12 otworów. Grubość płytki 1,8 mm. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
39 | Płytka blokująco kompresyjna do złamań trzonów oraz złamań okolicach przynasadowych - jedna część płyty spłaszczona. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco kompresyjne, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami T8i. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płytka posiada 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość, od 6 do 18 otworów. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
PŁYTKI KLINOWE DO OSTEOTOMII
40 | Płytka do wysokiej osteotomii kości piszczelowej - anatomiczna, o kształcie litery ”T”, blokująco kompresyjna, zakładana od strony przyśrodkowej. Na trzonie płyty dwa otwory blokowane (śruby 5,0 mm) oraz trzy otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 mm oraz co najmniej jeden otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera 2,0 mm. W części poprzecznej 3 otwory stożkowe gwintowane oraz co najmniej 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera 2,0. Płytka z poprzecznymi podcięciami umożliwiającymi łatwiejsze dopasowanie do kości. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
41 | Płytka klinowa blokująca - do otwartej osteotomii korekcyjnej części dalszej kości piszczelowej, dystansowa. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce 3,5 samogwintujące z gniazdami T8. Wysokość klina od 3mm do 15mm. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
42 | Płytka klinowa blokująca - do otwartej osteotomii korekcyjnej częścidalszej kości udowej „T”, dystansowa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory blokowane prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce 5,0 samogwintujące z gniazdami T8. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
43 | Płytka klinowa blokująca - do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej, dystansowa, przednia. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce 5,0 samogwintujące z gniazdami T8 Wysokość klina od 3mm do 17,5mm. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
44 | Płytka klinowa blokująca - do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej, dystansowa, przyśrodkowa. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce 5,0 samogwintujące z gniazdami T8. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
PŁYTKI DO DALSZEJ NASADY KOŚCI UDOWEJ
45 | Płytka anatomiczna blokująco kompresyjna do dalszej nasady kości udowej - od strony bocznej, wprowadzana techniką minimalnie inwazyjną, zakładana z dostępu bocznego, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 5,0 pod różnymi kątami w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami T8i, wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość, od 5 do 13 otworów w trzonie płytki i 6-7 otworów w głowie płytki. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
46 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością - blokująco kompresyjna do dalszej nasady kości udowej od strony bocznej, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane lite i kaniulowane (5,0/7,3). Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5,0/7,3), samogwintujące z gniazdami T8i. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia Długość od 6 do 22 otworów w trzonie i 6-7 otworów w głowie płytki. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
PŁYTKI DO KOŚCI OBOJCZYKOWEJ
47 | Płytka anatomiczna blokująco kompresyjna do złamań dalszej części obojczyka - wraz z przemieszczeniem stawu barkowo obojczykowego, prawa i lewa. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. Płytka zakończona hakiem umożliwiającym założenie jej pod wyrostek barkowy łopatki. Płytka posiada anatomiczne ugięcie 12°, ułatwiające jej założenie. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami T8. Głębokość haków, ilość otworów od 4 do 7. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
48 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością - blokująco kompresyjna do złamań trzonu obojczyka. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami T8i. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Dł. od ilość otworów od 6 do 8 na trzonie. Płytki prawe i lewe. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
49 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością – blokująco kompresyjna do złamań trzonu oraz bocznej części obojczyka. W głowie płytki zagęszczone otwory blokowane prowadzące śruby pod różnymi kątami w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii część boczna obojczyka z otworami pod śruby 2,4/2,7mm. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami T8i. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 i 1,5Nm. ilość otworów od 3 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płytki. Płytki prawe i lewe. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
PŁYTKI DO STOPY
50 | Płytka blokująco kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta do stopy - płytka posiadająca podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Otwory blokowane w płytce z gwintem stożkowym, nie wymagające zaślepek/przejściówek z możliwością zastosowania śrub blokowanych 2,4 mm, oraz otwory kompresyjne do śrub korowych 2,7 mm. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami T8i. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. od 3 do 10 otworów. Grubość płytki 1,8 mm | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
51 | Płytka blokująco kompresyjna prosta szeroka - otwory blokowane w płytce z gwintem stożkowym, nie wymagające zaślepek/przejściówek z możliwością zastosowania śrub blokowanych 2,4 mm, oraz otwory kompresyjne do śrub korowych 2,7 mm. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami T8i. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Długość od od 5 do 6 otworów. Grubość płytki 1,8 mm. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
52 | Płytka wygięta, łukowa do kości skokowej - z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej, uniwersalna do lewej i prawej kończyny. Otwory stożkowe gwintowane w formie oczek z przewężeniami ułatwiającymi docięcie i dopasowanie płytki do właściwej anatomii. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm samogwintujące z gniazdami T8i. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. 6 otworów. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
53 | Płytki prosta w kształcie litery I - mocowana z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej 2,4mm. 2 otwory stożkowe gwintowane. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm samogwintujące z gniazdami T8i. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Płyty blokowane w obrębie stopy, stabilizacja odłamów po złamaniach i osteotomiach kości śródstopia. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
54 | Płytka wygięta łukowa do kości łódkowatej - z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej, uniwersalna do lewej i prawej kończyny. Otwory stożkowe gwintowane w formie oczek ułatwiających docięcie i dopasowanie płytki do właściwej anatomii. Płytka posiada dodatkowe wypusty z otworami stożkowymi gwintowanymi pozwalające na dopasowanie do kości. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm samogwintujące z gniazdami T8i. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm, 11 otworów. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
55 | Płytka w kształcie trapezu - wygięta do kości sześciennej z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej, lewa i prawa. 11 otworów stożkowych gwintowanych. Płytka posiada wybranie pozwalające na łatwiejsze dopasowanie oraz ograniczenie kontaktu z kością Śruby blokowane w płytce 2,4 mm samogwintujące z gniazdami T8i. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
56 | Płytki w kształcie litery T - ukośna, prawa i lewa. Mocowana z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej 2,4mm. W części poprzecznej 2 otwory stożkowe gwintowane oraz co najmniej 1 otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Na trzonie płytki 2 otwory blokowane nie wymagające zaślepek/przejściówek oraz co najmniej 1 otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm samogwintujące z gniazdami T8i. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
57 | Płytki w kształcie litery X - stabilizująca, w 4 rozmiarach, mocowana z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej 2,4mm. Otwory stożkowe gwintowane. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami T8i 2,4 mm Płyty blokowane w obrębie stopy, stabilizacja odłamów po złamaniach i osteotomiach kości śródstopia. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
58 | Płytka o kształcie anatomicznym do I artrodezy sródstopnopaliczkowej - lewa i prawa, o kacie zgięcia grzbietowego 0°, 5° i 10°. Mocowana z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej 2,4mm. Wyposażona w otwory stożkowe gwintowane prowadzące śruby blokowane w różnych kierunkach oraz co najmniej 1 otwór okrągły oraz 1 podłużny do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Na trzonie płytki otwór dwufunkcyjny nie wymagający zaślepek/przejściówek, blokująco kompresyjny. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm, korowe 2,7 mm samogwintujące z gniazdami T8i. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm od 6 do 7 otworów. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
59 | Płytka rewizyjna o kształcie anatomicznym do I artrodezy sródstopnopaliczkowej - lewa i prawa, o kacie zgięcia grzbietowego 0°. Mocowana z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej 2,4mm. Wyposażona w otwory stożkowe gwintowane prowadzące śruby blokowane w różnych kierunkach oraz co najmniej 1 otwór okrągły oraz 1 podłużny do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Na trzonie płytki otwór dwufunkcyjny nie wymagający zaślepek/przejściówek, blokująco kompresyjny. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm, korowe 2,7 mm samogwintujące z gniazdami T8i. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Długość 7 otworów. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
60 | Płytka w kształcie litery T podgięta w części bliższej - mocowana z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej 2,4mm. Płytka z poprzecznymi podcięciami umożliwiającymi łatwiejsze dopasowanie do kości. W części poprzecznej 2 otwory stożkowe gwintowane oraz co najmniej 1 otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne oraz podłużny otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm, korowe 2,7 mm samogwintujące z gniazdami T8i. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Długość od 2 do 4 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
61 | Płytka w kształcie litery T prosta - mocowana z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej 2,4mm. Płytka z poprzecznymi podcięciami umożliwiającymi łatwiejsze dopasowanie do kości. W części poprzecznej 3 otwory stożkowe gwintowane oraz co najmniej 1 otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco kompresyjne oraz podłużny otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm, korowe 2,7 mm samogwintujące z gniazdami T8i. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 Nm. Długość od 2 do 7 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
62 | Płytka w kształcie litery T wąska - mocowana z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej 2,4mm. Płytka z poprzecznymi podcięciami umożliwiającymi łatwiejsze dopasowanie do kości. W części poprzecznej 2 otwory stożkowe gwintowane oraz co najmniej 1 otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne oraz podłużny otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm, korowe 2,7 mm samogwintujące z gniazdami T8i. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 Nm. Długość od od 2 do 4 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
63 | Płytki w kształcie litery L - prawa i lewa mocowana z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej 2,4mm. Płytka z poprzecznymi podcięciami umożliwiającymi łatwiejsze dopasowanie do kości. W części poprzecznej 2 otwory stożkowe gwintowane oraz co najmniej 1 otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco kompresyjne oraz podłużny otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm, korowe 2,7mm samogwintujące z gniazdami T8i. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Długość od 2 do 4 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
64 | Płytka anatomiczna podgięta - mocowana z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej 2,4mm. Płytka posiada 5 - 6 otworów blokowanych stożkowych gwintowanych oraz 1 otwór dwufunkcyjny nie wymagający zaślepek/przejściówek, blokująco kompresyjny. W celu wstępnej stabilizacji płytka posiada 1 otwór owalny i 1 otwór podłużny współpracujący z drutami Kirschnera. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm, korowe 2,7 mm samogwintujące z gniazdami T8i. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Długość od 6 do 7 otworów. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
65 | Płytka do kości stępu i śródstopia, w kształcie litery H - mocowana z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej 2,4mm. Płytka posiada 5 otworów blokowanych stożkowych. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm samogwintujące z gniazdami T8i. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 Nm. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
66 | Płytka do kości stępu i śródstopia - mocowana z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej 2,4mm. Płytka posiada 8 otworów blokowanych stożkowych. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm samogwintujące z gniazdami T8i. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
67 | Płytka kształtowa blokowana prostokątna do zespoleń kości stopy - skokowej, łódkowatej, sześciennej. Płytka posiada otwory stożkowe gwintowane. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm samogwintujące z gniazdami T8i. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Otwory kompresyjne zapewniające wprowadzenie wkręta korowego 2,7 mm w pozycji neutralnej, kompresyjnej oraz kątowej. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Przynajmniej 2 otwory do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera 1,0. Długość 4 otwory blokowane i 2 otwory kompresyjne. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
68 | Płytka kształtowa blokowana do zespoleń kości stopy - tzw. I promień stopy, lewa i prawa. Płytka posiada otwory stożkowe gwintowane. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm samogwintujące z gniazdami T8i. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Przynajmniej 2 otwory do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera 1,0. Długość 6 otworów blokowanych. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
69 | Płytki w kształcie litery T, skośna, prawa i lewa - mocowana z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej 2,4mm. Płytka z poprzecznymi podcięciami umożliwiającymi łatwiejsze dopasowanie do kości. W części poprzecznej 2 otwory stożkowe gwintowane oraz co najmniej 1 otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Na trzonie płytki 2 otwory blokowane nie wymagające zaślepek/przejściówek oraz co najmniej 1 otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm samogwintujące z gniazdami T8i. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
70 | Płytka anatomiczna do kości piętowej - z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej, prawa i lewa. Płytka z ramionami dopasowanymi do anatomii kości piętowej. Otwory stożkowe gwintowane w formie oczek ułatwiających docięcie i dopasowanie płytki do właściwej anatomii. Dwie wypustki ułatwiające pozycjonowanie płytki. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami T8i 3,5 mm. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
71 | Płytka do Halluxa - z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej, prawa i lewa. Płytka w kształcie litery T, skośna. W części nasadowej płytki 2 otwory stożkowe gwintowane do śrub blokowanych 2,4 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W części trzonowej płytki 2 otwory stożkowe gwintowane do śrub blokowanych 2,4 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Część trzonowa wyposażona w trapezowy klin o zmiennej wysokości. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami T8 2,4 mm. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE
72 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany prosty do kości udowej - w składzie: gwóźdź prosty do kości udowej Ø 9-13mm, dł. 300-480/500mm, o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, w części proksymalnej gwoździa maksymalnie dwa otwory ryglujące w tym jeden kompresyjny, w części dystalnej min. 2 maks. 3 otwory ryglujące (w tym jeden dynamiczny). Śruba zaślepiająca, śruba kompresyjna. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
73 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej - w składzie: gwóźdź do kości piszczelowej (Ø 8-12 mm, dł. 180/265-400/465 mm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, w części proksymalnej gwoździa maksymalnie dwa otwory ryglujące w tym jeden kompresyjny, w części dystalnej min. 2 maks. 3 (w tym jeden dynamiczny) otwory ryglujące. Śruba zaślepiająca, śruba kompresyjna. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
74 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny – wielopłaszczyznowy, blokowany wkrętami Ø 4,5mm i Ø 5 mm, uniwersalny do prawej i lewej kończyny, w części bliższej posiadający cztery otwory blokowane w trzech płaszczyznach (w tym dwa otwory gwintowane), kąt wygięcia gwoździa 10 stopni w części proksymalnej i 4 stopnie w części dystalnej, długość w części proksymalnej (do zgięcia) do 55 mm, blokowanie części bliższej z jednego celownika, w składzie: gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe wielopłaszczyznowy (Ø 8-12 mm, dł. 180/265-400/465 mm). Śruba zaślepiająca, śruba kompensacyjna. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
75 | Uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej - (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde, średnica 9‎-13 mm ze skokiem (co 1 mm), lewy i prawy . W części dalszej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach ( w tym co najmniej 1 dynamiczny). W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 wkrętami samogwintującymi o średnicy Ø 6,5. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania wkrętami o średnicy Ø 4,5 oraz dodatkowo wkrętami o średnicy Ø 6,5. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 wkrętami lub zestawem blokującym o średnicy Ø 6,5. W części dalszej blokowany wkrętami o średnicy Ø 4,5. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
76 | Gwóźdź śródszpikowy krótki - do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA krótki ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm; w składzie: gwóźdź (Ø 9-13 mm, dł. 180-280mm), kąt 125°, 130°, 135°, śruba zaślepiająca, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, śruba kompensacyjna, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, śruba szyjkowa 11mm (dł. 70-125/130mm). | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
77 | Gwóźdź śródszpikowy długi - do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA długi, prawy i lewy, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm; w składzie: gwóźdź (Ø 9-13 mm, dł. 300 - 420), kąt 125°, 130°, 135°, śruba zaślepiająca, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, śruba kompensacyjna, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, śruba szyjkowa. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
78 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany - wprowadzany odkolanowo do kości udowej w składzie: gwóźdź odkolanowy (Ø 9-13mm, dł. 150 -440mm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, śruba zaślepiająca. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
79 | Gwóźdź do kości piszczelowej blokowany - odpiętowo, w składzie: gwóźdź do kości piszczelowej blokowany odpiętowo (Ø 9-11mm, dł. 140-320mm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, śruba zaślepiająca. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
80 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej - w składzie: gwóźdź do kości ramiennej Ø 7-12mm, dł. 180-315/400mm, o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, w części proksymalnej gwoździa maksymalnie dwa otwory ryglujące w tym jeden kompresyjny, w części dystalnej min. 3 max. 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację, śruba zaślepiająca, śruba kompensacyjna. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
81 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny), prosty, lewy i prawy - wersja krótka L=150mm oraz długa 220mm i 250mm, średnica 6-9mm dla wersji litej i 7-9mm dla wersji kaniulowanej. W części bliższej 4 otwory gwintowane na wkręty blokujące zapewniające wielopłaszczyznową stabilizację. W otworach tych możliwość zastosowania zarówno śrub o średnicy 4,5 i 5,0. W części dalszej w wersji krótkiej posiadający 2 otwory (w tym jeden dynamiczny) natomiast w wersji długiej posiadający 4 otwory ryglujące (w tym jeden dynamiczny) zapewniające dwupłaszczyznową stabilizację. W części dalszej dla gwoździ o średnicy 6-7mm- wkręty blokujące 3,5mm, a dla gwoździ o średnicy 8-9 otwory pod wkręty blokujące 4,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
82 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości przedramienia - w składzie: gwóźdź do kości przedramienia (Ø 4-6 mm, dł.180-260 mm), śruba zaślepiająca. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
83 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości udowej i piszczelowej - typu ażurowy, do leczenia powikłań zapalnych (z otworami typu fasolka o długości minimum 10mm i szerokości minimum 5 mm, rozmieszczonymi spiralnie na obwodzie gwoździa), w składzie: gwóźdź ażurowy do kości udowej (Ø 9-13mm), śruba zaślepiająca, śruba kompensacyjna. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
84 | Gwóźdź udowy anatomiczny, blokowany, kaniulowany - proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do krętarza większego. Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego 120 antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych o średnicy 6,5 mm i długościach od 60 do 130 mm. Zaślepka kaniulowana w długościach od 0 do 30 mm. Śruby blokujące o średnicy 4,5 mm, dł. 20-100 mm. Średnice gwoździa od 9 do 13 mm, w długościach od 300 do 480 mm. śr. 9-13mm, długość L=300-480mm, lewy prawy. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
85 | Biodrowy stabilizator dynamiczny DHS - wykonany z wysoko gatunkowej biozgodnej stali implantacyjnej 316 LVM o składzie chemicznym zgodnym z normą ISO 5832-1; o kątach: 130°, 135°, 140°, 145°, 150°, od 2 do 20 otworów, dł. 48 – 336 mm. Długość szyjki 25 i 38 mm. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
86 | Kłykciowy stabilizator dynamiczny DCS - wykonany z wysoko gatunkowej biozgodnej stali implantacyjnej 316 LVM o składzie chemicznym zgodnym z normą ISO 5832-1; kąt 95°, od 6 do 22 otworów, dł. 118 – 374 mm. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
87 | Śruba kompresyjna DHS/DCS - o dł. 32 mm. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
88 | Śruba DHS/DCS - Ø 12,5mm i Ø 16 mm, dł. 55 - 150mm, o dł. gwintu 22mm i 27mm. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
89 | Płytka nakrętarzowa - do płytki DHS dł. 138-147 mm, wkręty Ø 4.5mm. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
WKRĘTY I DRUTY
90 | Wkręty kątowo stabilne samogwintujące - z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem gwiazdkowym, średnice: 2,4mm, 2,7mm, 3,5mm, 5,0mm. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
91 | Wkręty kaniulowane kątowo stabilne samogwintujące - z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem T8 –średnica: 7,3mm. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
92 | Wkręty blokowane zmienno kątowe, samogwintujące - z gniazdem gwiazdkowym, średnice: 2,4mm, 2,7mm, 3,5mm. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
93 | Wkręty korowy - średnice 2,7mm, 3,5mm, 4,5mm, z gniazdem gwiazdkowym. Materiał: stal lub tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
94 | Wkręt blokujący do gwoździ - średnica 4,5 z gniazdem sześciokątnym. Materiał: tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
95 | Wkręty blokujące trzonowe - do gwoździ rekonstrukcyjnych Ø 6,5mm. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
96 | Wkręty do gwoździ - wielopłaszczyznowych Ø 5,0mm. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
97 | Wkręt kompresyjny kaniulowany - o średnicy 3,0/3,9 mm, dł. 12 – 30 mm. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
98 | Wkręt kompresyjny kaniulowany - o średnicy 6,5 /7,5 mm, min dł. 30 – 150 mm. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
99 | Wkręt kompresyjny kaniulowany - o średnicy 6,5 /7,5 mm, min dł. 45 – 150 mm. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
100 | Wkręt kompresyjny kaniulowany - o średnicy 2,4 /3,3 mm, min dł. 9 – 40 mm. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
101 | Wkręt kompresyjny kaniulowany - o średnicy 2,4 /3,3 mm, min dł. 14 – 40 mm. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
102 | Wkręt kompresyjny kaniulowany - o średnicy 3,0 /3,5 mm, min dł. 10 – 40 mm. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
103 | Wkręt kompresyjny kaniulowany - o średnicy 3,0 /3,5 mm, min dł. 16 – 40 mm. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
104 | Wkręt kompresyjny kaniulowany - o średnicy 4,5/5,0 mm, min dł. 20 – 110 mm. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
105 | Wkręt kompresyjny kaniulowany - o średnicy 4,5/5,0 mm, min dł. 30 – 110 mm. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
106 | Wkręt kaniulowany - o średnicy 3,5/4,0 i 4,5 mm. Materiał tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
107 | Wkręt kaniulowany - o średnicy 6,5/7,0 mm. Materiał tytan. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
108 | Podkładki | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
109 | Drut Kirschnera | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
110 | Gwóźdź Rush'a | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
111 | Grot Schanza | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
112 | Drut do cerklarzu | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
113 | Klamra kostna | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
114 | Wkręt do kości gąbczastej - o średnicy 6,5mm z gwintem częściowym i całkowitym. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
115 | Wkręt do kości łódkowatej lub gąbczastej - o średnicy 3,5 mm. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
116 | Wkręt do kości łódkowatej - o średnicy 3,5/4,0 mm. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
117 | Wkręt kostkowy - o średnicy 4,5 mm. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
118 | Wkręt do kości drobnych - o średnicy 2,0/2,7/3,5 mm. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
PŁYTY DROBNE
119 | Płyty blokowane do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości ręki i śródręcza - różne kształty płyt: proste, typu T, Y, H, L, talerzowe, dwu i czteromostkowe, do osteotomii, kłykciowe, hakowe, proste i proste rekonstrukcyjne. Otwory w płytce blokowane nie wymagające zaślepek/przejściówek z gwintem stożkowym, z możliwością zastosowania śrub blokowanych 2,0 mm oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym 2,0 i korowych 2,0/1,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
120 | Wkręt blokowany - Ø 2,0 mm gniazdo sześciokątne lub torx. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
121 | Wkręt korowy samogwintujący - Ø 1,5/ 2,0 mm sześciokątne lub torx. | szt. |  |  |  | 8% |  | MD-
Razem | [5 empty] | x
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Oznaczenie podane przez Zamawiającego w kolumnie: „Typ, nazwa, numer katalogowy” składające się z ciągu liter oraz cyfr zostało zamieszczone jedynie dla potrzeb Zamawiającego. Stanowi numer indeksowy przypisany przez Zamawiającego dla każdego produktu do prowadzenia gospodarki materiałowej. Zamawiający zwraca się z prośbą do Wykonawców o nieusuwanie tych oznaczeń w ofercie przetargowej.
Oferent użyczy Zamawiającemu bezpłatnie na okres trwania umowy:
Instrumentarium do wszczepiania wszystkich wymienionych płytek LCP i gwoździ śródszpikowych , wkrętów kaniulowanych oraz płyt DHS i DCS, zestaw do usuwania zespoleń.
Oferent utworzy w magazynie Zamawiającego bank implantów.
Implanty w wersjach stal / tytan, pokryte warstwą antyalergiczną.
1. Zamawiający określi wymaganą zawartość depozytu po zawarciu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy nieodpłatnie użyczyć instrumentaria do wszystkich w/w zestawów.
3. Wykonawca dostarcza w/w zestaw wraz z instrumentarium w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. Instrumentarium w kasetach przeznaczonych do sterylizacji i przechowywania.
4. Uzupełnianie w/w zestawu w niżej podanym terminie, liczonym od dnia przesłania protokołu zużycia.
Termin dostawy od dnia przekazania raportu zużycia………….……….dni robocze (max. 4).
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
Wielkość przedsiębiorcy…………………………………………………………………………………..
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba upoważniona do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy.
n

## Część nr 1_wyroby CRT
Załącznik nr 1
OFERTA/WZÓR
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy wyrobów medycznych do zabiegów kardiologicznych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP 3810/30/2025 przedstawiamy następującą ofertę:
Część 1: Wyroby medyczne do zabiegów resynchronizujących CRT
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Defibrylator resynchronizujący CRT-D - defibrylator o zwiększonej liczbie wyładowań z funkcją automatycznego wykrywania środowiska MRI z portami do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 10
2 | Stymulator resynchronizujący (CRT-P) MRI - 2 rodzaje do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 10
3 | Elektroda stymulująca - aktywna, sterydowa, 3 długości do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 20
4 | Elektroda defibrylująca - ze złączem DF-4 lub DF-1. | szt. | 10
5 | Elektroda LV czteropolowa - o długości 77, 87, 97cm do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 10
6 | Zestaw akcesoriów do kaniulacji zatoki - zestaw do implantacji elektrody LV | szt. | 10
7 | Zestaw do kaniulacji żył lewokomorowych - kompatybilny z zestawem do zatoki wieńcowej (cewnik selektywny i subselektywny). | szt. | 10
8 | Balon - do wenografii | szt. | 10
9 | Zestaw do zabiegów CSP
9a | koszulka | szt. | 30
9b | nóż do rozcinania koszulki | szt. | 30
9c | prowadnik | szt. | 30
9d | zawór do portu bocznego | szt. | 30
10 | Kabel - do pomiarów śródoperacyjnych 2,8m | szt. | 10
11 | Kabel - do zabiegów CSP | szt. | 10
12 | Zaślepki z kapturkami - różne rodzaje do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 10
13 | Śrubokręt - do stymulatora | szt. | 10
Razem |  |  |  |  | 0 | x | 0
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu w zakresie wykonywania zabiegów resynchronizujących CSP z użyciem zestawów do CSP w całym okresie trwania umowy (terminy i harmonogram ustalone zostaną po podpisaniu umowy )
2. Pomoc techniczna (asysta) w miejscu wykonywania zabiegów minimum przy pierwszych 10 zabiegach - zamawiający nie wyraża zgody na asystę zdalną
3. Dostarczenia przed pierwszą dostawą instrukcji użytkowania wyrobów medycznych.
4. Zamawiający określi wymaganą zawartość depozytu po zawarciu umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wymaganej ilości depozytu w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy.
Termin dostawy (uzupełnienia depozytu) ………….……….dni roboczych
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
Wielkość przedsiębiorcy…………………………………………………………………………………..
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba upoważniona do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

## Część 1_wymagania techniczne
Załącznik nr 1a
Sz.S.P.O.O SZP 3810/30/2025
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO CZĘŚCI NR 1 (załącznika nr 1)
LP. | OPIS PARAMETRÓW | ZAKRES WYMAGAŃ | PARAMETRY OFEROWANE Zamawiajacy wymaga potwierdzenia wymaganych parametrów poprzez wpisanie: "TAK"
Defibrylator resynchronizujący CRT-D o zwiększonej liczbie wyładowań z funkcją automatycznego wykrywania środowiska MRI
1 | Data produkcji - nie wcześniej niż 2024 rok | wymagany
2 | Termin ważności sterylizacji min. 12 miesięcy | wymagany
3 | Dostarczona energia defibrylacji min. 37 [J] | wymagany
4 | 3 strefy rozpoznawania terpii | wymagany
5 | W pełni automatyczne rozpoznawanie środowiska rezonansowego i przełączanie urządzenia w tryb MRI. | wymagany
6 | 8 wyładowań wysokoenergetycznych w każdej ze stref terapii | wymagany
7 | Możliwość automatycznego wyłączenia nieskutecznej / zastosowania ostatniej skutecznej terapii ATP | wymagany
8 | Możliwość wykonania badania rezonansu magnetycznego z możliwością stymulacji serca podczas badania MRI bez stref wykluczenia | wymagany
9 | Algorytm do optymalizacji stymulacji LV | wymagany
10 | Możliwość stymulacji ATP przed rozpoczęciem ładowania kondensatorów | wymagany
11 | Automatyczna zmiana polarności wyładowań w jednej interwencji | wymagany
12 | Automatyczny pomiar progu stymulacji i sensingu w kanałach A, RV, LV oraz samoaduptująca się amplituda impulsu we wszystkich kanałach | wymagany
13 | Możliwość rozbudowy układu do CRT-D z zastosowaniem elektrody defibrylującej z wyczuwaniem przedsionkowym | wymagany
14 | Możliwość dostarczenia urządzeń CRT-D z portami DF-1/DF-4 oraz IS-1/IS-4 | wymagany
15 | Długość zapisu IEGM powyżej 50 min | wymagany
16 | Możliwość stymulacji LV Unipolarnie | wymagany
17 | 20 wektorów stymulacji LV dla urządzenia ze złączem IS-4 | wymagany
18 | Bezprzewodowa komunikacja z urządzeniem | wymagany
Stymulator resynchronizujący (CRT-P) MRI
1 | Tryby stymulacji; DDDR; VVIR; AAIR; DDIR; A00; DDD;VVI; AAI; DDI; A00R; VDD; VVT; AAT; VDI; V00; VDDR;VDIR; V00R; DDD-ADI; DVI; D00; DDDR-ADIR; DVIR; D00R; DDT; OFF | wymagany
2 | Rok produkcji nie wczesniej niż 2024 | wymagany
3 | Dwa niezależne sensory w tym sensor reagujący na zapotrzebowanie metaboliczne pacjenta podczas aktywności i podczas stresu mentalnego, oparty o kontrolę impedancji wewnątrzsercowej. | wymagany
4 | Sensor wykrywający środowisko rezonansu magnetycznego i automatycznie zmieniający tryb pracy urządzenia w bezpieczną stymulacje asynchroniczną. Po badaniu niezwłocznie powracający do ustawień wyjściowych, działający 24h/7 dni przez cały okres żywotności urządzenia. | wymagany
5 | Przedsionkowe ATP, z możliwością personalizacji ustawień ze względu na sytuację kliniczną pacjenta | wymagany
6 | Opóźnienie AV 15-350 ms | wymagany
7 | Amplituda impulsu A/RV/LV: 0,5-7,5 V | wymagany
8 | Szerokość impulsu A/RV/LV: 0,1-1,5 ms | wymagany
9 | Czułość w kanale A: 0,1-7,5 mV | wymagany
10 | Czułość w kanale RV/LV: 0,5-7,5mV | wymagany
11 | Automatyczna ocena skuteczności stymulacji „z uderzenia na uderzenie (beat to beat)” z zabezpieczającym impulsem po każdej nieskutecznej stymulacji | wymagany
12 | 20 wektorów stymulacji LV dla urządzenia ze złączem IS-4 | wymagany
Elektrody
1 | Elektrody stymulujące aktywne, sterydowe o trzech długościach do wyboru | wymagany
2 | Elektroda defibrylująca ze złączem DF-4 lub DF-1 | wymagany
3 | Elektroda LV czteropolowa - różne rodzaje | wymagany
4 | Zestaw akcesoriów do kaniulacji zatoki | wymagany
5 | Zestaw do kaniulacji żył lewokomorowych kompatybilny z zestawem do zatoki wieńcowej (cewnik selektywny i subselektywny). | wymagany
6 | Balon do wenografii | wymagany
Zestaw do zabiegów CSP
1 | Koszulka: Trzy promienie krzywizn 40, 55, 65 | wymagany
2 | Koszulka: Trzy długości 32, 39, 42 | wymagany
3 | Średnica wewnętrzna koszulki > 7F | wymagany
4 | Średnica zewnętrzna koszulki < 9F | wymagany
5 | Powłoka wewnętrzna koszulki hydrofilna | wymagany
6 | Nóż do cewnika | wymagany
7 | Zawór zwrotny | wymagany
8 | Prowadnik diagnostyczny 0,032 - 0,035 | wymagany
Akcesoria
1 | Kable śródzabiegowe do analizatora | wymagany
2 | Kable do zabiegów CSP | wymagany
3 | Zatyczka do portów DF/IS oraz nakładki na końcówkę elektrody - różne rodzaje | wymagany
4 | Śrubokręt do stymulatora | wymagany
,
.

## Część nr 2-elektrody do ablacji
Załącznik nr 1
OFERTA/WZÓR
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy wyrobów medycznych do zabiegów kardiologicznych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP 3810/30/2025 przedstawiamy następującą ofertę:
Część 2: Elektrody do ablacji
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Elektroda 20 polowa - diagnostyczna sterowalna, średnica 7F, długość min. 100cm, liczba biegunów 20, zmienna krzywizna zgięcia, odległość między biegunami 2-5-2, 2-8-2, 2-10-2 oraz 5-5-5mm do wyboru przez zamawiającego, rejestrowanie sygnałów endokawitarnych, dostępność elektrod o odległościach między biegunami 2-8-2, 60, 2-8-2; 2-10-2, 35, 2-10-2mm | szt. | 4 |  |  |  |  | MD-0
2 | Kabel - do elektrody 20 polowej | szt. | 2 |  |  |  |  | MD-32122
3 | Elektroda do ablacji endokawitarnej - długość co najmniej 110cm, średnica cewnika 7F, elektroda dwukierunkowa, minimum 2 stopnie sztywności cewnika, minimum 3 krzywizny w tym asymetryczna, końcówka 4mm, 8mm i 10mm do wyboru przez zamawiającego, dostępna elektroda dwukierunkowa asymetryczna 8mm z płynną regulacją sztywności o końcówce ukształtowanej anatomicznie (wgłębienie na tipie elektrody polepszające przyleganie do tkanki), dedykowanej do ablacji cieśni. | szt. | 40 |  |  |  |  | MD-32123
4 | Kabel - do elektrody ablacyjnej endokawitarnej | szt. | 2 |  |  |  |  | MD-32148
5 | Elektroda do ablacji chłodzona - długość co najmniej 110cm, średnica cewnika 7F, elektroda dwukierunkowa, minimum 3 krzywizny w tym asymetryczna, końcówka 4mm, max. 6 otworów irygacyjnych, elektroda wyposażona w podwójną komorę chłodzenia | szt. | 4 |  |  |  |  | MD-32150
6 | Kabel - do elektrody ablacyjnej chłodzonej | szt. | 2 |  |  |  |  | MD-32153
Razem |  |  |  |  | 0 | x | 0
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Oznaczenie podane przez Zamawiającego w kolumnie: „Typ, nazwa, numer katalogowy” składające się z ciągu liter oraz cyfr zostało zamieszczone jedynie dla potrzeb Zamawiającego. Stanowi numer indeksowy przypisany przez Zamawiającego dla każdego produktu do prowadzenia gospodarki materiałowej. Zamawiający zwraca się z prośbą do Wykonawców o nieusuwanie tych oznaczeń w ofercie przetargowej.
2. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane wyroby medyczne były kompatybilne z posiadanym przez szpital generatorem firmy Abbott.
3. Zamawiający określi wymaganą zawartość depozytu po zawarciu umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wymaganej ilości depozytu w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy.
Termin dostawy (uzupełnienia depozytu) ………….……….dni roboczych
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
Wielkość przedsiębiorcy…………………………………………………………………………………..
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba upoważniona do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
n