

**Szpital Specjalistyczny w Brzozowie**

**Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny**

**im. Ks. Bronisława Markiewicza**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sz.S.POO. SZP.3810/32/2025 Brzozów: 09.04.2025 r.

**Dotyczy postępowania**

**o udzielenie zamówienia publicznego:**

**Dostawa sprzętu medycznego**

**Sygn. sprawy Sz.S.POO. SZP.3810/32/2025**

 W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

 **Pytanie nr 1**

Dot. Wzór oferty część 2 Parametry techniczne wymagane i oferowane - Warunki środowiskowe pkt 2

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia o temperaturze pracy od 10 – 400C. Różnica zaledwie 10 stopni, nie ma wpływu na właściwe działanie urządzenia i spełnianie jego funkcji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 2**

Dot. Wzór oferty część 2 Parametry techniczne wymagane i oferowane - Warunki środowiskowe pkt 3

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia o temperaturze przechowywania od 0 – 400C.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 3**

Dot. Wzór oferty część 2 Parametry techniczne wymagane i oferowane - Warunki środowiskowe pkt 4

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia, które ma potwierdzoną pracę w środowisku o wilgotności od 10 – 90%.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Szpital Specjalistyczny w Brzozowie e-mail: onkologia@szpital-brzozow.pl**

**Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny** [**www.szpital-brzozow.pl**](http://www.szpital-brzozow.pl)

**im. Ks. Bronisława Markiewicza**

**36-200 Brzozów, ul. Ks. Józefa Bielawskiego 18**

**Sekretariat tel. 13 43 09 552, tel./fax 13 43 41 420**

**Pytanie nr 4**

Dot. Wzór oferty część 2 Parametry techniczne wymagane i oferowane - Warunki środowiskowe pkt 5

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia o kategorii przepięcia I.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza urządzenia o kategorii przepięcia I.

**Pytanie nr 5**

Dot. Wzór oferty część 2 Parametry techniczne wymagane i oferowane - Warunki środowiskowe pkt 6

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o doprecyzowanie i podanie normy / regulacji / aktu prawnego, wg którego ma być spełniony wymagany stopień zanieczyszczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podaje wymaganą normę dotyczącą stopnia zanieczyszczenia: ISO 8573-1.

**Pytanie nr 6**

Dot. Wzór oferty część 2 Parametry techniczne wymagane i oferowane – Dane techniczne pkt 7

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia o wymiarach szerokość 58 mm x wysokość 220 mm x głębokość 400 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza urządzenie o podanych wymiarach.

**Pytanie nr 7**

Dot. Wzór oferty część 2 Parametry techniczne wymagane i oferowane – Dane techniczne pkt 9

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia o czasie zgrzewania w zakresie 1 do 2 sekund.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 8**

Dot. Wzór oferty część 2 Parametry techniczne wymagane i oferowane – Dane techniczne pkt 10, Cechy produktu pkt 17

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia przeznaczonego do zgrzewania standardowych drenów PVC klasy medycznej do 6,35 mm bez określonego przez producenta minimum grubości drenu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 9**

Dot. Wzór oferty część 2 Parametry techniczne wymagane i oferowane – Dane techniczne pkt 11

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia, które jest zgodne z normą medyczną MDR2017/745, która ma większe wymagania niż norma laboratoryjna i gwarantuje spełnienie jeszcze bardziej restrykcyjnych norm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wskazane urządzenie.

**Pytanie nr 10**

Dot. Wzór oferty część 2 Parametry techniczne wymagane i oferowane – Dane techniczne pkt 12

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia, którego pobór mocy w trybie pracy wynosi 315 VA, posiada bezpieczniki 3,15 A oraz częstotliwość pracy minimum 40,68 MHz i spełnia pozostałe wymagania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 11**

Dot. Wzór oferty część 2 Parametry techniczne wymagane i oferowane – Zawartość zestawu pkt 16

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia nakładek ochronnych lub o zastosowanie tego wymogu jako opcjonalnego, gdyż oferowane przez nas urządzenie używa nowszej technologii, czyli specjalnej osłony przeciw bryzgowej i systemu pozycjonowania drenu. Zainstalowana osłona jest wielokrotnego użytku, stanowi integralną część zgrzewarki i nie jest wymagane jej wymienianie. W związku z powyższym nie ma konieczności gromadzenia zapasu. Do zestawu są dołączone wymagane min. 2 bezpieczniki.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę i odstępuje od wymogu dostarczenia nakładek ochronnych.

**Pytanie nr 12**

Dot. Wzór oferty część 2 Parametry techniczne wymagane i oferowane – Cechy produktu pkt 19

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia, które ma możliwość ustawienia odległości zgrzewania od 60 mm bez maksymalnego limitu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 13**

Dot. Parametry techniczne wymagane i oferowane

Zważywszy na fakt, iż materiały informacyjne / karty katalogowe są przygotowane przez producenta zgodnie z obowiązującymi regulacjami i mają charakter uniwersalny, mogą nie zawierać wszystkich informacji wymaganych przez Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Z uwagi na to zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie, złożenia oświadczenia przez producenta dot. spełnienia wymagań nie zawartych w uniwersalnych materiałach informacyjnych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza na złożenie wskazanego oświadczenia producenta.

**Pytanie nr 14**

Dot. Umowa § 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uzupełnienie Umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę i dodaje do umowy punkt 5 w § 3:

Zamawiający na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług umożliwia wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany adres poczty e-mail: kancelaria@szpital.brzozow.pl, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy.

**Pytanie nr 15**

Dot. zapisów umowy § 5

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 5 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.