Załącznik nr 1

Wykonawca:

…………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres,

w zależności od podmiotu:

NIP:…………………………………

KRS: ………………………………

O F E R T A

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na zakup pasków testowe do oznaczania poziomu glukozy we krwi i kontroli w systemie POCT wraz z dzierżawą glukometrów i oprogramowania, znak sprawy SZSPOO.SZP. 3810/41/2025 przedstawiamy następującą ofertę:

Załącznik nr 1A

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE

Paski do oznaczania poziomu glukozy i kontroli w systemie POCT wraz z dzierżawą glukometrów i oprogramowania do zarządzania glukometrami w integracji z systemem informatycznym Szpitala

| TABELA A i B | Wartość netto | Podatek Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| SUMA |  |  |  |

TABELA  A

| Nazwa asortymentu |  | Ilość na 3 lata | Ilość opakowań na 3 lata |  | Nr kat. | Nazwa handlowa |  | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa 1 op. netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa 1 op. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paski do oznaczania poziomu glukozy |  | 270 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrole, materiały zużywalne eksploatacyjne i inne niezbędne do pracy w systemie (w razie potrzeby dodać kolejne pozycje) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość: | RAZEM: |  |  |  |  |
|  | C TABELA B Czynsz dzierżawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Miesięczny czynsz dzierżawny |  | Cena jedn. netto | Podatek VAT | Cena jedn brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent |
| Opłata dzierżawna za glukometry 33 sztuk |  |  |  |  |  |  | 36 m-ce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opłata dzierżawna za oprogramowanie do zarządzania glukometrami |  |  |  |  |  |  | 36 m-ce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opłata dzierżawna za oprogramowanie do zarządzania systemem POCT |  |  |  |  |  |  | 36 m-ce |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość: | RAZEM: |  |  |  |  |

Termin dostawy odczynników/ pasków testowych do oznaczania glukozy ……………………………….max. 5 dni roboczych.

Dzierżawa aparatów- termin dostawy aparatów wraz z wdrożeniem oprogramowania  ……………………….. max. 50 dni roboczych ) dnia zawarcia umowy  na własny koszt  i ryzyko wraz z wyładunkiem i podłączeniem  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego .

| Lp. | Parametr | DANE TECHNICZNE – PODAĆ Wpisuje wykonawca |
| --- | --- | --- |
| DANE TECHNICZNE DOTYCZĄCE GLUKOMETRU |  |  |
|  | Nazwa handlowa glukometru |  |
|  | Model/Typ/Nr katalogowy |  |
|  | Producent (pełna nazwa, adres) |  |
|  | Rok produkcji 2025, fabrycznie nowy, nie używany, niedemonstracyjny |  |
|  | Wartość dzierżawionego glukometru |  |
|  | Serwis gwarancyjny wykonuję ( podać nazwę firmy oraz telefon i fax.) |  |

Załącznik nr  1B

PARAMETRY GRANICZNE

- Paski testowe do oznaczania poziomu glukozy we krwi i kontroli w systemie POCT wraz z dzierżawą glukometrów i oprogramowania do zarządzania glukometrami w integracji z systemem informatycznym Szpitala

| Lp. | Parametr graniczne | Potwierdzenie spełnienia wymagań Wpisuje wykonawca |
| --- | --- | --- |
| OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH DLA GLUKOMETRU |  |  |
|  | Profesjonalne, fabrycznie nowe glukometry posiadające certyfikat CE oraz IVD w ilości 33 sztuk. |  |
|  | Minimalny zakres pomiarowy glukometru 10-600 mg/dl przy hematokrycie w zakresie 10-70 % |  |
|  | Glukometr kalibrowany wobec referencyjnej metody heksokinazowej |  |
|  | Czas pomiaru maksymalnie 10 sekund |  |
|  | Glukometr wyposażony w stację dokującą, umożliwiającą ładowanie baterii glukometru oraz łączność z oprogramowaniem zarządzającym glukometrami, które w dalszej kolejności jest zintegrowane z systemem HIS wykorzystywanym w Szpitalu (system AMMS, dostawca Asseco Poland S.A.). Glukometr komunikuje się z oprogramowaniem zarządzającym glukometrami po przez WI-FI, które w dalszej kolejności jest zintegrowane z systemem HIS wykorzystywanym w Szpitalu (system AMMS, dostawca Asseco Poland S.A.). |  |
|  | Glukometr wyposażony w system operacyjny umożliwiający na wykorzystanie aplikacji pozwalających na kalkulowanie dawek insuliny na podstawie uzyskanych wyników |  |
|  | Zasilanie bateryjne glukometru pozwalające na co najmniej 12-godzinną pracę |  |
|  | Komunikacja (oprogramowanie glukometru) w języku polskim przez ekran dotykowy |  |
|  | Glukometr wyposażony w czytnik kodów kreskowych. |  |
|  | Objętość badanej próbki nie większa niż 0,6 ul. |  |
|  | Materiały kontrolne przynajmniej na dwóch poziomach, wyniki kontroli przesyłane do systemu nadzorującego (oprogramowanie do zarządzania glukometrami) dostępnego w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej |  |
|  | Dostępny materiał do wyznaczania liniowości metody. Wykonawca wyznaczy liniowość na każdym z glukometrów podczas insatalacji. |  |
|  | Glukometr wyposażony w wyrzutnik pasków testowych |  |
|  | Glukometr wyposażony w podświetlany port pasków testowych |  |
|  | Pamięć wewnętrzna glukometru na co najmniej 2000 wyników pacjenta. |  |
|  | Glukometr automatycznie monitorujący termin ważności pasków testowych. |  |
|  | Glukometr może działać zarówno w trybie on-line jak i off-line. W przypadku wykonywania pomiarów w trybie off-line komunikacja z oprogramowaniem do zarządzania i przekazanie danych następuje po uzyskaniu połączenia. Do tego czasu wszelkie dane przechowywane są w pamięci urządzenia. |  |
|  | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie glukometrów przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. |  |
|  | Identyfikacja użytkownika/operatora na każdym z urządzeń. Możliwość identyfikacji poprzez odczyt kodu kreskowego przypisany do użytkownika. Możliwość wykorzystania powyższego kodu kreskowego przypisanego do użytkownika do innego sprzętu służącego do wykonywania badań POCT. Identyfikator w formie karty dla pracowników uprawnionych do wykonywania badań w całym okresie trwania umowy dla około 600 osób. Wykonawca zapewni drukarkę do kart wraz materiałami zużywalnymi. Możliwość korzystania z identyfikatorów użytkownika dla innego rodzaju aparatów używanych w oddziałach szpitalnych. |  |
|  | Użytkownik raz zalogowany jest operatorem urządzenia, a co za tym idzie w systemie jest identyfikowany jako wykonujący wszystkie pomiary aż do momentu wylogowania. Brak konieczności identyfikacji użytkownika przy każdym pomiarze po zalogowaniu. |  |
|  | Przypisanie pomiaru do konkretnego pacjenta następuje poprzez sczytanie kodu kreskowego przypisanego do pacjenta, będącego jednocześnie numerem identyfikacyjnym tego pacjenta w systemie HIS. |  |
|  | Wykonawca zapewni i przeprowadzi system szkoleń wewnątrzszpitalnych w trakcie wdrożenia systemu jak i doszkalających dla nowo przyjętych pracowników. Liczba pracowników do przeszkolenia -600 osób w trakcie wdrożenia, 20 nowo przyjętych w trakcie każdego roku umowy. Planowany czas trwania szkolenia to minimum 60 godz. (60 grup po 10 osób). Szkolenie zakończone uzyskaniem certyfikatu. |  |
|  | Wykonawca zapewni na cały okres trwania umowy kontrolę zewnątrz laboratoryjną oznaczeń glukozy przy użyciu glukometrów w ilości do uzyskania certyfikatu, począwszy od roku 2026. |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do integracji oprogramowania komunikacyjnego glukometrów z systemem informatycznym Szpitala |  |
|  | W przypadku awarii uniemożliwiającej korzystanie z glukometru, Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć urządzenie zastępcze o tożsamych parametrach użytkowych w czasie nie dłuższym niż 36 h liczonych w dni robocze od zgłoszenia awarii. |  |
|  | Paski do oznaczania poziomu glukozy w ilości 270 000 sztuk. |  |
|  | Termin ważności odczynników/pasków testowych do oznaczania glukozy min. 8 miesięcy |  |

|  | - OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA GLUKOMETRAMI | Potwierdzenie spełnienia wymagań Wpisuje wykonawca |
| --- | --- | --- |
|  | Umożliwia zarządzanie glukometrami (konfiguracja, raportowanie wyników, badania kontrolne) |  |
|  | Umożliwia prowadzenie kontroli jakości badań wraz ze statystyką wyników kontroli |  |
|  | Umożliwia prowadzenie kontroli materiałów zużywalnych wraz z monitorowaniem serii i kontroli terminów ważności |  |
|  | Umożliwia zarządzanie kontami użytkowników |  |
|  | Pozwala na przegląd statusu urządzeń |  |
|  | Mozliwość identyfikacji oraz eksportu systemu danych dotyczących liczby i rodzaju błędów wykonywanych na poszczególnych oddziałach. |  |
|  | Identyfikacja operatorów wykonujących oznaczenia z możliwością przypisania imienia i nazwiska do każdego błędu lub oznaczenia. |  |
|  | Generowanie raportów oddziałowych zawierających statystyki wykonywanych oznaczeń glukozy oraz kontroli jakości z rozbiciem na poszczególnych operatów. |  |
|  | Wykonawca zapewnia kanał komunikacji, poprzez który Zamawiający może zgłaszać awarie oprogramowania do zarządzania glukometrami. |  |
|  | Wykonawca dostarcza dokumentację techniczną oraz instrukcję użytkowania w języku polskim. |  |
|  | W miejscach, gdzie będą używane glukometry Wykonawca zainstaluje i uruchomi we współpracy z działem IT Zamawiajacego na własny koszt urządzenia sieci bezprzewodowej niezależne od infrastruktury sieciowej Zamawiającego, jeżeli wystąpi taka potrzeba |  |
|  | Zamawiający udostępni wirtualną maszynę pod system Wykonawcy. Po stronie Wykonawcy jest koszt systemu operacyjnego zgodnego z wymaganiami oprogramowania przez niego dostarczanego. |  |

|  | - OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH INTEGRACJI Z SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SZPITALA | Potwierdzenie spełnienia wymagań Wpisuje wykonawca |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca na własny koszt przeprowadzi integrację oprogramowania do zarządzania glukometrami z systemem informatycznycm zamawiającego (system AMMS dostawca Asseco Poland S.A.) i zapewnieni jego kompatybilność z ww. oprogramowaniem i systemem podczas okresu obowiązywania Umowy |  |
|  | Integracja zapewnia automatyczne przysyłanie wyników pomiarów z urządzeń do systemu informatycznego Szpitala wraz ze wskazaniem osoby dokonującej pomiaru, pacjenta, któremu pomiar wykonano. |  |
|  | Integracja zapewnia identyfikację pacjenta bezpośrednio na glukometrach po sczytaniu kodu kreskowego pacjenta, będącego kodem identyfikacyjnym w systemie informatycznym. |  |
|  | Wynik pomiaru zostanie przekazany do systemu informatycznego, gdzie w menu wyników będzie klasyfikowany i widoczny jako wynik pomiaru. |  |
|  | Integracja przez interfejs HL7. Wykonawca zapewni bezpieczny przesył danych z glukometrów do systemu AMMS |  |
|  | Wykonawca zapewni narzędzia bezpiecznego zdalnego dostępu, który może zostać wykorzystany do usunięcia błędu integracji. |  |
|  | Wykonawca dostarcza dokumentację techniczną integracji w języku polskim |  |
|  | Obsługa serwisowa systemu integracji świadczona w dni robocze od pon. Pt. w godz. 8:00-16:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w zakresie: przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godz. planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii systemu za pośrednictwem systemu HelpDesk Wykonawcy oraz telefonicznie. 1. Podział błędów na kategorie: a) krytyczny - brak komunikacji pomiędzy systemami b) zwykły - występują problemy komunikacji, ale nie wstrzymuje to skutecznej wymiany danych pomiędzy systemami 2. Różne czasy reakcji i usunięcia błędów w zależności od kategorii błędów: a) krytyczne- reakcja do 1 godz. od momentu zgłoszenia, usunięcie błędu do 4 godz. od momentu zgłoszenia liczone w dni robocze b) zwykły- reakcja do 3 dni od momentu zgłoszenia, usunięcie błędu do 10 dni liczonych w dni robocze. |  |

| DODATKOWE WYMAGANIA: Wykonawca wymaga aby odczynniki były dostarczone z datą ważności nie krótszą niż 6 miesięcy. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dane wykonawcy:

Nazwa: ……………………………………..

Adres: ………………………………………

Tel.:  ……………………………………….

E-mail: …………………………………….

NIP: ………………………………………..

osoba do kontaktu: ………………………..

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy.