SZ.S.POO.SZP.3810.73.2025 Brzozów, dnia 01.08.2025r.

 **Dotyczy postępowania**

 **Dostawa łóżek elektrycznych**

 **Sygn. Sz.S.POO. SZP 3810.73.2025**

 W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu, zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1**

**Pkt. 2 opisu przedmiotu zamówienia**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone jedynie w prosty system alarmu wyjścia pacjenta z łóżka oraz prosty system automatycznej blokady pilota po 30 s nieużywania regulacji elektrycznych? Opisany w tabeli system automatyczny jest wyjątkowo unikalny i wymaga tzw. integracji łóżka z systemem przyzywowym szpitala co jest dość abstrakcyjne w świetle niniejszego postępowania.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 2**

**Pkt. 6 opisu przedmiotu zamówienia**

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 2200 ( ±10 mm) z przedłużeniem o 300 mm ?

Czy Zamawiający dopuści leże o wymiarach 2000x900 mm i szerokości całkowitej 1030mm? Takie rozwiązanie w zestawieniu z bezpiecznym obciążeniem roboczym 320 kg sprawi, że łóżko będzie dostosowane dla otyłych i wysokich pacjentów gdyż leże będzie nieco szersze od wymaganego.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 3**

**Pkt. 11 opisu przedmiotu zamówienia**

Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości w zakresie 360 do 850 mm (± 30 mm)

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 4**

**Pkt. 14 opisu przedmiotu zamówienia**

Czy Zamawiający dopuści autoregresję segmentu oparcia pleców mechaniczna za pomocą systemu dźwigni 15 cm bez bio-konturu segmentu uda? Rozwiązanie równoważne zapobiega w pełni repozycjonowaniu pacjenta w kierunku szczytu nóg.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 5**

**Pkt. 16 opisu przedmiotu zamówienia**

Czy Zamawiający może doprecyzować rodzaj akumulatora czy wymaga litowo- jonowy czy dopuszcza kwasowo ołowiowy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie określa jaki ma być rodzaj akumulatora. Zamawiający wymaga zaoferowania akumulatora wbudowanego w układ elektryczny łóżka podtrzymującego sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego.

**Pytanie 6**

**Pkt. 29 opisu przedmiotu zamówienia**

Czy Zamawiający dopuści Materac składający się z warstwy podstawowej wykonanej z pianki zimnej PUR oraz warstwy górnej, wykonanej z pianki wiskoelastycznej, dopasowującej się do kształtu ciała, i zapewniające rozprowadzenie nacisku i prawidłową wentylację. Materac w podziale min. 5-centymetrowa pianka wiskoelastyczna i min. 9 cm warstwa spodnia z zimnej piany PUR. Krawędzie materace wzmocnione zimną pianą PUR o gęstości min 40kg/m3. Wymiary materaca dopasowane do rozmiaru leża. Gęstość objętościowa: min. 50/40 kg/m³ .Wytrzymałość na ściskanie: min 4,8 kPa – krawędzie /podstawa 4,0 kPa, warstwa górna wiskoelastyczna- min. 2 kPa. Możliwość okazjonalnego prania całego materaca w automatycznych stacjach myjących w temperaturze do 75 stopni C. Materac wyposażony w wodoszczelny, przepuszczający parę wodną poliestrowo -poliuretanowy pokrowiec o gęstości min 220g/m2 o właściwościach bakterio- i grzybostatycznych – tzw. biokompatybilność zgodnie z normą EN ISO 10993-5 i EN ISO 10993-10. Niepalność pokrowca materaca potwierdzona świadectwem badania niepalności zgodnie z normą EN 597 cześć 1 ( test papierosa) oraz kartą techniczną produktu producenta Do oferty należy załączyć kopię świadectwa niepalności wydana przez uprawnioną jednostkę oraz kartę techniczną producenta z potwierdzeniem parametru. Pokrowiec z możliwością prania do 95 stopni C oraz suszenia w temperaturze 100 stopni C. Odporność na działanie środków dezynfekcyjnych powszechnie stosowanych w służbie zdrowia

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 7**

**Pkt. 32 opisu przedmiotu zamówienia**

Czy Zamawiający dopuści szafkę o konstrukcji składającej się dwóch wysuwanych obustronnie szuflad z przerwą pomiędzy. Szafka dwustronna z blatem na aluminiowej kolumnie blat podparty na aluminiowym wsporniku z regulacją kąta. Szafka dwustronna

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 8**

**Pkt.33 opisu przedmiotu zamówienia**

Czy Zamawiający dopuści szafkę o Wymiary zewnętrzne szafki:

- wysokość - 900 mm (± 30mm),

- szerokość - 600 mm (± 30mm),

- szerokość przy rozłożonym blacie - 1160 mm (± 50mm),

- głębokość - 500 mm (± 35mm),

- regulacja wysokości półki bocznej w zakresie:

od 800 do 1150 mm (± 60mm)

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

 Odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.