SzSPOO.SZP.3810/85/2025 Brzozów 08.09.2025 r.

**Dotyczy postępowania**

**o udzielenie zamówienia publicznego:**

**dostawa maceratorów**

**Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZP 3810/85/2025**

 W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**pytanie nr 1**

Prosimy o dopuszczenie górnej pokrywy z antybakteryjnego tworzywa.

**odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**pytanie nr 2**

Prosimy o dopuszczenie kanistra stawianego obok maceratora celem wizualnej kontroli poziomu płynu, ewentualnie prosimy o dopuszczenie szafki poza bryłą urządzenia.

**odpowiedź:**

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

**pytanie nr 3**

Prosimy o dopuszczenie pokrywy otwieranej czujnikiem bezdotykowym

**odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**pytanie nr 4**

Prosimy o dopuszczenie „młynka” to jest silnika tnącego o mocy 750W.

**odpowiedź:**

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

**pytanie nr 5**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia poziomowanego ręcznie.

**odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**pytanie nr 6**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia płuczącego komorę w trakcie cyklu jako rozwiązania równoważnego.

**odpowiedź:**

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

**pytanie nr 7**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o sygnalizacji stanu za pomocą diod LED oraz wyświetlacza.

**odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**pytanie nr 8**

Wnosimy o dopuszczenie urządzenia resetowanego poprzez odłączenie od zasilania. Resetowanie z poziomu panelu sterującego nie jest zalecane ze względu na ryzyko przypadkowego wyłączenia urządzenia w trakcie cyklu.

**odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**pytanie nr 9**

Prosimy o dopuszczenie maceratora o wymiarach 500 mm szerokości x 600 mm głębokości x 1042 mm wysokości.

**odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**pytanie nr 10**

Czy Zmawiający dopuści urządzenie o mocy silnika/mocy całkowitej 0,6kW, pompy 125kW? Macerator posiadający taki silnik gwarantuje mniejsze zużycie prądu, a jego moc jest wystarczająca do pełnej maceracji naczyń z pulpy celulozowej.

**odpowiedź:**

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

**pytanie nr 11**

Czy Zmawiający odstąpi od pkt. 9 dopuszczając macerator posiadający możliwość umieszczenia środka z płynem dezynfekującym wewnątrz urządzenia pod obudową?

**odpowiedź:**

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

**pytanie nr 12**

Czy Zmawiający odstąpi od pkt. 14 dopuszczając macerator posiadający uszczelkę pod całą powierzchnią podstawy zapobiegającą przedostawaniu się zanieczyszczeń i wilgoci oraz zwiększająca amortyzację, wyciszenie?

**odpowiedź:**

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

**pytanie nr 13**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w wyświetlacz OLED oraz diodę LED?

**odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**pytanie nr 14**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bardziej kompaktowe o wymiarach: szer. 411 x gł. 524 x wys. 908mm (1218 otwarta pokrywa), posiadające konstrukcję ze stali nierdzewnej, przednią obudowę i górną pokrywę z tworzywa sztucznego z antybakteryjną ochroną?

**odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**pytanie nr 15**

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało regulowane zużycie wody (17-23l), czas cyklu z panelu obsługi? Jest to parametr zwiększający ekonomiczność, umożliwiający dostosowanie zużycia wody/czasu (max, zużycie wody 23l) do ilości macerowanych naczyń.

**odpowiedź:**

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

**pytanie nr 16**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało zbiornik wodny fabrycznie zabudowany w urządzeniu (z każdej strony obudowany stalą nierdzewną) odporny na uszkodzenia mechaniczne? Zbiornik wodny z tworzywa sztucznego jako zewnętrzny element doczepiony do obudowy może łatwo ulec uszkodzeniu i rozszczelnieniu.

**odpowiedź:**

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

**pytanie nr 17**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało uszczelkę zamontowaną na pokrywie? Oferowane rozwiązanie zapewnia szczelności komory podczas pracy i przede wszystkim zapewnia jej czystość oraz wydłuża żywotność.

**odpowiedź:**

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

**pytanie nr 18**

Czy Zamawiający wymaga, żeby urządzenie posiadało dodatkowe zabezpieczenie, które będzie informowało sygnałem świetlnym i dźwiękowym o próbie ręcznego zamknięcia pokrywy? Takie rozwiązanie zapobiega uszkodzeniu mechanizmu automatycznego podnoszenia pokrywy.

**odpowiedź:**

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

**pytanie nr 19**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało silnik o mocy ≤ 0,6kW? Macerator posiadający taki silnik gwarantuje mniejsze zużycie prądu, a jego moc jest wystarczająca do pełnej maceracji naczyń z pulpy celulozowej.

**odpowiedź:**

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.