                                                                                                                                                                                                                                                        Wykonawca:                                                                                                           Załącznik nr 1
…………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, 

w zależności od podmiotu: 

NIP:…………………………………

KRS: ………………………………

Tel……………………………….

Email:………………………….

                                        O F E R T A / O P I S  P R Z E D M I O T U  Z A M Ó W I E N I A

     W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów, materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów, znak sprawy SZSPOO.SZP.3810.104.2025, przedstawiamy następującą ofertę:

	Łączna wartość oferty
	Wartość netto
	Stawka Vat (%)
	Wartość brutto

	Tabela 1
	
	
	

	Tabela 2
	
	
	

	                            Razem:
	
	
	


Tabela 1. Dzierżawa aparatów

	L.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wartość czynszu netto PLN za okres jednego miesiąca
	Wartość czynszu netto PLN przez okres trwania umowy 
	VAT %
	Wartość czynszu brutto PLN przez okres trwania umowy
	Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/opis ewentualnego wyposażenia dodatkowego w zestawie

	1
	Dzierżawa trzech takich samych aparatów do wykonywania barwień immunohistochemicznych o parametrach nie gorszych jak:
· Automatyczny system barwień metodą immunohistochemiczną oraz metodą hybrydyzacji in situ.

· Etapy barwienia wykonywane automatycznie obejmują: odparafinowanie, odkrywanie antygenu, procesy wywoływania reakcji barwionej, podbarwianie tła, wszystko na pokładzie jednego aparatu.

· Możliwość barwienia jednocześnie 90 preparatów, z możliwością dokładania preparatów „citowych” w trakcie trwania barwienia oraz opcją zaprogramowania go „na noc”.

· Możliwość stosowania więcej niż jednego protokołu w jednym cyklu pracy.
· Aparat pozwala na oznaczenie od 1 do 27 różnych przeciwciał w jednym cyklu pracy.

· Aparat musi być bezigłowy, eliminujący ryzyko kontaminacji próbki.

· Aparat musi stosować bezksylenową technikę przeprowadzania preparatów.

· System umożliwiający wykorzystanie przeciwciał różnych producentów.

· W zestawie komputer z odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym identyfikacje preparatów za pomocą kodów kreskowych oraz kontrolowanie obecności oraz daty ważności odczynników niezbędnych do wykonania danego barwienia.
· Aparat kompaktowy, brak konieczności stosowania dodatkowych przystawek dla procesów zależnych od temperatury.
· Aparat dozujący jednolitą ilość odczynnika – 100 μl dla każdego oznaczenia, niezależnie od wielkości badanego materiału i umiejscowienia na szkiełku, bez konieczności programowania miejsca.

· Aparat w pełni kontrolujący jakość otrzymywanych preparatów (brak zależności warunków reakcji od warunków otoczenia, kontrola terminów ważności wykorzystywanych odczynników, brak zależności wyników reakcji od warunków otoczenia, aparat pracujący w oparciu o walidowane protokoły barwień).

· Aparat zabezpieczający przed utratą/uszkodzeniem materiału w trakcie barwienia (zabezpieczenie materiału przed wysychaniem w każdym etapie barwienia, barwienie szkiełek w pozycji poziomej każde barwienie niezależnie w odrębnej szufladzie, UPS podtrzymujący pracę aparatu w zestawie).
· Preparaty muszą być umiejscowione w aparacie w osobnych szufladach. Każda szuflada musi być niezależną komorą reakcyjną dla pojedynczego preparatu.
· Aparaty wyprodukowane nie wcześniej niż 2024r.
· Trzy szafy chłodnicze do przechowywania odczynników wg poniższej specyfikacji: Zakres temp. Od +1 do +15 st. C, pojemność 359L netto, wymiary zew 600x610x1800 mm; waga 79 kg; drzwi ze szkła izolacyjnego, odszranianie automatyczne, sterowanie mechaniczne, cyfrowy zewnętrzny  wskaźnik temp., 5 półek, gwarancja 36 m-cy.

· Dwa systemy do oczyszczania wody wodociągowej do klasy 1 i 2 czystości potrzebnej do przygotowania odczynników niezbędnych do pracy aparatu. System będzie wyposażony w lampę UV oraz filtr mikrobiologiczny (ilość bakterii < 10 CFU/mL). Wydajność oczyszczania 10l/h, rezystywność >10MΩ.cm. Dwa zbiorniki  na 20 l wody każdy. Dostawca będzie dostarczał na swój koszt filtry zamienne niezbędne do utrzymania właściwych parametrów wody.

· Wykonawca dostarczy Zamawiającemu odczynniki z terminami ważności nie krótszymi niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy, a w sytuacjach wyjątkowych po uzyskaniu zgody Kierownika Zakładu Patomorfologii lub osoby odpowiedzialnej termin ten może być krótszy.
· Procedury i instrukcje obsługi w języku polskim dla aparatów - przy dostawie aparatów.
· Ulotki w języku polskim, zawierające informacje o warunkach odkrywania antygenu, zakresie rozcieńczeń, a także występowania danego markera w tkankach prawidłowych i nowotworowych oraz typie reakcji .
· Gwarancja na aparat przez cały czas trwania umowy.
· 2 mikroskopy optyczne o parametrach nie gorszych niż:                                 1) Mikroskop z optyką korygowaną do nieskończoności, do badań w jasnym polu w świetle przechodzącym,                                        2) Ergonomiczny statyw z ogniskowaniem ostrości preparatu poprzez ruch uchwytu rewolwerowego z obiektywami; oświetlenie diodowe centrowalne o intensywności porównywalnej do żarówki halogenowej 100W’; wbudowany system oświetlenia wg Koehlera. Numer pola (FN): min 26; system zapamiętywania intensywności oświetlenia oddzielnie dla każdego
obiektywu oraz możliwość zapamiętywania dla wszystkich obiektywów; dokładność ogniskowania nie gorsza niż 0,1 ; regulacja oporu śruby makro,
3) Ergonomiczna uchylna, teleskopowa i podnoszona nasadka binokularowa o regulowanym kącie nachylenia w zakresie minimum 3 – 27 stopni; regulowany rozstaw okularów w zakresie min. 50 - 76 mm; pole widzenia min. FN22; mechanizm przesuwu góra-dół (minimum 40mm) i przód-tył (minimum 50mm); okulary szerokopolowe o powiększeniu 10x, min. FN=22; możliwość
zamontowania wkładek mikrometrycznych
4) Kodowany rewolwer obiektywowy; wymienny; pochylony do tyłu; min. 6-pozycyjny z miejscem na pojedynczą wsuwkę na elementy optyczne, automatyczny odczyt powiększenia w oprogramowaniu; 
5) obiektywy o uniwersalnej długości optycznej 45 mm; powiększenie:
4x / NA  min. 0,1  WD min. 17 mm
10x /NA  min. 0,3  WD min. 10 mm
20x /NA  min. 0,5   WD min.  2 mm
40x /NA min. 0,75  WD min. 0,5mm
6) Mechaniczny stolik przedmiotowy z bezzębatkowym mechanizmem ruchów krzyżowych, prawostronne pokrętła napędowe, zakres ruchów krzyżowych min 75x50mm; możliwość obrotu o min 250 stopni; nakładki regulujące wysokości pokręteł,
7) Kondensor bez uchylnej soczewki,
8) Możliwość rozbudowy mikroskopu o inne metody obserwacji (fluorescencja, kontrast Nomarskiego, polaryzacja); możliwość zamontowania przystawki asystenckiej po prawej stronie;                9)Wyposażenie uzupełniające: kabel zasilający, pokrowiec ochronny;                             10) Dodatkowy monitor o rozdzielczości 4K, przekątnej nie mniejszej niż 40 cali posiadający uchwyt ścienny umożliwiający regulację kąta nachylenia oraz regulację odległości od ściany.
3) Uchylna nasadka dwuokularowa z regulacją dioptryjną w lewym tubusie
okularowym, kąt nachylenia w zakresie minimum 5-35 stopni; regulowany rozstaw okularów w zakresie min. 50 - 75 mm; pole widzenia min. FN22; Okulary szerokopolowe o powiększeniu 10x, min. FN=22; możliwość
zamontowania wkładek mikrometrycznych
· Klimatyzator ścienny o mocy nie mniejszej niż 3,5 kW; posiadający tryb chłodzenia i tryb grzania; posiadający regulację poziomów mocy oraz regulację prędkości nawiewu; sterowanie za pomocą pilota.
· Zestaw komputerowy zawierający: komputer typu All in one; przekątna ekranu: 21-24”, rozdzielczość ekranu min. 1920x1080 (FullHD)’’ , procesor nie gorszy niż Intel Core i5; pamięć operacyjna RAM min. 8GB, dysk twardy typu SSD o pojemności min. 256GB; , system operacyjny Windows 11 dla procesorów 64-bitowych w polskiej wersji językowej; komputer powinien mieć zainstalowane wszystkie sterowniki do płyty głównej oraz podzespołów komputer; otwory montażowe w układzie standardowym VESA; klawiatura bezprzewodowa; mysz bezprzewodowa.

	
	
	
	
	

	2
	Dzierżawa jednego aparatu do wykonywania barwień histochemicznych o parametrach nie gorszych jak:

· Automatyczny system barwień metodą histochemiczną.

· Etapy barwienia wykonywane automatycznie obejmują: odparafinowanie, procesy wywoływania reakcji barwionej, podbarwianie tła, wszystko na pokładzie jednego aparatu.

· Możliwość barwienia jednocześnie 20 preparatów, z możliwością stosowania więcej niż jednego protokołu w jednym cyklu pracy.
· Aparat musi być bezigłowy, eliminujący ryzyko kontaminacji próbki.
· Aparat musi stosować bezksylenową technikę przeprowadzania preparatów.
· W zestawie komputer z odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym identyfikacje preparatów za pomocą kodów kreskowych oraz kontrolowanie obecności oraz daty ważności odczynników niezbędnych do wykonania danego barwienia.

· Aparat kompaktowy, brak konieczności stosowania dodatkowych przystawek dla procesów zależnych od temperatury.

· Aparat w pełni kontrolujący jakość otrzymywanych preparatów (brak zależności warunków reakcji od warunków otoczenia, kontrola terminów ważności wykorzystywanych odczynników, brak zależności wyników reakcji od warunków otoczenia, aparat pracujący w oparciu o walidowane protokoły barwień).

· Aparat zabezpieczający przed utratą/uszkodzeniem materiału w trakcie barwienia (zabezpieczenie materiału przed wysychaniem w każdym etapie barwienia, barwienie szkiełek w pozycji poziomej , UPS podtrzymujący pracę aparatu w zestawie).

· Aparaty wyprodukowane nie wcześniej niż 2021r.
· Wykonawca dostarczy Zamawiającemu odczynniki z terminami ważności nie krótszymi niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy, a w sytuacjach wyjątkowych po uzyskaniu zgody Kierownika Zakładu Patomorfologii lub osoby odpowiedzialnej termin ten może być krótszy.
· Procedury i instrukcje obsługi w języku polskim dla aparatów - przy dostawie aparatów.
· Ulotki w języku polskim, zawierające informacje o warunkach odkrywania antygenu, zakresie rozcieńczeń, a także występowania danego markera w tkankach prawidłowych i nowotworowych oraz typie reakcji .
· Gwarancja na aparat przez cały czas trwania umowy.
	
	
	
	
	

	
	Razem
	
	
	
	
	


Tabela .2 Odczynniki do zaoferowanych aparatów w gotowych rozcieńczeniach do wykonywania badań immunohistochemicznych i histochemicznych wraz z materiałami zużywalnymi niezbędnymi do wykonania minimum 30000 oznaczeń.

	L.p.
	Opis przedmiotu zamówienia

(rodzaj oznaczenia)
	Ilość testów w opakowaniu
	Ilość opakowań

na okres 24 miesięcy
	Ilość testów

na okres 24 miesięcy
	Cena jednostkowa zaoferowanego opakowania netto PLN
	Wartość netto PLN
	Vat
	Wartość brutto PLN
	Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania

	1
	Actin, Muscle Specific
	
	
	700
	
	
	
	
	

	2
	ALK 
	
	
	100
	
	
	
	
	

	3
	ALK-1
	
	
	100
	
	
	
	
	

	4
	Alpha-Fetoprotein 
	
	
	100
	
	
	
	
	

	5
	Androgen Receptor
	
	
	100
	
	
	
	
	

	6
	Arginase 1
	
	
	100
	
	
	
	
	

	7
	Basal Cell Coctail
	
	
	100
	
	
	
	
	

	8
	Bcl-2 (124)
	
	
	450
	
	
	
	
	

	9
	Bcl-2 (SP66)
	
	
	100
	
	
	
	
	

	10
	Bcl-6
	
	
	450
	
	
	
	
	

	11
	Beta-catenin
	
	
	100
	
	
	
	
	

	12
	BRAF 
	
	
	100
	
	
	
	
	

	13
	CMV
	
	
	100
	
	
	
	
	

	14
	CD117
	
	
	200
	
	
	
	
	

	15
	C-MYC
	
	
	200
	
	
	
	
	

	16
	Calcitonin
	
	
	100
	
	
	
	
	

	17
	Caldesmon
	
	
	100
	
	
	
	
	

	18
	Calretinin
	
	
	100
	
	
	
	
	

	19
	Calponin-1
	
	
	100
	
	
	
	
	

	20
	Carbonic Anhydrase 
	
	
	150
	
	
	
	
	

	21
	CD 1a
	
	
	100
	
	
	
	
	

	22
	CD 2
	
	
	100
	
	
	
	
	

	23
	CD 3
	
	
	1000
	
	
	
	
	

	24
	CD 4
	
	
	100
	
	
	
	
	

	25
	CD 5
	
	
	300
	
	
	
	
	

	26
	CD 7
	
	
	100
	
	
	
	
	

	27
	CD 8 
	
	
	100
	
	
	
	
	

	28
	CD 10
	
	
	450
	
	
	
	
	

	29
	CD 15
	
	
	200
	
	
	
	
	

	30
	CD 20
	
	
	1000
	
	
	
	
	

	31
	CD 21
	
	
	100
	
	
	
	
	

	32
	CD 23
	
	
	400
	
	
	
	
	

	33
	CD 25
	
	
	100
	
	
	
	
	

	34
	CD 30
	
	
	250
	
	
	
	
	

	35
	CD 31
	
	
	200
	
	
	
	
	

	36
	CD 33
	
	
	100
	
	
	
	
	

	37
	CD 34
	
	
	600
	
	
	
	
	

	38
	CD 38
	
	
	100
	
	
	
	
	

	39
	CD 43
	
	
	100
	
	
	
	
	

	40
	CD 45 
	
	
	250
	
	
	
	
	

	41
	CD 56
	
	
	550
	
	
	
	
	

	42
	CD 57
	
	
	100
	
	
	
	
	

	43
	CD 61
	
	
	750
	
	
	
	
	

	44
	CD 68
	
	
	350
	
	
	
	
	

	45
	CD 71
	
	
	100
	
	
	
	
	

	46
	CD 79a
	
	
	100
	
	
	
	
	

	47
	CD 99
	
	
	200
	
	
	
	
	

	48
	CD 138
	
	
	750
	
	
	
	
	

	49
	CD 163
	
	
	100
	
	
	
	
	

	50
	CDX-2
	
	
	750
	
	
	
	
	

	51
	CEA
	
	
	100
	
	
	
	
	

	52
	Chromogranin A
	
	
	450
	
	
	
	
	

	53
	CLDN18
	
	
	100
	
	
	
	
	

	54
	Cyklin D1
	
	
	400
	
	
	
	
	

	55
	Cytokeratin HMW
	
	
	100
	
	
	
	
	

	56
	Cytokeratin PAN
	
	
	2000
	
	
	
	
	

	57
	Cytokeratin CAM 5.2
	
	
	100
	
	
	
	
	

	58
	Cytokeratin 5/6
	
	
	300
	
	
	
	
	

	59
	Cytokeratin 7
	
	
	900
	
	
	
	
	

	60
	Cytokeratin 8&18
	
	
	100
	
	
	
	
	

	61
	Cytokeratin 14
	
	
	1500
	
	
	
	
	

	62
	Cytokeratin 17
	
	
	100
	
	
	
	
	

	63
	Cytokeratin 19
	
	
	450
	
	
	
	
	

	64
	Cytokeratin 20
	
	
	600
	
	
	
	
	

	65
	Desmin
	
	
	200
	
	
	
	
	

	66
	DOG1
	
	
	100
	
	
	
	
	

	67
	E-cadherin
	
	
	1500
	
	
	
	
	

	68
	EMA
	
	
	300
	
	
	
	
	

	69
	Ep-CAM
	
	
	100
	
	
	
	
	

	70
	EBV
	
	
	100
	
	
	
	
	

	71
	ERG
	
	
	100
	
	
	
	
	

	72
	Estrogen Receptor
	
	
	2500
	
	
	
	
	

	73
	Factor VIII 
	
	
	100
	
	
	
	
	

	74
	Galectin-3
	
	
	100
	
	
	
	
	

	75
	GATA 3
	
	
	800
	
	
	
	
	

	76
	GCDFP-15
	
	
	100
	
	
	
	
	

	77
	Glial Fibrillary Acidic Protein 
	
	
	100
	
	
	
	
	

	78
	Glycophorin A
	
	
	750
	
	
	
	
	

	79
	Glypican-3
	
	
	150
	
	
	
	
	

	80
	Granzyme B
	
	
	100
	
	
	
	
	

	81
	Helicobacter pylori
	
	
	3500
	
	
	
	
	

	82
	Hepatocyte Specific Antigen 
	
	
	100
	
	
	
	
	

	83
	HER-2
	
	
	1600
	
	
	
	
	

	84
	HCG 
	
	
	100
	
	
	
	
	

	85
	HHV-8
	
	
	100
	
	
	
	
	

	86
	IgD 
	
	
	100
	
	
	
	
	

	87
	IgG 
	
	
	100
	
	
	
	
	

	88
	IgG4
	
	
	100
	
	
	
	
	

	89
	IgM 
	
	
	100
	
	
	
	
	

	90
	INSM1
	
	
	100
	
	
	
	
	

	91
	Inhibin alpha
	
	
	100
	
	
	
	
	

	92
	Kappa
	
	
	250
	
	
	
	
	

	93
	Ki-67
	
	
	3000
	
	
	
	
	

	94
	Lambda
	
	
	250
	
	
	
	
	

	95
	Mammaglobin
	
	
	100
	
	
	
	
	

	96
	MART-1/Melan-A
	
	
	250
	
	
	
	
	

	97
	Melanoma Triple Cocktail
	
	
	50
	
	
	
	
	

	98
	Melanosome (HMB 45)
	
	
	300
	
	
	
	
	

	99
	Mesothelial Cell
	
	
	100
	
	
	
	
	

	100
	MLH1
	
	
	300
	
	
	
	
	

	101
	MSH2
	
	
	300
	
	
	
	
	

	102
	MSH6
	
	
	300
	
	
	
	
	

	103
	MUC1
	
	
	100
	
	
	
	
	

	104
	MUC2
	
	
	100
	
	
	
	
	

	105
	MUC5AC
	
	
	50
	
	
	
	
	

	106
	MUC6
	
	
	50
	
	
	
	
	

	107
	MUM-1
	
	
	250
	
	
	
	
	

	108
	Myeloperoxidase 
	
	
	750
	
	
	
	
	

	109
	MyoD1
	
	
	50
	
	
	
	
	

	110
	Myogenin
	
	
	100
	
	
	
	
	

	111
	Napsin A
	
	
	200
	
	
	
	
	

	112
	Negative Control 
	
	
	2000
	
	
	
	
	

	113
	Neurofilament
	
	
	50
	
	
	
	
	

	114
	Neuron Specific Enolase 
	
	
	100
	
	
	
	
	

	115
	NKX3.1
	
	
	   200
	
	
	
	
	

	116
	OCT-2
	
	
	100
	
	
	
	
	

	117
	OCT-4
	
	
	100
	
	
	
	
	

	118
	p40
	
	
	400
	
	
	
	
	

	119
	p16 
	
	
	1500
	
	
	
	
	

	120
	p53
	
	
	500
	
	
	
	
	

	121
	p63
	
	
	1500
	
	
	
	
	

	122
	p120 Caterin
	
	
	50
	
	
	
	
	

	123
	Pan-TRK
	
	
	50
	
	
	
	
	

	124
	Parathyroid Hormone 
	
	
	100
	
	
	
	
	

	125
	PAX-5
	
	
	100
	
	
	
	
	

	126
	PD-1 
	
	
	100
	
	
	
	
	

	127
	PD-L1 (22C3)
	
	
	300
	
	
	
	
	

	128
	PMS2
	
	
	300
	
	
	
	
	

	129
	Placental Alkaline Phosphatase
	
	
	100
	
	
	
	
	

	130
	Podoplanin
	
	
	100
	
	
	
	
	

	131
	Prame 
	
	
	300
	
	
	
	
	

	132
	Progesteron Receptor 
	
	
	2250
	
	
	
	
	

	133
	Prostate Specific Antigen 
	
	
	200
	
	
	
	
	

	134
	PTEN
	
	
	50
	
	
	
	
	

	135
	Renal Cell Carcinoma 
	
	
	150
	
	
	
	
	

	136
	SALL4
	
	
	100
	
	
	
	
	

	137
	S-100 
	
	
	500
	
	
	
	
	

	138
	SOX-10
	
	
	600
	
	
	
	
	

	139
	SOX-11
	
	
	100
	
	
	
	
	

	140
	Synaptophysin
	
	
	450
	
	
	
	
	

	141
	TAG-72
	
	
	50
	
	
	
	
	

	142
	TRAcP 
	
	
	100
	
	
	
	
	

	143
	TdT 
	
	
	100
	
	
	
	
	

	144
	TFE3
	
	
	100
	
	
	
	
	

	145
	Thyroglobulin
	
	
	100
	
	
	
	
	

	146
	Tryptase 
	
	
	100
	
	
	
	
	

	147
	TTF-1 (SP141)
	
	
	1000
	
	
	
	
	

	148
	Uroplakin III
	
	
	50
	
	
	
	
	

	149
	Vimentin
	
	
	500
	
	
	
	
	

	150
	WT-1
	
	
	300
	
	
	
	
	

	151
	FLI-1
	
	
	100
	
	
	
	
	

	152
	BAP-1
	
	
	200
	
	
	
	
	

	153
	ROS1
	
	
	50
	
	
	
	
	

	154
	SATB2
	
	
	100
	
	
	
	
	

	155
	CD 19
	
	
	100
	
	
	
	
	

	156
	PDL1 (SP263)
	
	
	50
	
	
	
	
	

	157
	Błękit alcjanowy/PAS 
	
	
	150
	
	
	
	
	

	158
	Błękit alcjanowy
	
	
	150
	
	
	
	
	

	159
	AFB 
	
	
	150
	
	
	
	
	

	160
	Czerwień Kongo 
	
	
	80
	
	
	
	
	

	161
	Diastaza
	
	
	150
	
	
	
	
	

	162
	Włókna elastyczne
	
	
	100
	
	
	
	
	

	163
	Giemsa 
	
	
	150
	
	
	
	
	

	164
	GMS  
	
	
	150
	
	
	
	
	

	165
	Żelazo 
	
	
	150
	
	
	
	
	

	166
	Trichrom green
	
	
	75
	
	
	
	
	

	167
	Light Green/ Pas 
	
	
	75
	
	
	
	
	

	168
	Mucykarmin
	
	
	750
	
	
	
	
	

	169
	PAS 
	
	
	600
	
	
	
	
	

	170
	Retikulum 
	
	
	750
	
	
	
	
	

	171
	Steiner 
	
	
	40
	
	
	
	
	

	172
	Trichrom Blue
	
	
	360
	
	
	
	
	

	173
	HER2 DISH 
	
	
	210
	
	
	
	
	

	174
	EBER  DISH
	
	
	100
	
	
	
	
	

	175
	Van Gieson
	
	
	100
	
	
	
	
	

	176
	FOLR1
	
	
	100
	
	
	
	
	

	Materiały kontrolne, kalibratory i materiały eksploatacyjne w ilości zapewniającej wykonanie wyżej wymienionych badań w okresie dzierżawy. Wykonawca informację o odczynnikach, materiałach kontrolnych, kalibratorach i materiałach eksploatacyjnych przekazuje z wyszczególnieniem wszystkich typów i rodzajów produktów które zamawiający będzie nabywał od wykonawcy z precyzyjną informacją o cenach jednostkowych produktów, ich nazwach oraz numerach katalogowych.

Uwaga: w przypadku gdy w trakcie okresu dzierżawy okaże się, że do wykonania wskazanej przez zamawiającego liczby badań konieczne jest dostarczenie innych lub większej liczby produktów niż zadeklarowana przez wykonawcę, wówczas produkty te dostarcza wykonawca na normalnych zasadach nieodpłatnie.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Razem
	
	x
	
	
	
	
	


Termin realizacji: ….. dni (max 5 dni) od złożenia zamówienia.

Inne zobowiązania wykonawcy:

1. Bezpłatny pełny serwis aparatów przez czas trwania umowy (części, diagnostyka, robocizna, przeglądy itd.)

2. Instrukcja obsługi w języku polskim.

3. Bezpłatne, pełne szkolenie personelu w zakresie wykorzystania aparatów.

4. Odbiór i utylizacja odpadów z aparatów na koszt Dostawcy.

5. Wszystkie przeciwciała w gotowych rozcieńczeniach.

6. Dostawca raz w roku zapewni w ramach kontraktu kontrolę zewnątrzlaboratoryjną Nordic Immuno QC Breast Cancer Module oraz Nordic Immunohistochemical QC Gen Module.

1. Oświadczamy, że: 

-oferowany asortyment posiada aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na rynku polskim;
-oferowane przez nas odczynniki oraz dzierżawiony sprzęt wraz ze wszystkimi elementami wyposażenia posiadają certyfikat CE lub inny dokument dopuszczający do stosowania w placówkach medycznych na terenie RP;
     -okres ważności (przydatności do użycia) dostarczonego asortymentu wynosić będzie min. 12 m-cy miesięcy licząc od daty dostawy do Zamawiającego.

-zaoferowane przez nas odczynniki są kompatybilne z oferowanym sprzętem;

-oferowane przez nas urządzenia są kompletne i gotowe do użytkowania, zawierają wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji, nie były przedmiotem wystaw i ekspozycji;
-zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń;

-uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
-zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
