## Formularz_ofertowy
				Załącznik nr 1

		OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/OFERTA

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do koagulologii dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy Sz.S.POO.SZP.3810.12.2026 przedstawiamy następującą ofertę:

Odczynniki do badań koagulologicznych:

LP.	Nazwa odczynnika	Liczba badań	j.m.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie prdukty mieszczące się w ofercie
1	Czas protrombinowy	58300	op.
2	APTT umiarkowanie wrażliwy na antykoagulant tocznia	55000	op.
3	APTT wysoko wrażliwy na antykoagulant tocznia	800	op.
4	Fibrynogen	11000	op.
5	D-dimer	22000	op.
6	Czas trombinowy	1 350	op.
7	Anty Xa do monitorowania heparyny niefrakcjonowanej	400	op.
Razem

LP.	Nazwa aparatu	Czynsz netto za m-c/szt.	Vat	Czynsz brutto miesięczny	Wartość netto za 24 m-ce	Wartość brutto za 24 m-ce
1
2
Razem:

DODATKOWE WYMAGANIA:
W przypadku gdy w trakcie obowiązywania umowy okaże się, że do wykonania wskazanej przez zamawiającego liczby badań w okresie 24-tu czterech miesięcy konieczne jest dostarczenie innych lub większej liczby produktów niż zadeklarowana przez wykonawcę, wówczas produkty dostarczy wykonawca w ramach umowy (nieodpłatnie) .

Termin dostawy odczynników………….…(max 5 dni roboczych)

Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)

NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..

Osoba upoważniona do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

## wymagania_techniczne
			Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- WYMAGANIA TECHNICZNE
Wymagania techniczne parametrów analizatorów do oznaczeń koagulologicznych
Dostawy odczynników do koagulologii wraz z dzierżawą analizatorów koagulologicznych

LP.	Parametr/warunek wymagany opis analizatora, dostawy, serwisu	Wymóg	Potwierdzenie spełnienia / wymagań (wpisać tak/nie lub wymagane dane - w poz. nr 1 i 2)
1	W pełni zautomatyzowane analizatory koagulologiczne składające się z: komputera sterującego, części pomiarowej, monitora.	podać nazwę
2	Rok produkcji analizatora nie starszy niż 2015 oraz analizator back up nie starszy niż 2 lata.	podać rok produkcji
3	Oprogramowanie analizatorów w języku polskim.	tak
4	Wydajność aparatów dla analizy czasu protrombinowego: min. 240 ozn./h, min. 100 ozn./h dla drugiego	tak
5	Możliwość wykonywania równocześnie pomiarów metodami: wykrzepialną (na zasadzie optycznej) chromogenną i immunologiczną – z zastosowaniem metody „mikro”.	tak
6	Aparat typu Random Access, Batch i STAT każda pozycja próbówkowa może w razie potrzeby być zaprogramowana jako pilna.	tak
7	Minimum 500 kuwet pomiarowych na pokładzie analizatora.	tak
8	Tromboplastyna ludzka (rekombinowana) o ISI zbliżonym do 1,0 (+/- 0,1).	tak
9	Odczynnik do oceny APTT pozycja nr 2 tabeli Część 1: Odczynniki do badań koagulologicznych dedykowany do oznaczeń umiarkowanie wrażliwych na antykoagulanta tocznia Odczynnik do oceny APTT pozycja nr 3 tabeli Część 1: Odczynniki do badań koagulologicznych dedykowany do oznaczeń wysokowrazliwych na antykoagulant tocznia	tak
10	Trwałość odczynników do PT, APTT, Fibr. min. 5 dni w warunkach przechowywania na pokładzie aparatu.	tak
11	Wymagana liniowość D-Dimerów minimum 7000 ng/ml w pierwszym oznaczeniu	tak
12	Zdefiniowana wartość odcięcia (cut off) dla wykluczenia ZP i ZZG dla testu D-Dimer w oparciu o piśmiennictwo medyczne.	tak
13	Odczynnik do D-Dimerów płynny, gotowy do użycia.	tak
14	System operacyjny umożliwiający pracę wielozadaniową (Windows) – tj. podczas wykonywania serii pomiarów można równolegle przygotować listę roboczą dla następnej serii badań bądź przeprowadzić kalibrację.	tak
15	System kontrolowania odczynników z pomiarem ich objętości uwzględnieniem numerów seryjnych, terminów ważności oraz ilością testów pozostałych do wykonania.	tak
16	Analizator z opcją sprawdzania prawidłowego poziomu próbki dotyczy jednego analizatora.	tak
17	Automatyczne powtarzanie pomiarów – w przypadku wystąpienia wyników budzących wątpliwości i wyników poza liniowością metody (reflex test).	tak
18	Zautomatyzowany odczyt barkodowy próbek, czytnik wewnętrzny umożliwiający jednocześnie odczyt wszystkich wkładanych w statywie materiałów.	tak
19	Przedanalityczne sprawdzenie próbki pod kątem: weryfikacji prawidłowej objętości pobranej próbki, ewentualnej obecności skrzepu oraz interferencji HIL- ze strony hemolizy, bilirubinemii i lipemii (wraz z określeniem ich poziomu w próbce), możliwość ustawienia indywidualnych progów ostrzegawczych interferencji HIL dla każdego parametru - dotyczy jednego aparatu.	tak
20	Wbudowany przebijak korków systemu zamkniętego pobrania dla obu analizatorów	tak
21	Zautomatyzowany odczyt barkodowy wszystkich załadowanych odczynników.	tak
22	Możliwość swobodnego doładowania: odczynników próbek, kuwet w trakcie pracy.	tak
23	Rozbudowany system kontroli jakości uwzględniający karty Levey-Jeningsa i Reguły Westgarda.	tak
24	Możliwość przeprogramowania priorytetu próbki (na CITO) w trakcie prac aparatu.	tak
25	Odpowiedniej mocy UPS dla komputera i aparatu.	tak
26	Drukarka Laserowa.	tak
27	Takie same odczynniki, kontrole, kalibratory oraz materiały zużywalne w obu aparatach.	tak
28	Wymagane połączenie LIS na koszt wykonawcy kompatybilne z systemem.	tak
29	Wykonawca z ofertą dostarczy karty charakterystyki substancji chemicznych	tak
	WYMAGANIA OGÓLNE
1	Wykonawca na czas trwania umowy zapewni odpowiednią ilość odczynników, kalibratorów, kontroli, odczynników myjących, odbiałczających oraz części zużywalnych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania sprzętu, w tym pojemników na zużyte kuwety. / Posiadających Certyfikaty CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją Zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/W.	tak
2	Wykonawca zapewnia kontrolę międzynarodową badań dla wszystkich parametrów oznaczanych przez okres trwania umowy, nie rzadziej niż raz w miesiącu w oparciu o dostępne panele programów miedzynarodowych. Zakres programu uzgadnianiy co roku z kierownikiem laboratorium.	tak
3	Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia aplikacyjnego dotyczącego obsługi analizatora zakończonego uzyskaniem certyfikatu.	tak
4	Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów udziału w szkoleniach organizowanych przez dostawcę/Wykonawcę na terenie Polski dla dwóch osób z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i kontroli jakości dla min. 2 osób w każdym roku trwania umowy.	tak
5	Wykonawca użyczy nieodpłatnie: / a) Mikroskop diagnostyczny – 1 szt. / b) Klimatyzator przenośny – 1 szt. / c) Klimatyzator ścienny na pow. 25m2 ( 65 m3 ) parter KW 6,5 - 1 szt. / c) Drukarka do kodów kreskowych (szerokość taśmy 32 mm x 20 mm) – 1 szt. / d) Wirówka stołowa – 1 szt. / e) Szafka na odczynniki - 1szt. / f) Mobilne stoły pod analizatory- 2 szt.	tak
6	Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć / Standardowe Procedury Robocze do oferowanych analizatorów, ulotki i karty charakterystyk.	tak
7	Zabezpieczenie opieki serwisowej w okresie dzierżawy wraz z kosztami pracy i części niezbędnych do naprawy i serwisu aparatu, w tym okresowe przeglądy serwisowe według zaleceń producenta min. 1 raz w roku. Czas naprawy max. 48 godz. od chwili zgłoszenia.	tak
8	Instalacja analizatora do 3 tyg. od zawarcia umowy	tak
9	Termin dostawy odczynników do 5 dni roboczych.	tak
10	Do podanej ilości badań nie są wliczone oznaczenia kontrolne i oznaczenia kalibracyjne. Harmonogram kontroli: APTT. PT, Fibrynogen, D-Dimer codziennie na dwóch poziomach, Anty Xa, trombina w dniu wykonania badania na dwóch poziomach (co najmniej raz w tygodniu)	tak
11	W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy okaże się, że do wykonania wskazanej przez Kupującego liczby badań konieczne jest dostarczenie innych lub większej liczby odczynników i materiałów eksploatacyjnych niż zdeklarowana przez Sprzedającego, wówczas produkty te dostarcza sprzedający na normalnych zasadach nieodpłatnie.	tak