## 1 Stymulatory kardiowertery
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy wyrobów medycznych do zabiegów kardiologicznych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP. 3810.13.2026 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 1: Stymulatory, kardiowertery, elektrody:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
STYMULATORY
1 | Stymulator - jednojamowy | szt. | 20 |  |  |  |  | MD-33163
2 | Stymulator - dwujamowy | szt. | 80 |  |  |  |  | MD-33164
3 | Stymulator - resonchronizujący LV IS1 dł. do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 1 |  |  |  |  | MD-33348
4 | Stymulator - resonchronizujący LV IS4 dł. do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 1 |  |  |  |  | MD-33348
KARDIOWERTERY
5 | Kardiowerter - defibrylator jednojamowy DF1 lub DF4 do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 20 |  |  |  |  | MD-33211
6 | Kardiowerter - defibrylator dwujamowy DF1 lub DF4 do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 20 |  |  |  |  | MD-33216
7 | Kardiowerter - defibrylator resynchronizujący DF1 lub DF4, IS1 lub IS4 do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 10 |  |  |  |  | MD-33220
ELEKTRODY
8 | Elektroda - stymulacyjna aktywna, dł. do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 110 |  |  |  |  | MD-33226
9 | Elektroda - stymulacyjna pasywna, dł. do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 110 |  |  |  |  | MD-33226
10 | Elektroda - stymulacyjna aktywna o średnicy < 5Fr, dł. do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 2 |  |  |  |  | MD-33351
11 | Elektroda - defibrylacyjna jednokoilowa, dł. do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 15 |  |  |  |  | MD-33270
12 | Elektroda - defibrylacyjna dwukoilowa aktywna, dł. do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 15 |  |  |  |  | MD-33270
13 | Elektroda - defibrylacyjna dwukoilowa pasywna, dł. do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 15 |  |  |  |  | MD-33270
14 | Elektroda - lewokomorowa dwupolowa | szt. | 7 |  |  |  |  | MD-33271
15 | Elektroda - lewokomorowa czteropolowa | szt. | 7 |  |  |  |  | MD-33271
a | AKCESORIA
16 | Cewnik - koszulka do wprowadzania elektrody stymulacyjnej niesterowalnej | szt. | 1 |  |  |  |  | MD-33360
17 | Cewnik - koszulka do wprowadzania elektrody stymulacyjnej sterowalnej | szt. | 1 |  |  |  |  | MD-33355
18 | Cewnik - koszulka lewokomorowy pakowany pojedynczo | szt. | 6 |  |  |  |  | MD-33290
19 | Cewnik - lewokomorowy zestaw | szt. | 20 |  |  |  |  | MD-33286
20 | Introducer | szt. | 300 |  |  |  |  | MD-414980
21 | Kabel - pomiarowy typu krokodyl | szt. | 4 |  |  |  |  | MD-
22 | Kabel - pomiarowy z adapterem rotacyjnym | szt. | 4 |  |  |  |  | MD-33207
23 | Kapturek - izolujący elektrodę | szt. | 4 |  |  |  |  | MD-33204
24 | Kluczyk - motylek do wkręcania elektrod | szt. | 4 |  |  |  |  | MD-33203
25 | Mandryn - prosty lub zagięty do wyboru przez zamawiającego | szt. | 20 |  |  |  |  | MD-33166
26 | Nożyk | szt. | 10 |  |  |  |  | MD-33312
27 | Papier - do programowania, op. 6 sztuk. | szt. | 6 |  |  |  |  | MD-33219
28 | Subselektor | szt. | 10 |  |  |  |  | MD-33302
29 | Śrubokręt | szt. | 10 |  |  |  |  | MD-33202
30 | Zatyczka - gniazda DF1 | szt. | 5 |  |  |  |  | MD-
31 | Zatyczka - gniazda IS1 | szt. | 5 |  |  |  |  | MD-
Razem | [5 empty] | x
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Oznaczenie podane przez Zamawiającego w kolumnie: „Typ, nazwa, numer katalogowy” składające się z ciągu liter oraz cyfr zostało zamieszczone jedynie dla potrzeb Zamawiającego. Stanowi numer indeksowy przypisany przez Zamawiającego dla każdego produktu do prowadzenia gospodarki materiałowej. Zamawiający zwraca się z prośbą do Wykonawców o nieusuwanie tych oznaczeń w ofercie przetargowej.
2. Zamawiający określi wymaganą zawartośc depozytu po zawarciu umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wymaganej ilości depozytu w terminie 5 dni od podpisania umowy.
4. Uzupełnienie depozytu w terminie podanym poniżej, liczonym od dnia przesłania protokołu zużycia.
Termin dostawy………….……….dni robocze.( max. 5 dni roboczych)
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
Wielkość przedsiębiorcy…………………………………………………………………………………..
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba upoważniona do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy.
.

## Wymagania tech. do części 1
Załącznik nr 2
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO CZĘŚCI NUMER 1
LP. | OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH | ZAKRES WYMAGAŃ | PARAMETRY OFEROWANE
Kardiowerter defibrylator resynchronizujący z kompletem elektrod i cewników
1 | Dane identyfikacyjne wyrobu medycznego tj. producent, nr katalogowy, nazwa na fakturze | wymagany
2 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2025r. | wymagany
3 | Możliwe wykonanie badania MRI w polu 1,5T i w polu 3T bez stref wyłączenia (czyli MRI całego ciała) z wyłączeniem konektora IS1/DF1/IS4. | wymagany
4 | Żywotność baterii 6,8 lat dla stymulacji (15%) A/V i 100% LV amplituda impulsu 2,5V impedancja 500Ohm. | wymagany
5 | Energia defibrylacji co najmniej 36 J. | wymagany
6 | Możliwość dostarczenia urządzenia ze złączem IS-1 (bez obsługi elektrod czterobiegunowych) zamiast IS-41 (zamawiający określi podczas składania zamówienia). | wymagany
7 | Dostępne urządzenia ze złączem DF4 lub z DF-1 (zamawiający określi podczas składania zamówienia) | wymagany
8 | Cewnik wprowadzający do zatoki wieńcowej (co najmniej 5 krzywizn). | wymagany
9 | Cewnik do subselekcji żył serca (co najmniej 4 krzywizny). | wymagany
10 | Nożyk do rozcinania cewników. | wymagany
11 | Balon do okluzji i kontrastowania wstecznego zatoki wieńcowej. | wymagany
12 | Koszulki (luzem) | wymagany
13 | Komunikacja bezprzewodowa (bez przykładania głowicy programatora) podczas implantacji. | wymagany
14 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego. | wymagany
15 | Cewnik do subselekcji żył dostarczany z kompatybilnym rozszerzaczem o hydrofilnej końcówce. | wymagany
16 | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian w programowaniu czułości urządzenia | wymagany
17 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów w strefie VF. | wymagany
18 | Dostępne, co najmniej 3 typy elektrod lewokomorowych OTW czterobiegunowych oraz co najmniej 2 typy elektrody dwubiegunowych o średnicy umożliwiającej wprowadzenie ich do żył bocznych przez subselektory | wymagany
19 | Elektrody do CS sterydowe (wszystkie bieguny). | wymagany
20 | Elektroda defibrylująca przechodząca przez koszulki 9F lub cieńsze z aktywną fiksacją, do wyboru na etapie zamówienia jedno lub spiralowa i co najmniej 2 różne długości elektrody. | wymagany
21 | Elektroda przedsionkowa przechodząca przez koszulki 7F lub cieńsze, z aktywną fiksacją, do wyboru co najmniej 2 różne długości elektrody. | wymagany
Stymulator resynchronizujący z osprzętem
22 | Żywotność stymulatora min. 8 lat (nastawy nominalne) | wymagany
23 | Waga max. 35 gram | wymagany
24 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2025r. | wymagany
25 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | wymagany
26 | Amplituda impulsu min. zakres 05-7,0 mV | wymagany
27 | Szerokość impulsu (A/V), min. zakres 0,05-1,0 ms | wymagany
28 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 0,5-7,5(mV) | wymagany
29 | Czułość przedsionkowa – co najmniej w zakresie 0,5-4,0 mV | wymagany
30 | Elektrody do CS>3 typów OTW (w tym unipolar i bipolar) | wymagany
31 | Dostępna elektroda do zatoki wieńcowej bipolarna lub dwukatodowa o średnicy poniżej 5,5F | wymagany
32 | Koszulki wprowadzające do CS minimum 8 typów krzywizn (światło wewnętrzne minimum 7,2)- w tym krzywizna dedykowana do implantacji od prawej strony | wymagany
33 | Rozcinane koszulki do kaniulacji żył bocznych serca, kompatybilne z koszulkami wprowadzającymi i kompatybilne z elektrodami do CS | wymagany
34 | Algorytm przerywania częstoskurczów stymulatorowych | wymagany
35 | Pamięć IEGM co najmniej 14 minut | wymagany
Kardiowerter defibrylator jednojamowy 36J z elektrodą ICD VR
36 | Dane identyfikacyjne wyrobu medycznego tj. producent, nr katalogowy, nazwa na fakturze | wymagany
37 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2025r. | wymagany
38 | Waga poniżej 78 gramów | wymagany
39 | Dostarczona energia defibrylatora 36 (J) | wymagany
40 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy | wymagany
41 | Rozpoznanie arytmii min 2 typy VF i VT | wymagany
42 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego min 2 | wymagany
43 | Żywotność min 10lat przy 50% stymulacji w trybie VVI, 2 ładowania w ciągu roku przy nast. 60 (ppm) 500 Ohmów 2,5 (V) 0,4 (ms) | wymagany
44 | Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowania epizodów VT/VF | wymagany
45 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | wymagany
46 | Czas ładowania kondensatorów poniżej 13 s przez cały okres pracy urządzenia | wymagany
47 | Możliwość dostarczania terapii ATP podczas ładowania kondensatorów | wymagany
48 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | wymagany
49 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych i do komorowych | wymagany
50 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego | wymagany
51 | Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego | wymagany
52 | Pomiar trendów: epizodów VT/VF, HRV, częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF, automatyczny opis stanu baterii i elektrody, terapii wysokonapięciowych | wymagany
53 | Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz strefie VT | wymagany
54 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | wymagany
55 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | wymagany
56 | Zapis trendów fali R | wymagany
57 | Elektrody do defibrylacji podskórne | wymagany
58 | Programowalna obudowa defibrylatora (active, non active) | wymagany
59 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem | wymagany
60 | Algorytm wspomagający programowanie urządzenia w zależności od stanu klinicznego pacjenta | wymagany
61 | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian w programowaniu czułości urządzenia | wymagany
62 | Możliwość przeprowadzenia badania MRI w polu o wartości 1,5 i 3Tbez stref wykluczeń | wymagany
63 | Dostarczenie 20% urządzeń umożliwiających diagnostykę migotania przedsionków | wymagany
Stymulator jednojamowy typu SSIR z elektrodami
64 | Dane identyfikacyjne wyrobu medycznego tj. producent, nr katalogowy, nazwa na fakturze | wymagany
65 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2025r. | wymagany
66 | Waga max. 30 gramów | wymagany
67 | Program nocny | wymagany
68 | Polarność czułość (A/V), biopolarny, unipolarny | wymagany
69 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-6,0 mV | wymagany minimalny zakres
70 | Szerokość impulsu min zakres 0,5-1,0 ms | wymagany minimalny zakres
71 | Czułość komorowa w zakresie 1,0-7,5 mV | wymagany minimalny zakres
72 | Czułość przedsionkowa w zakresie 0,25-4,0 mV | wymagany minimalny zakres
73 | Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms | wymagany minimalny zakres
74 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | wymagany
75 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | wymagany
76 | Żywotność stymulatora min. 7 lat (nastawy nominalne) | wymagany
77 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu | wymagany
Stymulator dwujamowy typu DDDR z elektrodami
78 | Dane identyfikacyjne wyrobu medycznego tj. producent, nr katalogowy, nazwa na fakturze | wymagany
79 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2025r. | wymagany
80 | Waga max. 30 gramów | wymagany
81 | Program nocny | wymagany
82 | Histereza części rytmu | wymagany
83 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 mV | wymaganly minimalny zakres
84 | Szerokość impulsu min zakres 0,2-1,5 ms | wymaganly minimalny zakres
85 | Czułość komorowa w zakresie 1,0-10,0 mV | wymaganly minimalny zakres
86 | Czułość przedsionkowa w zakresie 0,18-4,0 mV | wymaganly minimalny zakres
87 | Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms | wymaganly minimalny zakres
88 | Odstęp AV dynamiczny, programowany w zakresie min. 30-325 (PAV i SAV) | wymagany
89 | Automatyczny PVARP | wymagany
90 | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo komorowe | wymagany
91 | Funkcje antyarytmiczne | wymagany
92 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych | wymagany
93 | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji | wymagany
94 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu | wymagany
95 | Żywotność stymulatora min. 8 lat (nastawy nominalne) | wymagany
96 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | wymagany
97 | Rejestracja trendów oporności elektrod przez cały czas życia urządzenia | wymagany
98 | Możliwość przełączenia automatycznego polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | wymagany
99 | Automatyczna optymalizacja funkcji „rate response” | wymagany
100 | Dostępne histogramy: częstość, przewodzenie AV, aktywność pacjenta | wymagany
101 | Rejestracja epizodów: wysokiej częstotliwości komorowej i przedsionkowej, częstości komorowej w trakcie trwania awarii, czas trwania arytmii przedsionkowej | wymagany
Kardiowerter defibrylator dwujamowy MRI 36J z elektrodą ICR DR
102 | Dane identyfikacyjne wyrobu medycznego tj. producent, nr katalogowy, nazwa na fakturze | wymagany
103 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2025r. | wymagany
104 | Waga poniżej 78 gramów | wymagany
105 | Dostarczona energia defibrylatora 36 (J) | wymagany
106 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy | wymagany
107 | Rozpoznanie arytmii min 2 typy VF i VT | wymagany
108 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego min 1 | wymagany
109 | Żywotność min 8 lat przy 50% stymulacji w trybie DDD, 2 ładowania w ciągu roku przy nast. 60 (ppm) 500 Ohmów 2,5 (V) 0,4 (ms) | wymagany
110 | Algorytmy wykorzystujące analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | wymagany
111 | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo komorowe pacjenta | wymagany
112 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | wymagany
113 | Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF | wymagany
114 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | wymagany
115 | Programowalna obudowa defibrylatora (active, non active) | wymagany
116 | Możliwość dostarczania terapii ATP podczas ładowania kondensatorów | wymagany
117 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | wymagany
118 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego | wymagany
119 | Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego | wymagany
120 | Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz strefie VT | wymagany
121 | Możliwość monitorowania arytmii przedsionkowych. Pomiar trendów: epizodów VT/VF, HRV, terapii wysokonapięciowych, częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF, czas AF w ciągu dnia | wymagany
122 | Rytm komorowy w czasie AF | wymagany
123 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | wymagany
124 | Możliwość przeprowadzenia badania MRI w polu o wartości 1,5 i 3T bez stref wykluczeń | wymagany
125 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem | wymagany
126 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | wymagany
127 | Zapis trendów fali R | wymagany
128 | Elektrody do defibrylacji podskórne | wymagany
129 | Algorytm wspomagający programowanie urządzenia w zależności od stanu klinicznego pacjenta | wymagany
130 | Automatyczna sygnalizacja AF/AT (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | wymagany
131 | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian w programowaniu czułości urządzenia | wymagany
.

## 2 Ablacja
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy wyrobów medycznych do zabiegów kardiologicznych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP. 3810.13.2026 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 2: Wyroby medyczne do ablacji:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Elektroda ablacyjna klasyczna 4 i 8 mm - średnica 7F, rozstaw elektrod 2-5-2; 2-2-2. 4mm lub 8mm końcówka elektrody, długość min 110cm, elektrody jedno i dwukierunkowe. | szt. | 90 |  |  |  |  | MD-31784
2 | Kabel - łączący elektrodę ablacyjną klasyczną z poz 1. z systemem EP Claris z generatorem Ampere. | szt. | 2 |  |  |  |  | MD-32006
3 | Elektroda ablacyjna chłodzona - średnica 8F, rozstaw elektrod 1-4-1. 8 mm końcówka elektrody, długość min 110 cm, elektrody jedno i dwukierunkowe, symetryczne i asymetryczne. Elektrody z elastyczną końcówką, ponacinaną laserowo dla optymalnego chłodzenia, minimum 7 krzywizn, w tym: D, F, J, DD, FF, JJ, DF, FJ. | szt. | 40 |  |  |  |  | MD-1
4 | Kabel - łączący elektrodę ablacyjną chłodzoną z poz. 3 z systemem EP Claris z generatorem Ampere. | szt. | 2 |  |  |  |  | MD-32006
5 | Elektroda ablacyjna chłodzona - z pomiarem siły nacisku dwukierunkowe 4mm, wyposażona w czujnik pola magnetycznego kompatybilna z posiadanym systemem 3D. | szt. | 40 |  |  |  |  | MD-41897
6 | Kabel - do poz. 5 łączący elektrodę z generatorem i posiadanym systemem 3D | szt. | 2 |  |  |  |  | MD-41907
7 | Elektroda diagnostyczna 4 biegunowa o stałej krzywiźnie - 3 średnice do wyboru: 4F, 5F, 6F, siedem różnych krzywizn do wyboru w tym krzywizny DAO, DAO-1, JSN, JSN-1, CRD, CRD-1, CRD-2, cztery różne rozstawy elektrod: 2-2-2, 2-5-2, 5-5-5, 10-10-10 mm, długość elektrody 120cm, bieguny elektrod wykonane z platyny lub stopu platynowo irydowego. | szt. | 20 |  |  |  |  | MD-31932
8 | Kabel - łączący elektrodę diagnostyczna z poz. 7 z systemem EP Claris z generatorem Ampere. | szt. | 2 |  |  |  |  | MD-
9 | Elektroda diagnostyczna 10 polowa o stałej krzywiźnie - 2 średnice do wyboru: 5F, 6F, min. 4 różne krzywizny do wyboru, dostępna specjalna krzywizna do zatoki wieńcowej – CSL, cztery różne rozstawy elektrod: 2-5-2, 2-8-2, 5-5-5, 2-2 | szt. | 20 |  |  |  |  | MD-31907
10 | Kabel - łączący elektrodę diagnostyczna z poz. 9 z systemem EP Claris z generatorem Ampere. | szt. | 2 |  |  |  |  | MD-
11 | Elektroda diagnostyczna 10 polowa do zatoki wieńcowej o zmiennej krzywiźnie - 3 średnice do wyboru 5F, 6F, 7F, krzywizny do wyboru medium, large, x-large, extra lrg curl, różne rozstawy elektrod: 2-2-2, 2-5-2, 5, 2-8-2, długość elektrody min 110 cm, elektrody dwukierunkowe, asymetryczne, 2 różne mechanizmy sterowania. | szt. | 150 |  |  |  |  | MD-31724
12 | Kabel - łączący elektrodę diagnostyczna z poz. 11 z systemem EP Claris z generatorem Ampere. | szt. | 4 |  |  |  |  | MD-
13 | Elektroda diagnostyczna 20 polowa o zmiennej krzywiźnie - średnica 7F, krzywizny do wyboru medium, large, x-large, extra lrg curl, różne rozstawy elektrod: 2-2-2, 2-5-2, 5-5-5, 2-10-2, długość elektrody, 95 cm, 110 lub 115 cm, 2 różne mechanizmy sterowania. | szt. | 10 |  |  |  |  | MD-31898
14 | Kabel - łączący elektrodę diagnostyczna z poz. 13 z systemem EP Claris z generatorem Ampere. | szt. | 2 |  |  |  |  | MD-
15 | Elektroda diagnostyczna dwukierunkowa asymetryczna 18 polowa - do mapowania wysokiej rozdzielczości, umożliwiająca badanie prostopadłego wektora sygnału kompatybilna z posiadanym systemem 3D | szt. | 20 |  |  |  |  | MD-41908
16 | Kabel - do elektrody diagnostycznej dwukierunkowej asymetrycznej 18 polowej kompatybilny z posiadanym systemem 3D | szt. | 2 |  |  |  |  | MD-41909
17 | Elektroda dyspersyjna - j.u. do generatora RF wyposażona w symetryczne dwubiegunowe złącze. | szt. | 80 |  |  |  |  | MD-31925
18 | Elektroda do nawigacji 3D - kompatybilna z posiadanym systemem 3D. Op. 5 sztuk. | szt. | 100 |  |  |  |  | MD-41910
19 | Kabel połączeniowy - do systemu Ensite X łączący elektrody 4 polowe kompatybilne z elektrodami ablacyjnymi oraz diagnostycznymi. | szt. | 10 |  |  |  |  | MD-41915
20 | Kabel połączeniowy - do systemu Ensite X łączący elektrody 10 polowe kompatybilne z elektrodami ablacyjnymi oraz diagnostycznymi. | szt. | 10 |  |  |  |  | MD-41922
21 | Kabel połączeniowy - do systemu Ensite X łączący elektrody 20 polowe kompatybilne z elektrodami ablacyjnymi oraz diagnostycznymi. | szt. | 10 |  |  |  |  | MD-41918
22 | Igła ze sztyletami do punkcji transseptalnej typu BRK - krzywizny: BRK, BRK-1, minimum 3 różne długości, igła wykonana całkowicie ze stali, co najmniej dwa rodzaje ostrości igły w tym extra ostra BRK XS. Zamawiający dokona wyboru krzywizny i długości przy składaniu zamówienia. Op. 50 sztuk. | szt. | 200 |  |  |  |  | MD-31984
23 | Dren chłodzący do elektrody ablacyjnej - wykorzystywany z pompą typu Cool Point, wyposażony w 2 czujniki detekcji pęcherzyków powietrza oraz czujnik ciśnienia. | szt. | 70 |  |  |  |  | MD-31999
24 | Koszulka sterowalna transseptalna - średnica 8,5F, minimum 3 krzywizny do wyboru i minimum i minimum 3 długości, dostępna koszulka do zabiegów epikardialnych koszulka dwukierunkowa, asymetryczna. | szt. | 6 |  |  |  |  | MD-31712
25 | Prowadnik - 0.032 długości, 260 cm. | szt. | 10 |  |  |  |  | MD-31930
26 | Zestaw do nakłucia transseptalnego - min. skład zestawu: koszulki transseptalne sztywne o średnicy 8F, 8.5F i 10F i długości 81cm, introducer z zastawką i portem bocznym, rozszerzaczem oraz prowadnikiem, minimum 5 różnych krzywizn. Zamawiający dokona wyboru średnicy koszulki, krzywizny przy składaniu zamówienia. | szt. | 300 |  |  |  |  | MD-31842
Razem | [5 empty] | x | 0
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Oznaczenie podane przez Zamawiającego w kolumnie: „Typ, nazwa, numer katalogowy” składające się z ciągu liter oraz cyfr zostało zamieszczone jedynie dla potrzeb Zamawiającego. Stanowi numer indeksowy przypisany przez Zamawiającego dla każdego produktu do prowadzenia gospodarki materiałowej. Zamawiający zwraca się z prośbą do Wykonawców o nieusuwanie tych oznaczeń w ofercie przetargowej.
2. Zamawiający posiada Generator Ampere, Pompę Cool Point, System Ensite X oraz System Claris.
3. Zamawiający wymaga, aby wyroby medyczne do ablacji (poz. 1-26 tabeli) były dedykowane do w/w generatora, pompy oraz systemów.
4. Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu w zakresie wykonywania zabiegów ablacji w całym okresie trwania umowy (terminy i harmonogram ustalone zostaną po podpisaniu umowy)
5. Pomocy technicznej (asysty) w miejscu wykonywania zabiegów minimum przy pierwszych 3 zabiegach - zamawiający nie wyraża zgody na "asystę zdalną"
6. Dostarczenia przed pierwszą dostawą instrukcji użytkowania - dotyczy wyrobów jednorazowego użytku.
7. Zamawiający określi wymaganą zawartośc depozytu po zawarciu umowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wymaganej ilości depozytu w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy.
9. Uzupełnienie depozytu w terminie podanym poniżej, liczonym od dnia przesłania protokołu zużycia.
Termin dostawy (uzupełnienie depozytu)………….……….dni robocze. ( max. 5 dni roboczych)
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
Wielkość przedsiębiorcy…………………………………………………………………………………..
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba upoważniona do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy.
n

## 3 Krioablacja
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy wyrobów medycznych do zabiegów kardiologicznych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP. 3810.13.2026 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 3: Produkty do krioablacji wraz z dzierżawą urządzenia:
Tabela nr 1A: Produkty do krioablacji:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Cewnik diagnostyczny - do mapowania żył płucnych 2 średnice F15, F20, F25. | szt. | 40 |  |  |  |  | MD-32170
2 | Cewnik do krioablacji - kąt odchylenia cewnika min. 30stopni, 2 średnice F23, F28. | szt. | 140 |  |  |  |  | MD-
3 | Kabel elektryczny - do cewnika do krioablacji. | szt. | 20 |  |  |  |  | MD-32168
4 | Kabel gazowy - do cewnika do krioablacji. | szt. | 140 |  |  |  |  | MD-32169
5 | Kabel połączeniowy - do cewnika do mapaowania żył płucnych. | szt. | 2 |  |  |  |  | MD-32175
6 | Koszulka sterowalna - maksymalny kąt odgięcia 90 - 180 stopni. | szt. | 150 |  |  |  |  | MD-32167
7 | Prowadnik - 0,032 x min 200cm. | szt. | 10 |  |  |  |  | MD-32176
Razem | [5 empty] | x
Tabela nr 1B: Dzierżawa urządzenia do krioablacji wraz z butlą gazową:
LP. | Opis przedmiotu dzierżawy | Ilość miesięcy dzierżawy |  | Czynsz dzierżawy za 1 miesiąc netto | Wartość czynszu dzierżawy za 24 miesiące netto | VAT % | Wartość czynszu dzierżawy za 24 miesiące brutto
1 | Dzierżawa urządzenia do krioablacji wraz z butlą gazową. Rok produkcji urządzenia - nie wcześniej niż 2025r. | 24 |  |  |  | 23%
Razem | [5 empty] | x
Łączna wartość oferty netto w całym okresie obowiązywania umowy (dostawa produktów do krioablacji wraz z dzierżawą): …………………………………...PLN
Łączna wartość oferty brutto w całym okresie obowiązywania umowy (dostawa produktów do krioablacj wraz z dzierżawą): …………………………….. PLN
DODATKOWE WYMAGANIA:
1.Oznaczenie podane przez Zamawiającego w tabeli nr 1A w kolumnie: „Typ, nazwa, numer katalogowy” składające się z ciągu liter oraz cyfr zostało zamieszczone jedynie dla potrzeb Zamawiającego. Stanowi numer indeksowy przypisany przez Zamawiającego dla każdego produktu do prowadzenia gospodarki materiałowej. Zamawiający zwraca się z prośbą do Wykonawców o nieusuwanie tych oznaczeń w ofercie przetargowej.
2.Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu w zakresie wykonywania zabiegów krioablacji w całym okresie trwania umowy (terminy i harmonogram ustalone zostaną po podpisaniu umowy)
3.Pomocy technicznej (asysty) w miejscu wykonywania zabiegów minimum przy pierwszych 3 zabiegach - zamawiający nie wyraża zgody na "asystę zdalną"
4.Dostarczenia przed pierwszą dostawą instrukcji użytkowania - dotyczy wyrobów jednorazowego użytku wraz z urządzeniem do krioablacji.
5. W przypadku awarii urządzenia do krioablacji, Zamawiający wymaga usunięcia (awarii) w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia (w formie pisemniej i/lub telefonicznej) lub dostarczenia urządzenia zastępczego w ciągu 72h od zgłoszenia (w formie pisemniej i/lub telefonicznej).
Osoba upoważniona do kontaktu w razie awarii urządzenia do krioablacji……………………………………….…………………………………………e-mail……………………………………...……………………………………nr tel………………………………………………
Termin dostawy………….……….dni robocze. ( max. 5 dni roboczych)
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
Wielkość przedsiębiorcy…………………………………………………………………………………..
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba upoważniona do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy.
n

## Wymagania tech. do części 3
Załącznik nr 2
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO CZĘŚCI NUMER 3
LP. | OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH | ZAKRES WYMAGAŃ | PARAMETRY OFEROWANE
Rozmiar średnicy zewnętrznej napompowanego balonu do krioablacji: 28mm
1 | Rozmiar średnicy zewnętrznej napompowanego balonu do krioablacji: 28mm | wymagany
2 | Średnica zewnętrzna szaftu cewnika 10,5Fr | wymagany
3 | Długość cewnika 95 cm | wymagany
4 | Zakres odchylenia końcówki cewnika z balonem 45° dwustronnie | wymagany
5 | Współpraca z konsolą umożliwiająca wykonywanie krioablacji ujść żył płucnych | wymagany
Parametry graniczne cewnika do mapowania ujścia żył płucnych
6 | Rozmiar trzonu cewnika 3,3F;1,1mm( 0,43"") | wymagany
7 | Długość całkowita cewnika - 165 cm | wymagany
8 | Długość całkowita cewnika - 165 cm | wymagany
9 | Rozmiar pętli 20 mm | wymagany
10 | Liczba elektrod - 8 | wymagany
11 | Długość elektrod - 1 mm | wymagany
12 | Długość przerwy między elektrodami 4 lub 6mm w zależności od rozmiaru | wymagany
Dzierżawa kriokonsoli
13 | Kriokonsola kompatybilna z oferowanym sprzętem jednorazowym | wymagany
14 | Wysokość(maks) 160.2±2cm Wysokość(min) 132.1±2cm | wymagany
15 | Warunki pracy 15-30 stopni Celsjusza, Wilgotność od 30%do75% | wymagany
16 | Waga (bez zbiorników z gazem) 149.69±2kg | wymagany
17 | Auto connection box | wymagany
18 | Kabel zasilający | wymagany
19 | Sterownik nożny | wymagany
20 | Wąż WAGD—12.0m | wymagany
21 | Instrukcja w języku polskim | wymagany
.