Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia/wzór formularza ofertowego

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na usługę serwisową sprzętu medycznego znak sprawy SZSPOO.SZP3810.22.2026, przedstawiamy następującą ofertę:

Część nr 1

| Lp. | Urządzenie | Cena netto usług serwisowych za 1 miesiąc w PLN | VAT % | Wartość netto usług serwisowych za 48 miesięcy w PLN | Wartość brutto usług serwisowych za 48 miesięcy w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System Syngo Via SN 130737 |  |  |  |  |
| 2 | Aparat USG Acuson NX2 SN: 522219 |  |  |  |  |
| 3 | Mammograf Mammomat Revelation SN 1754 |  |  |  |  |
| 4 | Ramię C Cios Select SN 11576 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |

Oferowany termin płatności: ……………. (50 lub 60 dni)

Wykonawca:

………………………..……………

………………………………..……

……………………………..………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP…………………..………………………………………

KRS w przypadku spółki: ………………………………………….

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

………………………………………………………………………..

Nr tel. …………………………….

e-mail: …………………..………………………..

Opis przedmiotu zamówienia-zakres usług serwisowych

Obsługa serwisowa systemu Syngo.Via

Zakres usług serwisowych:

1. Zdalna diagnostyka i naprawy

• Wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do stałego monitorowania parametrów pracy urządzenia.

• Wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnozy awarii i naprawy uszkodzeń.

• System zdalnej diagnostyki spełniający międzynarodową normę standaryzującą system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2022

• W przypadku braku możliwości zdalnego rozwiązania problemów z systemem – praca w miejscu lokalizacji wraz z dojazdem inżyniera.

2. Naprawy serwera

• Naprawa/wymiana sprzętu komputerowego w przypadku wystąpienia usterki uniemożliwiającej poprawne funkcjonowanie urządzenia i/lub dostawa komponentów sprzętowych w przypadku, jeśli zdefiniowane są przez odpowiedniego dostawcę usług sprzętowych jako "części do samodzielnej naprawy".

• Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.

• Dokumentacja interwencji serwisowych.

3. Obsługa w zakresie oprogramowania

• Dostawa zalecanych uaktualnień oprogramowania.

• Telefoniczne wsparcie dla administratora IT i/lub Klinicznego podczas instalacji uaktualnień.

• Dostawa zalecanych modyfikacji oprogramowania do najnowszej wersji.

• Telefoniczne wsparcie dla administratora systemu podczas instalacji modyfikacji.

• Wsparcie techniczne w zakresie zarządzania zdarzeniem krytycznym.

• Stałe monitorowanie systemu w celu wykrycia nieprawidłowości.

4. Modyfikacje i modernizacje

• Dostawa za pośrednictwem systemu zdalnej diagnostyki zalecanych przez producenta aktualizacji oprogramowania, nieobjętych ochroną w postaci odrębnych licencji.

• Wykonanie zalecanych przez producenta: aktualizacji software’u systemowego i aplikacyjnego oraz modyfikacji urządzenia.

• Wykonanie modernizacji platformy sprzętowej polegającej na wymianie serwera aplikacyjnego (obudowa do zabudowy w szafie RACK 19, liczba procesorów: 2, pamięć RAM: 384 GB, wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 6, zbudowana w oparciu o dyski SSD, pojemność macierzy: 17 TB, redundantne zasilanie typu Hot-plug) z zachowaniem pakietu bazowego zainstalowanych aplikacji.

• Wykonanie modernizacji oprogramowania i dostosowanie sprzętu do nowych zastosowań poprzez instalację oprogramowania do ilościowej analizy badań perfuzji i dyfuzji (neuro): syngo.MR Neuro Perfusion #1 – 1 licencja oraz syngo.MR Neuro Perfusion Mismatch#1 – 1 licencja

5. Obsługa serwisowa

• Umowa zapewnia możliwość dokonywania zgłoszeń 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

• Umowa zapewnia możliwość korzystania z dedykowanej platformy serwisowej 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, pozwalającej na wykonywanie zgłoszeń, bieżące monitorowanie ich statusu oraz stanu realizacji.

• Umowa zapewnia pracę inżynierów serwisu w normalnych godzinach wykonywania usług serwisowych przez firmę, to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

• Serwis świadczony w ramach umowy wykonywany przez Inżynierów posiadających Certyfikat szkoleniowy producenta lub autoryzowanego przez producenta ośrodka szkoleniowego.

• Inżynierowie świadczący serwis posiadający dostęp do legalnych kodów serwisowych, potwierdzony umową licencyjną lub oświadczeniem producenta.

6. Wsparcie aplikacyjne

• W zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisu.

• Doradztwo w zakresie aplikacji (w tym pomoc w optymalizacji działania urządzenia) i porady przez telefon, w tym jedno na rok stacjonarne (w miejscu instalacji sprzętu) lub zdalne szkolenie z aplikacji zainstalowanych w aparacie

Dla pełnego umożliwienia świadczenia usług serwisowych opisanych powyżej Zamawiający zapewni:

− nieprzerwany dostęp do systemu zdalnej diagnostyki za pośrednictwem łącza o wysokiej przepustowości za pośrednictwem Internetu

− niezbędne wyposażenie infrastrukturalne (zasilanie, oświetlenie, dostęp do pomieszczeń, sprzęt komputerowy, telefon, faks, itp.)

− niezwłoczne powiadamianie serwisu o przypadkach, w których praca oprogramowania wykazuje błędy lub usterki

− wszelką dokumentację techniczną i dane diagnostyczne od innych producentów sprzętu lub stosowanych produktów, za zgodą takich innych producentów, wykorzystywanych w związku z oprogramowaniem, w celu wyodrębnienia i zdiagnozowania zgłoszonego problemu, lub ułatwienia udziału innych producentów w takim samym celu

− utrzymanie środowiska miejsca instalacji zgodnie z charakterystyką i wymaganiami dla oprogramowania i powiązanego z nim środowiska sprzętowego

− ustanowienie i utrzymanie procedury odtworzeniowej i procedury ochrony danych, jakie Zamawiający uważa za konieczne, podczas udostępniania oprogramowania i powiązanego z nim środowiska sprzętowego (z uwzględnieniem umożliwiania zdalnego dostępu serwisowi przez Zamawiającego)

− wystarczający czas na instalacje obowiązkowych aktualizacji i/lub kolejnych wersji oprogramowania w okresie świadczenia usług objętych niniejszym paragrafem, które, w opinii serwisu, są niezbędne do dalszego, nieprzerwanego i właściwego świadczenia tych usług

− w zakresie usług dotyczących oprogramowania świadczonych przez serwis, Zamawiający zapewnia działanie co najmniej jednego Administratora IT i jednego Administratora klinicznego, posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania i zapewnienia wsparcia zarówno na rzecz działania oprogramowania, powiązanego z nim środowiska sprzętowego, jak i samej sieci, oraz posiadających zdolność do komunikacji w języku angielskim, wykonujących zadania zgodnie z opisami zawartymi poniżej

− Administrator IT jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych, ochronę danych oraz za tworzenie kopii zapasowych. Zarządza on infrastrukturą IT przedmiotowej sieci klinicznej, jak również systemem RIS/PACS, jest wsparciem pierwszego poziomu dla użytkownika, do zadań, którego należy                                             w szczególności rozwiązywanie problemów za pomocą dostępnych narzędzi (takich jak portal administracyjny syngo), rozwiązywanie problemów dotyczących użytkowników oprogramowania (w związku ze sprzętem, systemem operacyjnym, aplikacjami pochodzącymi od stron trzecich), rozwiązywanie problemów                z pracą sieci, z zarządzaniem użytkownikami, zarządzanie kontrolą dostępu w odniesieniu do zdalnych usług serwisu. Administrator kliniczny jest odpowiedzialny za rozwiązywanie problemów związanych z systemami RIS/PACS i przetwarzaniem końcowym. Zamawiający może wyznaczyć jedną osobę pełniącą zarówno funkcję Administratora IT, jak i Administratora klinicznego.

2. Zamawiający przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wskazane usługi (obsługa syngo.via) mogą być świadczone w języku angielskim.

3. Zamawiający zapewni serwisowi pełny, swobodny i bezpieczny dostęp do swoich urządzeń, sprzętu i oprogramowania w celu wypełnienia zobowiązań serwisu wynikających z niniejszego zakresu obsługi oprogramowania.

Aparat USG Acuson NX2 SN:522219

Zakres usług serwisowych:

1. Przeglądy okresowe i konserwacje

• Regularne przeglądy okresowe i konserwacje – interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu; terminy przeglądów – uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM.

• Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego.

• Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

• Inspekcja zużycia części.

• Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.

• Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

• Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

• Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogramowania serwisowego.

• Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych.

• Umowa obejmuje wymianę zestawów przeglądowych (fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach) niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta.

• Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

• Dokumentacja przeglądów.

2. Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych i konserwacji

• Sprawdzenie jakości obrazu.

• Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów.

• Przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

3. Obsługa serwisowa

• Umowa zapewnia możliwość dokonywania zgłoszeń 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

• Umowa zapewnia możliwość korzystania z dedykowanej platformy serwisowej 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, pozwalającej na wykonywanie zgłoszeń, bieżące monitorowanie ich statusu oraz stanu realizacji.

• Umowa zapewnia pracę inżynierów serwisu w normalnych godzinach wykonywania usług serwisowych przez serwis, to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

• Serwis świadczony w ramach umowy wykonywany jest przez inżynierów posiadających Certyfikat szkoleniowy producenta lub autoryzowanego przez producenta ośrodka szkoleniowego.

• Inżynierowie świadczący serwis posiadający dostęp do legalnych kodów serwisowych, potwierdzony umową licencyjną lub oświadczeniem producenta.

4. Zdalna diagnostyka

• Wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i naprawy uszkodzeń.

• System zdalnej diagnostyki spełniający międzynarodową normę standaryzującą system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2022.

• Dotyczy aparatury wyposażonej funkcję zdalnej diagnostyki.

• Usługa dostępna przy użyciu tunelu VPN IPSec punkt-punkt z wykorzystaniem sieciowej infrastruktury Zamawiającego o przepustowości minimum 10/5Mbps (Upload/Download).

5. Naprawy

• Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera.

• Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części.

• Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.

• Dokumentacja interwencji serwisowych.

6. Części zamienne

• Wymiana na nowe, oryginalne i w oryginalnych opakowaniach części zamienne w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, z ograniczeniem do wymiany maksymalnie jednej głowicy USG dla każdego z aparatów (w ramach głowic będących na wyposażeniu aparatu), z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego (akcesoriów).

W przypadku uszkodzeń części spowodowanych niewłaściwą obsługą, w tym uszkodzeniami mechanicznymi, na dostarczenie nowych części zostanie przedstawiona do akceptacji Zamawiającego odpowiednia oferta cenowa.

7. Komponenty specjalne

• Wymiana na nowe, oryginalne i w oryginalnych opakowaniach komponenty specjalne (tj. lampy RTG i detektory promieniowania) w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego.

W przypadku uszkodzeń części spowodowanych niewłaściwą obsługą, w tym uszkodzeniami mechanicznymi, na dostarczenie nowych części zostanie przedstawiona do akceptacji Zamawiającego odpowiednia oferta cenowa.

8. Wsparcie aplikacyjne

• W zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisu.

• Jedno na rok zdalne lub stacjonarne (w miejscu instalacji sprzętu) szkolenie z aplikacji zainstalowanych w aparacie.

Mammograf Mammomat Revelation SN:1754

Zakres usług serwisowych:

1. Przeglądy okresowe i konserwacje

• Regularne przeglądy okresowe i konserwacje – interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu; terminy przeglądów – uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM.

• Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego.

• Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

• Inspekcja zużycia części.

• Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.

• Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

• Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

• Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogramowania serwisowego.

• Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych.

• Umowa obejmuje wymianę zestawów przeglądowych (fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach) niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta.

• Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

• Dokumentacja przeglądów.

2. Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych i konserwacji

• Sprawdzenie jakości obrazu.

• Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów.

• Przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

3. Obsługa serwisowa

• Umowa zapewnia możliwość dokonywania zgłoszeń 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

• Umowa zapewnia możliwość korzystania z dedykowanej platformy serwisowej 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, pozwalającej na wykonywanie zgłoszeń, bieżące monitorowanie ich statusu oraz stanu realizacji.

• Umowa zapewnia pracę inżynierów serwisu w normalnych godzinach wykonywania usług serwisowych przez serwis, to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

• Serwis świadczony w ramach umowy wykonywany jest przez inżynierów posiadających Certyfikat szkoleniowy producenta lub autoryzowanego przez producenta ośrodka szkoleniowego.

• Inżynierowie świadczący serwis posiadający dostęp do legalnych kodów serwisowych, potwierdzony umową licencyjną lub oświadczeniem producenta.

4. Zdalna diagnostyka

• Wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i naprawy uszkodzeń.

• System zdalnej diagnostyki spełniający międzynarodową normę standaryzującą system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2022.

• Dotyczy aparatury wyposażonej funkcję zdalnej diagnostyki.

• Usługa dostępna przy użyciu tunelu VPN IPSec punkt-punkt z wykorzystaniem sieciowej infrastruktury Zamawiającego o przepustowości minimum 10/5Mbps (Upload/Download).

5. Naprawy

• Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera.

• Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części.

• Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.

• Dokumentacja interwencji serwisowych.

6. Części zamienne

• Wymiana na nowe, oryginalne i w oryginalnych opakowaniach części zamienne w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, z ograniczeniem do wymiany maksymalnie jednej głowicy USG dla każdego z aparatów (w ramach głowic będących na wyposażeniu aparatu), z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego (akcesoriów).

W przypadku uszkodzeń części spowodowanych niewłaściwą obsługą, w tym uszkodzeniami mechanicznymi, na dostarczenie nowych części zostanie przedstawiona do akceptacji Zamawiającego odpowiednia oferta cenowa.

7. Komponenty specjalne

• Wymiana na nowe, oryginalne i w oryginalnych opakowaniach komponenty specjalne (tj. lampy RTG i detektory promieniowania) w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego.

W przypadku uszkodzeń części spowodowanych niewłaściwą obsługą, w tym uszkodzeniami mechanicznymi, na dostarczenie nowych części zostanie przedstawiona do akceptacji Zamawiającego odpowiednia oferta cenowa.

8. Wsparcie aplikacyjne

• W zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisu.

• Jedno na rok zdalne lub stacjonarne (w miejscu instalacji sprzętu) szkolenie z aplikacji zainstalowanych w aparacie.

RAMIĘ C Cios Select SN:11576

Zakres usług:

1. Przeglądy okresowe i konserwacje

• Regularne przeglądy okresowe i konserwacje – interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu; terminy przeglądów – uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM.

• Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego.

• Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

• Inspekcja zużycia części.

• Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.

• Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

• Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

• Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogramowania serwisowego.

• Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych.

• Umowa obejmuje wymianę zestawów przeglądowych (fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach) niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta.

• Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

• Dokumentacja przeglądów.

2. Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych i konserwacji

• Sprawdzenie jakości obrazu.

• Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów.

• Przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

3. Obsługa serwisowa

• Umowa zapewnia możliwość dokonywania zgłoszeń 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

• Umowa zapewnia możliwość korzystania z dedykowanej platformy serwisowej 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, pozwalającej na wykonywanie zgłoszeń, bieżące monitorowanie ich statusu oraz stanu realizacji.

• Umowa zapewnia pracę inżynierów serwisu w normalnych godzinach wykonywania usług serwisowych przez serwis, to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

• Serwis świadczony w ramach umowy wykonywany jest przez inżynierów posiadających Certyfikat szkoleniowy producenta lub autoryzowanego przez producenta ośrodka szkoleniowego.

• Inżynierowie świadczący serwis posiadający dostęp do legalnych kodów serwisowych, potwierdzony umową licencyjną lub oświadczeniem producenta.

4. Zdalna diagnostyka

• Wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i naprawy uszkodzeń.

• System zdalnej diagnostyki spełniający międzynarodową normę standaryzującą system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2022.

• Dotyczy aparatury wyposażonej funkcję zdalnej diagnostyki.

• Usługa dostępna przy użyciu tunelu VPN IPSec punkt-punkt z wykorzystaniem sieciowej infrastruktury Zamawiającego o przepustowości minimum 10/5Mbps (Upload/Download).

5. Naprawy

• Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera.

• Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części.

• Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.

• Dokumentacja interwencji serwisowych.

6. Części zamienne

• Wymiana na nowe, oryginalne i w oryginalnych opakowaniach części zamienne w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, z ograniczeniem do wymiany maksymalnie jednej głowicy USG dla każdego z aparatów (w ramach głowic będących na wyposażeniu aparatu), z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego (akcesoriów).

W przypadku uszkodzeń części spowodowanych niewłaściwą obsługą, w tym uszkodzeniami mechanicznymi, na dostarczenie nowych części zostanie przedstawiona do akceptacji Zamawiającego odpowiednia oferta cenowa.

7. Komponenty specjalne

• Wymiana na nowe, oryginalne i w oryginalnych opakowaniach komponenty specjalne (tj. lampy RTG i detektory promieniowania) w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego.

W przypadku uszkodzeń części spowodowanych niewłaściwą obsługą, w tym uszkodzeniami mechanicznymi, na dostarczenie nowych części zostanie przedstawiona do akceptacji Zamawiającego odpowiednia oferta cenowa.

8. Wsparcie aplikacyjne

• W zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisu.

• Jedno na rok zdalne lub stacjonarne (w miejscu instalacji sprzętu) szkolenie z aplikacji zainstalowanych w aparacie.

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia/wzór formularza ofertowego

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na usługę serwisową sprzętu medycznego znak sprawy SZSPOO.SZP3810.22.2026, przedstawiamy następującą ofertę:

Część nr 2

| Lp. | Urządzenie | Cena netto usług serwisowych za 1 miesiąc w PLN | VAT % | Wartość netto usług serwisowych za 47 miesięcy w PLN | Wartość brutto usług serwisowych za 47 miesięcy w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tomograf komputerowy Somatom Definition AS SN: 95774 +lasery LAP +Vsim |  |  |  |  |
| 2 | Aparat USG Acuson Sequoia SN: 801765 |  |  |  |  |
| 3 | Aparat RTG Luminos dRF Max SN: 7722 |  |  |  |  |
| 4 | Mammograf Mammomat Revelation SN: 10082 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |

Oferowany termin płatności: ……………. (50 lub 60 dni)

Wykonawca:

………………………..……………

………………………………..……

……………………………..………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP…………………..………………………………………

KRS w przypadku spółki: ………………………………………….

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

………………………………………………………………………..

Nr tel. …………………………….

e-mail: …………………..………………………..

Opis przedmiotu zamówienia-zakres usług serwisowych

Tomograf komputerowy Somatom Definition AS SN:95774 + Lasery LAP + Vsim

Zakres usług:

1. Przeglądy okresowe i konserwacje

• Regularne przeglądy okresowe i konserwacje – interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu; terminy przeglądów – uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM.

• Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego.

• Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

• Inspekcja zużycia części.

• Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.

• Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

• Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

• Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogramowania serwisowego.

• Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych.

• Umowa obejmuje wymianę zestawów przeglądowych (fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach) niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta.

• Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

• Dokumentacja przeglądów.

2. Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych i konserwacji

• Sprawdzenie jakości obrazu.

• Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów.

• Przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

3. Obsługa serwisowa

• Umowa zapewnia możliwość dokonywania zgłoszeń 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

• Umowa zapewnia możliwość korzystania z dedykowanej platformy serwisowej 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, pozwalającej na wykonywanie zgłoszeń, bieżące monitorowanie ich statusu oraz stanu realizacji.

• Umowa zapewnia pracę inżynierów serwisu w normalnych godzinach wykonywania usług serwisowych przez serwis, to jest od poniedziałku do piątku                           w godzinach od 8:00 do 17:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

• Serwis świadczony w ramach umowy wykonywany jest przez inżynierów posiadających Certyfikat szkoleniowy producenta lub autoryzowanego przez producenta ośrodka szkoleniowego.

• Inżynierowie świadczący serwis posiadający dostęp do legalnych kodów serwisowych, potwierdzony umową licencyjną lub oświadczeniem producenta.

4. Zdalna diagnostyka

• Wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i naprawy uszkodzeń.

• System zdalnej diagnostyki spełniający międzynarodową normę standaryzującą system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2022.

• Dotyczy aparatury wyposażonej funkcję zdalnej diagnostyki.

• Usługa dostępna przy użyciu tunelu VPN IPSec punkt-punkt z wykorzystaniem sieciowej infrastruktury Zamawiającego o przepustowości minimum 10/5Mbps (Upload/Download).

5. Naprawy

• Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera.

• Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części.

• Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.

• Dokumentacja interwencji serwisowych.

6. Części zamienne

• Wymiana na nowe, oryginalne i w oryginalnych opakowaniach części zamienne w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, z ograniczeniem do wymiany maksymalnie jednej głowicy USG dla każdego z aparatów (w ramach głowic będących na wyposażeniu aparatu), z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego (akcesoriów).

W przypadku uszkodzeń części spowodowanych niewłaściwą obsługą, w tym uszkodzeniami mechanicznymi, na dostarczenie nowych części zostanie przedstawiona do akceptacji Zamawiającego odpowiednia oferta cenowa.

7. Komponenty specjalne

• Wymiana na nowe, oryginalne i w oryginalnych opakowaniach komponenty specjalne (tj. lampy RTG i detektory promieniowania) w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego.

W przypadku uszkodzeń części spowodowanych niewłaściwą obsługą, w tym uszkodzeniami mechanicznymi, na dostarczenie nowych części zostanie przedstawiona do akceptacji Zamawiającego odpowiednia oferta cenowa.

8. Wsparcie aplikacyjne

• W zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisu.

• Jedno na rok zdalne lub stacjonarne (w miejscu instalacji sprzętu) szkolenie z aplikacji zainstalowanych w aparacie.

Aparat USG Acuson Sequoia SN:801765

Zakres usług:

1. Przeglądy okresowe i konserwacje

• Regularne przeglądy okresowe i konserwacje – interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu; terminy przeglądów – uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM.

• Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego.

• Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

• Inspekcja zużycia części.

• Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.

• Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

• Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

• Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogramowania serwisowego.

• Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych.

• Umowa obejmuje wymianę zestawów przeglądowych (fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach) niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta.

• Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

• Dokumentacja przeglądów.

2. Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych i konserwacji

• Sprawdzenie jakości obrazu.

• Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów.

• Przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

3. Obsługa serwisowa

• Umowa zapewnia możliwość dokonywania zgłoszeń 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

• Umowa zapewnia możliwość korzystania z dedykowanej platformy serwisowej 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, pozwalającej na wykonywanie zgłoszeń, bieżące monitorowanie ich statusu oraz stanu realizacji.

• Umowa zapewnia pracę inżynierów serwisu w normalnych godzinach wykonywania usług serwisowych przez serwis, to jest od poniedziałku do piątku                            w godzinach od 8:00 do 17:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

• Serwis świadczony w ramach umowy wykonywany jest przez inżynierów posiadających Certyfikat szkoleniowy producenta lub autoryzowanego przez producenta ośrodka szkoleniowego.

• Inżynierowie świadczący serwis posiadający dostęp do legalnych kodów serwisowych, potwierdzony umową licencyjną lub oświadczeniem producenta.

4. Zdalna diagnostyka

• Wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i naprawy uszkodzeń.

• System zdalnej diagnostyki spełniający międzynarodową normę standaryzującą system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2022.

• Dotyczy aparatury wyposażonej funkcję zdalnej diagnostyki.

• Usługa dostępna przy użyciu tunelu VPN IPSec punkt-punkt z wykorzystaniem sieciowej infrastruktury Zamawiającego o przepustowości minimum 10/5Mbps (Upload/Download).

5. Naprawy

• Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera.

• Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części.

• Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.

• Dokumentacja interwencji serwisowych.

6. Części zamienne

• Wymiana na nowe, oryginalne i w oryginalnych opakowaniach części zamienne w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, z ograniczeniem do wymiany maksymalnie jednej głowicy USG dla każdego z aparatów (w ramach głowic będących na wyposażeniu aparatu), z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego (akcesoriów).

W przypadku uszkodzeń części spowodowanych niewłaściwą obsługą, w tym uszkodzeniami mechanicznymi, na dostarczenie nowych części zostanie przedstawiona do akceptacji Zamawiającego odpowiednia oferta cenowa.

7. Komponenty specjalne

• Wymiana na nowe, oryginalne i w oryginalnych opakowaniach komponenty specjalne (tj. lampy RTG i detektory promieniowania) w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego.

W przypadku uszkodzeń części spowodowanych niewłaściwą obsługą, w tym uszkodzeniami mechanicznymi, na dostarczenie nowych części zostanie przedstawiona do akceptacji Zamawiającego odpowiednia oferta cenowa.

8. Wsparcie aplikacyjne

• W zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisu.

• Jedno na rok zdalne lub stacjonarne (w miejscu instalacji sprzętu) szkolenie z aplikacji zainstalowanych w aparacie.

Aparat RTG Luminos dRF Max SN:7722

Zakres usług:

1. Przeglądy okresowe i konserwacje

• Regularne przeglądy okresowe i konserwacje – interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu; terminy przeglądów – uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM.

• Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego.

• Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

• Inspekcja zużycia części.

• Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.

• Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

• Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

• Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogramowania serwisowego.

• Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych.

• Umowa obejmuje wymianę zestawów przeglądowych (fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach) niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta.

• Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

• Dokumentacja przeglądów.

2. Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych i konserwacji

• Sprawdzenie jakości obrazu.

• Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów.

• Przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

3. Obsługa serwisowa

• Umowa zapewnia możliwość dokonywania zgłoszeń 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

• Umowa zapewnia możliwość korzystania z dedykowanej platformy serwisowej 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, pozwalającej na wykonywanie zgłoszeń, bieżące monitorowanie ich statusu oraz stanu realizacji.

• Umowa zapewnia pracę inżynierów serwisu w normalnych godzinach wykonywania usług serwisowych przez serwis, to jest od poniedziałku do piątku                         w godzinach od 8:00 do 17:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

• Serwis świadczony w ramach umowy wykonywany jest przez inżynierów posiadających Certyfikat szkoleniowy producenta lub autoryzowanego przez producenta ośrodka szkoleniowego.

• Inżynierowie świadczący serwis posiadający dostęp do legalnych kodów serwisowych, potwierdzony umową licencyjną lub oświadczeniem producenta.

4. Zdalna diagnostyka

• Wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i naprawy uszkodzeń.

• System zdalnej diagnostyki spełniający międzynarodową normę standaryzującą system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2022.

• Dotyczy aparatury wyposażonej funkcję zdalnej diagnostyki.

• Usługa dostępna przy użyciu tunelu VPN IPSec punkt-punkt z wykorzystaniem sieciowej infrastruktury Zamawiającego o przepustowości minimum 10/5Mbps (Upload/Download).

5. Naprawy

• Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera.

• Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części.

• Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.

• Dokumentacja interwencji serwisowych.

6. Części zamienne

• Wymiana na nowe, oryginalne i w oryginalnych opakowaniach części zamienne w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, z ograniczeniem do wymiany maksymalnie jednej głowicy USG dla każdego z aparatów (w ramach głowic będących na wyposażeniu aparatu), z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego (akcesoriów).

W przypadku uszkodzeń części spowodowanych niewłaściwą obsługą, w tym uszkodzeniami mechanicznymi, na dostarczenie nowych części zostanie przedstawiona do akceptacji Zamawiającego odpowiednia oferta cenowa.

7. Komponenty specjalne

• Wymiana na nowe, oryginalne i w oryginalnych opakowaniach komponenty specjalne (tj. lampy RTG i detektory promieniowania) w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego.

W przypadku uszkodzeń części spowodowanych niewłaściwą obsługą, w tym uszkodzeniami mechanicznymi, na dostarczenie nowych części zostanie przedstawiona do akceptacji Zamawiającego odpowiednia oferta cenowa.

8. Wsparcie aplikacyjne

• W zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisu.

• Jedno na rok zdalne lub stacjonarne (w miejscu instalacji sprzętu) szkolenie z aplikacji zainstalowanych w aparacie.

Mammograf Mammomat Revelation SN:10082

Zakres usług:

1. Przeglądy okresowe i konserwacje

• Regularne przeglądy okresowe i konserwacje – interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu; terminy przeglądów – uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM.

• Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego.

• Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

• Inspekcja zużycia części.

• Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.

• Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

• Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

• Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogramowania serwisowego.

• Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych.

• Umowa obejmuje wymianę zestawów przeglądowych (fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach) niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta.

• Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

• Dokumentacja przeglądów.

2. Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych i konserwacji

• Sprawdzenie jakości obrazu.

• Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów.

• Przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

3. Obsługa serwisowa

• Umowa zapewnia możliwość dokonywania zgłoszeń 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

• Umowa zapewnia możliwość korzystania z dedykowanej platformy serwisowej 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, pozwalającej na wykonywanie zgłoszeń, bieżące monitorowanie ich statusu oraz stanu realizacji.

• Umowa zapewnia pracę inżynierów serwisu w normalnych godzinach wykonywania usług serwisowych przez serwis, to jest od poniedziałku do piątku                            w godzinach od 8:00 do 17:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

• Serwis świadczony w ramach umowy wykonywany jest przez inżynierów posiadających Certyfikat szkoleniowy producenta lub autoryzowanego przez producenta ośrodka szkoleniowego.

• Inżynierowie świadczący serwis posiadający dostęp do legalnych kodów serwisowych, potwierdzony umową licencyjną lub oświadczeniem producenta.

4. Zdalna diagnostyka

• Wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i naprawy uszkodzeń.

• System zdalnej diagnostyki spełniający międzynarodową normę standaryzującą system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2022.

• Dotyczy aparatury wyposażonej funkcję zdalnej diagnostyki.

• Usługa dostępna przy użyciu tunelu VPN IPSec punkt-punkt z wykorzystaniem sieciowej infrastruktury Zamawiającego o przepustowości minimum 10/5Mbps (Upload/Download).

5. Naprawy

• Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera.

• Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części.

• Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.

• Dokumentacja interwencji serwisowych.

6. Części zamienne

• Wymiana na nowe, oryginalne i w oryginalnych opakowaniach części zamienne w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, z ograniczeniem do wymiany maksymalnie jednej głowicy USG dla każdego z aparatów (w ramach głowic będących na wyposażeniu aparatu), z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego (akcesoriów).

W przypadku uszkodzeń części spowodowanych niewłaściwą obsługą, w tym uszkodzeniami mechanicznymi, na dostarczenie nowych części zostanie przedstawiona do akceptacji Zamawiającego odpowiednia oferta cenowa.

7. Komponenty specjalne

• Wymiana na nowe, oryginalne i w oryginalnych opakowaniach komponenty specjalne (tj. lampy RTG i detektory promieniowania) w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego.

W przypadku uszkodzeń części spowodowanych niewłaściwą obsługą, w tym uszkodzeniami mechanicznymi, na dostarczenie nowych części zostanie przedstawiona do akceptacji Zamawiającego odpowiednia oferta cenowa.

8. Wsparcie aplikacyjne

• W zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisu.

• Jedno na rok zdalne lub stacjonarne (w miejscu instalacji sprzętu) szkolenie z aplikacji zainstalowanych w aparacie.