Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 15

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na  dostawę sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozwój opieki długoterminowej na terenie powiatu brzozowskiego poprzez budowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D4.1.1 „Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym” składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek pielęgniarski pomiarowy Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2025) …………………………………… | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 8 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 15

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

|  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor przeznaczony do monitorowania nieinwazyjnego ciśnienia krwi, saturacji krwi, częstości pulsu oraz temperatury u dorosłych i dzieci. | TAK |  |
|  | Urządzenie przystosowane do pracy zarówno w trybie monitorowania ciągłego (do długoterminowego monitorowania pacjenta) jak i w trybie kontroli wyrywkowej (Spot Check - do wykonywania doraźnych pomiarów w krótkim czasie). Szybkie przełączanie pomiędzy trybami pracy bez konieczności wchodzenia do menu urządzenia. | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w wewnętrzną, dedykowaną kartę sieciową WiFi | TAK |  |
|  | Fabrycznie skonfigurowane tryby konfiguracji w zależności od obszaru pracy. Do wyboru co najmniej tryby: Oddziały szpitalne, Gabinet Lekarski | TAK |  |
|  | Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panelu LCD o przekątnej minimum 10", rozdzielczości co najmniej 1200x800 pikseli. W celu ułatwienia obserwacji ekran monitora odchylony pod kątem względem podstawy, wyświetlanie w pozycji pionowej. | TAK |  |
|  | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa poprzez pojemnościowy ekran dotykowy bez dodatkowych przycisków i pokręteł. Obsługa za pomocą pojedynczych dotknięć oraz przesuwaniem palcami po ekranie. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 450 minut pracy z pomiarami SpO2 i NIBP. Graficzna prezentacja stanu naładowania akumulatora stale widoczna na ekranie wraz z wartością numeryczną wskazująca szacunkowy czas pracy przy zaniku zasilania sieciowego. | TAK |  |
|  | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez stosowania wentylatorów | TAK |  |
|  | Stopień ochrony przed zalaniem wodą co najmniej IPX2 | TAK, podać |  |
|  | Wyposażenie w złącza wejścia/wyjścia: - co najmniej 2 gniazda USB do podłączenia opcjonalnego skanera kodów paskowych (wczytywanie danych pacjenta) oraz opcjonalnej wagi cyfrowej (uzyskanie danych dotyczących wzrostu, wagi i BMI pacjenta) - gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o złącze do podłączenia dodatkowego zewnętrznego akumulatora. | TAK |  |
| System alarmowy |  |  |  |
|  | System alarmowy dostępny w trybie pracy monitorowania ciągłego generujący dwa rodzaje sygnalizacji alarmowej: alarmy fizjologiczne oraz techniczne. Alarmy klasyfikowane według trzech priorytetów w zależności od stopnia zagrożenia alarmu. Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika z możliwością przywrócenia ustawień domyślnych jednym przyciskiem. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 9 poziomów do wyboru). | TAK, podać |  |
|  | Funkcja zawieszenia sygnalizacji alarmowej na czas wybrany przez użytkownika. Do wyboru wstrzymanie alarmów na co najmniej 1, 2, 3 minuty oraz możliwość zawieszenia alarmów na stałe (zabezpieczone hasłem). | TAK, podać |  |
|  | W celu ułatwienia identyfikacji alarmującego monitora możliwość ustawienia oddzielnego wzorca dźwiękowego sygnalizacji alarmowej. Co najmniej 3 wzorce do wyboru. | TAK, podać |  |
|  | Wybrane alarmy techniczne z funkcją wyświetlania informacji w postaci ilustracji graficznych celem łatwiejszego zidentyfikowania problemu. | TAK |  |
| Mierzone parametry |  |  |  |
|  | Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 20-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości % saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz czujnik SpO2 na palec. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar częstości oddechów przy użyciu napalcowego czujnika saturacji w zakresie min. od 4 do 70 odd./min. | TAK |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIPC) metoda oscylometryczną. Zaawansowana metoda pomiaru z uwzględnieniem wybranej pozycji pacjenta (na leżąco, na siedząco lub na stojąco) oraz miejsca pomiaru (prawe ramię, lewe ramię, prawa noga, lewa noga). Możliwość ustawienia algorytmu pomiaru NIBP podczas napełniania mankietu w celu skrócenia czasu pomiaru do 15 sekund. Zakres pomiarowy ciśnienia skurczowego co najmniej od 30 do 290 mmHg. Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1–480 minut. Pomiar sekwencyjny składający się z co najmniej 4 faz, z indywidualnym ustawianiem czasu trwania oraz interwału dla każdej fazy. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Możliwość pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną na tej samej kończynie co pomiar SpO2 bez wywoływania alarmu SpO2. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. Wyświetlanie statystyki SpO2 w formie wykresów słupkowych. W komplecie z monitorem przewód oraz mankiet w rozmiarze średnim. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar ortostatycznego ciśnienia wspomagającego ocenę ryzyka upadku. | TAK |  |
|  | Szybki pomiar temperatury skóry nad tętnica skroniową. Pomiar dla ludzi w każdym przedziale wiekowym, nie wymagający kontaktu z ciałem pacjenta oraz niewymagający używania akcesoriów jednorazowych. Wyświetlanie wyników pomiaru na ekranie monitora pacjenta. Zakres pomiaru co najmniej 16-42°C, dokładność nie gorsza niż ±0,3°C | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o ciągły pomiar CO2 z możliwością stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję ręcznego wprowadzania danych fizjologicznych do celów oceny klinicznej. Fabrycznie skonfigurowana możliwość wprowadzenia co najmniej informacji o poziomie cukru we krwi, wagi oraz wzrostu. Możliwość ręcznego dodania przez użytkownika nowego parametru. | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję wprowadzania danych i obliczania punktacji wczesnego ostrzegania EWS. Funkcja automatycznego obliczania punktacji EWS w określonych odstępach czasowych w przypadku ciągłego monitorowania pacjenta. | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję oceny stanu świadomości wg. skali Glasgow (GCS) – wprowadzanie danych, wyświetlanie punktacji łącznej i podrzędnej. | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w ekran skali oceny poziomu bólu pacjenta. Informacja o oznaczonym przez użytkownika poziomie bólu wyświetlana na ekranie w formie liczbowej oraz w formie grafiki. | TAK |  |
|  | Zapis w pamięci trendów mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów. | TAK |  |
|  | Zapis w pamięci zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów). | TAK |  |
|  | Możliwość wyposażenia monitora w wbudowany rejestrator termiczny | TAK |  |
|  | Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, oraz na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy ze stacją centralnego nadzoru przystosowanej również do obsługi monitorów modułowych oraz nadajników telemetrycznych, | TAK |  |
|  | Monitor przystosowany do przyszłej integracji z systemem HIS. Bezpośrednie wysyłanie danych, krzywych i alarmów w czasie rzeczywistym z monitora za pośrednictwem protokołu HL7. | TAK |  |
|  | Statyw na kółkach z półką do mocowania monitora i koszykiem z przegródkami na akcesoria. Możliwość zablokowania każdego koła. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |
|  | Certyfikat CE (dokumenty załączyć) | TAK |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego urządzenia na terenie Polski (dokumenty załączyć) | TAK |  |
|  | Nieodpłatne dostępy do kodów serwisowych po zakończeniu gwarancji. | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK, podać Parametr oceniany: 24 miesiące- 0pkt 36 miesięcy- 20 pkt 48 miesięcy – 40 pkt |  |