Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 16

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na  dostawę sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozwój opieki długoterminowej na terenie powiatu brzozowskiego poprzez budowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D4.1.1 „Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym” składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat USG Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2025) …………………………………… | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 8 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 16

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

|  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2025, dostarczony przez autoryzowanego dystrybutora producenta i posiadającego autoryzowany serwis. | TAK, podać |  |
|  | Stacjonarny, mobilny na czterech skrętnych kołach z możliwością zablokowania każdego z kół | TAK |  |
|  | Uchwyty na głowicę umiejscowione po obu stronach konsoli | TAK |  |
|  | Kolorowy monitor LCD/LED o przekątnej min. 23,5” i rozdzielczości min. 1920 x 1080 z możliwością zmiany wysokości niezależnie od konsoli aparatu | TAK, podać |  |
|  | Monitor umieszczony na ruchomym wysięgniku, regulacja lewo-prawo (min. +/- 100°), pochył przód-tył (min. +/-30°) oraz regulacja góra-dół | TAK |  |
|  | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych min. 4 | TAK |  |
|  | Panel dotykowy min. 13” o rozdzielczości min. 1920x1080 wspomagający obsługę aparatu pozwalający na zmianę parametrów za pomocą dotyku oraz z możliwością regulacji kąta nachylenia min. 10°. Możliwość zmiany parametrów na panelu dotykowym korzystając z rękawic (np. lateksowych) | TAK, podać |  |
|  | Konsola, panel sterowania z możliwością regulacji położenia wysokości (góra/dół) min. 60 mm | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych pacjenta, komentarzy, wprowadzania opisów dostępna na panelu dotykowym oraz wysuwana spod konsoli (pulpitu) aparatu | TAK |  |
|  | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. od 1.0 MHz do 17.0 MHz określony częstotliwością głowic możliwych do podłączenia na dzień składania oferty. | TAK, podać |  |
|  | Porty USB min. 5 wbudowane w aparat pozwalające na zapis eksportowanych danych w formatach min. BMP, JPG, DICOM, AVI, WMV, MP4, TIF | TAK |  |
|  | Wyjście kabla EKG do monitorowania parametrów życiowych pacjenta | TAK |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy aparatu min. 1 TB | TAK |  |
|  | Fabrycznie zainstalowane zasilanie bateryjne pozwalające na pracę aparatu po wyłączeniu urządzenia z prądu min. 60 minut | TAK, podać |  |
|  | Bezprzewodowa Wi-Fi łączność z siecią | TAK |  |
|  | Waga aparatu max 70 kg. | TAK |  |
|  | Zasilanie aparatu min. 220-240V 50/60Hz | TAK |  |
|  | Zakres głębokości penetracji do min. 42 cm | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne, oraz obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (tzw. inwersja fazy) | TAK |  |
|  | Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90° | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezoidalne na głowicach liniowych | TAK |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym (2D+2D/CD) | TAK |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne | TAK |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększenie obrazu (ZOOM) w czasie rzeczywistym i obrazu zamrożonego min.10x | TAK |  |
|  | Dostępne tryby pracy: B-mode (2D), Doppler Kolorowy (CD), Power Doppler oraz Kierunkowy Power Doppler z detekcją kierunku przepływu (CPA), Spektralny Doppler Pulsacyjny (PW) z wysoką częstotliwością przetwarzania HPRF, Spektralny Doppler Fali Ciągłej (CW), M-Mode, Kolor M-Mode, M-Mode Anatomiczny (min. 3 linie proste dostępne w czasie rzeczywistym), Spektralny i Kolorowy Doppler Tkankowy (TDI) Tryb Duplex (2D + PW ), Tryb Triplex (2D+CD+PW) | TAK |  |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej PW (SV) min. 0,5 - 23 mm | TAK |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera | TAK |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD), Tryb M-Mode Kolorowy, tryb Panoramiczny Kolorowy | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali prędkości) | TAK |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych w technologii skrzyżowanych ultradźwięków | TAK |  |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, poprawiające rozdzielczość i uwidaczniające krawędzie tkanek np. SRI lub równoważne | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu w czasie rzeczywistym oraz na zatrzymanym spektrum (min. S, D, PI,RI, HR) | TAK |  |
|  | Anatomiczny M-Mode krzywoliniowy | TAK |  |
|  | Oprogramowanie wraz z pakietami pomiarowymi do badań min. jamy brzusznej, małych i powierzchownych narządów, naczyniowych, TCD, mięśniowo-szkieletowych, kardiologicznych, położniczych, ginekologicznych, urologicznych | TAK |  |
|  | Obrazowanie elastografii typu strain dostępne na głowicy min. Convex, linia, endowaginalna | TAK |  |
|  | Funkcja umożliwiająca wyświetlenie, powiększenie obszaru obrazowania na całej powierzchni ekranu monitora. | TAK |  |
|  | Funkcja obrazująca powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania. Okno powiększenia wyświetlone w obszarze diagnostycznym. | TAK |  |
|  | Ilość map szarości w obrazie 2D min. 25 | TAK |  |
|  | Obrazowanie wspomagające i poprawiające wizualizację igły prowadzonej w płaszczyźnie IN PLANE | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych presetów | TAK |  |
|  | Pomiary: odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości; automatycznego pomiaru IMT oraz NT | TAK |  |
|  | Funkcja umożliwiająca automatyczną detekcję struktur biometrycznych płodu min. BPD, HC, AC, FL | TAK |  |
|  | Funkcja umożliwiająca automatyczny pomiar struktur biometrycznych płodu min. BPD, HC, AC, FL przy pomocy jednego przycisku dostępna na głowicy convex 2D | TAK |  |
|  | Funkcja umożliwiająca automatyczną detekcję opłucnej oraz linii B w badaniach płuc | TAK |  |
|  | Oprogramowanie, protokół komunikacji DICOM 3.0 (C-Store / Worklist / MPPS / Print / SR / Q&R) | TAK |  |
|  | Funkcja zainstalowanego samouczka pokazującego prawidłową projekcję przyłożenia głowicy do struktur ciała pacjenta min. Jamy brzusznej | TAK |  |
|  | Funkcja półautomatycznego obrysu pęcherza żółciowego w wyznaczenie objętości | TAK |  |
|  | GŁOWICE OBRAZOWE |  |  |
|  | Głowica convex szerokopasmowa o zakresie częstotliwości pracy min. 1.0 MHz - 7.0 MHz, ilość elementów min. 128, kąt widzenia min. 60°; obrazowanie min. 2D, CD, CPA, PWD, harmoniczne, panoramiczne. Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej wielokrotnego użytku. Do badań min. Jamy brzusznej | TAK, podać |  |
|  | Głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 3.0 MHz – 16.0 MHz (+/- 1MHz), ilość elementów min. 120; płaszczyzna skanowania (FOV) min. 38 mm. Obrazowanie min. 2D, CD, CPA, PWD, harmoniczne. Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej wielokrotnego użytku. Do badań min. Mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, małych narządów | TAK, podać |  |
|  | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: głowicę liniową szerokopasmową o zakresie częstotliwości min. 2.0 MHz – 13.0 MHz, ilość elementów min. 120; płaszczyzna skanowania (FOV) max. 35 mm. Obrazowanie min. 2D, CD, CPA, PWD, harmoniczne. Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej wielokrotnego użytku. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: głowicę sektorową szerokopasmową o zakresie częstotliwości pracy min. 1.0 MHz – 6.0 MHz , ilość elementów min. 60, kąt widzenia min. 90°. Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej wielokrotnego użytku. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: głowicę sektorową szerokopasmową o zakresie częstotliwości pracy min. 2.0 MHz - 9.0 MHz , ilość elementów min. 60, kąt widzenia min. 90°. Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej wielokrotnego użytku. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: głowicę endowaginalną szerokopasmową o zakresie częstotliwości pracy min. 3.0 MHz - 15.0 MHz , ilość elementów min. 190, kąt widzenia min. 190°; obrazowanie min. 2D, CD, CPA, PWD, harmoniczne. Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej wielokrotnego użytku. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: głowice objętościowe, wolumetryczne: convex szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 2.0 MHz – 7.0 MHz, pole widzenia min 68° | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego usuwania struktur zasłaniających twarz płodu w celu uzyskania wyraźniejszego obrazu 4D | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do badań 3D/4D | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia oprogramowania (obsługi aparatu) w języku polskim. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim | TAK |  |
|  | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności producenta na oferowany aparat i głowice. | TAK |  |
|  | Przeszkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzenia (min. 2 godz.) przeprowadzone przez wykonawcę posiadającego autoryzację producenta na terenie Polski. Potwierdzić odpowiednim dokumentem. | TAK |  |
|  | Dostarczenie oraz instalacja realizowane przez wykonawcę posiadającego autoryzację producenta na sprzedaż na terenie Polski i zapewniający autoryzowany serwis na terenie Polski. Potwierdzić odpowiednim dokumentem. | TAK |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy i instalacji aparatu w siedzibie użytkownika | TAK |  |
|  | Potwierdzenie udzielonej gwarancji w postaci karty gwarancyjnej w języku polskim wystawionej przez producenta/ dystrybutora/ autoryzowanego przedstawiciela producenta na terenie Polski | TAK |  |
|  | Okres gwarancji na aparat i głowice świadczony przez autoryzowany serwis producenta na terenie Polski min. 24 miesiące. | TAK, podać Parametr oceniany 24 miesiące- 0pkt 36 miesięcy- 20 pkt 48 miesięcy – 40 pkt |  |