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Dotyczy postępowania:
Dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku
Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZP 3810.46.2026


	W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu, Zamawiający  udziela następujących odpowiedzi:  

Pytanie 1– dot. części nr 9 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę neutralną jednorazowego użytku,dzieloną                              po obwodzie każdej z dwóch części, hydrożelową z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody,powierzchnia przewodząca 110cm2, bez ograniczenia mocy maksymalnej, powierzchnia całkowita 170cm2, wymiary 176x122mm, pakowana po 5 sztuk, do każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie ważności  w postaci samoprzylepnej etykiety, opakowanie handlowe 50szt ?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.


Pytanie 2- dot. wzoru umowy
Czy Zamawiający obniży łączny maksymalny limit kar umownych do poziomu w granicach pomiędzy 10  a 30%? Zamawiający, ustalając górny limit kar umownych winien mieć na uwadze, że wysokość kary umownej nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy Pzp. Limit kar na poziomie 10-30% jest standardem rynkowym stosowanym w praktyce udzielania zamówień publicznych, a zasadność ustalenia limitu kar  na takim poziomie potwierdza stanowisko Krajowej Izby odwoławczej w wyroku KIO 2327/23

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.




Pytanie 3- dot. wzoru umowy
Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1:
1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne:
• W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedającego, Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia, którego niewykonanie lub nienależyte wykonanie dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4– dot. części nr 8 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania asortymentu będącego zestawem zabiegowym, spełniającego definicje MDR i ustawę o wyrobach medycznych w tym przepisów dotyczących systemów lub zestawów zabiegowych zgodne z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR)                       z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5– dot. części nr 10 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści linię boczną do cytostatyków z bursztynowym drenem wykonanym                                      z poliuretanu o długości 35-36 cm, bez PCV, Objętość wypełnienia systemu 2,6 ml. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6– dot. części nr 10 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści linię boczną do cytostatyków z bursztynowym drenem wykonanym                                     z poliuretanu o długości 40-41 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7– dot. części nr 10 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści spike do cytostatyków z kolcem standard, kompatybilny z fiolkami                                      o różnej średnicy szyjki, umożliwiającym wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego,                        z hydrofobowym filtrem płynów 5µm oraz filtrem cząstek stałych (powietrza) 0,1 µm. Posiada złącze typu luer-lock. Bez PCV, lateksu i DEPH.


Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 dot. części nr 10 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści spike do cytostatyków z filtrem, przyrząd uniwersalny, pasując na rożne rozmiary fiolek, posiadający uchwyty obejmujące szyjkę fiolki, dostęp zabezpieczony portem bezigłowym typu luer-lock, płaska, samouszczelniająca się membrana, port zabezpieczony korkiem jednorazowym przed pierwszym użyciem, objętość wypełnienia 0,09 ml, kolec standardowy, filtr hydrofobowy bakteryjny 0,2 mikrona znajdujący się w części chwytnej, nie wystaje poza korpus przyrządu. Przeznaczony do pracy                       z cytostatykami.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9 dot. części nr 10 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do wielokrotnego pobierania płynów leków cytostatycznych                                  z fiolek, zapewniający automatycznie wyrównanie ciśnienia w fiolce, gwarancja szczelności podczas użytkowania. Posiada ostry kolec umożliwiający przebicie korka fiolki, kolec wyprofilowany w sposób umożliwiający pobranie całej objętości płynu z fiolki, objętość wypełnienia 0,12 ml. Port bezigłowy typu luer lock, płaski, samouszczelniający zabezpieczony korkiem jednorazowym, uniemożliwiający wyciek leku                   po odłączeniu strzykawki, umożliwiający skuteczną dezynfekcję poprzez przetarcie środkiem dezynfekcyjnym. Brak filtra cząsteczkowego   na kanale leku. Przyrząd jałowy, apirogenny, pakowany pojedynczo. Bez zawartości DEHP.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10 dot. części nr 7 poz. 1-4
Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą  rozszerzoną?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11 dot. części nr 7 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę cewnikową Janetta 100ml w opakowaniu a25 sztuk                                            z odpowiednim przeliczeniem ilości (684 opakowań)?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 12 dot. części nr 7 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do insuliny w opakowaniu a 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości (60 opakowań)?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 13 dot. części nr 9 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie elektrod o następujących parametrach:
Elektrody powrotne bez kabla, dla dorosłych i dzieci, dzielone, hydrożelowe, na podłożu z pianki PE, rozmiar 157 x 113 mm, powierzchnia przewodząca 107 cm˛, powierzchnia całkowita 177 cm2, impedancja <2 Ohm przy 500 kHz, maksymalna temperatura <3,5 C°@ 700 mA, współpraca z systemem kontroli przylegania,                     z orientacją kierunkową do pola operacyjnego (dłuższy bok prostopadle do pola operacyjnego), każda elektroda zapakowana indywidualnie z etykietą  do wklejania do protokołu pacjenta, opakowanie zbiorcze 100 szt.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 14 dot. wzoru umowy
Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego,                               tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zgodnie z treścią §2 ust. 3 wzoru umowy  w zakresie  części                         nr 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11 oraz  §3 ust. 1 wzoru umowy  w zakresie  części nr 2, Zamawiający deklaruje,                    że będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego  nie będzie mniejsza niż 200 zł netto.

Pytanie 15 dot. części nr 7 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 2ml z rozszerzoną skalą do 3ml?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 16 dot. części nr 7 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 5ml z rozszerzoną skalą do 6ml?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
[bookmark: _Hlk235791431]Pytanie 17 dot. części nr 7 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 10ml z rozszerzoną skalą do 12ml?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 18 dot. części nr 7 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 20ml z rozszerzoną skalą do 24ml?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 19 dot. części nr 7 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści strzykawki cewnikowe 100ml pakowane a’25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20 dot. części nr 7 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści strzykawki insulinowe pakowane a’100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 21 dot. wzoru umowy
W projekcie umowy przewidziano karę umowną w wysokości 1,5% wartości zamówionej partii wyrobów za każdy dzień zwłoki w dostawie. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary do 0,5% wartości zamówionej partii wyrobów za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 22 dot. wzoru umowy
Projekt umowy przewiduje okres realizacji zamówienia wynoszący 24 miesiące od dnia zawarcia umowy                  z możliwością jego przedłużenia o kolejne 12 miesięcy w przypadku niewykorzystania asortymentu.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu obowiązywania umowy do 12 miesięcy?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 23, dot. części nr 8 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
[image: ]

			Opis składnika



		Ilość




		SERWETA L2 240X200CM WYC U 19X20CM PRZYL



		1




		SERWETA L2 200X120CM WYC U 19X20CM PRZYL



		1




		KOMPRES Z GAZY 17N 7,5X7,5CM 12W RTG



		10




		KOMPRES WŁÓKNINOWY 30G 4W 7,5X7,5CM



		5




		KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X10CM



		10




		TUPFER A 17N 30X30CM



		3




		IGŁA INIEKCYJNA 18G X 2 (1,2X50MM) STAND PINK



		2




		IGŁA INIEKCYJNA 25G X 1 1/2 (0,5X40MM) STAND ORANGE



		1




		HAK MET. DO RAN 17CM 3 ZĘBNY SENN MUELLER OSTRY ZNACZONY KOLOREM



		1




		KLESZCZYKI MET. 12,5CM HALSTED MOSQUITO ZAGIĘTE ZNACZONE KOLOREM



		1




		KLESZCZYKI MET. NACZYNIOWE HALSTED MOSQUITO 12,5CM PROSTE ZNACZONE KOLOREM



		1




		KLESZCZYKI MET. DO IGŁY 13CM MAYO HEGAR PROSTE ZNACZONE KOLOREM



		1




		KLESZCZYKI MET. 14CM KOCHER PROSTE ZNACZONE KOLOREM



		1




		KLESZCZYKI MET. 14CM ROCHESTER PEAN PROSTE ZNACZONE KOLOREM



		1




		NOŻYCZKI MET. 14,5CM BABY-METZENBAUM ZAGIĘTE TĘPO-TĘPE ZNACZONE KOLOREM



		1




		PĘSETA MET. ANATOMICZNA 12,5CM ADSON ZNACZONA KOLOREM



		1




		SKALPEL CHIRURGICZNY NR 11 PLASTIKOWA RĄCZKA I OSŁONKA



		1




		POKROWIEC PE NA STOLIK MAYO PROSTOKĄT 145X80CM 30GSM 50MIC Z WARSTWĄ CHŁONNĄ 76X85CM NIEBIESKI



		1




		POJEMNIK PLAST OKRĄG 250ML WYS 5,5CM ŚR DENKA 7CM SKALA MANKIET TRANSP



		2




		POJEMNIK PLAST OKRĄG 250ML WYS 5CM ŚR DENKA 7CM SKALA NIEBIESKI



		2




		STRZYKAWKA PLAST 2CZ 10ML LN TBIAL X



		2




		STRZYKAWKA PLAST 2CZ 20ML LN TTRAN X



		1







	
	
	
	
	
	
	

	
	

			STRZYKAWKA PLAST 2CZ 2ML LC TBIAL X



		1




		STRZYKAWKA PLAST 3CZ 10ML LC TTP E



		1




		SERWETA L2 150X100CM



		1




		TAŚMA RZEP, HACZYKI I PĘTELKI, BIAŁA 20X250MM



		1




		OPATRUNEK WYSP FIXOPORE S 5X7,2CM



		1




		OPATRUNEK WYSP FIXOPORE S 6X10CM



		1








*L2- laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej blue special 55g/m2
Odpowiedź:
Zgodnie z treścią SWZ.
Pytanie 24, dot. części nr 8 poz. 2-5
Czy Zamawiający wymaga, by narzędzia były znaczone kolorem i obustronnie oznakowane symbolem jednorazowego użytku ?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.
Pytanie 25, dot. części nr 8 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści imadło do igły Webster o długości 13cm zamiast 14cm? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 26, dot. części nr 8 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści imadło do igły Mayo Hegar o długości 15cm zamiast 14cm? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 27, dot. części nr 8 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści nożyczki 14 cm zamiast 14,5 cm?, Pozostałe parametry bez zmian
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28, dot. części nr 8 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści pęsetę 15 cm Gillies zamiast 14 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 29, dot. części nr 8 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści pęsetę plastikową anatomiczną prostą do usuwania kleszczy 13 cm zamiast 14 cm. Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30, dot. wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 5 ust. 1 poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej za zwłokę w dostawie z 1,5% na 0,5% wartości niedostarczonej w terminie partii towaru za każdy dzień zwłoki, lub na inne złagodzenie kary umownej w § 5 ust. 1?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 31, dot. części nr 7 poz. 1-4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na strzykawki ze skalą rozszerzoną tj. 2-3ml, 5-6ml, 10-12ml, 20-24ml.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 32, dot. części nr 7 poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na strzykawki 10 ml. z bardziej precyzyjną skalą co 0,2?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33, dot. części nr 7 poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na strzykawki w opakowaniach po 80 sztuk z możliwością przeliczenia                     w formularzu asortymentowo-cenowym?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 34, dot. części nr 7 poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na strzykawki w opakowaniach po 50 sztuk z możliwością przeliczenia                     w formularzu asortymentowo-cenowym?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 35, dot. części nr 7 poz. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na strzykawki w opakowaniach po 25 sztuk z możliwością przeliczenia                    w formularzu asortymentowo-cenowym?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 36, dot. części nr 7 poz. 6
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  strzykawki  w  opakowaniach  po  100  sztuk  z  możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 37, dot. części nr 10 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści linię boczną do cytostatyków z bursztynowym drenem wykonanym z poliuretanu o długości 33±3 cm, bez PCV, Objętość wypełnienia systemu 2,6 ml. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38, dot. części nr 10 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści linię boczną do cytostatyków z bursztynowym drenem wykonanym z poliuretanu o długości  39 ±3cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39, dot. części nr 9 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazową, dzieloną symetrycznie na dwie równe części, owalną, pozwalającą na równomierne rozprowadzenie prądu, o powierzchni sumarycznej przewodzenia (kontaktowej) 105 cm2, z dwoma naklejkami do raportu medycznego?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40, dot. części nr 7 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek producenta Margomed  2 ml z rozszerzoną skalą do 3 ml ( tak jak dotychczas stosowane)
Zwracamy uwagę, że jeśli użytkownik będzie chciał skorzystać tylko ze skali nominalnej - w przypadku zaoferowania strzykawki ze skalą rozszerzoną będzie miał taką możliwość. 
Dopuszczenie strzykawek ze skalą rozszerzoną nie ogranicza potencjalnego grona oferentów,  a je rozszerza.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
[bookmark: _Hlk236125100]
Pytanie 41, dot. części nr 7 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek producenta Margomed  5 ml z rozszerzoną skalą do 6 ml (tak jak dotychczas stosowane).
Zwracamy uwagę, że jeśli użytkownik będzie chciał skorzystać tylko ze skali nominalnej  - w przypadku zaoferowania strzykawki ze skalą rozszerzoną będzie miał  taką możliwość. 
Dopuszczenie strzykawek ze skalą rozszerzoną nie ogranicza potencjalnego grona oferentów , a je rozszerza

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 42, dot. części nr 7 poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek producenta Margomed  10  ml z rozszerzoną skalą                 do 12  ml (tak jak dotychczas stosowane) 
Zwracamy uwagę, że jeśli użytkownik będzie chciał skorzystać tylko ze skali nominalnej  - w przypadku zaoferowania strzykawki ze skalą rozszerzoną będzie miał  taką możliwość. 
Dopuszczenie strzykawek ze skalą rozszerzoną nie ogranicza potencjalnego grona oferentów,  a je rozszerza

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 43, dot. części nr 7 poz. 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek producenta Margomed  20  ml z rozszerzoną skalą                    do 24   ml (tak jak dotychczas stosowane) 
Zwracamy uwagę, że jeśli użytkownik będzie chciał skorzystać tylko ze skali nominalnej  - w przypadku zaoferowania strzykawki ze skalą rozszerzoną będzie miał  taką możliwość. 
Dopuszczenie strzykawek ze skalą rozszerzoną nie ogranicza potencjalnego grona oferentów,  a je rozszerza.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44, dot. części nr 7 poz. 1-4
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z dwustronną  skalą pomiarową, co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawki , takich jak obecnie stosowane?

[bookmark: _Hlk236125328]Odpowiedź:
Zamawiający nie stawia takiego wymogu.



Pytanie 45, dot. części nr 7 poz. 1-4
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek dwuczęściowych z nazwą producenta  i nazwą własną typu strzykawki co umożliwia łatwą  identyfikację strzykawki, takich jak obecnie stosowane?

Odpowiedź:
Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 46, dot. części nr 7 poz. 5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niepirogennej strzykawki cewnikowej Janetta 100ml - z gumowym tłokiem, z załączonym dodatkowo łącznikiem luer, wykonanej  z polipropylenu – tak jak dotychczas stosowana 

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47, dot. części nr 7 poz. 5
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki cewnikowej 100 ml                                z końcówką ściętą prosto, nie pod kątem?

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawki z końcówką ściętą prosto(nie pod kątem)

Pytanie 48, dot. części nr 7 poz. 5
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z nazwą producenta na cylindrze w celu jego łatwej identyfikacji ?

Odpowiedź:
Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 49, dot. części nr 7 poz. 5
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje strzykawki cewnikowej z łącznikiem luer/wymienną końcówką umocowaną na tłoku  w specjalnym otworze?

Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, nie wymaga.

Pytanie 50, dot. części nr 10 poz.1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie objętości wypełnienia 2,7ml zamiast 2,8ml. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51, dot. części nr 10 poz.5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Spike do cytostatyków  do wielokrotnego pobierania płynnych leków cytostatycznych z fiolek, zapewniający wyrównanie ciśnienia w fiolce. Bezigłowe urządzenie                         do rozpuszczania    i pobierania leku z fiolki  z rozszerzającą się komorą zewnętrzną o objętości 100 ml. System automatycznie wyrównuje ciśnienie w trakcie podawania/pobierania. Możliwość użycia min. 500 razy w czasie 7 dni. Objętość wypełnienia 0,14 ml. Port bezigłowy typu luer-lock, płaski, samouszczelniający, uniemożliwiający wyciek leku po odłączeniu strzykawki, umożliwiający skuteczną dezynfekcję poprzez przetarcie środkiem dezynfekcyjnym. Brak filtra cząsteczkowego na kanale leku. Przyrząd jałowy, apirogenny, pakowany pojedynczo. Bez zawartości DEHP. Opakowanie 50szt.
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Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52, dot. części nr 10 poz. 3
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy Zmawiający pisząc “Spike do cytostatyków z kolcem standard” ma na myśli kolec, w którym oba otwory (biorczy i odpowietrzeniowy) są umieszczone na samej górze kolca na tej samej wysokości, jak większość standardowych tego typu rozwiązań?

Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że określenie „spike do cytostatyków z kolcem standard” nie oznacza wymagania, aby otwór biorczy i otwór odpowietrzający były umieszczone na tej samej wysokości kolca. Zamawiający dopuszcza rozwiązania o odmiennej konstrukcji, pod warunkiem zachowania wszystkich funkcjonalności wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że konstrukcja przyrządu musi umożliwiać sprawne                              i możliwie pełne pobranie roztworu z fiolki, bez pozostawiania w niej istotnej ilości leku, tj. nie więcej niż 0,5 ml. Przepływ przez spike powinien zapewniać swobodne ręczne pobieranie roztworu do strzykawki, bez konieczności stosowania nadmiernej siły oraz nadmiernego wydłużania czasu pobierania. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań o przepływie charakterystycznym dla kolców typu mikro, powodujących istotny opór podczas pracy ze strzykawką.
Zamawiający podkreśla, że przyrząd jest przeznaczony do przygotowywania i pobierania leków cytostatycznych, dlatego musi być wyposażony w zastawkę lub inne zintegrowane z przyrządem rozwiązanie konstrukcyjne, zapobiegające samoczynnemu wypływowi cieczy z fiolki po jej odwróceniu. Funkcja ta nie może być realizowana wyłącznie poprzez ręczne zakręcanie lub zamykanie zatyczki.
	

Pytanie 53, dot. części nr 10 poz. 3
W związku z tym, że w opisie SWZ jest przyrząd z 2 filtrami : 0,2um i 5um Zwracamy się do Zamawiającego      z prośbą o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje, aby na przyrządzenie było oznaczenie filtra 5um dla łatwego rozróżnienia od przyrządu z jednym filtrem (tylko 0,2um)?

Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.




Pytanie 54, dot. części nr 10 poz. 3
Zwracamy się do Zmawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy przyrząd ma posiadać zawór bezigłowy z płaską       i gładką membranę samozamykającą się po rozłączeniu strzykawki, zapewniający skuteczną dezynfekcję przy wielokrotnym podłączeniu/odłączeniu strzykawki?

Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 55, dot. części nr 10 poz. 3
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd ma posiadać filtr wbudowany na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem?


Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 56, dot. części nr 10 poz. 3
Ze względu na fakt, że  membrany/septy zamykające fiolki mogą różnić się grubością, twardością oraz oporem stawianym podczas przebijania, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, czy oczekuje, aby kolec przyrządu był wykonany z tworzywa ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zapewniającego  sztywność kolca oraz ograniczającego ryzyko jego odkształcenia lub złamania podczas wprowadzania do fiolki lub pojemnika?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

[image: ][image: logo ost]Szpital Specjalistyczny w Brzozowie
Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. Bronisława Markiewicza 

	

Odpowiedzi na pytania oraz wprowadzone nimi zmiany w treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział  w niniejszym postepowaniu.
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie	e-mail: onkologia@szpital-brzozow.pl
Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny					 www.szpital-brzozow.pl 
im. Ks. Bronisława Markiewicza 
36-200 Brzozów, ul. Ks. Józefa Bielawskiego 18
Sekretariat tel. 13 43 09 552, tel./faks  13 43 41 420
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