## Cz. 1-Dreny do pomp inf.
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP. 3810.46.2026 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 1: Dreny do pomp infuzyjnych:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
DRENY DO POMPY INFUSOMAT SPACE, INFUSOMAT SPACE PLUS
1 | Dren 1 drożny do pomp - dren bursztynowy, skalibrowany z pompą objętościową Infusomat Space oraz Space plus, przeznaczony do leków światłoczułych. Krótki element silikonowy na drenie skalibrowany z mechanizmem pompy. Dren wyposażony w filtr z membraną 15 µm w komorze kroplowej, automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej, przeciwdziałając zapowietrzeniu układu. Zawór hydrofobowy zabezpieczający koniec drenu przed wyciekiem płynu. Dren nie zawierający PCV. Na odcinku silikonowym graficzne oznaczenie wykluczające możliwość skręcenia wzdłużnego. | szt. | 500
2 | Dren 1 drożny do pomp - dren do pomp Infusomat Space standard do podaży krwi ,wykonany z PCV bez DEHP, komora wyposażona w filtr 20um, zacisk rolkowy w kolorze pomarańczowym wyposażony w zabezpieczenie kolca po użyciu, silikonowy odcinek kompatybilny z pompą Infusomat Space, całkowita długość 250cm, długość pomiędzy wyjściem a kaniulą 145cm. | szt. | 10
3 | Dren 1 drożny do pomp - dren do pomp Infusomat Space, standard bezbarwny, do podaży leków, płynów parenteralnie wykonany z PCV bez DEHP, górna część komory dostosowana do założenia czujnika kropli, krótki element silikonowy na drenie skalibrowany z mechanizmem pompy. Na odcinku silikonowym graficzne oznaczenie wykluczające możliwość skręcenia wzdłużnego, zabezpieczenie przed cząsteczkami większymi niż 15 um w postaci filtra, długość pomiędzy wyjściem z pompy a kaniulą 145. | szt. | 700
4 | Dren 1 drożny do pomp - dren do pomp Infusomat Space, standard, bezbarwny do podaży leków, płynów parenteralnie wykonany z PCV bez DEHP, krótki element silikonowy na drenie skalibrowany z mechanizmem pompy. Na odcinku silikonowym graficzne oznaczenie wykluczające możliwość skręcenia wzdłużnego. Dren wyposażony w filtry AIR STOP i PRIME STOP. Górna część komory idealnie dostosowana do założenia czujnika kropli, zabezpieczenie przed cząsteczkami większymi niż 15um filtr, całkowita długość 250cm, długość pomiędzy wyjściem z pompy a kaniulą 145 cm. | szt. | 12000
5 | Dren 1 drożny do pomp - dren przezroczysty do pomp objętościowych Infusomat Space bez zawartości PCV i DEHP. Wyposażony w ostry kolec z odpowietrznikiem oraz filtrem powietrza zabezpieczony klapką; Krótki element silikonowy na drenie skalibrowany z mechanizmem pompy. Na odcinku silikonowym graficzne oznaczenie wykluczające możliwość skręcenia wzdłużnego, dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z przezroczystego materiału. Filtr bakteryjny i cząsteczkowy typu Sterifix 0,2 μm zawierajacym odpowietrznik poniżej komory kroplowej. Długość zestawu 250cm. | szt. | 100
6 | Dren 3 drożny do pomp - zestaw drenów bursztynowych wielodrożnych trójdrożny (nie zawierających DEHP) do podaży leków cytostatycznych za pomocą pomp objętościowych i metodą grawitacyjną. Dren wykonany z poliuretanu bez zawartości PCV. Linia główna z ostrym kolcem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. 2 zawory bezigłowe zintegrowane, zamontowane pod kątem 45 stopni do drenu. Zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock / dwie do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków oraz dodatkową zastawką umiejscowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta / do podaży bolusa. Dwuczęściowa ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przeziernego materiału, filtr hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z płynem. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy (0,8μm) na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu. Wykonawca musi złożyć oświadczenie, potwierdzające, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. | szt. | 3000
7 | Dren 5 drożny do pomp - zestaw drenów bursztynowych wielodrożnych, pięciodrożny (nie zawierających DEHP) do podaży leków cytostatycznych za pomocą pomp objętościowych i metodą grawitacyjną. Dren wykonany z poliuretanu bez zawartości PCV. Linia główna z ostrym kolcem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. 4 zawory bezigłowe zintegrowane, zamontowane pod kątem 45 stopni do drenu. Zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer lock cztery do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków oraz dodatkową zastawką umiejscowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta do podaży bolusa. Dwuczęściowa ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przeziernego materiału, filtr hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z płynem. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy (0,8μm) na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu. Wykonawca musi złożyć oświadczenie, potwierdzające, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. | szt. | 1600
DRENY DO POMPY INFUSOMAT COMPACT PLUS
8 | Dren 3 drożny do pomp - dren bursztynowy do podaży leków cytostatycznych za pomocą pomp Infusomat Compact Plus oraz metodą grawitacyjną Zestaw drenów nie zawierających PCV i DEHP, wykonane z poliuretanu. Linia główna z ostrym kolcem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. 2 zawory bezigłowe zintegrowane z przeźroczystą płytką polimerową zaopatrzone w zawory BCV, zamontowane pod kątem 90 stopni do drenu, wyposażone w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem do przygotowania leku. Zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock - dwie do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków oraz dodatkową zastawką umiejscowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta / do podaży bolusa. Ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przeziernego materiału. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy (0,8µm) na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu. Dren 210/155cm. Wymaga się aby zaoferowany zestaw drenów posiadał test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | szt. | 10000
9 | Dren 5 drożny - bursztynowy do podaży leków cytostatycznych za pomocą pomp Infusomat Compact Plus oraz metodą grawitacyjną. Zestaw drenów nie zawierających PCV i DEHP, wykonany z poliuretanu. Linia główna z ostrym kolcem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. 4 zawory bezigłowe zintegrowane z przeźroczystą płytką polimerową zaopatrzone w zawory BCV, zamontowane pod kątem 90 stopni do drenu, wyposażone w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem do przygotowania leku. Zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock cztery do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków oraz dodatkową zastawką umiejscowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta / do podaży bolusa. Ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przeziernego materiału. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy (0,8µm) na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu. Dren 210/155cm. Wymaga się aby zaoferowany zestaw drenów posiadał test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | szt. | 40
10 | Dren 5 drożny do cytostatyków - przeźroczysty, wyposażony w filtr z membraną 15µm w komorze kroplowej, tworzący barierę zatrzymujący powietrze. Zawór hydrofobowy zabezpieczający koniec drenu przed wyciekiem płynu. Bez zawartości PVC/DEHP. Długość 300- 310cm. | szt. | 11000
11 | Dren 1 drożny do cytostatyków - skalibrowany z pompą objętościową, kompatybilny z pompą Infusomat Compact Plus, bezbarwny. Dren wyposażony w dodatkową zastawką bezigłową powyżej komory kroplowej umożliwiającą podłączenie linii wtórnej, oraz zastawkę bezigłową w dolnym segmencie drenu. Dren nie zawierający PCV. | szt. | 22000
Razem | [5 empty] | x
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Zamawiający posiada pompy infuzyjne Infusomat Space, Infusomat Space Plus, Infusomat Compact Plus.
2. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane wyroby medyczne były dedykowane do w/w pomp.
Termin dostawy………….……….dni robocze(max 5)
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
Wielkość przedsiębiorcy…………………………………………………………………………………..
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba upoważniona do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

## Cz. 2-Wyroby med. do laparosk.
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP. 3810.46.2026 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 2: Wyroby medyczne do laparoskopii:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Ewakuator laparoskopowy 200ml - woreczki samorozprężalne do usuwania tkanek w laparoskopii pasujące do trokarów śr. 10mm, pojemność 200 ml, długość 200mm, szerokość 85mm. | szt. | 1100
2 | Haczyk retraktora - mały tępy z odciągiem 120mm, jednorazowego użytku, pakowany w saszetkach po 2 sztuki. | szt. | 200
3 | Igła Veressa 12cm i 15cm - do wyboru przy składaniu zamówienia. | szt. | 50
4 | Klips tytanowy - do laparoskopii, rozmiar M/L, zasobniki z taśmą samoprzylepną, kompatybilny z klipsownicami typu Hemoclip i VclipGrena. Pakowany w zasobniki po 6 sztuk klipsów. | szt. | 9600
5 | Klips tytanowy - do laparoskopii, rozmiar M/L, zasobniki z taśmą samoprzylepną, kompatybilny z klipsownicami typu LigaV i Grena. Pakowany w zasobniki po 6 sztuk. Wielkość zasobnika zamawiający określi przy składaniu zamówienia. | szt. | 1920
6 | Klips tytanowy - do laparoskopii, rozmiar M/L, zasobniki z taśmą samoprzylepną, kompatybilny z klipsownicami typu LigaV i Grena. Pakowany w zasobniki po 4 sztuki. Wielkość zasobnika zamawiający określi przy składaniu zamówienia. | szt. | 3200
7 | Klips polimerowy - do laparoskopii, rozmiar L, XL, z taśmą samoprzylepną, kompatybilny z klipsownicami typu Teleflex i Grena. Pakowany w zasobniki po 6 sztuk. | szt. | 6000
8 | Klips polimerowy - do laparoskopii, rozmiar XXL, pakowany w zasobniki po 4 sztuki. | szt. | 640
9 | Klipsownica - laparoskopowa do klipsów tytanowych, szczęki proste bez artykulacji | szt. | 1
10 | Klipsownica - laparoskopowa do klipsów polimerowych, szczęki proste bez artykulacji | szt. | 2
11 | Klipsownica XXL - laparoskopowa do klipsów w rozmiarze XXL z regulacją kąta zagięcia szczęk 10-60 stopni. | szt. | 1
12 | Lejce naczyniowe białe - silikonowe, pakowane sterylnie pojedynczo, długość 40cm. | szt. | 200
13 | Lejce naczyniowe czerwone - silikonowe, pakowane sterylnie pojedynczo, długość 40cm. | szt. | 200
14 | Lejce naczyniowe niebieskie - silikonowe, pakowane sterylnie pojedynczo, długość 40cm. | szt. | 200
15 | Lejce naczyniowe żłóte - silikonowe, pakowane sterylnie pojedynczo, długość 40cm. | szt. | 200
16 | Nożyczki laparoskopowe - j.u. zagięte, standardowe, rozmiar 5mm. | szt. | 100
17 | Pierścień retraktora tkankowego - z tworzywa sztucznego w formie pojedynczego wyoblonego kwadratu rozmiar 18x18cm z nacięciami mocującymi, sterylny. | szt. | 50
18 | Preparat antyroszeniowy do optyki laparoskopowej - sterylny, w postaci gąbki nasączonej preparatem zapobiegającym parowaniu zapakowanej w puszkę z taśmą samoprzylepną. | szt. | 300
19 | Proszek hemostatyczny - polisacharydowy ze skrobi roślinnej, w ampułkach 1g z dołączonym aplikatorem (ampułka i aplikator o łącznej długości 9cm). | op. | 2
20 | Proszek żelujący - saszetka 25g. | szt. | 4000
Razem | [5 empty] | x
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Zamawiający wymaga, aby do każdego zasobnika klipsów (pozycja 4,5,6,7,8 tabeli) zostały dołączone samoprzylepne wklejki do kartoteki pacjenta, określajace nazwę klipsa, producenta, numer katalogowy, numer serii oraz datę ważności.
2. W okresie trwania umowy Wykonawca udostępni Zamawiającemu w cenie złożonej oferty:
* dwie klipsownice laparoskopowe do klipsów tytanowych, szczęki proste bez artykulacji kompatybilne z klipsami z pozycji nr 4,5,6 tabeli
* jedną klipsownicę laparoskopową do klipsów polimerowych, szczęki proste bez artykulacji kompatybilną z klipsami z pozycji nr 7 tabeli
* jedną klipsownicę laparoskopową w rozmiarze XXL z regulacją kąta zagięcia szczęk 10-60 stopni, kompatybilną z klipsami z pozycji nr 8 tabeli
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w/w klipsownice w ciągu 30 dni roboczych od podpisania umowy.
Termin dostawy………….……….dni robocze(maximum 5)
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
Wielkość przedsiębiorcy…………………………………………………………………………………..
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba upoważniona do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

## Cz. 3-Prz. do pob. i aspir pł.
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP. 3810.46.2026 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 3: Przyrządy do pobierania i aspiracji płynów,korki
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Spike niebieski - przyrząd do wielokrotnego pobierania i aspiracji płynów z hydrofobowym filtrem przeciwbakteryjnym 0,1 mikrona materiał: PTFE. Wolny hydrofobowy filtr przeciwbakteryjny o powierzchni 0,3-0,36cm2. Hydrofobowy filtr cząsteczek 5 ­mikronów, materiał PET. Objętość wypełnienia 0,2-0,3ml. Kolec tworzywo sztuczne. Materiał korpusu: ABS. Łącznik żeński luer lock, niebieska zatyczka. Sterylizowany tlenkiem etylenu, j.u. Op. 50 szt. | szt. | 17000
2 | Spike zielony - przyrząd do wielokrotnego pobierania i aspiracji płynów, posiadający hydrofobowy filtr przeciwbakteryjny 0,1 mikrona materiał: PTFE. Wolny hydrofobowy filtr przeciwbakteryjny o powierzchni 0,3-0,36cm2. Objętość wypełnienia 0,2-0,3ml. Kolec wykonany z tworzywa sztucznego. Materiał korpusu: ABS. Łącznik żeński luer lock, zielona zatyczka. Sterylizowany tlenkiem etylenu, j.u. Op. 100szt. | szt. | 2500
3 | Spike do butelek - zamknięty systemu do pobierania z butelek, z odpowietrzeniem filtrem hydrofobowym wlotu powietrza (na boku przyrządu okrągły filtr zabezpieczony klapką), możliwość użycia 7 dni lub 200 aktywacji, wyposażony w zawór bezigłowy z płaską powierzchnią do dezynfekcji, umożliwiająca bezigłowe dostrzyknięcie i pobieranie płynu z worka. Zawór posiadający objętość wypełnienia 0,4-0,5ml, całkowita długość 9-10cm. Bez zawartości DEHP, lateksu, PCV, BisfenolA, pakowany pojedynczo, jałowy, sterylizowany EO. Op. 100szt. | szt. | 1000
4 | Spike do worków - przyrząd dostępu do worka bez odpowietrzania. Port dostępu z zaworem bezigłowym (do wielokrotnego użycia 200 podań lub 72h po dezynfekcji potwierdzone w instrukcji obsługi), długość przyrządu 7,5- 8,5cm, objętość wypełnienia 0,4-0,5ml. Produkt bez zawartości DEHP, lateksu. Produkt sterylny, j.u. Op. 100szt. | szt. | 1000
5 | Spike do fiolek - spike dedykowany do fiolek o średnicy korka(fiolki): 13mm, 20mm,28mm wyposażony w centralny kolec przebijający korek oraz obustronny system elastycznych, zatrzaskowych ramion mocujących zakończonych zaczepami. Konstrukcja umożliwiająca zamocowanie pod kołnierzem fiolki, zapewniając stabilne i bezpieczne połączenie podczas pobierania leku. Odporne na przypadkowe odłączenie w trakcie użytkowania. Czas stosowania 72 godziny lub 100 aktywacji. Opakowanie 50szt. | szt. | 1000
6 | Urządzenie transferowe - zestaw pomocniczy, przeznaczony do pracy w zamkniętym systemie transferu leków. Wyposażony w złącze umożliwiające szczelne, bezigłowe połączenie z zaworami z pozycji 3 i 4, zapewniające szczelność układu i ograniczenie ryzyka wycieku oraz ekspozycji personelu na leki. Łącznik bursztynowy także do leków światłoczułych. Produkt sterylny, jednorazowego użytku, kompatybilny ze standardowymi systemami infuzyjnymi. | szt. | 500
7 | Korek typu combi - dwufunkcyjny typu combi, męski/żeński, z trzpieniem wystającym. Pakowany pojedynczo. Wykonany z polipropylenu (PP). Op. 100szt. | szt. | 250000
8 | Korek dezynfekcyjny - nie zawierający lateksu i DEHP, substancja czynna: jałowy 70% roztwór alkoholu izopropylowego (IPA). Zapewniający redukcję liczby bakterii >4 log (99,99%) w czasie 1 minuty. Wykazujący redukcję następujących bakterii in vitro: S taphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Andida glabrata, Candida albicans i Acinetabacter baumannii. Redukujący Acinetobacter baumannii o 99,99%. Koreczek posiadający uchwyt na palce ułatwiający zakładanie i zdejmowanie, bez dodatkowej osłony. Zgodny z łącznikami bezigłowymi. Pakowany na taśmie po 10 sztuk. | szt. | 150000
Razem | [5 empty] | x
Termin dostawy………….……….dni robocze(max. 5)
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
Wielkość przedsiębiorcy…………………………………………………………………………………..
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba upoważniona do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

## Cz. 4-fartuchy,maty,serwety
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP. 3810.46.2026 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 4: Fartuchy pełnobarierowe, maty, serwety:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Fartuch pełnobarierowy - chirurgiczny, sterylny, wykonany z włókniny typu SFS o gramaturze min.78 g/m2 i kroju prostym. Pełnobarierowy na całej powierzchni. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub minimum 4 rzędów ultradźwięków. Barierowość na całej powierzchni min. 170 cm H2O oraz dla cytostatyków wg ASTM F739 (potwierdzone raportem z niezależnego laboratorium). Rozmiary minimum S-XL. Kolor niebieski lub zielony. Fartuch sterylny jednorazowego użytku, pakowany z ręcznikiem chłonnym o wymiarach min.68x35cm podwójnie w opakowanie typu papier/folia i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Rozmiar S, M, L, XL do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 7000
2 | Mata na podłogę - przenośna, o dużej chłonności płynów (3 l/m²) rozmiar 71x101 cm /±1. Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności, foliowy spód nieprzemakalny, antypoślizgowy na całej powierzchni, zapobiegający ślizganiu się produktu po mokrej podłodze. Pakowana indywidualnie w folię. | szt. | 1200
3 | Serweta przeciwodleżynowa 5 warstwowa - na stół operacyjny, zintegrowana wielopunktowo, brak możliwości tworzenia zagięć i pofałdowań pod pacjentem, samowygładzająca się. Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem ułatwiającym rozprowadzanie wilgoci. Wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy środkowej z SAP i spodniej pełnobarierowej, matowej (niebłyszczącej), teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Chłonność serwety 3750 – 4000 ml/m2, (test potwierdzony badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zg. ISO 9073-6), wskaźnik chłonności min. 2000gramatura podstawowa: 240 g/m2 (+/- 10%), grubość folii polietylenowej min. 0,12 mm. Wymiary serwety min.:102 x 230 cm, rdzeń chłonny otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami nieprzeziernego laminatu na całej szerokości podkładu, zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 65 mm w czasie 1 minuty. | szt. | 3000
Razem | [5 empty] | x
Termin dostawy………….……….dni robocze (max. 5)
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
Wielkość przedsiębiorcy…………………………………………………………………………………..
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba upoważniona do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

## Cz. 5-Dostęp naczyniowy
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP. 3810.46.2026 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 5: Dostęp naczyniowy:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Cewnik 3 kanałowy do wkłuć centralnych - antybakteryjny, wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG, inkorporowany aktywnym srebrem, wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 7,5FR (światła 14G, 18G, 18G), długość cewnika 16cm lub 20cm do wyboru przez Zamawiającego. Zestaw zawierający: cewnik trzykanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, bezpieczna igła do nakłucia 18G/70mm, nitinolowy, pokryty teflonem prowadnik "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiajacym wprowadzanie jedną ręką, system BLS ograniczający wypływ krwi przy nakłuciu oraz redukujący ryzyko zatoru powietrznego, kabelek do EKG, bezpieczny skalpel, dylatator, dodatkowe skrzydełka mocujące, 3 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, strzykawka 5ml. | szt. | 100
2 | Cewnik 4 kanałowy do wkłuć centralnych - antybakteryjny, wykonany z termowrażliwego poliuretanu inkorporowany aktywnym srebrem, w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 8,5FR (światła 16G, 14G, 18G, 18G), długość cewnika 16cm lub 20cm do wyboru przez Zamawiającego. Zestaw zawierający: cewnik czterokanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, bezpieczna igła do nakłucia 18G/70mm, nitinolowy, pokryty teflonem prowadnik "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiajacym wprowadzanie jedną ręką, system BLS ograniczający wypływ krwi przy nakłuciu oraz redukujący ryzyko zatoru powietrznego, kabelek do EKG, bezpieczny skalpel, dylatator, dodatkowe skrzydełka mocujące, 4 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, strzykawka 5ml. | szt. | 50
3 | Cewnik 5 kanałowy do wkłuć centralnych - antybakteryjny, wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG, inkorporowany aktywnym srebrem, wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 9,5FR (światła 16G, 14G, 18G, 18G, 18G), długość cewnika 16cm lub 20cm do wyboru przez Zamawiającego. Zestaw zawierający: cewnik pięciokanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, bezpieczna igła do nakłucia 18G/70mm, nitinolowy, pokryty teflonem prowadnik "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiajacym wprowadzanie jedną ręką, system BLS ograniczający wypływ krwi przy nakłuciu oraz redukujący ryzyko zatoru powietrznego, kabelek do EKG, bezpieczny skalpel, dylatator, dodatkowe skrzydełka mocujące, 5 zatyczek z membraną do wstrzyknięć, strzykawka 5ml. | szt. | 30
4 | Cewnik dotętniczy - wprowadzany metodą Seldingera wykonany z PE, widoczny w RTG. W zestawie igła do wprowadzania, prowadnik. Cewnik w rozmiarach: 3FR o długościach, 6 lub 8cm, igła wprowadzająca 20G/38cm, prowadnik 0,53mm/20cm, 4FR 18cm igła wprowadzająca 19G/68mm, prowadnik 0,71 mm/46cm z przedłużką 30 cm wyposażony w sterylne obłożenie 45x60cm. | szt. | 200
5 | Klej - klej cyjanoakrylowy do mocowania cewników. Wskazany do krótko lub długoterminowego dostępu naczyniowego u noworodków i dorosłych pacjentów: Midline, PICC, CICC, tętniczego i innych. Kompatybilny ze wszystkimi cewnikami poliuretanowymi (≥1 Fr) i silikonowymi (≥3 Fr). Aplikator i płynny klej sterylne. Klej cyjanoakrylowy ograniczający ruch cewnika, jego migrację, przemieszczenie, krwawienie i wnikanie drobnoustrojów. Klej działający bakteriostatycznie i bakteriobójczo na bakterie Gram+, Gram-, drożdżaki i grzyby. Klej musi być kompatybilny z innymi rozwiązaniami do mocowania (opatrunki samoprzylepne, zakotwiczenia podskórne, opatrunki impregnowane). | szt. | 500
6 | Łącznik bezigłowy - zamknięty system bezigłowy, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zerowy wypływ wsteczny - zapobiegający cofaniu się krwi i leków do cewnika. Łatwa i optymalna dezynfekcja membrany wykonanej z silikonu wszystkimi stosowanymi środkami w szpitalach. Podzielna membrana, prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawierający ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Przepływ max. ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. System w sztywnym, bezdotykowym aplikatorze chroniącym membranę przed dotknięciem. | szt. | 45000
7 | Port naczyniowy - mikro z tytanową komorą i obudową wykonaną z poliksymetylenu z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu. Port w rozmiarze 22x17x8,7mm i wadze 2,9g, objętość wypełnienia 0,2ml. Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy cewnik w rozmiarze 5F. Port posiadający unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Port z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi : port, odłączalny cewnik silikonowy, rozrywalny zestaw wprowadzający, 2 łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, prosta igła typu Huber, urządzenie do płukania, echogeniczna igła wprowadzająca, prowadnica typu J, igła do tunelizacji, strzykawka 10ml. Port odporny na ciśnienie do 325PSI.Dodatkowo w zestawie wysokociśnieniowa igła Hubera z przedłużką 22Gx20 mm, sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel, zastawka typu Raulersona. Port do wlewów pod ciśnieniem do 325 psi, przepływ 1 ml/sek, kompatybilny z MRI i TK. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka. | szt. | 400
8 | Port naczyniowy - niskoprofilowy z tytanową komorą i obudową wykonaną z poliksymetylenu z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu. Port w rozmiarze 25,8x2,8x10,1mm i wadze 5g, objętość wypełnienia 0,35ml. Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy cewnik w rozmiarze 6,5F lub 7,2F o długości 60 cm. Port posiadający unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Port z zestawem do wprowadzania. Skład zestawu: port, odłączalny cewnik silikonowy, rozrywalny zestaw wprowadzający, 2 łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, prosta igła typu Huber 22G x 0,7mm o dł. 25 mm, urządzenie do płukania, echogeniczna igła wprowadzająca 18Gx70 mm, prowadnik "J"(60 cm) w podajniku umożliwiającym obsługę jedną ręką, igła do tunelizacji, strzykawka 10ml. Port odporny na ciśnienie do 325PSI. W zestawie bezpieczna wysokociśnieniowa igła Hubera z przedłużką z możliwością obsługo jedną ręką 20Gx20mm, sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel, zastawka typu Raulersona. Port do wlewów pod ciśnieniem do 325 psi, przepływ 3 ml/sek dla cewnika 6,5F, dla cewnika 7,2F przepływ 5ml/s, kompatybilny z MRI i TK. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka. | szt. | 600
9 | Rampa z 4 kranikami - wykonana z poliwęglanu odpornego na działanie tłuszczy i agresywnych leków. Przeźroczysta na całej długości co pozwala wykryć ewentualność obecność pęcherzyków powietrza. Rampa wyposażona w 4 kraniki kodowanych kolorystycznie z oznaczeniem kierunku przepływu zakończonych systemem bezigłowym posiadającym wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zerowy wypływ wsteczny. Dodatkowe boczne wejście rampy również zakończone systemem bezigłowym. Rampa z oddzielnym drenem przedłużającym powleczonym wewnątrz polietylenem, chroniącym płyny przed absorbcją w ścianki drenu, o długości 50 lub 150 cm (pakowane razem), wyposażona w zintegrowany uchwyt służący do mocowania na ramie łóżka lub stojaku. Sterylizowana tlenkiem etylenu. | szt. | 200
10 | Rampa z 5 kranikami - wykonana z poliwęglanu odpornego na działanie tłuszczy i agresywnych leków. Przeźroczysta na całej długości co pozwala wykryć ewentualność obecność pęcherzyków powietrza. Rampa wyposażona w 5 kraników kodowanych kolorystycznie z oznaczeniem kierunku przepływu zakończonych systemem bezigłowym posiadającym wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zerowy wypływ wsteczny. Dodatkowe boczne wejście rampy również zakończone systemem bezigłowym. Rampa z oddzielnym drenem przedłużającym powleczonym wewnątrz polietylenem, chroniącym płyny przed absorbcją w ścianki drenu, o długości 50 lub 150 cm (pakowane razem), wyposażona w zintegrowany uchwyt służący do mocowania na ramie łóżka lub stojaku. Sterylizowana tlenkiem etylenu. | szt. | 100
11 | Zestaw do zakładania portu naczyniowego - minimalny skład zestawu: serweta na stół operacyjny o wymiarach 140x160 cm x 1, plastikowa torebka 20 x 30 cm x 1, obłożenie dolne na tułów i nogi pacjenta 180x180 cm abs x 1, ręcznik do rąk 30x40 cm x 2, obłożenie boczne pacjenta o wymiarach 90x100 cm x 3, taśma klejąca o wymiarach 36x9cm x 1, fartuch operacyjny w rozmiarze XL x 1, strzykawka 10 ml LL x 1, strzykawka 10 ml LS x 1, igła iniekcyjna 21G 1"1/2 (zielona) x1, skalpel nr 23x1, skalpel z długą rączką o ściętym ostrzu nr 11 zielony x 1, opatrunek cosmopor 5x7,5 cm x 1, kompres z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm 12 warstw 17 nitek x 20, pojemnik plastikowy czerwony o pojemności 250 ml x 1, pojemnik plastikowy zielony o pojemności 250ml x 2, nożyczki preparacyjne zakrzywione typu metzembaum 15 cm x 1, hak typu Farabeuf 12 cm x 1, pęseta anatomiczna 14 cm x 1, uchwyt na igły 15 cm x 1, kleszcze do hemostazy typu Pean (mosquito)13 cm – zakrzywione, pęseta chirurgiczna Adson 12cm x 1, nożyczki preparacyjne proste typu reynolds 11 cm x 1, kabel. | szt. | 1000
Razem | [5 empty] | x
Termin dostawy………….……….dni robocze (max 5)
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
Wielkość przedsiębiorcy…………………………………………………………………………………..
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba upoważniona do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

## Cz. 6-Odciągi chirurgiczne
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP. 3810.46.2026 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 6: Odciągi chirurgiczne
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Odciągi - elastyczne odciągi ostre 5mm dwupalczase. Wykonane z medycznego elastomeru zapewniającego stałe, kontrolowane napięcie w trakcie zabiegu. Oznaczone kolorem zielonym. Długość 165 mm(+/-5mm). Kompatybilne z samostabilizującą się ramą chirurgiczną Lone Star. Pakowane sterylnie po 4 szt. w opakowaniu zbiorczym umieszczone na dedykowanej, sztywnej tacy transportowej umożliwiającej aseptyczne i pojedyncze pobieranie każdego elementu bez naruszania pozostałych. Sterylizacja tlenkiem etylenu. | op. | 80
Razem | [5 empty] | x
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Zamawiający posiada samostabilizującą się ramę chirurgiczną typu Lone Star.
2. Zamawiający wymaga, aby odciągi były dedykowane do wyżej wymienionej ramy chirurgicznej.
Termin dostawy………….……….dni robocze (max 5)
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
Wielkość przedsiębiorcy…………………………………………………………………………………..
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba upoważniona do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

## Cz. 7-Strzykawki dwuczęściowe
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP. 3810.46.2026 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 7: Strzykawki dwuczęściowe:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Strzykawka dwuczęściowa 2ml - końcówka luer, skalowana minimum co 0,1 ml, skala czarna niezmywalna, całkowita długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, sterylna. Zgodna z normą ISO 556-1, ISO 7886-1. Op. 100szt. | op. | 1500
2 | Strzykawka dwuczęściowa 5ml - końcówka luer, skalowana minimum co 0,2 ml, skala czarna niezmywalna, całkowita długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, sterylna. Zgodna z normą ISO 556-1, ISO 7886-1. Op. 100szt. | op. | 2200
3 | Strzykawka dwuczęściowa 10ml - końcówka luer, skalowana minimum co 0,5 ml, skala czarna niezmywalna, całkowita długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, sterylna. Zgodna z normą ISO 556-1, ISO 7886-1. Op. 100szt. | op. | 4400
4 | Strzykawka dwuczęściowa 20ml - końcówka luer, skalowana minimum co 1 ml, skala czarna niezmywalna, całkowita długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, sterylna. Zgodna z normą ISO 556-1, ISO 7886-1. Op. 100szt. | op. | 3500
5 | Strzykawka cewnikowa Janetta 100ml - z gumowym tłokiem, z załączonym dodatkowo łącznikiem luer, sterylna, nietoksyczna, pirogenna, wykonana z polipropylenu/polietylenu, szczelna, płynny przesuw tłoka, minimalna objętość zalegająca. Op. 45szt. | op. | 380
6 | Strzykawka do insuliny - 1 ml/40 I.U. z igłą 0,3-0,4x8,0-13,00 mm, podziałka skali wycechowana w jednostkach insuliny, podziałka elementarna 0,0250ml. Op. 120szt. | op. | 50
Razem | [5 empty] | x
Termin dostawy………….……….dni robocze (max. 5)
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
Wielkość przedsiębiorcy…………………………………………………………………………………..
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba upoważniona do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

## Cz. 8 -Zestaw do impl. portu
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP. 3810.46.2026 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 8: Zestawy do implantacji portu:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Zestaw do implantacji portu - skład zestawu: 1 x serweta 2 warswowa 100 x 150 cm (owinięcie zestawu), 1 x miseczka 250 ml, transparentna, 1 x kleszczyki do mycia pola operacyjnego proste, 24 cm, niebieski, 4 x tampon z gazy 20n o wykroju 20 x 20 cm, 1 x fartuch chirurgiczny niewzmocniony, SMS, min.40g/m2, rozm. L, 1 x kleszczyki chirurgiczne Pean atraumatyczne, proste 14 cm, 1 x hak obustronny płaski/ostry Senn-Miller 16 cm, 1 x atraumatyczne kleszczyki Halstead Mosquito 12,5 cm zagięte, 1 x nożyczki typu Metzenbaum 14,5 cm, tępo/tępe, 1 x imadło chirurgiczne 14 cm, 1 x pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14 cm, 1 x pęseta chirurgiczna Micro-Adson prosta 15 cm, 20 x kompres z gazy bawełnianej z nitką RTG 17n 12w 7,5 x 7,5 cm, przewiązane po 5szt, 1 x uchwyt rzepowy 2,5 cm 14 cm, 1 x igła iniekcyjna1,20 x 50 mm, 1 x igła iniekcyjna 0,50 x 40mm, 1 x skalpel jednorazowy nr 11, 1x opatrunek pooperacyjny 7,2x5cm, 1 x przezroczysty opatrunek samoprzylepny 10 x 15 cm, 1 x osłona na USG 15 x 244 cm, PE, 1 x żel do USG 20 ml, 1 x miseczka 250 ml, czerwona, 1 x miseczka 250 ml, niebieska, 1 x serweta przylepna 2-warstwowa z dodatkowym padem chłonnym 90 x 75 cm, 2 x serweta przylepna 2 warstwowa 90 x 75 cm, 1 x strzykawka 3 cz, LL 20ml, 1 x strzykawka 3 cz, LL 10ml, 1 x strzykawka 2 cz, L 20 ml. | sztuka= zestaw | 2000
2 | Imadło - chirurgiczne typu Mayo-Hegar, jednorazowe, sterylne, długość 14cm. Wyrób medyczny klasa. Etykieta kontrolna z numerem artykułu, LOT i datą ważności. | szt. | 400
3 | Nożyczki chirurgiczne proste - chirurgiczne ostro tępe, proste, jednorazowe, sterylne, długość 14,5cm. Wyrób medyczny klasa. Etykieta kontrolna z numerem artykułu, LOT i datą ważności. | szt. | 250
4 | Pęseta - chirurgiczna standardowa prosta, jednorazowa, sterylna, długość 14cm. Wyrób medyczny. Etykieta kontrolna z numerem artykułu, LOT i datą ważności. | szt. | 200
5 | Pęseta do usuwania kleszczy - anatomiczna standardowa prosta, jednorazowa, sterylna, długość 14cm. Wyrób medyczny. Etykieta kontrolna z numerem artykułu, LOT i datą ważności. | szt. | 200
Razem | [5 empty] | x
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Zamawiający wymaga, aby każdy zestaw posiadał kartę informacją ze spisem komponentów i min. 2 etykiety identyfikacyjne do dokumentacji, zawierającą min. datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego. Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową. Lista komponentów w języku polskim. Materiał obłożenia spełniający wymogi normy PN/EN 13795-1:2019. Pod pierwszą połą serwety obłożenia, umieszczony zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego, zabezpieczony papierem krepowym.
Termin dostawy………….……….dni robocze (max. 5)
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
Wielkość przedsiębiorcy…………………………………………………………………………………..
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba upoważniona do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

## Cz. 9-Elektrody neutralne
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP. 3810.46.2026 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 9: Elektrody neutralne:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Elektroda neutralna - jednorazowa z pierścieniem ekwipotencjalnym, powierzchnia kontaktowa 80 do 85 cm2, 2 nalepki do dokumentacji medycznej. | szt. | 14500
2 | Czyścik - do elektrody, sterylny. | szt. | 7500
Razem | [5 empty] | x
Termin dostawy………….……….dni robocze (max. 5)
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
Wielkość przedsiębiorcy…………………………………………………………………………………..
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba upoważniona do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

## Cz. 10-Wyroby do cytostatyków
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP. 3810.46.2026 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 10: Wyroby do cytostatyków:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Linia boczna do cytostatyków z bursztynowym drenem - zestaw do przygotowania cytostatyków z bursztynowym drenem wykonanym z poliuretanu o długości 41 cm, bez PCV. W linii zawór bezigłowy z płaską i gładką powierzchnią do dezynfekcji, zacisk zatrzaskowy. W dystalnej części łącznik luer lock z filtrem hydrofobowym pozwalającym na bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie zestawu oraz zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się płynu. Objętość wypełnienia systemu 2,8 ml. Zestaw umożliwiający podaż z worka i butelki. | szt. | 66000
2 | Linia boczna do cytostatyków - zestaw do przygotowania cytostatyków z drenem wykonanym z poliuretanu o długości 43 cm. W linii zawór bezigłowy z płaską i gładką powierzchnią do dezynfekcji, 2 zaciski zatrzaskowe oraz filtr 0,2 mikrona wykonany z polieterosulfonu. Koniec drenu zakończony zastawką antyzwrotną uniemożliwiającą cofanie sie krwi w kierunku od pacjenta do drenu i zatyczka z filtrem hydrofobowym umożliwiająca bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie zestawu. Zestaw umożliwiający podaż z worka i butelki. | szt. | 5000
3 | Spike do cytostatyków z kolcem standard - uniwersalny bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek o różnej średnicy szyjki, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem typu standard. Posiadający mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku oraz filtr cząsteczkowy 5 mikrona, nisko wiążący białka zapewniający efektywne filtrowanie płynów. Konstrukcja wykluczająca kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu. | szt. | 2000
4 | Spike do cytostatyków z filtrem - bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek o różnej średnicy szyjki i butelek, z kolcem standardowym. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Dostęp zabezpieczony koreczkiem domykanym ręcznie. Objętość wypełnienia całego systemu 0,27ml. Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu. | szt. | 200
5 | Spike do cytostatyków bez filtra - przyrząd do wielokrotnego pobierania płynnych leków cytostatycznych z fiolek, zapewniający automatyczne wyrównanie ciśnienia w fiolce. Przyrząd gwarantujący szczelność podczas użytkowania, tj. uniemożliwiający wydostawanie się do otoczenia leku w postaci płynnej i w postaci aerozolu. Przyrząd posiadajacy ostry kolec umożliwiający przebicie korka fiolki, kolec wyprofilowany w sposób umożliwiający pobranie całej objętości płynu z fiolki (maksymalna objętość zalegająca 0,7ml). Port bezigłowy typu luer-lock, płaski, samouszczelniający, uniemożliwiający wyciek leku po odłączeniu strzykawki, umożliwiający skuteczną dezynfekcję poprzez przetacie środkiem dezynfekcyjnym. Brak filtra cząsteczkowego na kanale leku. Przyrząd jałowy, apirogenny, pakowany pojedynczo. Bez zawartości DEHP. | szt. | 5000
Razem | [5 empty] | x
Termin dostawy………….……….dni robocze (max 5)
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
Wielkość przedsiębiorcy…………………………………………………………………………………..
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba upoważniona do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

## Cz. 11-Wyroby do nefrostomii
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP. 3810.46.2026 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 11: Wyroby do nefrostomii
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Igła angiograficzna - wykonana ze stali nierdzewnej, konstrukcja ułatwiająca wprowadzenie igły w ciało pacjenta. Szczelne i łatwe zamknięcie igły oraz połączenie ze strzykawką. Ostro zakończona końcówka igły umożliwiająca nakłucie tętnicy w bardzo trudnych warunkach. Kąt ścięcia igły 16°. Zaopatrzona w przezroczystą nasadkę Luer-Lock. Końcówka igły pozwalająca na atraumatyczne przechodzenie przez tkanki. Igła kompatybilna z drutem 0.038” i 0,035”. Igła j.u. sterylna. | szt. | 100
2 | Introduktor - z zastawką do zakładania kateterów i elektrod endokawitarnych. Koszulka introduktora zaopatrzona w zastawkę hemostatyczną, zapobiegającą utracie krwi w czasie zabiegu oraz zmniejszającą możliwość wystąpienia zatoru powietrznego. Dren połączony z oprawą koszulki umożliwiający podawanie dożylne płynów w czasie zakładania elektrody. Atraumatyczna końcówka umożliwiająca przejście pomiędzy poszerzaczem a koszulką. Zaopatrzony w zawór zapewniający szczelność. Zawór szczelny umożliwiający swobodne przechodzenie cewników. Introduktor umożliwiający zgięcie kończyny dolnej pacjenta w stawie biodrowym o min. 60 stopni w płaszczyźnie strzałkowej w kierunku dogłowowym (możliwość ułożenia pacjenta w pozycji półsiedzącej). Poszerzacz wieloczłonowy (teleskopowy), umożliwiający pokonanie krętego naczynia tętnicy. Introduktory pokryte na zewnątrz i wewnątrz silikonem ułatwiającym ich wprowadzanie. Skład zestawu: prowadnik typ „J” w oplocie, igła prosta, koszulka z zastawką, dilatator. | szt. | 600
3 | Kranik trójdrożny - wykonany z przezroczystego materiału (poliwęglan, polietylen) odpornego na złamania. Wolny od ftalanów Obudowa umożliwiająca kontrolę wizualną z końcówkami typu męskiego i żeńskiego. Kraniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Kształt umożliwiający łatwość manewrowania. Końcówkę typu luer lock kompatybilna i szczelna z innym sprzętem jednorazowym. Kraniki musi charakteryzować się wysoką szczelnością i łatwością zamknięcia. Odporny na ciśnienie: niskociśnieniowe (do 4,5 bar) i wysokociśnieniowe 20 bar (do 1200 PSI). Charakteryzuje się równomiernym przepływem płynu bez zmian ciśnienia, obrotem o 360 stopni. | szt. | 500
4 | Y connector - do kateterów od 1 do 9,5F, wykonany z przezroczystego materiału poliamid PA, posiadający wysokociśnieniową, szczelną zastawkę (20 atm) zapewniającą dobrą szczelność układu. Możliwość regulacji zastawki hemostatycznej. Posiadający ruchomą końcówkę męską. Możliwość użycia dwóch prowadników oraz jednoręczna obsługa. Zastawka bez elementów obrotowych. Rotowana końcówka, zastawka niegwintowana typu on/off. | szt. | 100
5 | Zestaw do nefrostomii 8F i 9F - służący do wytwarzania przetoki nerkowej metodą punkcji. Prowadnik typu Lunderquista tj. bardzo cienka rurka wykonana ze stali nierdzewnej ze zmiękczonym końcem dająca większe możliwości bezpiecznego manewrowania dilatatorem z koszulką prowadzonym po prowadniku Lunderquista. Cewnik wykonany z najwyższej jakości poliuretanu silikonowanego. Skład zestawu: kateter typu pigtail, prowadnik typu Lunderquista „J” 0,38x80cm, igła wprowadzająca dwuczęściowa 18Gx20cm znakowana pod USG, rozszerzacz (dilatator), rozszerzacz (dilatator) z rozrywaną koszulką, kołnierz mocujący z opaską, strzykawka 10ml LL, skalpel. | szt. | 60
6 | Zestaw do szynowania moczowodów - przeznaczony do zapewnienia przepływu moczu z układu kielichowo miedniczkowego do pęcherza moczowego. Stosowany w przypadku zaburzeń drożności moczowodu: kamień, zwężenie moczowodu, ucisk na moczowód z zewnątrz. Cewnik podwójny typu pigtail spełniający rolę wewnętrznej przetoki moczowej, eliminujący zewnętrzne odprowadzenie moczu oraz niebezpieczeństwo zakażenia. Cewnik wykonany z poliuretanu i zakończony z obu stron krzywizną typu pigtail (podwójny pigtail). Średnica krzywizny pigtail 2 cm w części umieszczonej w miedniczce nerkowej oraz 4 cm w części, którą umieszcza się pęcherzu moczowym. Cewnik w części miedniczkowej zakończony na ślepo, w części pęcherzowej jest otwarty. Oba końce cewnika posiadają liczne otwory boczne zapewniające swobodny przepływ moczu. Widoczny w promieniach RTG. Średnica cewnika od 3F do 10F, długość od 14 cm do 30 cm | szt. | 80
Razem | [5 empty] | x
Termin dostawy………….……….dni robocze (max 5)
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
Wielkość przedsiębiorcy…………………………………………………………………………………..
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba upoważniona do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….