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Dotyczy postępowania:
Dostawa sprzętu medycznego, Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZP 3810.54.2026


	W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:  

Pytanie 1 –dot.  części nr 4-poz. 16 opisu przedm. zam.
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stanowiska do resuscytacji noworodków wyposażonego                                        w promiennik ciepła odchylany na boki, który zapewnia lepszy dostęp do pacjenta podczas prowadzenia resuscytacji i wykonywania procedur medycznych, poprawia ergonomię pracy personelu oraz umożliwia łatwiejsze wykonywanie badań RTG bez konieczności przemieszczania pacjenta, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej funkcjonalności stanowiska i spełnieniu wszystkich pozostałych wymaganych parametrów technicznych.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 –dot.  części nr 4-poz. 28 opisu przedm. zam.
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania stanowiska do resuscytacji noworodka bez wbudowanego modułu monitorowania EKG, wyposażonego w monitor transportowy Philips IntelliVue MX100 zamocowany na dedykowanym uchwycie, stanowiącym element oferowanego zestawu.
Oferowane rozwiązanie zapewnia pełną funkcjonalność monitorowania EKG podczas prowadzenia resuscytacji.
Dodatkowo zastosowanie niezależnego monitora transportowego umożliwia zachowanie ciągłości monitorowania parametrów życiowych pacjenta podczas transportu ze stanowiska resuscytacyjnego                            na oddział intensywnej terapii noworodka lub do innego miejsca leczenia, bez konieczności odłączania pacjenta od monitora i ponownego podłączania do kolejnego urządzenia.
W związku z powyższym oferowane rozwiązanie zapewnia funkcjonalność równoważną względem wymaganego wbudowanego modułu EKG, a dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo pacjenta poprzez zapewnienie ciągłości monitorowania podczas transportu wewnątrzszpitalnego.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3 –dot.  części nr 4-poz. 30 opisu przedm. zam.
Czy Zamawiający dopuści stanowisko do resuscytacji z uchwytem z tyłu urządzenia, który ułatwia jego transport? Uchwyt tak umiejscowiony zwiększa ergonomię pracy personelu medycznego oraz bezpieczeństwo transportu, co jest szczególnie istotne w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji.
Odpowiedź:
Zgodnie  z treścią SWZ.
Pytanie 4 –dot.  części nr 4-poz. 32 opisu przedm. zam.
Czy Zamawiający dopuści stanowisko do resuscytacji z szufladą wysuwaną po obu stronach stanowiska,                       w której użytkownik może umieścić materiały potrzebne do ułatwienia pracy, o obciążeniu 4 kg? Dopuszczalne obciążenie 4 kg jest w pełni wystarczające do przechowywania podręcznych materiałów eksploatacyjnych i nie ogranicza funkcjonalności stanowiska, przy jednoczesnym zachowaniu jego mobilności oraz bezpieczeństwa użytkowania.

Odpowiedź:
Zgodnie z treścią SWZ.
Pytanie 5 
W  2023 roku ENISA opublikowała raport na temat zagrożeń cybernetycznych dla europejskiego sektora ochrony zdrowia. Z dokumentu wynika, że pod względem rodzaju ataków wyraźnie przeważały ataki ransomware, które stanowiły 37%, oraz te związane z wypłynięciem danych, stanowiące 32% (źródło: opracowanie własne na podstawie: ENISA, ENISA threat landscape: health sector THREAT LANDSCAPE: HEALTH SECTOR, czerwiec 2023). W związku z powyższym, czy Zamawiający w celu zwiększenia cyberbezpieczeństwa urządzeń medycznych będzie wymagał aby dostarczony sprzęt był zabezpieczony systemowo hasłem lub  fizycznie plombą przed nieautoryzowanym dostępem firm trzecich do gromadzonych danych?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 6–dot.  części nr 2 i 4 
Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, jakiego typu wtyków gazowych tlenu i powietrza będzie wymagał Zamawiający: AGA, DIN II (Dräger), inny niewymieniony?

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga wtyków typu AGA.

Pytanie 7–dot.  wzoru umowy- §3 ust. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zapłata za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpiła przelewem bankowym   w terminie do 45 dni od daty wystawienia faktury w systemie KSeF? 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 8–dot.  wzoru umowy- §4 ust. 7
[bookmark: _Hlk60734403]Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika                       z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci: 
„Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

[bookmark: _Hlk237942534]Pytanie 9–dot.  wzoru umowy- §4 ust. 1
[bookmark: _Hlk50386262]Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączanie tych wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej. 
Czy wobec takiego katalogu włączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji zapisu                            w następujący sposób:
[bookmark: OLE_LINK7],,Gwarancją nie są objęte:
a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:
· eksploatacji przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi,
· samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
·  Celowego lub nieumyślnego niewłaściwego użycia lub zaniedbania, 
· uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych, jak również powstałych wskutek zaistnienia siły wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, zalania, strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą Wykonawcy

Odpowiedź:
Zamawiający akceptuje powyższy katalog wyłączeń z gwarancji. Jednocześnie Zamawiający  pozostawia zapisy umowy w powyższym zakresie  bez zmian.

Pytanie 10–dot.  wzoru umowy- §5 ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy (urządzenia), którego dotyczy zwłoka (a nie od całkowitej wartości umowy)? Jeśli dostawa przedmiotu umowy w odniesieniu                  do poszczególnych pakietów będzie w zdecydowanej mierze zrealizowana, to naliczanie kary umownej                     od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony, umożliwiający Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający informuje, że procentowa kara umowna jest formą określenia wysokości kary umownej zastosowaną zamiast kary umownej kwotowej. 



Pytanie 11–dot.  wzoru umowy- §5 ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy (urządzenia), którego dotyczy zwłoka (a nie od całkowitej wartości umowy)? Jeśli zobowiązania z tyt. gwarancji i rękojmi czy innych obowiązków określonych umowie będą w zdecydowanej mierze zrealizowane (a zwłoka będzie dot. jednego urządzenia), to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony, umożliwiający Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej.

[bookmark: _Hlk237943860]Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10.

Pytanie 12–dot.  wzoru umowy- §5 ust. 2
Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku                 z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 13–dot.  wzoru umowy- §5 ust. 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić Strony nie mogła przekroczyć 10 % wartości brutto zawartej umowy w odniesieniu do każdego z pakietów? 

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14–dot.  części nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia, które zapewnia wsunięcia krzesła bądź fotela                        z siedzącym opiekunem i kontakt z dzieckiem bez konieczności wysuwania szuflad, gdyż urządzenie jest wyposażone w dedykowaną temu celowi wnękę?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15–dot.  części nr 2
Czy Zamawiający dopuści inkubator hybrydowy wysokiej klasy, w którym ruch kopuły realizowany jest bez użycia prądu za pomocą ramienia z pneumatyczną sprężyną co eliminuje konieczność występowania                         w urządzeniu pedałów do blokowania kopuły?

Odpowiedź:
Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 16–dot.  części nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z ogrzewanym materacykiem bez udokumentowanych właściwości przeciwodleżynowych?


Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 17–dot.  części nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia zapewniającego dostęp do pacjenta poprzez uniesienie kopuł w czasie nie dłuższym niż 2 sekundy i realizowanego przez mechanizm sprężyny pneumatycznej, co daje gwarancję dostępu do pacjenta nawet w momencie braku zasilania?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 18–dot.  części nr 2
Czy Zamawiający dopuści inkubator hybrydowy wysokiej klasy cenionego na świecie producenta, w którym ruch kopuły realizowany jest bez użycia prądu za pomocą ramienia z pneumatyczną sprężyną co eliminuje konieczność występowania w urządzeniu pedałów do blokowania kopuły?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 19–dot.  części nr 2
Czy Zamawiający dopuści inkubator hybrydowy wysokiej klasy cenionego na świecie producenta, bez obrotowej podstawy materacyka?

Odpowiedź:
Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 20–dot.  części nr 2
Czy Zamawiający dopuści inkubator hybrydowy wysokiej klasy cenionego na świecie producenta wyposażony w kopułę jednościenną i elektroniczny system zapobiegający osadzaniu się wody na ściankach kopuły?
Powyższa konstrukcja kopuły ułatwia przygotowanie inkubatora do ponownego użytku i eliminuje uszczelki niezbędne w konstrukcjach dwuściennych a dzieki elektronicznej podwójnej ściance lepiej utrzymuje temperaturę niż starsze konstrukcje dwuścienne, jak udowadniają wyniki przeprowadzonych badań.

Odpowiedź:
Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 21–dot.  części nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w kurtynę powietrzną pozostającą na miejscu w momencie otworzenia paneli dostępowych czy otworów na ręce, z możliwością jej intensyfikacji za pomocą funkcji „touch time”

Odpowiedź:
Zgodnie z treścią SWZ.


Pytanie 22–dot.  części nr 2
Czy Zamawiający dopuści inkubator hybrydowy wysokiej klasy wyposażony w system nawilżenia                                          z podłączanym na luer-lock zbiornikiem na wodę w postaci butelki lub worka, który jest odłączny i utylizowany każdorazowo nie ma go zatem potrzeby sterylizować?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

[bookmark: _Hlk237949293]Pytanie 23–dot.  części nr 2
Czy Zamawiający dopuści inkubator hybrydowy wyświetlający kolorowe trandy min. dla temperatury skóry pacjenta centralnej i obwodowej temperatury powietrza, materacyka, masy ciała, nawilżenia oraz stężeń tlenu, natężenia hałasu, natężenia światła.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24–dot.  części nr 2
Czy Zamawiający dopuści inkubator hybrydowy z dedykowanymi czujnikami do pomiaru temperatury obwodowej  i centralnej i konkretnie dedykowanymi do nich wejściami?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 25–dot.  części nr 2
Czy Zamawiający dopuści inkubator hybrydowy wysokiej klasy wyposażony w dotykowy system wyciszania alarmów?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 26–dot.  części nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia automatycznie proponującego zakres temperatur i ustawień nawilżania na podstawie wprowadzonych parametrów noworodka takich jak wiek ciążowy, urodzeniowy oraz masy ciała.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27–dot.  części nr 2
Czy Zamawiający dopuści inkubator hybrydowy wysokiej klasy cenionego na świecie producenta wyposażony w obrotową szufladę o dopuszczalnym obciążeniu 3kg?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.


Pytanie 28–dot.  części nr 2
Czy Zamawiający dopuści inkubator hybrydowy wyposażony w lampkę zabiegową LED, okrywę na kopułę, uchwyt na rury z możliwością przeniesienia bez narzędziowego w każdy róg podstawy leża, uchwyt na kroplówki, 10 szt. czujników jednorazowych.
Możliwość samodzielnego przesuwania na szynach bocznych poszczególnych akcesoriów i dopasowanie ich położenia do potrzeb.

Odpowiedź:
Zgodnie z treścią SWZ. 

Pytanie 29–dot.  części nr 2
Czy Zamawiający dopuści inkubator hybrydowy wyposażony w software zapobiegający utracie danych,                   w tym czasowo nadawane hasła zarówno dla użytkowników jak i serwisu, sprawdzanie integralność                             i autentyczności przed dopuszczeniem aktualizacji oprogramowania?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30–dot.  części nr 2
Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany inkubator hybrydowy był wyposażony w baterię zapewniającą pracę przez 45 minut przy standardowych ustawieniach inkubatora?

Odpowiedź:
Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 31–dot.  części nr 2
Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany inkubator hybrydowy był wyposażony w głośnik                                            do audiostymulacji oraz czujniki natężenia dźwięku i oświetlenia w przedziale pacjenta?

Odpowiedź:
Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 32–dot.  części nr 2
Czy Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie było wyposażone w podgrzewany materacyk sterowany z pulpitu inkubatora, zapewniający komfort termiczny pacjenta?

Odpowiedź:
Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 33–dot.  części nr 4
Czy Zamawiający wymaga urządzenia wyposażonego w grzany żelowy materacyk sterowany z panelu głównego stanowiska do resuscytacji, który pomaga w utrzymaniu optymalnej temperatury pacjenta?                    W przypadku wymogu żelowego materacyka nie będzie możliwości wyposażenia urządzenia w szuflad                   do wprowadzenia kastety RTG.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga zaoferowania żelowego materacyka. Zamawiający podtrzymuje wymóg posiadania szuflady RTG.

Pytanie 34–dot.  części nr 4
Czy Zamawiające zrezygnuje z szuflady RTG w przypadku wyposażenia stanowiska w grzany  żelowy materacyk?

[bookmark: _Hlk237950318]Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymóg odnośnie szuflady RTG.

Pytanie 35–dot.  części nr 4
Czy Zamawiający wymaga stanowiska do resuscytacji wyposażonego w zintegrowany ze stanowiskiem, sterowany z panelu głównego modułu resuscytacyjnego stanowiska do resuscytacji, moduł automatycznego taktowania oddechów?

Odpowiedź:
Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 36–dot.  części nr 4
Czy Zamawiający wymaga stanowiska do resuscytacji wyposażonego w zintegrowaną wagę ,która zapewnia prawidłowy pomiar bez konieczności wcześniejszego poziomowania?

Odpowiedź:
Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 37–dot.  części nr 4
Czy Zamawiający dopuści stanowisko do resuscytacji wysokiej klasy wyposażone w dotykowy system wyciszania alarmów?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 38–dot.  części nr 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z zakresem regulacji mocy grzania promiennika: wyłączony (OFF), od 10 do 100%?

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 39–dot.  części nr 4
Czy Zamawiający dopuści stanowisko do resuscytacji wysokiej klasy wyposażone w diodową lampę zabiegową                                   o regulowanym pięciostopniowym natężeniu oświetlenia min. 2000 lux?


Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

[bookmark: _Hlk237951607]Pytanie 40–dot.  części nr 4
Czy Zamawiający dopuści stanowisko do resuscytacji wysokiej klasy podające rytm serca bez krzywej EKG? Pomiar HR z pomiarów czujnika saturacji.

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 41–dot.  części nr 4
Czy Zamawiający dopuści stanowisko do resuscytacji wysokiej klasy wyposażone w system szuflad                                      o obciążeniu 4,4kg?

Odpowiedź:
Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 42–dot.  części nr 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z szufladami obrotowymi, obracanymi do przodu lub/i na lewo?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 43–dot.  części nr 4
Czy Zamawiający dopuści stanowisko do resuscytacji wyposażone w 10 szt. czujników temperatury jednopacjentowych, czujniki do pomiaru saturacji 20 szt. oraz układy do wsparcia oddechów pacjenta?

Odpowiedź:
Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 44–dot.  części nr 9
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o poniższych parametrach:


	I
	PARAMETRY OGÓLNE

	1
	Urządzenie do wspomagania leczenia ran przewlekłych oraz chorób skóry i jej przydatków z wykorzystaniem zimnej plazmy atmosferycznej (CAP)

	2
	Mobilny wózek jezdny wyposażony w półkę z podstawką na głowicę, uchwytem na butlę oraz koszyk na sterylne jednorazowe końcówki dystansujące

	3
	Urządzenie medyczne klasy II a do bezkontaktowej terapii plazmowej

	4
	Urządzenie posiadające skuteczność potwierdzoną w wieloośrodkowych randomizowanych badaniach klinicznych (RCT)

	5
	System zimnej plazmy przebadany klinicznie w obszarze leczenia ran przewlekłych i zespołu stopy cukrzycowej, posiadając udokumentowaną skuteczność kliniczną potwierdzoną w wieloośrodkowych randomizowanych badaniach klinicznych (RCT) oraz badaniach placebo-controlled, wykazujących przyspieszenie procesu gojenia, ograniczenie infekcji oraz poprawę jakości ziarninowania tkanek

	6
	Generator wysokiej częstotliwości wytwarzający zimną plazmę o temperaturze poniżej 40°C

	7
	Strumień plazmy typu „plasma jet”

	8
	Działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe oraz stymulujące proliferację komórek

	9
	Gaz roboczy: argon

	10
	Wymagana czystość gazu minimum 4.8 

	11
	Przepływ gazu w zakresie 4–6 l/min

	12
	Ciśnienie wejściowe gazu 2–3 bar

	13
	Zasilanie elektryczne 230 VAC, 50/60 Hz

	14
	Praca w trybie ciągłym

	15
	Typ części aplikowanej BF

	16
	Wymiary generatora plazmy max. 330 × 180 × 105 mm

	17
	Waga urządzenia max. 4,0 kg

	18
	Aplikator plazmowy z przewodem długości min. 1,5 m

	19
	Wąski i precyzyjny aplikator umożliwiający skuteczne dotarcie do trudno dostępnych obszarów anatomicznych, takich jak fałdy i zagięcia skóry, okolice pachwin i krocza, zagłębienia twarzy i ciała oraz rany głębokie i nieregularne.

	20
	Sterylne jednorazowe końcówki dystansujące

	21
	Średni czas ekspozycji powierzchni poddawanej działaniu plazmy: 30 sek./cm2

	22
	Elektroniczny regulator przepływu gazu z wyświetlaczem

	23
	Sygnalizacja LED pracy i błędów urządzenia

	24
	Sygnalizacja nieprawidłowego przepływu gazu

	25
	Walizka transportowa w zestawie

	26
	Reduktor ciśnienia gazu w zestawie

	27
	Butla z argonem w zestawie o pojemności 8 L, zapewniająca możliwość wykonania zabiegów o łącznym czasie pracy do 320 minut.

	28
	Statyw na aplikator i nasadka ochronna w zestawie

	29
	Możliwość podłączenia do wyrównania potencjałów SPA

	30
	Warunki pracy: temperatura 15–40°C

	31
	Wilgotność pracy 15–75%




Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 45–dot.  części nr 5
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania  w części 5  urządzenie do fototerapii w łóżku pacjenta                                       o parametrach:
 5.4    Długość fali promieniowani8a w zakresie  430-470 nm ?
Odpowiedź:
[bookmark: _GoBack]Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 46–dot.  części nr 5
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania  w części 5  urządzenie do fototerapii w łóżku pacjenta                                       o parametrach:
 5.13  Wymiary jednostki sterującej: 16 x 22 x16 cm ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.


Odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.
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