Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 1: Spirometr

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na  dostawę sprzętu medycznego, Nr post.: SzSPOO SZP 3810.54.2026  składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spirometr Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj producenta:………………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji:…………………… (nie starszy niż 2025 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Osoba do kontaktu: ………………………………………………….

Adres e-mail: …………………………………………………………………..

Numer telefonu: …………………………………………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 1:Spirometr

Ilość: 1 szt.

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

|  | Parametr | Wartość wymagana/niewymagana (Parametr wymagany-TAK, Parametr niewymagany - NIE) | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej w wierszach tabeli poniżej w kolorze białym) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Spirometr umożliwiający badania spirometrii wolnej, natężonej krzywej przepływ objętość oraz maksymalnej dowolnej wentylacji minutowej. Sprzęt pozwalający na dołączenie dodatkowych modułów: a) opór oddechowy metodą okluzji b) moduł pomiaru siły mięśni wdechowych (czas relaksacji przepony) c) moduł pomiaru maksymalnych ciśnień wdechowych i wydechowych d) wzorzec oddechowy e) wzorzec oddechowy z P01 f) moduł elektronicznej stacji pomiarowej warunków otoczenia (temperatura, ciśnienie, wilgotność). | TAK |  |
|  | Spirometr umożliwiający w badaniu spirometrycznym mierzenie wielkości takich jak: VC, FEV1/VC, IC, ERV, TV, IRV, MV, BF, FEV1, dVC. | TAK |  |
|  | Spirometr umożliwiający w badaniu krzywa przepływ-objętość mierzenie wielkości takich jak: AEX,BEV,BEV/FVC EX,ERV,EVC,FEF 0,2-1.2, FEF 0,75/FVC, FEF25/75, FEF75/85, FET, FET%FIT, FEV 0,5,FEV 0,75, FEV1, FEV 1%FEV 3, FEV1, FEV 1%FEV 6,FEV 1%FVC EX, FEV 1%FVC IN, FEV 1%VC, FEV 1%VC IN, FEV 1%VC MAX, FEV 1/FIV 1, FEV 1/PEF, FEV 2, FEV 3, FEV 6,FIT, FIV 1, FVC EX, FVC IN, IC, IVC, MEF 25, MEF 25%VC,MEF 50, MEF 50%FVC EX, MEF 50/MIF 50, MEF 75, MEF@FRC, MIF50, MTT, MVVe, PEF, PEF/PIF, PIF, TC 25/50,TMEF 25,TMEF 50,TMEF 75,TPEF, TPEF@FET, TPIF, TPIF%FIT, TTOT, TV, VC, VC IN, VC MAX, VPEF, VPIF, dVC. | TAK |  |
|  | Spirometr umożliwiający w badaniu Maksymalna Minutowa Wentylacja Dowolna mierzenie wielkości takich jak: MV,MVV, BF MVV, BR. | TAK |  |
|  | Wymagane zakresy pomiarowe: - zakres pomiaru przepływu +/- 20 l/s - rozdzielczość pomiaru przepływu 10 ml/s - dokładność pomiaru przepływu < 2% - zakres pomiaru objętości +/- 10 l - rozdzielczość pomiaru objętości 10 ml - dokładność pomiaru objętości < 2% - oporność głowicy < 0,9 cm/l/sek. przy przepływie 14 l/s | TAK |  |
|  | Głowica pneumotachograficzna sterylizowana w całości z gwarantowaną liczbą sterylizacji minimum 1000. | TAK,podać Parametr oceniany-punktowany : 1000 – 0 pkt. > 1000 – 10 pkt. | Oferowana gwarantowana liczba sterylizacji: ………………………. |
|  | Głowica pneumotachograficzna wymienna dla każdego pacjenta (bez konieczności stosowania jednorazowych filtrów przeciwbakteryjnych). | TAK |  |
|  | Automatyczna kontrola wiarygodności i poprawności wykonanego badania spirometrycznego zgodnie z zaleceniami ERS/ATS 2019 Ocena jakości badania w skali A-F: - automatyczna ocena prawidłowo wykonanego badania - automatyczna ocena próby rozkurczowej wg standardów ERS - możliwość automatycznej diagnozy pod warunkiem prawidłowego wykonania badania (klasa A lub B). | NIE(parametr niewymagany) Parametr oceniany-punktowany: TAK- 10 pkt. NIE- 0 pkt. | Należy podać TAK lub NIE: ……………………. |
|  | Prezentacja graficzna wolnej spirometrii i natężonej krzywej przepływ – objętość w czasie rzeczywistym Prezentacja graficzna badania w czasie rzeczywistym w trzech osiach: przepływ, objętość, czas Możliwość prezentacji krzywej przepływ-objętość na tle obrazu krzywej należnej w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji raportów zawierających: - dane instytucji prowadzącej badanie - dane pacjenta - informacje o parametrach badania - wartości należne z informacją o ich autorze - liczbę odchyleń standardowych i percentyli - porównania pomiarów - zapisane krzywe-wykresy - trendy zmian wartości mierzonych wielkości - definiowaną przez obsługę liczbę mierzonych wielkości oraz ich kolejność - możliwość definiowania własnych raportów w bazie danych - możliwość wyboru pacjentów ze względu na płeć, wiek, wzrost, wagę - możliwość wyszukiwania pacjentów i grup ze względu na schorzenie, spadek określonego parametru itp. | TAK |  |
|  | Baza danych: Wprowadzenie danych pacjenta: imię, nazwisko, PESEL, waga, wzrost, płeć, numer identyfikacyjny, informacja o paleniu tytoniu, przyjmowanych lekach, zmierzonych wartościach: ciśnienia krwi, tętna, SpO2, TLC Wyszukiwanie, wprowadzanie opisów i ocen oraz porównywania i prezentacji wyników badań. Zapis, archiwizacja, przeglądanie, porównywanie, prezentacja wykonanych pomiarów. Ocena i porównanie pomiarów spirometrycznych wykonanych przed oraz po leku rozkurczowym. Wydruk wyników i raportów i/lub przesyłanie wyników badań w formacie PDF. Możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa we wskazanej lokalizacji. Eksport wyników do formatu arkusza kalkulacyjnego (EXCEL). Zapis badań w PDF. | TAK |  |
|  | Sprzęt kompatybilny z systemem AMMS. | TAK |  |
|  | W zestawie laptop, kompatybilny ze sprzętem o parametrach: procesor i3 (lub równoważny), Windows 11PRO, 8 GB RAM, SSD 500 GB, ekran min. 15,6”, mysz, drukarka laserowa czarno-biała. | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące. | TAK, podać Parametr oceniany-punktowany: -24 miesiące- 0pkt -36 miesięcy- 10 pkt -48 miesięcy – 20 pkt | Należy podać: 24,36 lub 48 miesięcy: ………………………… |

Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 2: Inkubator zamknięty

Ilość: 1 szt.

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na  dostawę sprzętu medycznego, Nr post.: SzSPOO SZP 3810.54.2026  składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inkubator zamknięty Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj producenta:……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji:…………………. (nie starszy niż 2026). | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

Numer telefonu:…………………………………

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 2: Inkubator zamknięty

Ilość: 1 szt.

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

|  | Parametr | Wartość wymagana/niewymagana (Parametr wymagany-TAK, Parametr niewymagany - NIE) | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej w wierszach tabeli poniżej w kolorze białym) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Inkubator przeznaczony do intensywnej opieki nad noworodkiem. | TAK |  |
|  | Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na podstawie jezdnej. Wszystkie kółka wyposażone w hamulce. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz. | TAK |  |
|  | Podstawa z elektrycznie regulowaną wysokością umożliwiająca dostęp do dziecka przebywającego w inkubatorze z pozycji siedzącej dla rodziców. Możliwość wysunięcia szuflad na jedną ze stron aby umożliwić wsunięcie krzesła fotela z siedzącym opiekunem i kontakt z dzieckiem. Regulacja podstawy realizowana z obu stron inkubatora. | TAK |  |
|  | Możliwość zablokowania pedałów unoszenia kopuły. | TAK |  |
|  | Materacyk o właściwościach przeciwodleżynowych. | TAK |  |
|  | Po dwa otwory pielęgnacyjne na ściankach bocznych i min. 1 od strony czołowej. Otwory pielęgnacyjne z cichym zamykaniem. | TAK |  |
|  | Kopuła umożliwiająca dostęp do noworodka poprzez jej otwarcie, uniesienie. Ruch kopuły realizowany za pomocą mechanizmu sterowanego elektrycznie. Regulacja realizowana z obu stron inkubatora. Możliwość uniesienia kopuły za dotknięciem jednego przycisku w sytuacjach krytycznych dla noworodka. | TAK |  |
|  | Możliwość zablokowania pedałów podnoszenia osłony górne. | TAK |  |
|  | Po uniesieniu kopuły urządzenie automatycznie utrzymuje zadaną wcześniej temperaturę. | TAK |  |
|  | Regulacja pochylenia materacyka +/-12 stopni. | TAK |  |
|  | Otwierana ścianka boczna z podwójnym zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem. | TAK |  |
|  | Podstawa materacyka obrotowa (obrót 360º), zapewniająca optymalny dostęp do pacjenta bez konieczności przemieszczania go do celów zabiegowych. Obrotowy materacyk zmniejszający ilość stresu związanego z nadmiernym przenoszeniem. | TAK |  |
|  | Możliwość wysunięcia łóżeczka na zewnątrz inkubatora z zabezpieczeniem przed wypadnięciem i przechyleniem przy wysunięciu. | TAK |  |
|  | Prowadnice do wprowadzenia kasety rtg pod materacyk bez konieczności przemieszczania dziecka. | TAK |  |
|  | Znaczniki pozycji kasety rtg, ułatwiające pozycjonowanie. | NIE(parametr niewymagany) Parametr oceniany-punktowany: TAK- 5 pkt, NIE- 0 pkt | Należy podać TAK lub NIE …………………………… |
|  | Konstrukcja kopuły dwuścienna z aktywnym ogrzewaniem przestrzeni między ściankami co umożliwia lepsze utrzymanie temperatury oraz ogranicza skraplanie podczas prowadzenia nawilżania. Konstrukcja chroniąca pacjenta przed naruszeniem przestrzeni bezpośredniego nawiewu. | TAK |  |
|  | Konstrukcja dwuścienna i okrywa na kopułę ograniczające ilość hałasu docierającego do wnętrza. | TAK |  |
|  | Uszczelnione otwory (przepusty) na rury, przewody monitorowania, cewniki. | TAK |  |
|  | System cyrkulacji powietrza pod kopułą tworzący kurtynę, zwiększany przy otwarciu ścianki bocznej. | TAK |  |
|  | Głośniki alarmów umieszczone w sposób ograniczający poziom hałasu oddziałującego na pacjenta. | TAK |  |
|  | Głośniki umieszone pod łóżeczkiem pacjenta, kierujące dźwięk ku podłodze. | NIE(parametr niewymagany) Parametr oceniany-punktowany: Tak- 2 pkt, Nie- 0 pkt | Należy podać TAK lub NIE ……………………………… |
|  | Średni poziom hałasu pod kopułą max. 41dB | TAK |  |
|  | Układ automatycznej regulacji nawilżania (servo) | TAK |  |
|  | Zakres regulacji nawilżania (30÷90)%. | TAK |  |
|  | Zbiornik na wodę umieszczony poza przedziałem pacjenta. Nie dopuszcza się bezpośredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegającym przedział noworodka. Poziom wody w zbiorniku, widoczny dla personelu. | TAK |  |
|  | System nawilżania i podaży nawilżonego powietrza do przestrzeni inkubatora niwelujący drobnoustroje. | TAK |  |
|  | System nawilżenia z udokumentowanym działaniem niwelującym wzrost drobnoustrojów. | NIE(parametr niewymagany) Parametr oceniany-punktowany: Tak- 3 pkt, Nie- 0 pkt | Należy podać TAK lub NIE …………………………… |
|  | Możliwość sterylizacji pojemnika na wodę, częstość czyszczenia co 7 dni | TAK |  |
|  | Układ automatycznej regulacji stężenia tlenu (servo) | TAK |  |
|  | Układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka, system sterowania minimalizuje wahania temperatury dziecka. | TAK |  |
|  | Układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury powietrza w kopule | TAK |  |
|  | Panel sterujący z dużym, dotykowym kolorowym ekranem powyżej 10 cali umieszczonym centralnie, do konfiguracji pracy inkubatora, oraz prezentacji mierzonych parametrów | TAK |  |
|  | Ekran sterowania i wyświetlania dostępny z obu stron inkubatora. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie kolorowych trendów dla temperatury nastawionej, temperatury skóry pacjenta, temperatury powietrza, wagi, nawilżenia oraz stężeń tlenu. | TAK |  |
|  | Jednoczesne cyfrowe wyświetlanie temperatury nastawionej i rzeczywistej (zmierzonej). Pomiar temperatury w dwóch punktach ciała. Możliwość wymiennego umieszczania czujników między oboma wejściami do pomiaru temperatury pierwszej jak i drugiej. | TAK |  |
|  | Alarmy akustyczno-optyczne monitorowanych parametrów oraz braku wody w pojemniku nawilżacza | TAK |  |
|  | System bezdotykowego wyciszania alarmów, realizowany wyłącznie poprzez ruch ręki w pobliżu czujnika ruchu, zapobiegający rozprzestrzenianiu drobnoustrojów poprzez kontakt personelu z częścią niesterylną urządzenia oraz ułatwiający obsługę urządzenia podczas wykonywania procedur medycznych. Możliwość wyłączenia bezdotykowego wyciszania alarmów. | TAK |  |
|  | Wykonywanie automatycznie testu sprawdzającego po włączeniu do sieci. | TAK |  |
|  | Wbudowana elektroniczna waga dla noworodka. | TAK |  |
|  | Obrazkowa instrukcja, jak poprawnie zważyć pacjenta. | NIE(parametr niewymagany) Parametr oceniany-punktowany: Tak- 2 pkt, Nie- 0 pkt | Należy podać TAK lub NIE ……………………………… |
|  | Min. 2 szyny umożliwiające mocowanie akcesoriów do inkubatora. | TAK |  |
|  | Możliwość przesyłania danych do urządzeń zewnętrznych; wbudowane połączenia IT (min.2) | TAK |  |
|  | Automatyczne ustawienie parametrów inkubatora (zakres temperatury) na podstawie wprowadzonych parametrów życiowych noworodka | TAK |  |
|  | Szuflada lub szafka, umieszczona pod łóżeczkiem inkubatora, na akcesoria i przybory pielęgnacyjne wysuwana na obie dłuższe strony inkubatora. | NIE(parametr niewymagany) Parametr oceniany-punktowany: Tak- 3 pkt, Nie- 0 pkt | Należy podać TAK lub NIE …………………………… |
|  | Dopuszczalne obciążenie szuflady lub szafki: minimum 6,5 kg. | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie pomocy instrukcji z objaśnieniami dotyczącymi alarmów, funkcji, elementów sterowania, obsługi. | TAK |  |
|  | Min. 2 dodatkowe gniazda elektryczne wbudowane fabrycznie w inkubator umożliwiające podłączenie innego sprzętu | NIE(parametr niewymagany) Parametr oceniany-punktowany: Tak- 5 pkt, Nie- 0 pkt | Należy podać TAK lub NIE …………………………… |
|  | Możliwość wyboru motywu wyświetlanego na ekranie, wpisania imienia i nazwiska dziecka, datę urodzenia, możliwość zmiany jasności ekranu. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w lampkę zabiegowa LED, okrywa na kopułę, uchwyt na rury z możliwością przeniesienia beznarzędziowego w każdy róg podstawy leża, koszyczek, uchwyt na kroplówki, 2 czujniki temperatury wielorazowe tego samego typu do obu wejść, min. 10 szt. czujników jednorazowych, możliwość samodzielnego przesuwania na szynie bocznej poszczególnych akcesoriów i dopasowanie ich położenia do potrzeb. | TAK |  |
|  | Inkubator wyposażony w software zapobiegający utracie danych, w tym nadanie jednorazowego dostępu dla inżyniera serwisu przez użytkownika (brak stałego hasła dostępowego), sprawdzanie integralność i autentyczności przed dopuszczeniem aktualizacji oprogramowania . | TAK |  |
|  | Inkubator wyposażony w dodatkowe monitorowanie saturacji wykonywane przez oddzielne urządzenie do monitorowania saturacji. | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK, podać Parametr oceniany-punktowany: -24 miesiące- 0pkt -36 miesięcy- 10 pkt -48 miesięcy – 20 pkt | Należy podać: 24,36 lub 48 miesięcy: ……………………………… |

Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 3: Kardiomonitory

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na  dostawę sprzętu medycznego, Nr post.: SzSPOO SZP 3810.54.2026  składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiomonitor Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj producenta:……………………… Urządzenie fabrycznie nowe Rok produkcji:……………………. (nie starszy niż 2026) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

Numer telefonu:………………………………….

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 3: Kardiomonitory

-2 sztuki

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

|  | Parametr | Wartość wymagana/niewymagana (Parametr wymagany-TAK, Parametr niewymagany - NIE) | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej w wierszach tabeli poniżej w kolorze białym) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Możliwość integracji z dostępnym klinicznym systemem informatycznym (CIS) producenta oferowanego systemu monitorowania pacjenta, w polskiej wersji językowej, umożliwiającym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej i jej ciągłość w zakresie opieki około-intensywnej i około-operacyjnej, zapewniającym przynajmniej: automatyczną akwizycję parametrów życiowych z oferowanych monitorów, ale także: respiratorów, aparatów do znieczulania, pomp infuzyjnych i do terapii nerkozastępczej; dokumentację terapii płynowej i lekowej, obliczanie bilansu płynów, ocenę stanu pacjenta wg. znanych skal ocen (m.in.: APACHE II, GCS, TISS-28, SOFA), tworzenie zleceń lekarskich, dokumentację procesu opieki pielęgniarskiej, generowanie raportów (w tym karta znieczulenia). | TAK |  |
|  | System monitorowania pacjenta o budowie modułowej lub kompaktowo-modułowej, w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy przez użytkownika | TAK |  |
|  | Monitor zapewnia monitorowanie pacjenta stacjonarnie i w transporcie: pojedynczy monitor stacjonarno-transportowy lub monitor stacjonarny wyposażony w niewielkich rozmiarów moduł transportowy z ekranem | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony we wbudowaną ramę na min. 1 moduł rozszerzeń z możliwością rozbudowy o dodatkową ramę do podłączenia min. 2 dodatkowych modułów pomiarowych. | NIE(parametr niewymagany) Parametr oceniany-punktowany: TAK – 1 pkt, NIE – 0 pkt. | Należy podać TAK lub NIE …………………… |
|  | Wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta chłodzone konwekcyjnie, pasywnie - bez użycia wentylatorów | TAK |  |
|  | System monitorowania pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów we wszystkich kategoriach wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w tryb "Standby" - tymczasowe wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz sygnalizowania alarmów, np. na czas toalety pacjenta lub badania diagnostycznego. Po wznowieniu monitorowania następuje kontynuacja monitorowania tego samego pacjenta bez utraty zapisanych danych | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w konfigurowalny tryb nocny: uruchamiany automatycznie w wybranych przez użytkownika godzinach. Przełączenie w tryb nocny zapewnia min. obniżenie jasności ekranu oraz poziomu głośności alarmów. | TAK |  |
|  | Dostęp na ekranie monitora do kompletu dokumentacji: instrukcji obsługi wraz z dodatkami, instrukcji technicznej, opisu interfejsu HL7 oraz kompletnej listy akcesoriów i materiałów zużywalnych. Nawigacja po instrukcji przy użyciu hiperłączy ułatwiających przełączanie pomiędzy dokumentami i rozdziałami. | NIE(parametr niewymagany) Parametr oceniany-punktowany: TAK – 1 pkt, NIE – 0 pkt. | Należy podać TAK lub NIE …………………… |
| Zasilanie |  |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe, zgodne z PN, dostosowane do 230V/50Hz | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w zasilanie akumulatorowe zapewniające przynajmniej 240 minut pracy na wypadek zaniku zasilania lub transportu. W czasie pracy na baterii parametry są wyświetlane na dużym ekranie monitora stacjonarno-transportowego lub stacjonarnego – dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przy pomocy zewnętrznego zasilacza UPS klasy medycznej montowanego na stanowisku. W przypadku zewnętrznego zasilacza w ofercie ujęty uchwyt do montażu zasilacza na stanowisku pacjenta. | TAK |  |
| Praca w sieci centralnego monitorowania |  |  |  |
|  | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania, zgodnej ze standardem Ethernet. | TAK |  |
|  | Monitory umożliwiają wykorzystanie jednej fizycznej infrastruktury teleinformatycznej, w sieci przewodowej i bezprzewodowej, do celu sieci centralnego monitorowania oraz innych aplikacji szpitalnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i priorytet przesyłania wrażliwych danych medycznych | TAK |  |
|  | Monitory gotowe do współpracy z centralą monitorującą, która umożliwia zdalny nadzór nad oferowanymi monitorami, a także w pełni modułowymi monitorami wysokiej klasy tego samego producenta. Nadzór oznacza podgląd bieżących wartości parametrów, krzywych i stanów alarmowych, możliwość wyciszania alarmów i zmiany granic alarmowych, możliwość retrospektywnej analizy danych (trendów i full disclosure) | TAK |  |
|  | Monitory wyposażone w funkcję wysyłania parametrów życiowych monitorowanych pacjentów do zewnętrznych systemów, za pośrednictwem protokołu HL7. Funkcja realizowana bezpośrednio przez kardiomonitory lub dedykowany serwer komunikacyjny - ujęty w ofercie. | TAK |  |
|  | Monitory umożliwiają zdalny podgląd ekranu innego kardiomonitora pracującego w sieci centralnego monitorowania. Funkcjonalność zależy wyłącznie od funkcjonowania sieci monitorowania i nie wymaga obecności dedykowanych komputerów, serwerów, centrali monitorującej, itp. | TAK |  |
|  | Monitory umożliwiają wyświetlanie informacji o alarmach występujących na pozostałych kardiomonitorach pracujących w sieci centralnego monitorowania. Możliwość konfiguracji stanowisk, pomiędzy którymi mają być wymieniane informacje o alarmach. | TAK |  |
|  | Monitory zapewniają automatyczne otwarcie ekranu zdalnego monitora w momencie wystąpienia zdarzenia alarmowego | NIE(parametr niewymagany) Parametr oceniany-punktowany: TAK – 1 pkt, NIE – 0 pkt. | Należy podać TAK lub NIE …………………… |
|  | Możliwość drukowania krzywych, trendów graficznych i numerycznych na podłączonej do sieci centralnego monitorowania tradycyjnej drukarce laserowej - bez konieczności pośredniczenia centrali monitorującej | TAK |  |
| Sposób montażu |  |  |  |
|  | W ofercie do każdego kardiomonitora wózek | TAK |  |
| Wymogi funkcjonalne |  |  |  |
|  | Monitor stacjonarny lub stacjonarno-transportowy wyposażony w dotykowy ekran panoramiczny o przekątnej min. 12,1" i rozdzielczości min. 1280 x 800 pikseli. Umożliwia wyświetlanie przynajmniej 12 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu lub innych rozwiązań zależnych od funkcjonowania sieci informatycznej. Rozmiar ekranu dostępny w czasie monitorowania transportowego min. 6,2". | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego o przekątnej min. 19”. Ekran podłączany z wykorzystaniem złącza cyfrowego | TAK |  |
|  | Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy lub ekran dotykowy i pokrętło funkcyjne. Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych (standardowych i QR) do portu USB. | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania min. 7 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów oraz widoki ekranów | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru spośród przynajmniej 16 różnych układów (widoków) ekranu, z możliwością edycji i zapisu przynajmniej 6 z nich | TAK |  |
|  | Dostępny tzw. ekran dużych liczb z możliwością podziału na 4 oraz 6 okien parametrów | NIE(parametr niewymagany) Parametr oceniany-punktowany: TAK – 1 pkt, NIE – 0 pkt. | Należy podać TAK lub NIE …………………… |
|  | Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 0,75m | TAK |  |
|  | Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, klasa odporności na zachlapanie wodą nie gorsza niż IPX2 | TAK |  |
|  | Monitor stacjonarno-transportowy lub monitor stacjonarny odporny przeciwko zachlapaniu i wnikaniu ciał stałych. Klasa odporności nie gorsza niż IP22 | NIE(parametr niewymagany) Parametr oceniany: TAK – 1 pkt, NIE – 0 pkt. | Należy podać TAK lub NIE …………………… |
|  | Masa monitora stacjonarno-transportowego lub modułu transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem nie przekracza 4,5 kg | TAK |  |
|  | Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy umożliwia kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., z możliwością rozbudowy o pomiar 2x IBP, CO2 w strumieniu bocznym, w zależności od podłączonych modułów pomiarowych | TAK |  |
| Monitorowane parametry |  |  |  |
|  | EKG | TAK |  |
|  | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 kanałów EKG na ekranie głównym kardiomonitora: 3 różne odprowadzenia lub 1 odprowadzenie w formie kaskady | TAK |  |
|  | Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 20 - 300 ud/min. z dokładnością +/- 1% lub +/- 1ud/min. | TAK |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 5- elektrod dla dorosłych i dzieci. Długość przewodów przynajmniej 3m. | TAK |  |
|  | Analiza arytmii | TAK |  |
|  | Wieloodprowadzeniowa analiza arytmii | TAK |  |
|  | Analiza arytmii w przynajmniej 4 odprowadzeniach EKG jednocześnie | NIE(parametr niewymagany) Parametr oceniany-punktowany: TAK – 1 pkt, NIE – 0 pkt. | Należy podać TAK lub NIE …………………… |
|  | Zaawansowana analiza arytmii wg przynajmniej 12 definicji z rozpoznawaniem arytmii komorowych i przedsionkowych, w tym migotania przedsionków. Dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przez zewnętrzny aparat EKG z trybem pomiaru ciągłego - w takiej sytuacji należy zaoferować 1 szt. takiego aparatu na każdy oferowany kardiomonitor. | TAK |  |
|  | Analiza ST | TAK |  |
|  | Analiza odcinka ST w 12 odprowadzeniach jednocześnie | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -15,0 -(+) 15,0 mm | TAK |  |
|  | Oddech | TAK |  |
|  | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min. | TAK |  |
|  | Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej | TAK |  |
|  | Saturacja (SpO2) | TAK |  |
|  | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe Masimo RD | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji w zakresie min. 70-100% | TAK |  |
|  | Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej i wskaźnika perfuzji | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca | TAK |  |
|  | Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2. | TAK |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy dł. min. 3m oraz wielorazowy czujnik na palec dla noworodków. Oryginalne akcesoria pomiarowe producenta algorytmu pomiarowego. | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP) | TAK |  |
|  | Algorytm pomiarowy wykorzystuje dwutubowy systemem wężyków i mankietów, skokową deflację, odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca, skraca czas pomiarów przez wstępne pompowanie mankietu do wartości bezpośrednio powyżej ostatnio zmierzonej wartości ciśnienia skurczowego | NIE(parametr niewymagany) Parametr oceniany-punktowany: TAK – 1 pkt, NIE – 0 pkt. | Należy podać TAK lub NIE …………………… |
|  | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. | TAK |  |
|  | Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 120 minut | TAK |  |
|  | Funkcja stazy żylnej. | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania własnych cykli pomiarowych NIBP, składających się z min. 4 kroków z możliwością indywidualnej konfiguracji liczby powtórzeń oraz interwału | NIE(parametr niewymagany) Parametr oceniany-punktowany: TAK – 2 pkt, NIE – 0 pkt. | Należy podać TAK lub NIE …………………… |
|  | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 10 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego | TAK |  |
|  | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Możliwość wyświetlania listy ostatnich wyników pomiarów NIBP na ekranie głównym | TAK |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką dla noworodków oraz 3 mankiety wielorazowe dla noworodków w różnych rozmiarach. | TAK |  |
|  | Mankiety dla pacjentów otyłych stożkowe, dedykowane i walidowane do pomiaru na przedramieniu | NIE(parametr niewymagany) Parametr oceniany-punktowany: TAK – 1 pkt, NIE – 0 pkt. | Należy podać TAK lub NIE …………………… |
|  | Temperatura | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury w 2 kanałach | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym monitora stacjonarnego min. 2 wartości temperatury jednocześnie: obu zmierzonych lub jednej zmierzonej i różnicy temperatur | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru | TAK |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry dla dzieci i noworodków 2 szt. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP) | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach. Możliwość rozbudowy do przynajmniej 3 kanałów | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej -20 do 320 mmHg | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania i wyboru nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych ciśnień | TAK |  |
|  | Pomiar parametru PPV: automatyczny lub ręczny | TAK |  |
|  | Ciągły, automatyczny pomiar parametrów PPV i SPV na wybranym kanale ciśnienia. Prezentacja wyników pomiarów na ekranie głównym. Parametry zapisywane w trendach. | NIE(parametr niewymagany) Parametr oceniany-punktowany: TAK – 1 pkt, NIE – 0 pkt. | Należy podać TAK lub NIE …………………… |
|  | W komplecie do każdego monitora przewody do podłączenia przetworników (po jednym na każdy oferowany kanał) | TAK |  |
|  | Pomiar kapnografii (CO2) | TAK |  |
|  | Pomiar wdechowego i wydechowego stężenia dwutlenku węgla w drogach oddechowych oraz pomiar częstości oddechu | TAK |  |
|  | Pomiar realizowany w strumieniu bocznym, dostępny u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych | TAK |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: 10 jednorazowych zestawów pomiarowych dla pacjentów zaintubowanych, dorosłych | TAK |  |
|  | Monitorowanie gazowe w strumieniu bocznym, min.: CO2, O2, N2O i anestetyków z automatyczą identyfikacją środka znieczulającego oraz prezentacją MAC / MACage. Pomiary możliwe u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta. Możliwość zamiennego stosowania modułu pomiarowego pomiędzy różnymi monitorami i aparatami do znieczulania tego samego producenta. | NIE(parametr niewymagany) Parametr oceniany-punktowany: TAK – 1 pkt, NIE – 0 pkt. | Należy podać TAK lub NIE …………………… |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar rzutu minutowego serca z wykorzystaniem cewnika Swana-Ganza. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar zwiotczenia mięśni przez monitorowanie transmisji nerwowo-mięśniowej NMT z wykorzystaniem mechanosensora lub elektrosensora - możliwość wyboru przez Użytkownika pomiędzy w/w metodami w trakcie użytkownia monitora. Dostępne tryby stymulacji min.: ST, DBS, TET, ToF. Kardiomonitor wyposażony w funkcje: - tzw. Hookup-advisor - narzędzie ekranowe podpowiadające rozmieszczenie elektrod oraz umożliwiające weryfikację prawidłowego ich kontaktu ze skórą pacjenta, - dźwiękową sygnalizację stymulacji, - dźwiękową sygnalizację ustępowania blokady. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | NIE(parametr niewymagany) Parametr oceniany-punktowany: TAK – 1 pkt, NIE – 0 pkt. | Należy podać TAK lub NIE …………………… |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar głębokości uśpienia. Pomiar realizowany przez analizę sygnału EEG, wspomaganego pomiarem elektromiografii mięśni czoła, z obliczaniem parametrów SE, RE i BSR. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | NIE(parametr niewymagany) Parametr oceniany-punktowany: TAK – 1 pkt, NIE – 0 pkt. | Należy podać TAK lub NIE …………………… |
|  | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o pomiar poziomu analgezji - pomiar reakcji hemodynamicznej pacjenta na bodźce nocyceptywne i środki przeciwbólowe, realizowany za pośrednictwem czujnika saturacji - bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów zużywalnych. Wynik pomiaru prezentowany na wspólnym wykresie z pomiarem głębokości uśpienia, w sposób ułatwiający prowadzenie znieczulenia i optymalizację zużycia środków znieczulających. | NIE(parametr niewymagany) Parametr oceniany-punktowany: TAK – 1 pkt, NIE – 0 pkt. | Należy podać TAK lub NIE …………………… |
|  | Możliwość rozbudowy o podłączenie aparatu do znieczulania, zapewniające prezentację na ekranie kardiomonitora wartości parametrów i krzywych dynamicznych oraz sygnalizację alarmów. Dane przesyłane dalej do systemu centralnego monitorowania. | TAK |  |
| Alarmy |  |  |  |
|  | Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany priorytetu alarmów | TAK |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. | TAK |  |
|  | Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie (na żądanie) - na podstawie bieżących wartości parametrów. | TAK |  |
|  | Granice regulowane indywidualnie - w oknach poszczególnych parametrów - oraz zbiorczo, w oknie ustawień alarmów | TAK |  |
|  | Możliwość wyciszenia alarmów. Czas wyciszenia alarmów przynajmniej: 2 minuty oraz bez limitu czasowego. | TAK |  |
|  | Możliwość bezdotykowego wyciszania alarmów gestem - poprzez odpowiedni ruch dłonią przed ekranem kardiomonitora | NIE(parametr niewymagany) Parametr oceniany-punktowany: TAK – 1 pkt, NIE – 0 pkt. | Należy podać TAK lub NIE …………………… |
|  | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 100 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o funkcję zaawansowanych alarmów ułatwiających diagnozowanie trudnych stanów klinicznych poprzez informowanie personelu o jednoczasowym zajściu kilku warunków brzegowych - konfigurowanych przez użytkownika - związanych z wartościami różnych mierzonych parametrów. | NIE(parametr niewymagany) Parametr oceniany-punktowany: TAK – 1 pkt, NIE – 0 pkt. | Należy podać TAK lub NIE …………………… |
| Analiza danych |  |  |  |
|  | Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich min. 96 godzin. | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 168 godzin trendów | NIE(parametr niewymagany) Parametr oceniany-punktowany: TAK – 1 pkt, NIE – 0 pkt. | Należy podać TAK lub NIE …………………… |
|  | Możliwość wyświetlania trendów w formie graficznej i tabelarycznej | TAK |  |
|  | Monitor z możliwością rozbudowy o funkcje wczesnego ostrzegania wg skali NEWS2 i MEWS oraz funkcję OxyCRG oraz wbudowaną pamięć pełnych przebiegów dynamicznych Full Disclosure z min. 72 godzin dla przynajmniej: wszystkich przebiegów EKG, SpO2, Oddechu i 2x IBP. | NIE(parametr niewymagany) Parametr oceniany-punktowany: TAK – 1 pkt, NIE – 0 pkt. | Należy podać TAK lub NIE …………………… |
|  | Monitor wyposażony w funkcję przenoszenia konfiguracji oraz trendów parametrów życiowych pacjenta za pośrednictwem pamięci USB. Funkcja eksportu trendów zabezpieczona przed niepowołanym dostępem, trendy eksportowane w formie zanonimizowanej, zaszyfrowanej w formacie umożliwiającym odczyt z wykorzystaniem pakietu MS Excel lub Acrobat Reader. | NIE(parametr niewymagany) Parametr oceniany-punktowany: TAK – 1 pkt, NIE – 0 pkt. | Należy podać TAK lub NIE …………………… |
|  | Dodatkowe monitorowanie saturacji wykonywane przez oddzielne urządzenie do monitorowania saturacji | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK, podać Parametr oceniany-punktowany: -24 miesiące- 0pkt -36 miesięcy- 10 pkt -48 miesięcy – 20 pkt | Należy podać: 24,36 lub 48 miesięcy: …………………… |

Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 4: stanowiska do resuscytacji

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na  dostawę sprzętu medycznego, Nr post.: SzSPOO SZP 3810.54.2026  składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stanowisko do resuscytacji (inkubator otwarty) Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj producenta:……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji:…………………… (nie starszy niż 2026) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

Numer telefonu: …………………………………….

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 4: Stanowiska do resuscytacji

Ilość: 2 szt.

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

|  | Parametr | Wartość wymagana/niewymagana (Parametr wymagany-TAK, Parametr niewymagany - NIE) | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej w wierszach tabeli poniżej w kolorze białym) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Inkubator otwarty (stanowisko do resuscytacji) o stabilnej konstrukcji umieszczony na podstawie jezdnej. | TAK |  |
|  | Min. dwa koła wyposażone w hamulce | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 V | TAK |  |
|  | Moduł podnośnika elektrycznego realizujący płynną regulację położenia materacyka względem poziomu podłogi | TAK |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz (ekran) na panelu sterującym, typu LCD do prezentacji parametrów nastawianych i monitorowanych z wyświetlanym tekstem w języku polskim. Obrazowanie przebiegów krzywych. | TAK |  |
|  | Przycisk pomocy z wyświetlaniem na ekranie inkubatora informacjami na temat alarmów, funkcjonalności inkubatora, informacji o urządzeniu. | NIE(parametr niewymagany) Parametr oceniany-punktowany: TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. | Należy podać TAK lub NIE …………………… |
|  | Menu aparatu w j. polskim | TAK |  |
|  | Płynna regulacja kąta nachylenia podstawy z materacykiem w zakresie min. +/-12°. | TAK |  |
|  | Poziomica wskazująca pozycję leża | TAK |  |
|  | Prowadnice lub szuflada do wprowadzenia kasety RTG pod materacyk bez konieczności przemieszczania. Kaseta wysuwana po obu stronach inkubatora. | TAK |  |
|  | Znacznik położenia kasety na stoliku, szufladzie | NIE(parametr niewymagany) Parametr oceniany-punktowany: TAK – 5pkt. NIE – 0 pkt. | Należy podać TAK lub NIE …………………… |
|  | Wyciszanie alarmów w sposób bezdotykowy, realizowany wyłącznie poprzez ruch ręki w pobliżu czujnika ruchu, zapobiegający w ten sposób kontaktowi personelu z częścią niesterylną urządzenia oraz ułatwiający obsługę urządzenia podczas wykonywania procedur medycznych. | TAK |  |
|  | Możliwość wyłączenia funkcji wyciszenia alarmów w sposób bezdotykowy | NIE(parametr niewymagany) Parametr oceniany-punktowany: TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. | Należy podać TAK lub NIE …………………… |
|  | Alarmy akustyczne i optyczne | TAK |  |
|  | Promiennik grzejny, z regulacją mocy grzania z poziomu panelu sterującego. Zakres regulacji mocy grzania (0÷100)%, moc min. 300W | TAK |  |
|  | Konstrukcja promiennika bez możliwości odsuwania/odchylania czy blokowania, usytuowana pod kątem po stronie panelu sterującego (nie zawieszona równolegle nad leżem pacjenta), zapewniająca komfort przy pracy personelu przy wykonywaniu procedur intensywnych przy noworodku oraz zapewniająca równomierne nagrzewanie powierzchni materacyka | TAK |  |
|  | Lampa zabiegowa wbudowana umożliwiająca podświetlanie wybranego obszaru pacjenta stanowiąca integralną część urządzenia, min. 2000 lux, bez konieczności dołączania jej do szyny akcesoryjnej urządzenia (bez rozbudowy stanowiska zwiększającego jego gabaryty) | TAK |  |
|  | Opuszczane, przezierne ścianki boczne inkubatora. Ścianki demontowalne bez użycia narzędzi co usprawnia czyszczenie. | TAK |  |
|  | Układ automatycznej regulacji temperatury bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie min. od 35 do 37 °C | TAK |  |
|  | Manualna regulacja temperatury | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy temperatury skóry pacjenta w zakresie min. od 34 do 40 °C z dokładnością czujnika ±0,1 °C | TAK, podać | Zakres pomiaru temperatury skóry: ……………………… Dokładność czujnika: ……………………. |
|  | Trendy w postaci krzywych, zapamiętywane i prezentowane na ekranie wyświetlacza: temperatura nastawiona, moc grzewcza, temperatura noworodka | TAK |  |
|  | Stanowisko wyposażone w stoper APGAR wyświetlający upływający czas (po 1, 5, 10 minutach) oraz okresowo dźwięk przypominający o ocenie punktacji APGAR noworodka. Możliwość wł/wył. tej funkcji | TAK |  |
|  | Wbudowany w panel główny moduł do resuscytacji składający się z manometrów, przepływomierzy oraz mieszalnika. Precyzyjne nastawy stężenia tlenu w mieszance realizowane za pomocą mieszalnika wbudowanego w panel główny. Regulacja wartości ciśnienia gazów dostarczanych pacjentowi z zabezpieczeniem podaży powyżej 30 cm H2O (prezentacja aktualnej wartości ciśnienia w drogach oddechowych na manometrze). Regulowany PIP oraz PEEP. | TAK |  |
|  | Ssak z regulacją siły ssania oraz manometrem wbudowany w główny panel sterujący inkubatora otwartego | TAK |  |
|  | Wbudowane w stanowisko gniazdo do podłączenia czujnika saturacji w technologii typu Masimo lub Nellcor. Dołączyć czujnik | TAK, podać | Należy podać typ technologii: ………………………… |
|  | Funkcja wyświetlania krzywej pletyzmograficznej. | TAK |  |
|  | Wbudowane w stanowisko pomiar częstości rytmu serca z EKG oraz wyświetlaniem krzywej EKG. Dołączyć przewód do podłączenia elektrod EKG – 1 szt. Pomiar HR, niezależny od pomiaru z czujnika saturacji. | TAK |  |
|  | Pomiar tętna uzyskany z pomiaru EKG w przeciągu < 7s | TAK |  |
|  | Uchwyt od frontu i tyłu inkubatora otwartego, ułatwiający jego transport | TAK |  |
|  | Wykonywanie automatycznie testu sprawdzającego po włączeniu do sieci oraz okresowo w trakcie pracy inkubatora, w celu ciągłej kontroli poprawności funkcjonowania urządzenia | TAK |  |
|  | System szuflad-pojemników o obciążeniu min. 6,5kg | TAK |  |
|  | Szuflada wysuwana na obie strony inkubatora prawa i lewą | TAK |  |
|  | Szyna do mocowania dodatkowych akcesoriów, stanowiąca integralną część panelu głównego | TAK |  |
|  | Czujniki wielorazowe do pomiaru temperatury- 1szt/stanowisko, 10 szt. czujników jednopacjentowych, czujniki do pomiaru saturacji 20 szt., elektrody EKG- 100 szt., układy T-pice do resuscytacji | TAK |  |
|  | Wbudowana waga od min 300 g do 8kg | TAK |  |
|  | Obrazkowa instrukcja procesu ważenia na ekranie inkubatora | NIE(parametr niewymagany) Parametr oceniany-punktowany: TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. | Należy podać TAK lub NIE …………………… |
|  | Mocowanie na płyny, hak/bolec na nawilżacz (nie zawiera nawilżacza), półka obrotowa 90 stopni. Możliwość samodzielnej zmiany pozycji akcesoriów | TAK |  |
|  | Inkubator wyposażony w dodatkowe monitorowanie saturacji wykonywane przez oddzielne urządzenie do monitorowania saturacji | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK, podać Parametr oceniany-punktowany: -24 miesiące- 0pkt -36 miesięcy- 10 pkt -48 miesięcy – 20 pkt | Należy podać: 24,36 lub 48 miesięcy: …………………… |

Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 5: Urządzenie do fototerapii w łóżku pacjenta

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na  dostawę sprzętu medycznego, Nr post.: SzSPOO SZP 3810.54.2026  składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do fototerapii w łóżku pacjenta Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj producenta:……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji:………………… (nie starszy niż 2026) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

Numer telefonu: ……………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 5: urządzenie do fototerapii w łóżku pacjenta

Ilość: 1 szt.

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

|  | Parametr | Wartość wymagana/niewymagana (Parametr wymagany-TAK, Parametr niewymagany - NIE) | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej w wierszach tabeli poniżej w kolorze białym) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lampa do fototerapii LED łóżeczkowa | TAK |  |
|  | Skuteczność promieniowania w zakresie: Niski stopień intensywności：≥40 μW/cm2/nm Wysoki stopień intensywności ：≥58 μW/cm2/nm | TAK |  |
|  | Duży obszar efektywnego naświetlania 17 cm x 27 cm | TAK |  |
|  | Długość fali promieniowania w zakresie 400-550 nm | TAK |  |
|  | Żywotność diod LED min. 50 tyś. godzin | NIE(parametr niewymagany) Parametr oceniany-punktowany: -Żywotność 50 tyś. godzin lub więcej – 20 pkt. -Żywotność poniżej 50 tyś. godzin – 0 pkt | Należy podać żywotność diod led: …………………………. |
|  | Dwustopniowa regulacja intensywności światła | TAK |  |
|  | Maty naświetlające o opływowym kształcie, Powierzchnia - 171 mm x 270 mm | TAK |  |
|  | Długość elastycznego przewodu światłowodowego łączącego matę z urządzeniem max. 1,4 m o wadze 0,8 kg | TAK |  |
|  | Możliwość wyciszenia alarmu | TAK |  |
|  | Alarmy wizualne i dźwiękowe | TAK |  |
|  | Lampa wyposażona w licznik czasu pracy | TAK |  |
|  | Lampa wyposażona w licznik czasu naświetlania pacjenta | TAK |  |
|  | Wymiary jednostki sterującej 17 cm x 18 cm x19 cm | TAK |  |
|  | Waga jednostki sterującej max. 2 kg | TAK |  |
|  | Pobór mocy max. 50W | TAK |  |
|  | Poziom głośności ≤40dB | TAK |  |
|  | Okularki ochronne w 2 rozmiarach po 3 szt. z każdego rozmiaru | TAK |  |
|  | Lampa w zestawie z jednorazowymi nakładkami na matę w ilości 5 szt. | TAK |  |
|  | Uchwyt do mocowania na stojaku bądź statywie | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Lampa gotowa do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia | TAK |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK, podać Parametr oceniany-punktowany: -24 miesiące- 0pkt -36 miesięcy- 10 pkt -48 miesięcy – 20 pkt | Należy podać: 24,36 lub 48 miesięcy: …………………… |

Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 6: Wirówka laboratoryjna

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na  dostawę sprzętu medycznego, Nr post.: SzSPOO SZP 3810.54.2026  składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wirówka laboratoryjna Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj producenta:……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji:…………………. (nie starszy niż 2026) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

Numer telefonu:……………………………….

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 6:  Wirówka laboratoryjna

Ilość: 1 szt.

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

|  | Parametr | Wartość wymagana/niewymagana (Parametr wymagany-TAK, Parametr niewymagany - NIE) | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej w wierszach tabeli poniżej w kolorze białym) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie wyposażone w wirnik kątowy, 12-miejscowy 35° 12 x15 ml oraz dodatkowy wirnik horyzontalny 8 x 10 ml wraz z koszykami min. 8 szt. | TAK |  |
|  | Wymiary maksymalne (szer. x gł. x wys.) 330mmx400mmx250mm | TAK, podać | Należy podać wymiary: -szerokość:……….. -głębokość: …………… -wysokość: …………… |
|  | Waga: 12 kg ± 1 kg | TAK |  |
|  | RPM: 200 - 6,000 min -1 Regulowane w krokach co 10 | TAK |  |
|  | Maks. RCF: 4,146 | TAK |  |
|  | Maks. pojemność: 6 x 50 ml | TAK |  |
|  | Zgodność z IVDR zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/746 | TAK |  |
|  | Maksymalny poziom hałasu 51dB(A) | TAK, podać | Należy podać: …………………… |
|  | Przycisk IMPULSE dla trybu krótkiego cyklu wirowania | TAK |  |
|  | Min. 9 krzywych przyspieszania i zwalniania | TAK |  |
|  | Łatwa obsługa za pomocą klawiatury | TAK |  |
|  | Min. 9 programów | TAK |  |
|  | Metalowa pokrywa | TAK |  |
|  | Komora ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie wirnika | TAK |  |
|  | Wyświetlacz błędów | TAK |  |
|  | Podświetlany panel z aktualnymi wartościami wszystkich parametrów | TAK |  |
|  | System szybkiej wymiany rotorów bez użycia narzędzi | NIE(parametr niewymagany) Parametr oceniany-punktowany: TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. | Należy podać TAK lub NIE ……………… |
|  | Napęd bezszczotkowy | NIE(parametr niewymagany) Parametr oceniany-punktowany: TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. | Należy podać TAK lub NIE ……………… |
|  | Komunikaty po zakończeniu wirowania (dźwiękowe +wizualne) | NIE(parametr niewymagany) Parametr oceniany-punktowany: TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. | Należy podać TAK lub NIE ……………… |
|  | Monitorowanie niewyważenia i wyłączenie w przypadku wystąpienia błędu | NIE(parametr niewymagany) Parametr oceniany-punktowany: TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. | Należy podać TAK lub NIE ……………… |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK, podać Parametr oceniany-punktowany: - 24 miesiące- 0pkt - 36 miesięcy- 10 pkt - 48 miesięcy – 20 pkt | Należy podać: 24,36 lub 48 miesięcy: …………………… |

Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 7: Inkubator z wytrząsarką

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na  dostawę sprzętu medycznego, Nr post.: SzSPOO SZP 3810.54.2026  składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inkubator z wytrząsarką: Nazwa inkubatora:…………………………….…… Typ/model inkubatora: Producent inkubatora: …………………………… Nazwa wytrząsarki:…………………………… Typ/model wytrząsarki: ……………………………………… Producent wytrząsarki: …………………………… Kraj producenta w/w wyrobów:……………………… Urządzenia fabrycznie nowe. Rok produkcji:……………………. (nie starszy niż 2026) | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

Numer telefonu:……………………………………….

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 7: Inkubator z wytrząsarką

Ilość: 1 zestaw

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

|  | Parametr | Wartość wymagana/niewymagana (Parametr wymagany-TAK, Parametr niewymagany - NIE) | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej w wierszach tabeli poniżej w kolorze białym) |
| --- | --- | --- | --- |
| Inkubator dedykowany do przechowywania płytek krwi KKP |  |  |  |
| 1. | Wymiary zewnętrzne nie większe niż (szer. x wys. x gł.) 55 x 70 x 60 cm | TAK |  |
| 2. | Wymiary wewnętrzne nie większe niż (szer. x wys. x gł.) 50 x 45 x 30 cm | TAK |  |
| 3. | Waga maksymalnie 55 kg | TAK |  |
| 4. | Głośność nie więcej niż 43 dB | TAK |  |
| 5. | Zużycie energii 1,24 kWh/dzień | TAK |  |
| 6. | Zakres temperatur pracy od +20°C do +35°C | TAK |  |
| 7. | Wymagana temperatura pracy 22°C ±1°C | TAK |  |
| 8. | Zasilanie 230V, 50-60Hz | TAK |  |
| 9. | Izolacja piankowa przyjazna środowisku wolna od CFC, HFC i HCFC | TAK |  |
| 10. | Układ chłodzenia bez gazu chłodniczego – przyjazna środowisku pompa ciepła z wymuszonym obiegiem powietrza | TAK |  |
| 11. | Wewnętrzne zasilanie do kompatybilnej wytrząsarki | TAK |  |
| 12. | Panel kontrolny umieszczony powyżej drzwi urządzenia | TAK |  |
| 13. | Rozbudowany mikroprocesorowy system sterowania wyposażony w kolorowy ekran dotykowy, obejmujący min.: - wyświetlanie aktualnej temperatury w komorze - wyświetlanie bieżącego stanu alarmowego - wyświetlanie niezatwierdzonych alarmów - ustawienia chronione hasłem - alarm zasilania - alarm otwartych drzwi - alarm zbyt niskiej i zbyt wysokiej temperatury - graficzny wykres temperatury w komorze - awaryjne zasilanie akumulatorowe pozwalające na pracę ekranu wraz z funkcjami alarmowymi do 18 godzin - alarm niskiego poziomu baterii zasilania awaryjnego - kontrola i monitorowanie pracy podłączonej wytrząsarki w zakresie jej ruchu (prędkość i liczba cykli) oraz statusu połączenia | TAK |  |
| 14. | Tarczkowy rejestrator temperatury: - bez użytku tuszu, z zastosowaniem papieru wrażliwego na nacisk - backup baterii zapewniający ciągłe działanie | TAK |  |
|  | Półprzewodnikowy system termoelektryczny | TAK |  |
|  | Czujnik temperatury wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Inkubator wyposażony w awaryjne zasilanie akumulatorowe pozwalające na pracę ekranu wraz z funkcjami alarmowymi do 18 godzin | NIE(parametr niewymagany) Parametr oceniany-punktowany: TAK - 5 pkt. NIE -0 pkt. | Należy podać TAK lub NIE …………………… |
|  | Powłoka proszkowa inkubatora odporna na bakterie | NIE(parametr niewymagany) Parametr oceniany-punktowany: TAK - 5 pkt. NIE -0 pkt. | Należy podać TAK lub NIE …………………… |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny działający w Polsce | TAK |  |
| Kompatybilna wytrząsarka do płytek krwi KKP |  |  |  |
|  | Pojemność: 7 pojemników z aferezy lub 15 pojemników standardowych | TAK |  |
|  | Wymiary nie większe niż (szer. x wys. x gł.): 42 x 35 x 25 cm | TAK |  |
|  | Waga maksymalnie: 17 kg | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V, 50-60Hz | TAK |  |
|  | Zużycie energii: 0,27 kWh/dzień | TAK |  |
|  | Głośność nie więcej niż: 43 dB | TAK |  |
|  | Przycisk ON/OFF | TAK |  |
|  | Alarm dźwiękowy i wizualny braku ruchu I braku zasilania | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie akumulatorowe pozwalające na pracę układu alarmowego do 2 godzin | TAK |  |
|  | 6 wysuwanych i wentylowanych szuflad z możliwością regulacji położenia | TAK |  |
|  | Fabryczna możliwość włączenia/wyłączenia alarmu wizualnego za pomocą fizycznego przycisku | TAK |  |
|  | Zmienna szybkość wytrząsania z możliwością regulacji | TAK |  |
|  | Wytrząsanie nastawialne w zakresie 40-80 ruchów / min. | TAK |  |
|  | Fabryczne uchwyty do półek w wytrząsarce (w komplecie) z miejscem na etykietę | NIE(parametr niewymagany) Parametr oceniany-punktowany: TAK - 5 pkt. NIE -0 pkt. | Należy podać TAK lub NIE …………………… |
|  | Możliwość wyboru głośności alarmu i opóźnienia alarmu w wytrząsarce (w przedziale od ok. 10 sekund do 10 minut) | NIE(parametr niewymagany) Parametr oceniany-punktowany: TAK - 5 pkt. NIE -0 pkt. | Należy podać TAK lub NIE …………………… |
|  | Wyposażona w port komunikacyjny | TAK |  |
| Pozostałe |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny działający w Polsce | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK, podać Parametr oceniany-punktowany: -24 miesiące- 0pkt -36 miesięcy- 10 pkt -48 miesięcy – 20 pkt | Należy podać: 24,36 lub 48 miesięcy: …………………… |

Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 8: Zgrzewarka do drenów

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na  dostawę sprzętu medycznego, Nr post.: SzSPOO SZP 3810.54.2026  składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zgrzewarka do drenów Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj producenta:……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji:…………………. (nie starszy niż 2026) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

Numer telefonu:…………………………………….

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 8: Zgrzewarka do drenów

Ilość: 1 szt.

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

|  | Parametr | Wartość wymagana/niewymagana -Parametr wymagany - TAK, -Parametr niewymagany-punktowany - NIE | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej w wierszach tabeli poniżej w kolorze białym) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zgrzewarka przeznaczona do użycia mobilnego | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania około 1000 zgrzewów po każdym naładowaniu baterii | TAK |  |
|  | Wizualna i akustyczna informacja o przebiegu procesu zgrzewania i szczelności połączenia - alarm błędu zgrzewu | TAK |  |
|  | Możliwość zgrzewania drenów przy pojemnikach o średnicy do 5,2 mm | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem | TAK |  |
|  | Proces zgrzewania inicjowany po ściśnięciu głowicy zgrzewającej | TAK |  |
|  | Łatwy, bez użycia narzędzi, demontaż ręcznej głowicy w celu jej wyczyszczenia | TAK |  |
|  | Możliwość zgrzewania drenów podłączonych bezpośrednio do dawcy | TAK |  |
|  | Wskaźnik naładowania baterii, sygnalizator zakończenia procesu ładowania | TAK |  |
|  | Zgrzewarka, pakiet zasilający i wszystkie elementy zestawu muszą być umieszczone w przenośnej walizce z PP-PUR | TAK |  |
|  | Waga zestawu (walizka, zasilacz sieciowy, zasilacz wewnętrzny, ręczna głowica zgrzewająca) nie przekraczająca 2,5 kg | TAK |  |
|  | Urządzenie oznaczone znakiem CE zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 | TAK |  |
|  | Metalowa obudowa akumulatora wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne z gumowymi osłonkami ochronnymi | NIE(parametr niewymagany) Parametr oceniany-punktowany: TAK- 5 pkt. NIE-0 pkt. | Należy podać TAK lub NIE …………………… |
|  | Sygnalizacja świetlna + sygnał dźwiękowy informujący użytkownika, że pozostało jeszcze maks. 30 zgrzewań do wykonania zanim bateria się rozładuje | NIE(parametr niewymagany) Parametr oceniany-punktowany: TAK- 5 pkt. NIE-0 pkt. | Należy podać TAK lub NIE …………………… |
|  | Wymiary zasilacza wewnętrznego maks. (wys. x szer. x gł.) [mm]: 150 x 115 x 55 | NIE(parametr niewymagany) Parametr oceniany-punktowany: TAK- 5 pkt. NIE-0 pkt. | Należy podać TAK lub NIE …………………… |
|  | Lekka głowica zgrzewająca o wadze do 320g zapewniająca komfort użytkowania | NIE(parametr niewymagany) Parametr oceniany-punktowany: TAK- 5 pkt. NIE-0 pkt. | Należy podać TAK lub NIE …………………… |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK, podać Parametr oceniany-punktowany: - 24 miesiące – 0 pkt - 36 miesięcy - 10 pkt - 48 miesięcy – 20 pkt | Należy podać: 24,36 lub 48 miesięcy: …………………… |

Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 9: Aparat do terapii ran zimną plazmą

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na  dostawę sprzętu medycznego, Nr post.: SzSPOO SZP 3810.54.2026  składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do terapii ran zimną plazmą Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj producenta:……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji:…………………. (nie starszy niż 2026). | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

Numer telefonu:………………………………………

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 9: Aparat do terapii ran zimną plazmą

Ilość: 1 szt.

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

|  | Parametr | Wartość wymagana/niewymagana -Parametr wymagany - TAK, -Parametr niewymagany- NIE | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej w wierszach tabeli poniżej w kolorze białym) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyrób medyczny co najmniej klasy IIa, dopuszczony do obrotu na terenie UE | TAK |  |
| 2. | Urządzenie przeznaczone do wspomagania leczenia ostrych i przewlekłych ran | TAK |  |
| 3. | Urządzenie działające na zasadzie aplikacji aerozolu aktywowanego zimną plazmą | TAK |  |
| 4. | Tryb aplikacji: aplikacja bezkontaktowa w odległości roboczej ≥ 5 cm od rany | TAK |  |
| 5. | Możliwość przeprowadzenia pojedynczego cyklu zabiegowego w czasie 4-5 minut | TAK, podać Parametr oceniany punktowany: 4 -5 min – 0 pkt < 4 min – 5 pkt | Należy podać możliwy czas trwania pojedynczego cyklu zabiegowego: ……………………….. |
| 6. | Możliwość objęcia terapią w jednym cyklu powierzchni ≥ 80 cm² w czasie ≤ 5 minut. | TAK |  |
| 7. | Komunikaty LED o stanie zbiornika, błędach i serwisie | TAK |  |
| 8. | Funkcja procedury higienicznej/autodezynfekcji lub równoważna procedura zapewniająca bezpieczeństwo mikrobiologiczne pomiędzy pacjentami | NIE(parametr niewymagany) Parametr oceniany-punktowany: Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | Należy podać TAK lub NIE …………………… |
| 9. | Urządzenie mobilne/przenośne | TAK |  |
| 10. | Waga urządzenia: 4-5 kg | TAK, podać Parametr oceniany-punktowany: 4 -5 kg – 0 pkt < 4 kg – 5 pkt | Należy podać wagę urządzenia: ……………………… |
| 11. | Stopień ochronności: min. IP21 | TAK |  |
| 12. | Wymiary urządzenia: 260 x 190 x 240 mm (+/- 5%) | TAK, podać | Należy podać wymiary urządzenia: ………………………… |
| 13. | Akcesoria dołączone wraz z urządzeniem: mobilny statyw oraz torba do transportowania | TAK |  |
| 14. | Wraz z urządzeniem należy dostarczyć: - Aplikatory kompatybilne z urządzeniem – min. 1000 szt. - Czynnik transmisji źródła zimnej plazmy | TAK |  |
| 15. | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK, podać Parametr oceniany-punktowany: - 24 miesiące - 0pkt - 36 miesięcy - 10 pkt - 48 miesięcy – 20 pkt | Należy podać: 24,36 lub 48 miesięcy: …………………… |