Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 1

(wraz z opisem przedmiotu zamówienia)

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 3 pn. Doposażenie komórek organizacyjnych Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego” składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RTG – Ramię C Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj producenta……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) …………………………………… | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 8 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 1

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

|  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) - ≥ 70 cm | TAK, podać Parametr punktowany: ≥ 73 cm – 2 pkt < 73 cm – 0 pkt |  |
|  | Odległość SID ≥ 103 cm | TAK, podać |  |
|  | Prześwit ramienia C (odległość między detektorem a lampą RTG) ≥ 80 cm | TAK, podać |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C ≥ 20 cm | TAK, podać |  |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C ≥ 43 cm | TAK, podać |  |
|  | Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie | TAK |  |
|  | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C ≥ 130° | TAK, podać |  |
|  | Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej) ≥ ±190° | TAK, podać |  |
|  | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej ≥ ±10° | TAK, podać Parametr ≥ ±12°– 2 pkt < ±12°– 0 pkt r punktowany: |  |
|  | Hamulce ruchów ramienia C fabrycznie oznaczone kolorami (każdy hamulec innym) – te same kolory oznaczeń dla hamulca i dla odpowiedniej skali zakresu ruchu (m.in. ten sam kolor hamulca od ruchu orbitalnego i kolor skali ruchu orbitalnego) | TAK |  |
|  | Panel do sterowania funkcjami aparatu w formie dotykowego monitora | TAK |  |
|  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | TAK |  |
|  | Uchwyt w pobliżu detektora do ręcznego manipulowania ramieniem C | TAK |  |
|  | Hamulec kół | TAK |  |
|  | Ręczny włącznik do włączania promieniowania z możliwością zapisu obrazów do pamięci | TAK |  |
|  | Bezprzewodowy przycisk nożny do włączania promieniowania z możliwością zapisu obrazów do pamięci | TAK |  |
|  | Zasilanie przycisku nożnego – bateryjne, bez konieczności ładowania, umożliwiające pracę przez min. 365 dni. Wymiana baterii bez konieczności wzywania serwisu. Brak konieczności parowania przełącznika nożnego po włączeniu aparatu | TAK |  |
|  | Szerokość wózka z ramieniem C ≤ 80 cm | TAK, podać |  |
|  | Masa wózka z ramieniem C – całości przemieszczanej między salami na bloku (bez wózka monitorów) ≤ 315 kg | TAK, podać Parametr oceniany: ≤ 280 kg – 2 pkt > 280 kg– 0 pkt |  |
|  | Maksymalna częstotliwość pracy generatora min. 40 kHz | TAK, podać |  |
|  | Moc generatora RTG Min. 2,0 kW – max. 3 kW | TAK, podać |  |
|  | Akwizycja ≥ 25 obrazów/s podczas fluoroskopii ciągłej lub impulsowej | Tak, podać |  |
|  | Fluoroskopia pulsacyjna min. od 2 p/s do 15 p/s | Tak, podać |  |
|  | Radiografia cyfrowa | Tak |  |
|  | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii i radiografii ≥ 110 kV | TAK, podać |  |
|  | Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej ≥ 20 mA | TAK, podać Parametr oceniany: ≥ 24 mA – 2 pkt < 24 mA – 0 pkt |  |
|  | Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej ≥ 24 mA | TAK, podać |  |
|  | Maksymalny prąd dla fluoroskopii ciągłej ≥ 14 mA | TAK, podać |  |
|  | Automatyczny dobór parametrów dla fluoroskopii | TAK |  |
|  | Zasilanie generatora 230V +/-10%, 50Hz | TAK |  |
|  | Lampa RTG z anodą stacjonarną, jedno lub dwuogniskowa | TAK, podać Parametr oceniany: Jednoogniskowa – 0 pkt Dwuogniskowa – 2 pkt |  |
|  | Wielkość pojedynczego ogniska lub małego ogniska w przypadku lampy dwuogniskowej ≤ 0,6 | TAK, podać |  |
|  | Wielkość dużego ogniska (w przypadku lampy dwuogniskowej) ≤ 1,2 | TAK, podać Parametr oceniany: ≤ 1,0 –2 pkt > 1,0 – 0 pkt |  |
|  | Całkowita filtracja wewnętrzna ≥ 3,0 mm Al | TAK, podać Parametr oceniany: ≥ 7,5 mm Al – 2 pkt < 7,5 mm Al – 0 pkt |  |
|  | Kolimator szczelinowy z nieograniczonym obrotem | TAK |  |
|  | Kolimator koncentryczny | TAK |  |
|  | Ustawienie kolimatora bez promieniowania poprzez wyświetlanie na obrazie LIH aktualnego położenia krawędzi przesłon | TAK |  |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 75 kHU | TAK, podać Parametr oceniany: ≥ 100 kHU – 1 pkt < 100 kHU – 0 pkt |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1000 kHU | TAK, podać Parametr oceniany: ≥ 1100 kHU – 1 pkt < 1100 kHU – 0 pkt |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody ≥ 50 kHU/min | TAK, podać |  |
|  | Wielkość detektora cyfrowego ≥ 20 x 20 cm | TAK, podać |  |
|  | Liczba pól obrazowych ≥ 3 | TAK, podać |  |
|  | Współczynnik DQE ≥ 80% | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość detektora ≥ 1000 x 1000 pikseli | TAK, podać |  |
|  | Głębia obrazu ≥ 16 bit | TAK, podać |  |
|  | Funkcja LIH (Last Image Hold) | TAK |  |
|  | Wyświetlanie mozaiki obrazów min. 16 obrazów | TAK |  |
|  | Obraz lustrzany (obracanie obrazu na monitorze góra/dół, lewo/prawo) | TAK |  |
|  | Cyfrowe powiększenie obrazu | TAK |  |
|  | Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów | TAK |  |
|  | System nanoszenia opisów z możliwością oznaczenia strony ciała | TAK |  |
|  | Pomiar kątów i odległości | TAK |  |
|  | System wpisywania danych pacjenta. Możliwość wprowadzenia danych pacjenta z pulpitu dotykowego na ramieniu C | TAK |  |
|  | System zarządzania bazą danych z badaniami | TAK |  |
|  | Liczba monitorów minimum dwa | TAK |  |
|  | Monitory umieszczone na oddzielnym wózku, każdy o przekątnej min. 19” i rozdzielczości min. 1280x1024 | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna luminancja monitorów ≥ 650 cd/m2 | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna luminancja monitorów skalibrowanych do krzywej DICOM ≥ 400 cd/m2 | TAK, podać |  |
|  | Kontrast monitora ≥ 1000:1 | TAK, podać |  |
|  | Kąt widzenia monitora (poziomy/pionowy) ≥178°/ 178° | TAK, podać |  |
|  | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami | TAK |  |
|  | Wózek z monitorami może być odłączony od ramienia C na czas transportu. | TAK |  |
|  | Videoprinter na papier termiczny o szerokości min. 110 mm | TAK |  |
|  | Port USB 3.0 do archiwizacji w formacie DICOM oraz TIFF | TAK |  |
|  | Funkcjonalności sieciowe DICOM min.: - DICOM Send - DICOM Storage Commitment, - DICOM Worklist | TAK |  |
|  | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG | TAK |  |
|  | Celownik laserowy zintegrowany z obudową detektora | TAK, podać Parametr oceniany: Laser w kolorze: zielonym – 1 pkt czerwonym – 0 pkt |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy o pojemności nie mniejszej niż 150 000 obrazów | TAK, podać Parametr oceniany: ≥ 300 000 – 1 pkt < 300 000 – 0 pkt |  |
|  | Pojemność dysku twardego SSD min. 1 TB | TAK, podać |  |
|  | Zabezpieczenie danych poprzez możliwość szyfrowania dysku twardego, ochrona komputera przed możliwością zainstalowania niechcianego oprogramowania (np.: Whitelistning) | Tak / Nie Parametr oceniany: Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Wyświetlanie informacji na monitorze głównym o temperaturze lampy RTG oraz kołpaka. | Tak / Nie Parametr oceniany: Tak –1 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | UPS wbudowany w wózek z monitorami, zabezpieczający dane obrazowe podczas zaniku zasilania | TAK |  |
|  | Długość przewodu zasilania ≥ 7 m | TAK, podać |  |
| Pozostałe: |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące | TAK, podać Parametr oceniany: 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 20 pkt |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE na cały aparat | TAK |  |