Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:
………………………..…………
…………………………..………
………………………..…………
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP ………………………….….
KRS ……………………..………
OFERTA – Część nr 1
(wraz z opisem przedmiotu zamówienia)
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 3 pn. Doposażenie komórek organizacyjnych Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego” składam następującą ofertę:
	L.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto PLN
	
Cena jednostkowa brutto
PLN
	Wartość netto PLN
	VAT
 %
	Wartość brutto
PLN

	
 1.
	RTG – Ramię C
Nazwa:…………………………….……
Typ: ……………………………………..
Model: …………………………………
Producent: ……………………………
[bookmark: _GoBack]Kraj producenta………………………
Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ……………………………………
	  szt.
	1
	
	
	
	
	

	2. 
	Razem:
	
	        x
	



UWAGA!
Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 8 tygodni od podpisania umowy.
Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..


PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 1
Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych 
	
	Parametr
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana przez Wykonawcę 
(podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej)

	1. 
	Głębokość ramienia C
(odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) - ≥ 70 cm
	TAK, podać
Parametr punktowany:
≥ 73 cm – 2 pkt
< 73 cm – 0 pkt
	

	1. 
	Odległość SID ≥ 103 cm
	TAK, podać
	

	1. 
	Prześwit ramienia C (odległość między detektorem a lampą RTG) ≥ 80 cm
	TAK, podać
	

	1. 
	Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C ≥ 20 cm
	TAK, podać 
	

	1. 
	Zakres ruchu pionowego ramienia C ≥ 43 cm
	TAK, podać
	

	1. 
	Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie
	TAK
	

	1. 
	Zakres ruchu orbitalnego ramienia C ≥ 130°
	TAK, podać
	

	1. 
	Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej) ≥ ±190°
	TAK, podać
	

	1. 
	Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej ≥ ±10°
	TAK, podać
Parametr ≥ ±12°– 2 pkt
< ±12°– 0 pkt r punktowany:

	

	1. 
	Hamulce ruchów ramienia C fabrycznie oznaczone kolorami (każdy hamulec innym) – te same kolory oznaczeń dla hamulca i dla odpowiedniej skali zakresu ruchu (m.in. ten sam kolor hamulca od ruchu orbitalnego i kolor skali ruchu orbitalnego)
	TAK

	

	1. 
	Panel do sterowania funkcjami aparatu w formie dotykowego monitora
	TAK
	

	1. 
	Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody
	TAK
	

	1. 
	Uchwyt w pobliżu detektora do ręcznego manipulowania ramieniem C
	TAK
	

	1. 
	Hamulec kół
	TAK
	

	1. 
	Ręczny włącznik do włączania promieniowania z możliwością zapisu obrazów do pamięci
	TAK
	

	1. 
	Bezprzewodowy przycisk nożny do włączania promieniowania z możliwością zapisu obrazów do pamięci
	TAK
	

	1. 
	Zasilanie przycisku nożnego – bateryjne, bez konieczności ładowania, umożliwiające pracę przez min. 365 dni. Wymiana baterii bez konieczności wzywania serwisu.
Brak konieczności parowania przełącznika nożnego po włączeniu aparatu
	TAK
	

	1. 
	Szerokość wózka z ramieniem C ≤ 80 cm
	TAK, podać
	

	1. 
	Masa wózka z ramieniem C – całości przemieszczanej między salami na bloku (bez wózka monitorów) ≤ 315 kg
	TAK, podać
Parametr oceniany:
≤ 280 kg – 2 pkt
> 280 kg– 0 pkt
	

	1. 
	Maksymalna częstotliwość pracy generatora min. 40 kHz
	TAK, podać
	

	1. 
	Moc generatora RTG Min. 2,0 kW – max. 3 kW
	TAK, podać
	

	1. 
	Akwizycja ≥ 25 obrazów/s podczas fluoroskopii ciągłej lub impulsowej
	Tak, podać
	

	1. 
	Fluoroskopia pulsacyjna min. od 2 p/s do 15 p/s
	Tak, podać
	

	1. 
	Radiografia cyfrowa
	Tak
	

	1. 
	Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii i radiografii ≥ 110 kV
	TAK, podać

	

	1. 
	Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej ≥ 20 mA
	TAK, podać
Parametr oceniany:
≥ 24 mA – 2 pkt
< 24 mA – 0 pkt
	

	1. 
	Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej ≥ 24 mA
	TAK, podać 
	

	1. 
	Maksymalny prąd dla fluoroskopii ciągłej ≥ 14 mA
	TAK, podać
	

	1. 
	Automatyczny dobór parametrów dla fluoroskopii
	TAK
	

	1. 
	Zasilanie generatora 230V +/-10%, 50Hz
	TAK
	

	1. 
	Lampa RTG z anodą stacjonarną,
jedno lub dwuogniskowa
	TAK, podać
Parametr oceniany:
Jednoogniskowa – 0 pkt
Dwuogniskowa – 2 pkt
	

	1. 
	Wielkość pojedynczego ogniska lub małego ogniska w przypadku lampy dwuogniskowej ≤ 0,6
	TAK, podać
	

	1. 
	Wielkość dużego ogniska (w przypadku lampy dwuogniskowej) ≤ 1,2
	TAK, podać
Parametr oceniany:
≤ 1,0 –2 pkt
> 1,0 – 0 pkt
	

	1. 
	Całkowita filtracja wewnętrzna ≥ 3,0 mm Al
	TAK, podać
Parametr oceniany:
≥ 7,5 mm Al – 2 pkt
< 7,5 mm Al – 0 pkt
	

	1. 
	Kolimator szczelinowy z nieograniczonym obrotem
	TAK
	

	1. 
	Kolimator koncentryczny
	TAK
	

	1. 
	Ustawienie kolimatora bez promieniowania poprzez wyświetlanie na obrazie LIH aktualnego położenia krawędzi przesłon
	TAK
	

	1. 
	Pojemność cieplna anody ≥ 75 kHU
	TAK, podać
Parametr oceniany:
≥ 100 kHU – 1 pkt
< 100 kHU – 0 pkt
	

	1. 
	Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1000 kHU
	TAK, podać
Parametr oceniany:
≥ 1100 kHU – 1 pkt
< 1100 kHU – 0 pkt
	

	1. 
	Szybkość chłodzenia anody ≥ 50 kHU/min
	TAK, podać
	

	1. 
	Wielkość detektora cyfrowego ≥ 20 x 20 cm
	TAK, podać
	

	1. 
	Liczba pól obrazowych ≥ 3
	TAK, podać
	

	1. 
	Współczynnik DQE ≥ 80%
	TAK, podać
	

	1. 
	Rozdzielczość detektora ≥ 1000 x 1000
pikseli
	TAK, podać
	

	1. 
	Głębia obrazu ≥ 16 bit
	TAK, podać
	

	1. 
	Funkcja LIH (Last Image Hold)
	TAK
	

	1. 
	Wyświetlanie mozaiki obrazów min. 16 obrazów
	TAK
	

	1. 
	Obraz lustrzany (obracanie obrazu na monitorze góra/dół, lewo/prawo)
	TAK
	

	1. 
	Cyfrowe powiększenie obrazu
	TAK
	

	1. 
	Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów
	TAK
	

	1. 
	System nanoszenia opisów z możliwością oznaczenia strony ciała
	TAK
	

	1. 
	Pomiar kątów i odległości
	TAK
	

	1. 
	System wpisywania danych pacjenta.
Możliwość wprowadzenia danych pacjenta z pulpitu dotykowego na ramieniu C
	TAK
	

	1. 
	System zarządzania bazą danych z badaniami
	TAK
	

	1. 
	Liczba monitorów minimum dwa
	TAK
	

	1. 
	Monitory umieszczone na oddzielnym wózku, każdy o przekątnej min. 19” i rozdzielczości min. 1280x1024
	TAK, podać
	

	1. 
	Maksymalna luminancja monitorów ≥ 650 cd/m2
	TAK, podać
	

	1. 
	Maksymalna luminancja monitorów skalibrowanych do krzywej DICOM ≥ 400 cd/m2
	TAK, podać
	

	1. 
	Kontrast monitora ≥ 1000:1
	TAK, podać
	

	1. 
	Kąt widzenia monitora (poziomy/pionowy) ≥178°/ 178°
	TAK, podać
	

	1. 
	Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami
	TAK
	

	1. 
	Wózek z monitorami może być odłączony od ramienia C na czas transportu.
	TAK
	

	1. 
	Videoprinter na papier termiczny o szerokości min. 110 mm 
	TAK
	

	1. 
	Port USB 3.0 do archiwizacji w formacie DICOM oraz TIFF
	TAK
	

	1. 
	Funkcjonalności sieciowe DICOM min.:
- DICOM Send
- DICOM Storage Commitment,
- DICOM Worklist

	TAK
	

	1. 
	Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG
	TAK
	

	1. 
	Celownik laserowy zintegrowany z obudową detektora
	TAK, podać
Parametr oceniany:
Laser w kolorze: 
zielonym – 1 pkt
czerwonym – 0 pkt
	

	1. 
	Wewnętrzny dysk twardy o pojemności nie mniejszej niż 150 000 obrazów
	TAK, podać
Parametr oceniany:
≥ 300 000 – 1 pkt
< 300 000 – 0 pkt
	

	1. 
	Pojemność dysku twardego SSD 
min. 1 TB
	TAK, podać
	

	1. 
	Zabezpieczenie danych poprzez możliwość szyfrowania dysku twardego, ochrona komputera przed możliwością zainstalowania niechcianego oprogramowania (np.: Whitelistning)
	Tak / Nie
Parametr oceniany:
Tak – 1 pkt
Nie – 0 pkt
	

	1. 
	Wyświetlanie informacji na monitorze głównym o temperaturze lampy RTG oraz kołpaka. 
	Tak / Nie
Parametr oceniany:
Tak –1 pkt
Nie – 0 pkt
	

	1. 
	UPS wbudowany w wózek z monitorami, zabezpieczający dane obrazowe podczas zaniku zasilania
	TAK
	

	1. 
	Długość przewodu zasilania ≥ 7 m
	TAK, podać
	

	Pozostałe:

	1. 
	Szkolenie personelu w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego
	TAK
	

	1. 
	Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące
	TAK, podać
Parametr oceniany:
24 miesiące – 0 pkt
36 miesięcy – 10 pkt
48 miesięcy – 20 pkt 

	

	1. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim  (z dostawą)
	TAK
	

	1. 
	Deklaracja zgodności CE na cały aparat
	TAK
	




