Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:
………………………..…………
…………………………..………
………………………..…………
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP ………………………….….
KRS ……………………..………
OFERTA – Część nr 12
 (wraz z opisem przedmiotu zamówienia)
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 3 pn. Doposażenie komórek organizacyjnych Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego” składam następującą ofertę:

	L.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto PLN
	
Cena jednostkowa brutto
PLN
	Wartość netto PLN
	VAT
 %
	Wartość brutto
PLN

	
 1.
	Wózek reanimacyjny
Nazwa:…………………………….……
Typ: ……………………………………..
Model: …………………………………
Producent: ……………………………
Kraj producenta………………………
Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… …
	  szt.
	1
	
	
	
	
	

	
	Razem:
	
	        x
	



UWAGA!
Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

[bookmark: _GoBack]Termin dostawy: do 8 tygodni od podpisania umowy.8 tygodni .

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..
PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 12
Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych 

	
	Parametr
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana przez Wykonawcę 
(podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej)

	WÓZEK REANIMACYJNY – 1 SZT. 

	1. 
	Wózek reanimacyjny z 5 szufladami.
	TAK
	

	1. 
	Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego:
- szerokość: 650 mm (+/- 20 mm)
- głębokość: 550 mm (+/- 20 mm)
- wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm (+/- 20 mm).
	TAK, podać
	

	1. 
	Wymiary szafki:
- szerokość: 600 mm  (+/- 20 mm)
- głębokość 500 mm  (+/- 20 mm)
- wysokość: 805 mm (+/- 20 mm)
	TAK, podać
	

	1. 
	Wózek wyposażony w 5 szuflad: 
- 2 szuflady o wysokości frontu 97 mm (+/- 5 mm)
- 1 szuflada o wysokości frontu 156mm (+/- 5 mm)
- 2 szuflady o wysokości frontu 175mm (+/- 5 mm)
	TAK, podać
	

	1. 
	Wymiary powierzchni użytkowej szuflad:   
- przy wysokości frontu 97mm: 525x440x82 mm (+/- 5 mm ) [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- przy wysokości frontu 156mm: 525x440x141 mm (+/- 5 mm ) [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- przy wysokości frontu 175mm: 525x440x150 mm (+/- 5 mm ) [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
	TAK, podać
	

	1. 
	Szuflady wyposażone w system prowadnic z samodociągiem oraz zamek centralny, na froncie każdej szuflady miejsce na oznaczenie zawartości
	TAK
	

	1. 
	Wszystkie szuflady wyposażone w zestaw sztywnych podziałek wykonanych z tworzywa ABS o grubości 4-5 mm, z możliwością dowolnej konfiguracji, dzielące każdą szufladę na min. 9 pól
	TAK
	

	1. 
	
Korpus szafki wyposażony w zintegrowany ze ścianką materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje, absorbujący drgania, tworzący barierę akustyczną dla różnych częstotliwości 
	TAK/NIE
Parametr oceniany:

TAK – 5 pkt.
NIE - 0 pkt.
	

	1. 
	Szafka i szuflady wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
	TAK
	

	1. 
	Blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50 mm (+/- 5 mm) lub blat wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, blat z pogłębieniem otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm  (+/- 5 mm) - 5 pkt.

	TAK, podać
Parametr oceniany:
blat wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, blat z pogłębieniem otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm  (+/- 5 mm) - 5 pkt.
blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50 mm (+/- 5 mm) - 0 pkt
	

	1. 
	Podstawa ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 wyposażona w cztery koła w obudowie z tworzywa sztucznego (szare) o średnicy min. 125 mm, w tym min. dwa z blokadą jazdy. Koła z elastycznym bieżnikiem niebrudzącym podłoża, zapewniającym ciche przemieszczanie wózka. Podstawa wyposażona w gumowe odboje na narożach. 
	TAK
	

	1. 
	Wózek wyposażony w dodatkowy blat roboczy wysuwany z prawej strony wózka, wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wymiary blatu 430x430 mm (+/- 5 mm)
	TAK
	

	1. 
	Uchwyty szuflad oraz blatu bocznego w kształcie litery C, bez ostrych krawędzi o wymiarach 240x25 mm [długośćxwysokość] (+/- 3 mm), wykonane z aluminium anodowanego
	TAK
	

	1. 
	WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
- 1x stelaż nadstawki wykonany z profilu aluminiowego o wym. 20x20 mm z kanałem montażowym umożliwiającym regulację wysokości szyn bez przeróbek technologicznych oraz rozbudowę wózka o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów
- 1x nadstawka na 11 pojemników znajdujących się w dwóch rzędach (5 pojemników w jednym rzędzie i 6 pojemników w drugim rzędzie), pojemniki uchylne wykonane z przezroczystego tworzywa umożliwiającego identyfikację zawartości
- 1x dodatkowa szyna instrumentalna ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 montowana do stelaża na nadstawce
- 4x odcinek szyny instrumentalnej do montowania wyposażenia dodatkowego, wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka łącznikiem z tworzywa
- 1x wieszak na kroplówki z regulacją wysokości, zakończony głowicą ze stali kwasoodpornej, na min. 2 haczyki
- 1x półka pod defibrylator z płynną regulacją wysokości, o wymiarach 345x295mm (+/-5 mm)
- 3x pojedynczy uchwyt do pojemnika na rękawiczki wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, obudowany z trzech stron, wymiary: 135x85x230mm (+/- 5 mm) z mocowaniem na szynę
- 1x kosz na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą, w obudowie drucianej wykonanej ze stali kwasoodpornej, z mocowaniem na szynę
-1x uchwyt ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 z pojemnikiem na zużyte igły oraz  mocowaniem na szynę
-1x miska na odpady o średnicy 220 mm i pojemności 2,5l (+/- 10 %) wykonana ze stali nierdzewnej  z mocowaniem na szynę
-1x koszyk na cewniki ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, o wym. 115x115x500 mm (+/- 10 mm)
-1x koszyk na akcesoria ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, o wym. 295x95x85 mm (+/- 10 mm), wykonany z wytrzymałego drutu o grubości min. 2 mm, zapewniającego dużą sztywność i nośność 
- 1x uchwyt do butli z tlenem wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 z uchwytem na szynę i odbojem
- 1x uchwyt do przetaczania umiejscowiony na froncie wózka, nad szufladami, wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o średnicy min. 20 mm
	TAK
	

	1. 
	
Fronty szuflad oraz front wysuwanego blatu bocznego lakierowane na wybrane kolory z palety RAL (minimum 20 kolorów do wyboru) 
	TAK, podać
Parametr oceniany
możliwość wyboru innego koloru dla każdego frontu – 5 pkt
możliwość wyboru jednego koloru dla wszystkich frontów – 0 pkt

	

	1. 
	Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie o przekroju 10x30 mm 

	TAK/NIE
Parametr oceniany:
TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
	

	1. 
	Budowa wózka pozwalająca na zmianę akcesoriów lub rozbudowę w przyszłości o dodatkowe wyposażenie bez konieczności ingerowania w jego konstrukcję.
	TAK
	

	Pozostałe:

	1. 
	Wymagane dokumenty: 
Deklaracja zgodności CE (lub równoważne)
Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 13485 (lub równoważne)
Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 9001 (lub równoważne)
Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 14001 (lub równoważne)
	TAK
	

	1. 
	Okres gwarancji obejmujący obsługę serwisową w tym naprawę urządzeń w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia min. 24 miesiące

	TAK, podać
Parametr oceniany:
24 miesiące – 0 pkt
36 miesięcy – 10 pkt
48 miesięcy – 20 pkt

	



