Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:
………………………..…………
…………………………..………
………………………..…………
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP ………………………….….
KRS ……………………..………
OFERTA – Część nr 14
 (wraz z opisem przedmiotu zamówienia)
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 3 pn. Doposażenie komórek organizacyjnych Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego” składam następującą ofertę:

	L.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto PLN
	
Cena jednostkowa brutto
PLN
	Wartość netto PLN
	VAT
 %
	Wartość brutto
PLN

	
 1.
	Lodówka na leki
Nazwa:…………………………….……
Typ: ……………………………………..
Model: …………………………………
Producent: ……………………………
[bookmark: _GoBack]Kraj producenta………………………
Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… …
	  szt.
	2
	
	
	
	
	

	
	Razem:
	
	        x
	



UWAGA!
Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 8 tygodni od podpisania umowy.8 tygodni .

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..
PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 14
Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych 

	
	Parametr
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana przez Wykonawcę 
(podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej)

	LODÓWKA NA LEKI – 2 SZT.

	1. 
	Chłodziarka laboratoryjna do przechowywania materiałów wrażliwych temperaturowo, także substancji potencjalnie wybuchowych 
	TAK
	

	1. 
	Zakres temperatur roboczych komory: +2 do +15 stopni Celsjusza 
	TAK
	

	Pojemność, wymiary, konstrukcja 

	1. 
	Pojemność brutto /  netto
minimum 346 l brutto,
minimum 312 l netto
	TAK, podać
	

	1. 
	Wymiary zewnętrzne (szer. × gł. × wys.)
Maksimum 595 × 640 × 1876 mm
	TAK, podać
	

	1. 
	Wnętrze komory wykonane z odpornego tworzywa sztucznego – polistyrenu (PS), zapewniającego trwałość i łatwość czyszczenia.
	TAK
	

	1. 
	Obudowa zewnętrzna wykonana ze stali lakierowanej na kolor biały, zapewniająca należytą odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie środków dezynfekujących.
	TAK
	

	1. 
	Drzwi jednoskrzydłowe, przeszklone
	TAK
	

	1. 
	Drzwi z podwójną warstwą szkła termicznego, wyposażone w zawiasy z prawej strony.
	TAK/NIE
Parametr oceniany:
TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
	

	1. 
	Urządzenie fabrycznie wyposażone w zamek drzwi oraz zestaw obejmujący minimum 2 klucze.
	TAK
	

	1. 
	Minimum 6 szt. półek drucianych powlekanych tworzywem
	TAK, podać
	

	1. 
	Nogi chłodziarki o regulowanej wysokości 
	TAK
	

	1. 
	1 szt. Przepustu serwisowego 
	TAK
	

	Warunki pracy i parametry chłodnicze 

	1. 
	Zakres temperatur otoczenia minimum od 10 do 32 stopni Celsjusza 
	TAK, podać
	

	1. 
	Urządzenie musi wykorzystywać ekologiczny czynnik chłodniczy o niskim współczynniku ocieplenia globalnego GWP (np. R600a lub równoważny)
	TAK
	

	1. 
	Urządzenie wyposażone w wymuszony (wentylatorowy) obieg powietrza, zapewniający stabilność temperatury oraz konstrukcję eliminującą zjawisko tzw. „zimnych ścian”.
	TAK
	

	1. 
	Urządzenie wyposażone w automatyczny system odszraniania z ponownym odparowaniem kondensatu
	TAK
	

	1. 
	Zużycie energii nie większe niż 1,5 kWh/24 h 
	TAK
	

	1. 
	Poziom hałasu nie większy niż 34 dB
	TAK
	

	Sterowanie i funkcje bezpieczeństwa

	1. 
	Urządzenie wyposażone w alarmy temperatury (akustyczne i wizualne – przekroczenie górnej i dolnej granicy) oraz alarm otwartych drzwi.
	TAK
	

	1. 
	Historia alarmów umożliwiająca odczyt czasu przekroczenia limitów temperatury
	TAK/NIE
Parametr oceniany:
TAK – 10 pkt
NIE – 10 pkt
	

	1. 
	Wbudowany styk bezpotencjałowy 
	TAK
	

	1. 
	Sterownik wyposażony w funkcję umożliwiającą precyzyjną kalibrację czujników temperatury.	
	TAK
	

	1. 
	Funkcja stałego odczytu oraz pamięci rejestrującej temperaturę maksymalną i minimalną w komorze
	TAK
	

	1. 
	Sterownik posiadający funkcję blokady klawiatury zapobiegającą przypadkowej lub nieautoryzowanej zmianie parametrów pracy.
	TAK
	

	Pozostałe:

	1. 
	Okres gwarancji obejmujący obsługę serwisową w tym naprawę urządzeń w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia min. 24 miesiące

	TAK, podać
Parametr oceniany:
24 miesiące – 0 pkt
36 miesięcy – 10 pkt
48 miesięcy – 20 pkt 

	

	1. 
	Deklaracja zgodności CE 
	TAK
	



