Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 14

(wraz z opisem przedmiotu zamówienia)

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 3 pn. Doposażenie komórek organizacyjnych Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego” składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lodówka na leki Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj producenta……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… … | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 8 tygodni od podpisania umowy.8 tygodni .

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 14

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

|  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej) |
| --- | --- | --- | --- |
| LODÓWKA NA LEKI – 2 SZT. |  |  |  |
|  | Chłodziarka laboratoryjna do przechowywania materiałów wrażliwych temperaturowo, także substancji potencjalnie wybuchowych | TAK |  |
|  | Zakres temperatur roboczych komory: +2 do +15 stopni Celsjusza | TAK |  |
| Pojemność, wymiary, konstrukcja |  |  |  |
|  | Pojemność brutto / netto minimum 346 l brutto, minimum 312 l netto | TAK, podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (szer. × gł. × wys.) Maksimum 595 × 640 × 1876 mm | TAK, podać |  |
|  | Wnętrze komory wykonane z odpornego tworzywa sztucznego – polistyrenu (PS), zapewniającego trwałość i łatwość czyszczenia. | TAK |  |
|  | Obudowa zewnętrzna wykonana ze stali lakierowanej na kolor biały, zapewniająca należytą odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie środków dezynfekujących. | TAK |  |
|  | Drzwi jednoskrzydłowe, przeszklone | TAK |  |
|  | Drzwi z podwójną warstwą szkła termicznego, wyposażone w zawiasy z prawej strony. | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Urządzenie fabrycznie wyposażone w zamek drzwi oraz zestaw obejmujący minimum 2 klucze. | TAK |  |
|  | Minimum 6 szt. półek drucianych powlekanych tworzywem | TAK, podać |  |
|  | Nogi chłodziarki o regulowanej wysokości | TAK |  |
|  | 1 szt. Przepustu serwisowego | TAK |  |
| Warunki pracy i parametry chłodnicze |  |  |  |
|  | Zakres temperatur otoczenia minimum od 10 do 32 stopni Celsjusza | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie musi wykorzystywać ekologiczny czynnik chłodniczy o niskim współczynniku ocieplenia globalnego GWP (np. R600a lub równoważny) | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wymuszony (wentylatorowy) obieg powietrza, zapewniający stabilność temperatury oraz konstrukcję eliminującą zjawisko tzw. „zimnych ścian”. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w automatyczny system odszraniania z ponownym odparowaniem kondensatu | TAK |  |
|  | Zużycie energii nie większe niż 1,5 kWh/24 h | TAK |  |
|  | Poziom hałasu nie większy niż 34 dB | TAK |  |
| Sterowanie i funkcje bezpieczeństwa |  |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w alarmy temperatury (akustyczne i wizualne – przekroczenie górnej i dolnej granicy) oraz alarm otwartych drzwi. | TAK |  |
|  | Historia alarmów umożliwiająca odczyt czasu przekroczenia limitów temperatury | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK – 10 pkt NIE – 10 pkt |  |
|  | Wbudowany styk bezpotencjałowy | TAK |  |
|  | Sterownik wyposażony w funkcję umożliwiającą precyzyjną kalibrację czujników temperatury. | TAK |  |
|  | Funkcja stałego odczytu oraz pamięci rejestrującej temperaturę maksymalną i minimalną w komorze | TAK |  |
|  | Sterownik posiadający funkcję blokady klawiatury zapobiegającą przypadkowej lub nieautoryzowanej zmianie parametrów pracy. | TAK |  |
| Pozostałe: |  |  |  |
|  | Okres gwarancji obejmujący obsługę serwisową w tym naprawę urządzeń w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia min. 24 miesiące | TAK, podać Parametr oceniany: 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 20 pkt |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |