Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 15

(wraz z opisem przedmiotu zamówienia)

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 3 pn. Doposażenie komórek organizacyjnych Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego” składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stacja uzdatniania wody Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj pochodzenia…………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… … | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 8 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: …………………………………….

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 15

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

|  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej) |
| --- | --- | --- | --- |
| STACJA UZDATNIANIA WODY – 1 SZT. |  |  |  |
|  | Stacja uzdatniania wody w zabudowie meblowej – Urządzenie nie powystawowe, nie demonstracyjne, z kompletnym zestawem połączeń, gotowe do pracy i nie wymagające dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Stacja uzdatniania wody na potrzeby Pracowni Endoskopowej wbudowana w mebel wykonany ze stali kwasoodpornej AISI304, zapewniająca wodę uzdatnioną do myjni endoskopowych | TAK |  |
|  | Wbudowane 2 komory mycia o wymiarach 600x550mm i głębokości 200mm wyposażone w korki spustowe | TAK |  |
|  | Wbudowana szafka pod blatem i komorami mycia wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe lub przesuwne. | TAK, podać |  |
|  | System filtracyjny umieszczony za drzwiami pod blatem i komorami mycia. Za drzwiami wbudowana półka na wysokości 100-140mm od podłoża | TAK, podać |  |
|  | Wbudowane nóżki regulacyjne | TAK |  |
|  | Wbudowane 2 pistolety typu Selecta z wodą uzdatnioną oraz zestawem 8 końcówek. Pistolety wysuwane z blatu. | TAK |  |
|  | Wbudowany pistolet typu Selecta z powietrzem oraz zestawem 4 końcówek. Pistolet wysuwane z blatu. | TAK |  |
|  | Wbudowane w blat 2 dozowniki płynu o pojemności min. 300ml | TAK, podać |  |
|  | Wbudowany zmiękczacz wolnostojący z głowicą objętościowo-czasową o pojemności złoża min. 15L, wbudowanym zbiornikiem na sól oraz by-passem | TAK, podać Parametr oceniany: 15-17L - 0 pkt Powyżej 17L – 10 pkt |  |
|  | Maksymalny przepływ wody min. 1,7m3/h | TAK, podać |  |
|  | Pojemność wbudowanego zbiornika na sól min. 75kg | Tak, podać |  |
|  | Zużycie soli na regenerację max. 3kg przy twardości 20dH | TAK, podać |  |
|  | Pojemność jonowymienna złoża min. 75 m3 x °dH | TAK, podać Parametr oceniany; 75-80 m3 x °dH – 0 pkt Powyżej 80 m3 x °dH – 10 pkt |  |
|  | Wymiary zewnętrzne zabudowy 1400x700x950mm (DxGxW) +/- 5% | TAK, podać |  |
|  | Wbudowany system 3-stopniowej filtracji o średnicy 4,5” i długości 20” z wbudowanymi manometrami wskazującymi ciśnienie wody na wejściu i wyjściu. Wkłady: 1 stopień – polipropylenowy 20 mikronów 2 stopień – węgiel aktywny 3 stopień – polipropylenowy 5 mikronów | TAK |  |
|  | System filtracji wyposażony w zawory kulowe na wejściu i wyjściu oraz w odpowietrzniki każdego stopnia | TAK, podać |  |
|  | Zakres temperatury wody min: 4 – 40 °C | TAK, podać |  |
|  | Zakres ciśnienia roboczego min: 1,5 – 8,0 bar | TAK, podać |  |
|  | Wbudowany rozdzielacz wody z manometrem oraz 5 wyjściami ¾ GZ | TAK |  |
| Pozostałe |  |  |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |
|  | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące | TAK, podać Parametr oceniany: 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 20 pkt |  |