Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 2

(wraz z opisem przedmiotu zamówienia)

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 3 pn. Doposażenie komórek organizacyjnych Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego” składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tor wizyjny endoskopowy Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj producenta……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… … | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Tor wizyjny endoskopowy Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj producenta……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… … | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Wideoduodenoskop Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj producenta……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… … | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Wideokolonoskop HD Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj producenta……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… … | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 5. | Wideogastroskop – dla dorosłych Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj producenta……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… … | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6. | Wideogastroskop - dla dzieci (o małej średnicy) Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj producenta……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… … | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Szafa do przechowywania endoskopów Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj producenta……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… … | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Insuflator CO2 Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj producenta……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… … | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 8 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 2

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

|  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej) |
| --- | --- | --- | --- |
| TOR WIZYJNY ENDOSKOPOWY – 1 SZT. |  |  |  |
| Wideoprocesor z wbudowanym źródłem światła |  |  |  |
|  | Zintegrowane, min. 5 ledowe źródło światła | TAK |  |
|  | Główne wyjście wideo 4K (12G-SDI) | TAK |  |
|  | Obrazowanie wąskopasmowe realizowane równolegle przez filtr optyczny i cyfrowy | TAK |  |
|  | Czerwone obrazowanie dichromatyczne w celu uwidaczniania naczyń krwionośnych i lokalizacji miejsc krwawienia | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Obrazowanie z funkcją rozjaśniania ciemnych obszarów z jednoczesnym zachowaniem poprawnego kontrastu | TAK |  |
|  | Brak potrzeby regulacji balansu bieli dla wybranych endoskopów | TAK |  |
|  | Dotykowy panel sterujący | TAK |  |
|  | Pomocnicze wyjścia i wejścia wideo w standardzie min. SDI | TAK |  |
|  | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów | TAK |  |
|  | Regulacja koloru i jasności min.15 stopniowa | TAK |  |
|  | Wyświetlanie danych pacjenta: numer ID, nazwisko, płeć, wiek, data urodzenia | TAK |  |
|  | Format zapisu obrazów: TIFF, JPEG | TAK |  |
|  | Wbudowana pompa insuflacyjna | TAK |  |
|  | Pełna kompatybilność z posiadanymi w pracowni endoskopami serii EXERA III | TAK |  |
|  | Pełna kompatybilność z programem do archiwizacji badań ENDOBASE posiadanym przez Zamawiającego | TAK |  |
| Moduł sztucznej inteligencji w kolonoskopii |  |  |  |
|  | Platforma z zainstalowaną aplikacją do wspomagania wykrywania polipów w kolonoskopii | TAK |  |
|  | Aplikacja zapewniająca prowadzącemu badanie informacje zwrotne w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Brak opóźnień w obrazie endoskopowym | TAK |  |
|  | Wejście: min. 1 SDI (1080p/4k) | TAK |  |
|  | Wyjście: min. 2 SDI (1080p/4k) | TAK |  |
| Monitor medyczny |  |  |  |
|  | Przekątna ekranu – min. 31” | TAK, podać |  |
|  | Wejścia min. 12G-SDI X 2, 3GSDI X 1 | TAK |  |
|  | Wyjścia: min. 12G-SDI X 2, 3GSDI X 1 | TAK |  |
|  | Funkcja wzmocnienia obrazu struktur i koloru | TAK |  |
|  | Funkcje PIP, POP, Clone 4K/HD | TAK |  |
|  | Zasilacz wbudowany w obudowę | TAK |  |
| Insuflator CO2 z wyposażeniem |  |  |  |
|  | Przeznaczony do procedur endoskopowych w gastro i kolonoskopii | TAK |  |
|  | Kompaktowy rozmiar umożliwiający ustawienie na wózku endoskopowym | TAK |  |
|  | Regulowany system podawania gazu | TAK |  |
|  | Minimum dwa stopnie ustawienia czasu podawania gazu | TAK |  |
|  | Wskaźnik słupkowy objętości zużytego gazu oraz aktualnych: przepływu i ciśnienia | TAK |  |
|  | Zawór bezpieczeństwa | TAK |  |
| Endoskopowa pompa podawania wody |  |  |  |
|  | Funkcja płukania przez kanał roboczy lub dodatkowy kanał Water Jet endoskopu | TAK |  |
|  | Możliwość sterowania za pomocą sterownika nożnego jak i sterowanie przyciskiem z głowicy endoskopu | TAK |  |
|  | Regulacja mocy przepływu | TAK |  |
|  | Maksymalny przepływ minimum 880 ml/min. | TAK, podać |  |
|  | Kompatybilność z pojemnikami wielo i jednorazowymi | TAK |  |
| Ssak endoskopowy |  |  |  |
|  | Płynna regulacja mocy ssania | TAK |  |
|  | Nominalna moc ssania min. 90 kPa | TAK, podać |  |
|  | Nominalny swobodny przepływ powietrza min. 40l/min. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość ustawienia min. 3 prędkości zmiany przepływu za pomocą przycisku | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem i przelaniem | TAK |  |
| Wózek endoskopowy z wyposażeniem |  |  |  |
|  | Podstawa jezdna z blokadą 4 kół | TAK |  |
|  | Wieszak na minimum dwa endoskopy | TAK, podać |  |
|  | Możliwość umieszczenia wieszaka z lewej lub prawej strony wózka | TAK |  |
|  | Przegubowe ramię umożliwiające manipulację ramieniem – góra, dół, lewo, prawo. Umożliwiające położenie monitora poza obrysem wózka | TAK |  |
|  | Transformator separujący umożliwiający podłączenie urządzeń | TAK |  |
|  | Minimum 4 półki do ustawienia urządzeń, 2 półki z możliwością regulacji wysokości | TAK, podać |  |
| Pozostałe |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| TOR WIZYJNY ENDOSKOPOWY – 1 SZT. |  |  |  |
| Wideoprocesor z wbudowanym źródłem światła |  |  |  |
|  | Zintegrowane, min. 5 ledowe źródło światła | TAK |  |
|  | Główne wyjście wideo 4K (12G-SDI) | TAK |  |
|  | Obrazowanie wąskopasmowe realizowane równolegle przez filtr optyczny i cyfrowy | TAK |  |
|  | Czerwone obrazowanie dichromatyczne w celu uwidaczniania naczyń krwionośnych i lokalizacji miejsc krwawienia | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Obrazowanie z funkcją rozjaśniania ciemnych obszarów z jednoczesnym zachowaniem poprawnego kontrastu | TAK |  |
|  | Brak potrzeby regulacji balansu bieli dla wybranych endoskopów | TAK |  |
|  | Dotykowy panel sterujący | TAK |  |
|  | Pomocnicze wyjścia i wejścia wideo w standardzie min. SDI | TAK |  |
|  | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów | TAK |  |
|  | Regulacja koloru i jasności min.15 stopniowa | TAK |  |
|  | Wyświetlanie danych pacjenta: numer ID, nazwisko, płeć, wiek, data urodzenia | TAK |  |
|  | Format zapisu obrazów: TIFF, JPEG | TAK |  |
|  | Wbudowana pompa insuflacyjna | TAK |  |
|  | Pełna kompatybilność z posiadanymi w pracowni endoskopami serii EXERA III | TAK |  |
|  | Pełna kompatybilność z programem do archiwizacji badań ENDOBASE posiadanym przez Zamawiającego | TAK |  |
| Monitor medyczny |  |  |  |
|  | Przekątna ekranu – min. 31” | TAK, podać |  |
|  | Wejścia min. 12G-SDI X 2, 3GSDI X 1 | TAK |  |
|  | Wyjścia: min. 12G-SDI X 2, 3GSDI X 1 | TAK |  |
|  | Funkcja wzmocnienia obrazu struktur i koloru | TAK |  |
|  | Funkcje PIP, POP, Clone 4K/HD | TAK |  |
|  | Zasilacz wbudowany w obudowę | TAK |  |
| Insuflator CO2 z wyposażeniem |  |  |  |
|  | Przeznaczony do procedur endoskopowych w gastro i kolonoskopii | TAK |  |
|  | Kompaktowy rozmiar umożliwiający ustawienie na wózku endoskopowym | TAK |  |
|  | Regulowany system podawania gazu | TAK |  |
|  | Minimum dwa stopnie ustawienia czasu podawania gazu | TAK |  |
|  | Wskaźnik słupkowy objętości zużytego gazu oraz aktualnych: przepływu i ciśnienia | TAK |  |
|  | Zawór bezpieczeństwa | TAK |  |
| Endoskopowa pompa podawania wody |  |  |  |
|  | Funkcja płukania przez kanał roboczy lub dodatkowy kanał Water Jet endoskopu | TAK |  |
|  | Możliwość sterowania za pomocą sterownika nożnego jak i sterowanie przyciskiem z głowicy endoskopu | TAK |  |
|  | Regulacja mocy przepływu | TAK |  |
|  | Maksymalny przepływ minimum 880 ml/min. | TAK, podać |  |
|  | Kompatybilność z pojemnikami wielo i jednorazowymi | TAK |  |
| Ssak endoskopowy |  |  |  |
|  | Płynna regulacja mocy ssania | TAK |  |
|  | Nominalna moc ssania min. 90 kPa | TAK, podać |  |
|  | Nominalny swobodny przepływ powietrza min. 40l/min. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość ustawienia min. 3 prędkości zmiany przepływu za pomocą przycisku | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem i przelaniem | TAK |  |
| Wózek endoskopowy z wyposażeniem |  |  |  |
|  | Podstawa jezdna z blokadą 4 kół | TAK |  |
|  | Wieszak na minimum dwa endoskopy | TAK, podać |  |
|  | Możliwość umieszczenia wieszaka z lewej lub prawej strony wózka | TAK |  |
|  | Przegubowe ramię umożliwiające manipulację ramieniem – góra, dół, lewo, prawo. Umożliwiające położenie monitora poza obrysem wózka | TAK |  |
|  | Transformator separujący umożliwiający podłączenie urządzeń | TAK |  |
|  | Minimum 4 półki do ustawienia urządzeń, 2 półki z możliwością regulacji wysokości | TAK, podać |  |
| Pozostałe |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| WIDEODUODENOSKOP – 2 SZT. |  |  |  |
|  | Średnica zewn. końcówki – max. 13,5 mm | TAK, podać |  |
|  | Średnica zewn. sondy - max. 11,3 mm | TAK, podać |  |
|  | Pole Widzenia - min. 100o | TAK, podać |  |
|  | Kierunek widzenia – min. 15o | TAK, podać |  |
|  | Głębia ostrości – min. 5-60 mm | TAK, podać |  |
|  | Zakres odchylenia końcówki min. Góra:120o Dół:90o Lewo:90o Prawo:110o | TAK, podać |  |
|  | Długość robocza sondy min. 1240 mm | TAK, podać |  |
|  | Średnica wewnętrzna kanału biopsyjnego min.4,2 mm | TAK, podać |  |
|  | Mechanizm blokowania prowadnicy poprzez elewator w końcówce sondy | TAK |  |
|  | Możliwość blokowania prowadnicy pod dwoma kątami | TAK |  |
|  | Jednorazowe osłony dystalne zapewniające lepszy dostęp do końcówki sondy w trakcie czyszczenia | TAK/NIE Parametr punktowany: TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Jednostopniowe złącze wodoodporne bez konieczności stosowania dodatkowej nasadki w trakcie czyszczenia | TAK |  |
|  | Pełna kompatybilność z torem wizyjnym serii EXERA III posiadanym przez pracownię | TAK |  |
| Pozostałe |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| WIDEOKOLONOSKOP HD – 3 SZT. |  |  |  |
|  | Średnica sondy endoskopowej maks. 12,8 mm | TAK, podać |  |
|  | Średnica końcówki sondy endoskopowej maks. 13,2 mm | TAK, podać |  |
|  | Kanał roboczy min. 3,7 mm | TAK, podać |  |
|  | Dwustopniowa regulowana głębia ostrości min. : 2-6 mm oraz 5-100 mm. | TAK, podać |  |
|  | Pole widzenia min.170° w trybie normalnego ostrzenia oraz min.160° w trybie zbliżeniowego ostrzenia | TAK, podać |  |
|  | Kompatybilny z funkcją czerwonego obrazowania dichromatycznego | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z magnetycznym systemem pozycjonowania endoskopów | TAK/NIE Parametr punktowany: TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Zginanie końcówki endoskopu min. : Góra: 180°, Dół:180°, Lewo:160°, Prawo:160° | TAK, podać |  |
|  | Długość sondy roboczej min. 1680 mm | TAK, podać |  |
|  | Kanał irygacyjny - Water Jet | TAK |  |
|  | Ergonomiczny uchwyt z min. 5 przyciskami programowalnymi do sterowania funkcjami procesora | TAK |  |
|  | Typ konektora – jednogniazdowy, wodoodporny | TAK |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających w trakcie dekontaminacji | TAK |  |
|  | W pełni kompatybilny z oferowanym torem wizyjnym do endoskopii | TAK |  |
| Pozostałe |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| WIDEOGASTROSKOP – DLA DOROSŁYCH – 2 SZT. |  |  |  |
|  | Średnica sondy endoskopowej maks. 8,9 mm | TAK, podać |  |
|  | Średnica końcówki sondy endoskopowej maks. 8,9 mm | TAK, podać |  |
|  | Kanał roboczy min. 2,8 mm | TAK, podać |  |
|  | Pole widzenia min.140° | TAK, podać |  |
|  | Zginanie końcówki endoskopu min. : Góra: 210°, Dół:90°, Lewo:100°, Prawo:100° | TAK, podać |  |
|  | Długość sondy roboczej maks. 1030 mm | TAK, podać |  |
|  | Kanał irygacyjny - Water Jet | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Ergonomiczny uchwyt z min. 4 przyciskami programowalnymi do sterowania funkcjami procesora | TAK |  |
|  | Typ konektora – jednogniazdowy, wodoodporny. | TAK |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających w trakcie dekontaminacji | TAK |  |
|  | W pełni kompatybilny z oferowanym torem wizyjnym do endoskopii | TAK |  |
| Pozostałe |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| WIDEOGASTROSKOP – DLA DZIECI (O MAŁEJ ŚREDNICY) – 1 SZT. |  |  |  |
|  | Średnica sondy endoskopowej maks. 5,8 mm | TAK, podać |  |
|  | Średnica końcówki sondy endoskopowej maks. 5,4 mm | TAK, podać |  |
|  | Kanał roboczy min. 2,2 mm | TAK, podać |  |
|  | Pole widzenia min.140° | TAK, podać |  |
|  | Zginanie końcówki endoskopu min.: Góra: 210°, Dół:90°, Lewo:100°, Prawo:100° | TAK, podać |  |
|  | Długość sondy roboczej maks. 1100 mm | TAK, podać |  |
|  | Ergonomiczny uchwyt z min. 4 przyciskami programowalnymi do sterowania funkcjami procesora | TAK |  |
|  | Typ konektora – jednogniazdowy, wodoodporny. | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających w trakcie dekontaminacji | TAK |  |
|  | W pełni kompatybilny z oferowanym torem wizyjnym do endoskopii | TAK |  |
| Pozostałe |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| SZAFA DO PRZECHOWYWANIA ENDOSKOPÓW – 1 SZT |  |  |  |
|  | Szafa przeznaczona do przechowywania, suszenia i monitorowania endoskopów giętkich takich jak: gastroskopy, kolonoskopy, duodenoskopy, | TAK |  |
|  | Szafa powinna identyfikować endoskopy i monitorować ich czas przechowywania | TAK |  |
|  | Monitorowane parametry suszenia dotyczące przekroczenia czasu przechowywania i suszenia oraz monitorowanie i kontrola dostępu osób korzystających z szafy. | TAK |  |
|  | Zczytywanie endoskopów za pomocą czipów RFiD umieszczonych na endoskopie | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz przedstawiający status przechowywanych endoskopów | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w elektromagnetyczną blokadę drzwi, która zapobiega otwieraniu drzwi komory przez nieupoważniony personel. | TAK |  |
|  | Szafa posiadająca drzwi frontowe przeszklone | TAK |  |
|  | Wnętrze szafy wykonane z tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Liczba miejsc na endoskopy: min. 12 z możliwością zastosowania modułów połączonych | TAK, podać |  |
|  | Konektory do oferowanych endoskopów | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy umożliwiający sterowanie jednostką podstawową oraz jednostką dodatkową | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Czas suszenia max. 120 minut. | TAK, podać |  |
|  | Maksymalny czas przechowywania min. 7 dni | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie : 230 V. | TAK |  |
|  | Zasilanie sprężonym powietrzem medycznym z sieci szpitalnej. | TAK |  |
|  | Ciśnienie robocze w zakresie 3 – 8 bar. | TAK |  |
|  | Filtr HEPA : min. 250 Pa, Klasa filtra : Min. H13 | TAK |  |
|  | Zasilacz awaryjny UPS dla każdego modułu | TAK |  |
| Pozostałe |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| INSUFLATOR CO2 – 2 SZT |  |  |  |
|  | Przeznaczony do procedur endoskopowych w gastro i kolonoskopii | TAK |  |
|  | Kompaktowy rozmiar umożliwiający ustawienie na wózku endoskopowym | TAK |  |
|  | Regulowany system podawania gazu | TAK |  |
|  | Minimum dwa stopnie ustawienia czasu podawania gazu | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wskaźnik słupkowy objętości zużytego gazu oraz aktualnych: przepływu i ciśnienia | TAK |  |
|  | Zawór bezpieczeństwa | TAK |  |
| Pozostałe |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| Gwarancja |  |  |  |
|  | Okres gwarancji obejmujący obsługę serwisową, w tym naprawę całego objętego przedmiotem zamówienia sprzętu, w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia – min. 24 miesiące | TAK, podać Parametr oceniany: 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 20 pkt |  |