





Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:
………………………..…………
…………………………..………
………………………..…………
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP ………………………….….
KRS ……………………..………
OFERTA – Część nr 2
 (wraz z opisem przedmiotu zamówienia)
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 3 pn. Doposażenie komórek organizacyjnych Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego” składam następującą ofertę:
	L.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto PLN
	
Cena jednostkowa brutto
PLN
	Wartość netto PLN
	VAT
 %
	Wartość brutto
PLN

	
 1.
	Tor wizyjny endoskopowy
Nazwa:…………………………….……
Typ: ……………………………………..
Model: …………………………………
Producent: ……………………………
Kraj producenta………………………
Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… …
	  szt.
	1
	
	
	
	
	

	

2.
	Tor wizyjny endoskopowy
Nazwa:…………………………….……
Typ: ……………………………………..
Model: …………………………………
Producent: ……………………………
Kraj producenta………………………
Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… …
	  szt.
	1
	
	
	
	
	

	3.
	Wideoduodenoskop
Nazwa:…………………………….……
Typ: ……………………………………..
Model: …………………………………
Producent: ……………………………
Kraj producenta………………………
Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… …
	  szt.
	2
	
	
	
	
	

	
4.
	Wideokolonoskop HD
Nazwa:…………………………….……
Typ: ……………………………………..
Model: …………………………………
Producent: ……………………………
Kraj producenta………………………
Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… …
	  szt.
	3
	
	
	
	
	

	
5.
	Wideogastroskop – dla dorosłych
Nazwa:…………………………….……
Typ: ……………………………………..
Model: …………………………………
Producent: ……………………………
Kraj producenta………………………
Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… …
	  szt.
	2
	
	
	
	
	

	
6.
	Wideogastroskop - dla dzieci 
(o małej średnicy)
Nazwa:…………………………….……
Typ: ……………………………………..
Model: …………………………………
Producent: ……………………………
Kraj producenta………………………
Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… …
	  szt.
	1
	
	
	
	
	

	
7.
	Szafa do przechowywania endoskopów
Nazwa:…………………………….……
Typ: ……………………………………..
Model: …………………………………
Producent: ……………………………
Kraj producenta………………………
Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… …		
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	8.
	Insuflator CO2
Nazwa:…………………………….……
Typ: ……………………………………..
Model: …………………………………
Producent: ……………………………
Kraj producenta………………………
Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… …		
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	
	Razem:
	
	        x
	



UWAGA!
Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 8 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..




PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 2
Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych 
	
	Parametr
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana przez Wykonawcę 
(podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej)

	TOR WIZYJNY ENDOSKOPOWY – 1 SZT.

	Wideoprocesor z wbudowanym źródłem światła

	1. 
	Zintegrowane, min. 5 ledowe źródło światła 
	TAK
	

	1. 
	Główne wyjście wideo 4K (12G-SDI)
	TAK
	

	1. 
	Obrazowanie wąskopasmowe realizowane równolegle przez filtr optyczny i cyfrowy
	TAK
	

	1. 
	Czerwone obrazowanie dichromatyczne w celu uwidaczniania naczyń krwionośnych i lokalizacji miejsc krwawienia 
	TAK/NIE
Parametr oceniany:
TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
	

	1. 
	Obrazowanie z funkcją rozjaśniania ciemnych obszarów z jednoczesnym zachowaniem poprawnego kontrastu
	TAK
	

	1. 
	Brak potrzeby regulacji balansu bieli dla wybranych endoskopów 
	TAK
	

	1. 
	Dotykowy panel sterujący 
	TAK
	

	1. 
	Pomocnicze wyjścia i wejścia wideo w standardzie min. SDI
	TAK
	

	1. 
	System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów
	TAK
	

	1. 
	Regulacja koloru i jasności min.15 stopniowa
	TAK
	

	1. 
	Wyświetlanie danych pacjenta: numer ID, nazwisko, płeć, wiek, data urodzenia
	TAK
	

	1. 
	Format zapisu obrazów: TIFF, JPEG
	TAK
	

	1. 
	Wbudowana pompa insuflacyjna

	TAK
	

	1. 
	Pełna kompatybilność z posiadanymi w pracowni endoskopami serii EXERA III

	TAK
	

	1. 
	Pełna kompatybilność z programem do archiwizacji badań ENDOBASE posiadanym przez Zamawiającego
	TAK
	

	Moduł sztucznej inteligencji w kolonoskopii

	1. 
	Platforma z zainstalowaną aplikacją do wspomagania wykrywania polipów w kolonoskopii

	TAK
	

	1. 
	Aplikacja zapewniająca prowadzącemu badanie informacje zwrotne w czasie rzeczywistym 

	TAK
	

	1. 
	Brak opóźnień w obrazie endoskopowym

	TAK
	

	1. 
	Wejście: min. 1 SDI (1080p/4k)

	TAK
	

	1. 
	Wyjście: min. 2 SDI (1080p/4k)

	TAK
	

	Monitor medyczny

	1. 
	Przekątna ekranu – min. 31” 

	TAK, podać
	

	1. 
	Wejścia min. 12G-SDI X 2, 3GSDI X 1

	TAK
	

	1. 
	Wyjścia: min. 12G-SDI X 2, 3GSDI X 1
	TAK
	

	1. 
	Funkcja wzmocnienia obrazu struktur i koloru
	TAK
	

	1. 
	Funkcje PIP, POP, Clone 4K/HD
	TAK
	

	1. 
	Zasilacz wbudowany w obudowę
	TAK
	

	Insuflator CO2 z wyposażeniem

	1. 
	Przeznaczony do procedur endoskopowych w gastro i kolonoskopii

	TAK
	

	1. 
	Kompaktowy rozmiar umożliwiający ustawienie na wózku endoskopowym
	TAK
	

	1. 
	Regulowany system podawania gazu
	TAK
	

	1. 
	Minimum dwa stopnie ustawienia czasu podawania gazu
	TAK
	

	1. 
	Wskaźnik słupkowy objętości zużytego gazu oraz aktualnych: przepływu i ciśnienia
	TAK
	

	1. 
	Zawór bezpieczeństwa
	TAK
	

	Endoskopowa pompa podawania wody

	1. 
	Funkcja płukania przez kanał roboczy lub dodatkowy kanał Water Jet endoskopu

	TAK
	

	1. 
	Możliwość sterowania za pomocą sterownika nożnego jak i sterowanie przyciskiem z głowicy endoskopu
	TAK
	

	1. 
	Regulacja mocy przepływu 
	TAK
	

	1. 
	Maksymalny przepływ minimum 880 ml/min.
	TAK, podać
	

	1. 
	Kompatybilność z pojemnikami wielo i jednorazowymi
	TAK
	

	Ssak endoskopowy

	1. 
	Płynna regulacja mocy ssania

	TAK
	

	1. 
	Nominalna moc ssania min. 90 kPa  
	TAK, podać
	

	1. 
	Nominalny swobodny przepływ powietrza min. 40l/min.
	TAK, podać
	

	1. 
	Możliwość ustawienia min. 3 prędkości zmiany przepływu za pomocą przycisku
	TAK
	

	1. 
	Zabezpieczenie przed przegrzaniem i przelaniem
	TAK
	

	Wózek endoskopowy z wyposażeniem

	1. 
	Podstawa jezdna z blokadą 4 kół

	TAK
	

	1. 
	Wieszak na minimum dwa endoskopy
	TAK, podać
	

	1. 
	Możliwość umieszczenia wieszaka z lewej lub prawej strony wózka
	TAK
	

	1. 
	Przegubowe ramię umożliwiające manipulację ramieniem – góra, dół, lewo, prawo. Umożliwiające położenie monitora poza obrysem wózka  
	TAK
	

	1. 
	Transformator separujący umożliwiający podłączenie urządzeń
	TAK
	

	1. 
	Minimum 4 półki do ustawienia urządzeń, 2 półki z możliwością regulacji wysokości
	TAK, podać
	

	Pozostałe

	1. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)
	TAK
	

	TOR WIZYJNY ENDOSKOPOWY – 1 SZT.

	Wideoprocesor z wbudowanym źródłem światła

	1. 
	Zintegrowane, min. 5 ledowe źródło światła 
	TAK
	

	1. 
	Główne wyjście wideo 4K (12G-SDI)
	TAK
	

	1. 
	Obrazowanie wąskopasmowe realizowane równolegle przez filtr optyczny i cyfrowy
	TAK
	

	1. 
	Czerwone obrazowanie dichromatyczne w celu uwidaczniania naczyń krwionośnych i lokalizacji miejsc krwawienia 
	TAK/NIE
Parametr oceniany:
TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
	

	1. 
	Obrazowanie z funkcją rozjaśniania ciemnych obszarów z jednoczesnym zachowaniem poprawnego kontrastu
	TAK
	

	1. 
	Brak potrzeby regulacji balansu bieli dla wybranych endoskopów 
	TAK
	

	1. 
	Dotykowy panel sterujący 
	TAK
	

	1. 
	Pomocnicze wyjścia i wejścia wideo w standardzie min. SDI
	TAK
	

	1. 
	System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów
	TAK
	

	1. 
	Regulacja koloru i jasności min.15 stopniowa
	TAK
	

	1. 
	Wyświetlanie danych pacjenta: numer ID, nazwisko, płeć, wiek, data urodzenia
	TAK
	

	1. 
	Format zapisu obrazów: TIFF, JPEG
	TAK
	

	1. 
	Wbudowana pompa insuflacyjna

	TAK
	

	1. 
	Pełna kompatybilność z posiadanymi w pracowni endoskopami serii EXERA III

	TAK
	

	1. 
	Pełna kompatybilność z programem do archiwizacji badań ENDOBASE posiadanym przez Zamawiającego
	TAK
	

	Monitor medyczny 

	1. 
	Przekątna ekranu – min. 31” 

	TAK, podać
	

	1. 
	Wejścia min. 12G-SDI X 2, 3GSDI X 1

	TAK
	

	1. 
	Wyjścia: min. 12G-SDI X 2, 3GSDI X 1
	TAK
	

	1. 
	Funkcja wzmocnienia obrazu struktur i koloru
	TAK
	

	1. 
	Funkcje PIP, POP, Clone 4K/HD
	TAK
	

	1. 
	Zasilacz wbudowany w obudowę
	TAK
	

	Insuflator CO2 z wyposażeniem

	1. 
	Przeznaczony do procedur endoskopowych w gastro i kolonoskopii

	TAK
	

	1. 
	Kompaktowy rozmiar umożliwiający ustawienie na wózku endoskopowym
	TAK
	

	1. 
	Regulowany system podawania gazu
	TAK
	

	1. 
	Minimum dwa stopnie ustawienia czasu podawania gazu
	TAK
	

	1. 
	Wskaźnik słupkowy objętości zużytego gazu oraz aktualnych: przepływu i ciśnienia
	TAK
	

	1. 
	Zawór bezpieczeństwa
	TAK
	

	Endoskopowa pompa podawania wody

	1. 
	Funkcja płukania przez kanał roboczy lub dodatkowy kanał Water Jet endoskopu

	TAK
	

	1. 
	Możliwość sterowania za pomocą sterownika nożnego jak i sterowanie przyciskiem z głowicy endoskopu
	TAK
	

	1. 
	Regulacja mocy przepływu 
	TAK
	

	1. 
	Maksymalny przepływ minimum 880 ml/min.
	TAK, podać
	

	1. 
	Kompatybilność z pojemnikami wielo i jednorazowymi
	TAK
	

	Ssak endoskopowy 

	1. 
	Płynna regulacja mocy ssania

	TAK
	

	1. 
	Nominalna moc ssania min. 90 kPa  
	TAK, podać
	

	1. 
	Nominalny swobodny przepływ powietrza min. 40l/min.
	TAK, podać
	

	1. 
	Możliwość ustawienia min. 3 prędkości zmiany przepływu za pomocą przycisku
	TAK
	

	1. 
	Zabezpieczenie przed przegrzaniem i przelaniem
	TAK
	

	Wózek endoskopowy z wyposażeniem 

	1. 
	Podstawa jezdna z blokadą 4 kół

	TAK
	

	1. 
	Wieszak na minimum dwa endoskopy
	TAK, podać
	

	1. 
	Możliwość umieszczenia wieszaka z lewej lub prawej strony wózka
	TAK
	

	1. 
	Przegubowe ramię umożliwiające manipulację ramieniem – góra, dół, lewo, prawo. Umożliwiające położenie monitora poza obrysem wózka  
	TAK
	

	1. 
	Transformator separujący umożliwiający podłączenie urządzeń
	TAK
	

	1. 
	Minimum 4 półki do ustawienia urządzeń, 2 półki z możliwością regulacji wysokości
	TAK, podać
	

	Pozostałe

	1. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)
	TAK
	

	WIDEODUODENOSKOP – 2 SZT.

	1. 
	Średnica zewn. końcówki – max. 13,5 mm
	TAK, podać
	

	1. 
	Średnica zewn. sondy  - max. 11,3 mm
	TAK, podać
	

	1. 
	Pole Widzenia -  min. 100o
	TAK, podać
	

	1. 
	Kierunek widzenia – min. 15o
	TAK, podać
	

	1. 
	Głębia ostrości – min. 5-60 mm
	TAK, podać
	

	1. 
	Zakres odchylenia końcówki min. Góra:120o  Dół:90o  Lewo:90o  Prawo:110o
	TAK, podać
	

	1. 
	Długość robocza sondy min. 1240 mm
	TAK, podać
	

	1. 
	Średnica wewnętrzna  kanału biopsyjnego  min.4,2 mm
	TAK, podać
	

	1. 
	Mechanizm blokowania prowadnicy poprzez elewator w końcówce sondy
	TAK
	

	1. 
	Możliwość blokowania prowadnicy pod dwoma kątami
	TAK
	

	1. 
	Jednorazowe osłony dystalne zapewniające lepszy dostęp do końcówki sondy w trakcie czyszczenia 
	TAK/NIE
Parametr punktowany:
TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
	

	1. 
	Jednostopniowe złącze wodoodporne bez konieczności stosowania dodatkowej nasadki w trakcie czyszczenia
	TAK
	

	1. 
	Pełna kompatybilność z torem wizyjnym serii EXERA III posiadanym przez pracownię
	TAK
	

	Pozostałe

	1. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)
	TAK
	

	WIDEOKOLONOSKOP HD – 3 SZT.

	1. 
	Średnica sondy endoskopowej maks. 12,8 mm
	TAK, podać
	

	1. 
	Średnica końcówki sondy endoskopowej maks. 13,2 mm
	TAK, podać
	

	1. 
	Kanał roboczy min. 3,7 mm
	TAK, podać
	

	1. 
	Dwustopniowa regulowana głębia ostrości min. : 
2-6 mm oraz 5-100 mm.
	TAK, podać
	

	1. 
	Pole widzenia min.170° w trybie normalnego ostrzenia oraz min.160° w trybie zbliżeniowego ostrzenia
	TAK, podać
	

	1. 
	Kompatybilny z funkcją czerwonego obrazowania dichromatycznego
	TAK
	

	1. 
	Możliwość współpracy z magnetycznym systemem pozycjonowania endoskopów 

	TAK/NIE
Parametr punktowany:
TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
	

	1. 
	Zginanie końcówki endoskopu min. : Góra: 180°, Dół:180°, Lewo:160°, Prawo:160°
	TAK, podać
	

	1. 
	Długość sondy roboczej min. 1680 mm
	TAK, podać
	

	1. 
	Kanał irygacyjny - Water Jet
	TAK
	

	1. 
	Ergonomiczny uchwyt z min. 5 przyciskami programowalnymi do sterowania funkcjami procesora
	TAK
	

	1. 
	Typ konektora – jednogniazdowy, wodoodporny
	TAK
	

	1. 
	Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających w trakcie dekontaminacji
	
TAK
	

	1. 
	W pełni kompatybilny z oferowanym torem wizyjnym do endoskopii
	TAK
	

	Pozostałe

	1. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)
	TAK
	

	WIDEOGASTROSKOP – DLA DOROSŁYCH – 2 SZT. 

	1. 
	Średnica sondy endoskopowej maks. 8,9 mm
	TAK, podać
	

	1. 
	Średnica końcówki sondy endoskopowej maks. 8,9 mm
	TAK, podać
	

	1. 
	Kanał roboczy min. 2,8 mm
	TAK, podać
	

	1. 
	Pole widzenia min.140°
	TAK, podać
	

	1. 
	Zginanie końcówki endoskopu min. : Góra: 210°, Dół:90°, Lewo:100°, Prawo:100°
	TAK, podać
	

	1. 
	Długość sondy roboczej maks. 1030 mm
	TAK, podać
	

	1. 
	Kanał irygacyjny - Water Jet
	TAK/NIE
Parametr oceniany:
TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
	

	1. 
	Ergonomiczny uchwyt z min. 4 przyciskami programowalnymi do sterowania funkcjami procesora
	TAK
	

	1. 
	Typ konektora – jednogniazdowy, wodoodporny.
	TAK
	

	1. 
	Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających w trakcie dekontaminacji
	TAK
	

	1. 
	W pełni kompatybilny z oferowanym torem wizyjnym do endoskopii
	TAK
	

	Pozostałe

	1. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)
	TAK
	

	WIDEOGASTROSKOP – DLA DZIECI (O MAŁEJ ŚREDNICY) – 1 SZT.

	1. 
	Średnica sondy endoskopowej maks. 5,8 mm
	TAK, podać
	

	1. 
	Średnica końcówki sondy endoskopowej maks. 5,4 mm
	TAK, podać
	

	1. 
	Kanał roboczy min. 2,2 mm
	TAK, podać
	

	1. 
	Pole widzenia min.140°
	TAK, podać
	

	1. 
	Zginanie końcówki endoskopu min.: Góra: 210°, Dół:90°, Lewo:100°, Prawo:100°
	TAK, podać
	

	1. 
	Długość sondy roboczej maks. 1100 mm
	TAK, podać
	

	1. 
	Ergonomiczny uchwyt z min. 4 przyciskami programowalnymi do sterowania funkcjami procesora
	TAK
	

	1. 
	Typ konektora – jednogniazdowy, wodoodporny. 
	TAK/NIE
Parametr oceniany:
TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
	

	1. 
	Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających w trakcie dekontaminacji
	TAK 
	

	1. 
	W pełni kompatybilny z oferowanym torem wizyjnym do endoskopii
	TAK
	

	Pozostałe

	1. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)
	TAK
	

	SZAFA DO PRZECHOWYWANIA ENDOSKOPÓW – 1 SZT

	1. 
	Szafa przeznaczona do przechowywania, suszenia i monitorowania endoskopów giętkich takich jak: gastroskopy, kolonoskopy, duodenoskopy, 
	TAK
	

	1. 
	Szafa powinna identyfikować endoskopy i monitorować ich czas przechowywania
	TAK
	

	1. 
	Monitorowane parametry suszenia dotyczące przekroczenia czasu przechowywania i suszenia oraz monitorowanie i kontrola dostępu osób korzystających z szafy.
	TAK
	

	1. 
	Zczytywanie endoskopów za pomocą czipów RFiD umieszczonych na endoskopie 

	TAK/NIE
Parametr oceniany:
TAK – 4 pkt
NIE – 0 pkt
	

	1. 
	Kolorowy wyświetlacz przedstawiający status przechowywanych endoskopów 
	TAK
	

	1. 
	Urządzenie wyposażone w elektromagnetyczną blokadę drzwi, która zapobiega otwieraniu drzwi komory przez nieupoważniony personel.
	TAK
	

	1. 
	Szafa posiadająca drzwi frontowe przeszklone
	TAK
	

	1. 
	Wnętrze szafy wykonane z tworzywa sztucznego
	TAK
	

	1. 
	Liczba miejsc na endoskopy: min. 12  z możliwością zastosowania modułów połączonych 
	TAK, podać
	

	1. 
	Konektory do oferowanych endoskopów
	TAK
	

	1. 
	Ekran dotykowy umożliwiający sterowanie jednostką podstawową oraz jednostką dodatkową 
	TAK/NIE
Parametr oceniany:
TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
	

	1. 
	Czas suszenia max. 120 minut.
	TAK, podać
	

	1. 
	Maksymalny czas przechowywania min. 7 dni
	TAK, podać
	

	1. 
	Zasilanie : 230 V.
	TAK
	

	1. 
	Zasilanie sprężonym powietrzem medycznym z sieci szpitalnej.
	TAK
	

	1. 
	Ciśnienie robocze w zakresie 3 – 8 bar.
	TAK
	

	1. 
	Filtr HEPA : min. 250 Pa, Klasa filtra : Min. H13
	TAK
	

	1. 
	Zasilacz awaryjny UPS dla każdego modułu
	TAK
	

	Pozostałe 

	1. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)
	TAK
	

	INSUFLATOR CO2 – 2 SZT

	1. 
	Przeznaczony do procedur endoskopowych w gastro i kolonoskopii

	TAK
	

	1. 
	Kompaktowy rozmiar umożliwiający ustawienie na wózku endoskopowym
	TAK
	

	1. 
	Regulowany system podawania gazu
	TAK
	

	1. 
	Minimum dwa stopnie ustawienia czasu podawania gazu
	TAK/NIE
Parametr oceniany:
TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
	

	1. 
	Wskaźnik słupkowy objętości zużytego gazu oraz aktualnych: przepływu i ciśnienia
	TAK
	

	1. 
	Zawór bezpieczeństwa
	TAK
	

	Pozostałe

	1. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)
	TAK
	

	Gwarancja 

	1. 
	Okres gwarancji obejmujący obsługę serwisową, w tym naprawę całego objętego przedmiotem zamówienia sprzętu, w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia – min. 24 miesiące
	[bookmark: _GoBack]TAK, podać
Parametr oceniany:
24 miesiące – 0 pkt
36 miesięcy – 10 pkt
48 miesięcy – 20 pkt

	



 



