Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 3

(wraz z opisem przedmiotu zamówienia)

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 3 pn. Doposażenie komórek organizacyjnych Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego” składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diatermia Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj producenta……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) …………………………………… | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 8 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 3

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

|  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej) |
| --- | --- | --- | --- |
| DIATERMIA – 2 SZT. |  |  |  |
|  | Diatermia mono i bipolarna z funkcją zamykania dużych naczyń | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy do komunikacji z użytkownikiem o przekątnej min 10 cali, oprogramowanie w języku polskim. | TAK Parametr oceniany: 10 cali – 0 pkt powyżej 10 cali – 5 pkt |  |
|  | Możliwość diagnozowania oraz wgrywania dostępnego oprogramowania przez sieć WiFi. | Tak |  |
|  | Możliwość zapamiętania minimum 100 programów i zapisania ich pod nazwą użytkownika lub procedury | TAK Parametr oceniany: 100 programów – 0 pkt powyżej 100 programów – 5 pkt |  |
|  | Możliwość zmiany programu przez operatora w czasie zabiegu z uchwytu monopolarnego za pomocą kombinacji przycisków cięcie/koagulacja oraz wyłącznika nożnego posiadającego przycisk zmiany programów oraz z ekranu diatermii. Możliwość zmiany min 6 wcześniej zaprogramowanych nastaw za pomocą standardowego (dwuprzyciskowego) uchwytu monopolarnego oraz wyłącznika nożnego i z ekranu urządzenia. | TAK |  |
|  | Sterowanie urządzenia za pomocą efektów tkankowych. Urządzenie powinno dozować moc i inne parametry prądu w całkowicie automatyczny sposób tak aby był zachowany nastawiony efekt tkankowy. Nie dopuszcza się możliwości regulacji aparatu przez nastawianie mocy wyjściowej. | TAK |  |
|  | Funkcja zamykania dużych naczyń z automatycznym startem po prawidłowej aplikacji instrumentu z regulowanym czasem zwłoki oraz automatycznym wyłączeniem po osiągnięciu zamknięcia naczyń. Warunkiem koniecznym jest możliwość aktywacji narzędzi do zamykania dużych naczyń w tzw. Autostarcie oraz z wyłącznik nożnego i rękojeści jeśli posiadają do tego celu odpowiednie przyciski. | TAK |  |
|  | Możliwość używania jednocześnie 2 instrumentów monopolarnych | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Moc cięcia monopolarnego min 400W z możliwością nastawienia min 10 efektów tkankowych. | TAK, podać |  |
|  | Moc koagulacji monopolarnej min 240 W z możliwością nastawienia min 10 efektów tkankowych. | TAK, podać |  |
|  | Cięcie bipolarne z mocą min 400W z możliwością nastawienia min 10 efektów tkankowych. | TAK, podać |  |
|  | Moc koagulacji bipolarnej min 200 W z możliwością nastawienia min 10 efektów tkankowych. | TAK, podać |  |
|  | Program zamykania dużych naczyń z mocą min 350W | TAK, podać |  |
|  | Możliwość współpracy z resektoskopami bipolarnymi, aparat musi posiadać dedykowane prądy do cięcia i koagulacji z automatycznym rozpoznawaniem resektoskopu i nastawianiem dla niego optymalnych parametrów pracy. | TAK |  |
|  | Minimum 5 rodzajów cięcia monopolarnego, min 5 rodzajów koagulacji monopolarnej, min 2 rodzaje cięcia bipolarnego i min 2 rodzajów koagulacji bipolarnej, każdy z tych prądów powinien posiadać możliwość nastawienia min 10 elektów tkankowych. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wymiany gniazd przyłączeniowych na gniazda o innych standardach wtyków przez użytkownika na sali operacyjnej bez konieczności działań serwisowych. | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Minimum 3 gniazda umożliwiające podłączanie instrumentów mono i bipolarnych oraz 1 gniazdo elektrody neutralnej. | TAK |  |
|  | Przystawka argonowa obsługiwana z ekranu diatermii | TAK |  |
|  | Endoskopowa pompa płucząca do przepłukiwania pola zabiegowego | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z odsysaczem dymów operacyjnych obsługiwanym z ekranu diatermii. | TAK |  |
|  | Wyłącznik nożny dwuprzyciskowy z funkcją przełączania programów – 1 szt. | TAK |  |
| Wyposażenie |  |  |  |
|  | Kabel do elektrod biernych jednorazowych – 1 szt. | TAK |  |
|  | Elektrody neutralne , jednorazowe, dzielone z pierścieniem ekwipotencjalnym, powierzchnia kontaktowa 80 – 85 cm2 , - 50 szt. | TAK |  |
|  | Sonda do koagulacji argonowej dł 220 – 230 cm, średnica 2,3 mm, z firtrem gazu. Z wypływem czołowym – 20 szt | TAK |  |
|  | Kabel do podłączania instrumentów endoskopowych z wtykiem 3 mm – 1 szt | TAK |  |
| Pozostałe |  |  |  |
|  | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące | TAK, podać Parametr oceniany: 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 20 pkt |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |