Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 4

(wraz z opisem przedmiotu zamówienia)

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 3 pn. Doposażenie komórek organizacyjnych Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego” składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wideolaryngoskop z torem wizyjnym Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj producenta……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) …………………………………… | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 8 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 4

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

|  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wideolaryngoskop z torem wizyjnym – 1 szt. |  |  |  |
|  | Wideolaryngoskop o budowie modułowej składający się z: - rękojeści, - odłączanego monitora min. 3,5’’ montowanego do rękojeści oraz łyżek intubacyjnych w postaci nakładek w 4 różnych rozmiarach dla pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych, dorosłych i otyłych dorosłych | TAK |  |
|  | Kolorowy monitor TFT o przekątnej min. 3,5” oraz rozdzielczości min. 640x480 | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy, proste menu w języku polskim z możliwością przeglądania zapisanych zdjęć i filmów | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu monitora w dwóch płaszczyznach: - góra/dół – min. 130° - prawo/lewo – min. 270° | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rejestracji i odtwarzania zdjęć i filmów | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do zewnętrznego monitora (złącze HDMI) oraz do komputera (złącze USB-C) w celu archiwizacji zapisanych zdjęć i filmów. | TAK |  |
|  | Wskaźnik naładowania akumulatora (graficzny lub liczbowy) | TAK |  |
|  | Pamięć wewnętrzna min 4GB | TAK, podać Parametr oceniany: 4-7GB – 0 pkt >7GB – 5 pkt |  |
|  | Kamera CMOS | TAK |  |
|  | Podgrzewana optyka zapobiegająca parowaniu kamery | TAK |  |
|  | Kąt pola widzenia kamery: min. 58° | TAK, podać |  |
|  | Zakres roboczy: min. 20 – 100 mm | TAK, podać |  |
|  | Źródła światła : LED, min. 1000 luxów, 5000K | TAK, podać Parametr oceniany: >1000 lx – 0 pkt ≥ 1500 lx – 5pkt. |  |
|  | Zasilanie akumulatorem litowym o czasie działania nie krótszym niż 3,5h | TAK, podać Parametr oceniany: 3,5h – 0 pkt. >3,5h - 5 pkt. |  |
|  | Możliwość ładowania akumulatora, zasilacz sieciowy w zestawie | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z łyżkami jednorazowego użytku i wielorazowego użytku | TAK |  |
|  | Regulowany trzpień rękojeści w zależności od użytej łyżki | TAK |  |
|  | Łyżki jednorazowego użytku o specjalnym kształcie ułatwiającym intubację trudnych dróg oddechowych, dostępne w min. 4 rozmiarach, w tym dla pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych, osób dorosłych i dorosłych otyłych, wykonane w poliwęglanu | TAK, podać Parametr oceniany: 4 rozmiary – 0 pkt. >4 rozmiary -5 pkt. |  |
| Dodatkowe akcesoria |  |  |  |
| Prowadnica |  |  |  |
|  | Prowadnica wielorazowego użytku o specjalnym kształcie ułatwiającym intubację trudnych dróg oddechowych, do sterylizacji w autoklawie - 1 szt. | TAK |  |
| Pozostałe |  |  |  |
|  | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące | TAK, podać Parametr oceniany: 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 20 pkt |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |