


Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:
………………………..…………
…………………………..………
………………………..…………
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP ………………………….….
KRS ……………………..………
OFERTA – Część nr 5
 (wraz z opisem przedmiotu zamówienia)
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 3 pn. Doposażenie komórek organizacyjnych Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego” składam następującą ofertę:
	L.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto PLN
	
Cena jednostkowa brutto
PLN
	Wartość netto PLN
	VAT
 %
	Wartość brutto
PLN

	
 1.
	Kolumna anestezjologiczna
Nazwa:…………………………….……
Typ: ……………………………………..
Model: …………………………………
Producent: ……………………………
[bookmark: _GoBack]Kraj producenta………………………
Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… …
	  szt.
	1
	
	
	
	
	

	
	Razem:
	
	        x
	



UWAGA!
Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 8 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 5
Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych 
	
	Parametr
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana przez Wykonawcę 
(podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej)

	KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA– 1 SZT.

	1. 
	Sufitowa jednostka zasilająca umożliwiająca ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej
	TAK
	

	1. 
	Jednostka pokryta powłoką antybakteryjną potwierdzoną wynikiem badań z niezależnego podmiotu
	TAK/NIE
Parametr oceniany:
TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
	

	1. 
	Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości – bez widocznych śrub, nitów, itp.
	TAK
	

	1. 
	System składający się z zawieszonej pod sufitem płyty montażowej i podwieszonego ramienia podwójnego z kolumną.
	TAK
	

	1. 
	Jedno ramie dwuczęściowym o całkowitym zasięgu poziomym w osiach łożysk: 1500 mm (+/- 100 mm).
	TAK
	

	1. 
	Pierwsza część ramienia (od osi przegubu stropowego do osi przegubu pośredniego): min 750 mm
	TAK, podać
	

	1. 
	Druga część ramienia (od osi przegubu pośredniego do osi obrotu głowicy): min 750 mm
	TAK, podać
	

	1. 
	Kształt ramion prostokątny z zaokrąglonymi ściankami bocznymi
	TAK
	

	1. 
	Rotacja ramion w poziomie ≥335 stopni
	TAK, podać
Parametr oceniany:
Zakres 335-339 – 0 pkt.
Zakres ≥340 – 5 pkt.
	

	1. 
	Obudowa sufitowa w kształcie kwadratu z uszczelką silikonową od strony sufitu podwieszanego.
	TAK
	

	1. 
	Podwójny system hamulców w przegubach kolumn (przegubu stropowego, przegubu pośredniego) podstawowe – cierne, dodatkowe – pneumatyczne. Hamulce cierne zapewniające stabilne utrzymanie kolumny w pozycji w przypadku awarii układu hamulcowych
	TAK
	

	1. 
	Przeguby oznaczone kolorem i symbolem odpowiadającym oznaczeniu na przyciskach do zwalniania hamulców
	TAK/NIE
Parametr oceniany:
TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
	

	1. 
	Oświetlenie do zabiegów endoskopowych wbudowane w górną powierzchnię ramienia.
	TAK
	

	1. 
	Regulacja obrotu kolumny z możliwością nastawy ogranicznika
	TAK
	

	1. 
	Wymiary konsoli i charakterystyka:
kolumna o wysokości min. 800 mm, szerokości min. 380 mm i głębokości maks. 200 mm
	TAK
	

	1. 
	Nośność netto kolumny (rozumiana jako waga zewnętrznej aparatury medycznej jaką można posadowić na głowicy): min 200 kg
	TAK
	

	1. 
	Wytrzymałość i nośność – kolumna, półki i przeguby ramion testowana na wytrzymałość obciążeniową zgodnie z normą IEC 60601-1
	TAK
	

	1. 
	Prowadnice nośne pod montaż półek lub innych akcesoriów wbudowane w ścianę głowicy (niewystające).
	TAK
	

	1. 
	Gniazda gazowe standard AGA na tylnej lub bocznej ścianie głowicy minimum:
•         2 x próżnia, 
•         2 x sprężone powietrze
•         2 x O2
•         1 x N2O
•         1 x AGSS
Gniazda elektryczne i teletechniczne na bocznych ścianach głowicy minimum:
•          2 x RJ45 kat. 6,
•          6 x gniazdo elektryczne 230V,
•          4 x bolec wyrównania potencjałów,

Gniazda elektryczne z klapkami zapewniające min. IP44 dla uzyskania odpowiedniej ergonomii montowane pod kątem 45̊.
	TAK, podać
	

	1. 
	Dodatkowo 2 gniazda RJ45 kat.6, 4 gniazda elektryczne, miejsce przygotowane do zamontowania gniazda zainstalowane wewnątrz głowicy z dostępem z tyłu za zamykanymi drzwiczkami na całej wysokości głowicy z możliwością przełożenia przewodów do urządzeń znajdujących się na półkach poprzez uszczelnioną szczelinę na przedniej ścianie konsoli.
	TAK
	

	1. 
	Wyposażenie kolumny: 
• Uchwyt do pozycjonowania kolumny montowany na bocznej ścianie głowicy w ustawieniu najbardziej ergonomicznym, uchwyt do pozycjonowania kolumny wyposażony w przycisk sterujący hamulcami oraz oświetleniem endoskopowym
• 1x półka montowana do szyny nośnej wyposażona w boczne szyny akcesoryjne do zawieszenia sprzętu dodatkowego 550 mm x 450 mm (+/- 30mm) o ładowności min. 60 kg
• 1x półka montowana do szyny nośnej wyposażona w boczne szyny akcesoryjne do zawieszenia sprzętu dodatkowego 550 mm x 450 mm (+/- 30mm) o ładowności min. 60 kg wyposażona w szufladę
• Wysięgnik jednoramienny, dwuczęściowy do mocowania drążka infuzyjnego, pierwszy drążek na przegubie ramienia, drugi drążek na końcu ramienia z 4 hakami co 90˚
• Zamykane schowki na nadmiar przewodów montowane przy każdej z półek
• Uchwyt w postaci haka do nawinięcia nadmiaru przewodów gazowych
	TAK
	

	1. 
	Mocowanie drążka na kroplówki umożliwiające regulację jego wysokości za pomocą jednej ręki.
	TAK/NIE
Parametr oceniany:
TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
	

	1. 
	Kolumna łatwa w utrzymaniu czystości - gładkie powierzchnie, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów oraz wystających łbów śrub, nitów. Głowica zbudowana z jednolitych pionowych paneli bez poziomych szczelin i szpar.
	TAK
	

	Pozostałe:

	1. 
	Okres gwarancji obejmujący obsługę serwisową w tym naprawę urządzeń w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia min. 24 miesiące

	TAK, podać
Parametr oceniany:
24 miesiące – 0 pkt
36 miesięcy – 10 pkt
48 miesięcy – 20 pkt 

	

	1. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)
	TAK
	

	1. 
	Deklaracja zgodności CE 
	TAK
	






