Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 6

(wraz z opisem przedmiotu zamówienia)

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 3 pn. Doposażenie komórek organizacyjnych Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego” składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do znieczulenia Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj producenta……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… … | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 8 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 6

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

|  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej) |
| --- | --- | --- | --- |
| APARAT DO ZNIECZULENIA– 2 SZT. |  |  |  |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Aparat do znieczulania ogólnego dzieci i dorosłych | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 V 50 Hz | TAK |  |
|  | Wbudowany blat do pisania | TAK |  |
|  | Zintegrowane z aparatem oświetlenie przestrzeni roboczej typu LED | TAK |  |
|  | Min. 3 szuflady na drobne akcesoria | TAK |  |
|  | Mobilny aparat, cztery koła jezdne, w tym minimum dwa koła blokowane centralnie | TAK |  |
|  | Min. 4 dodatkowe gniazda elektryczne 230V umożliwiające podłączenie dodatkowych urządzeń, gniazda z bezpiecznikami automatycznymi | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej | TAK |  |
|  | Fabryczny uchwyt 10 l butli rezerwowych tlenowej i podtlenku azotu na tylnej ścianie aparatu. Reduktory w zestawie. | TAK |  |
|  | Prezentacja ciśnień gazów zasilających na ekranie aparatu do znieczulania | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne aparatu na min. 90 minut; akumulator doładowywany w czasie pracy; wskaźnik poziomu naładowania na ekranie respiratora | TAK |  |
|  | Uchwyty 2 parowników mocowanych jednocześnie | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia parownika do sevofluranu lub desfluranu. Dwa gniazda aktywne. Zabezpieczenie przed podaniem dwóch środków wziewnych równocześnie | TAK |  |
|  | Parownik do sevofluranu i desfluranu na wyposażeniu | TAK |  |
|  | Parowniki sterowane elektroniczne z ekranu aparatu do znieczulenia | TAK |  |
| System dystrybucji gazów |  |  |  |
|  | Precyzyjne przepływomierze elektroniczne dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza. Wyświetlanie wartości przepływów w postaci elektronicznej lub tzw. wirtualnych przepływomierzy. Zakres min. tlen, powietrze: 0-15 l/min; N2O: 0-12 l/min | TAK |  |
|  | Możliwość płynnej regulacji stężenia O2, środków wziewnych AA i przepływów | TAK |  |
|  | Szybka zmiana stężeń O2, przepływu świeżych gazów i środków wziewnych AA sterowana bezpośrednio z ekranu wentylatora (ekranowe przyciski szybkiego dostępu pozwalające na skokową zmianę stężeń O2, środków wziewnych AA i przepływów) | TAK |  |
|  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25% | TAK |  |
|  | Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów zapewniający utrzymanie ustawionego wdechowego stężenia tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów i utrzymanie ustawionego przepływu świeżych gazów przy zmianie stężenie tlenu w mieszaninie podawanej do pacjenta | TAK |  |
|  | Funkcja ekonometru (optymalizatora) znieczulenia | TAK |  |
|  | Dostosowanie do znieczulania z niskimi przepływami: ustawianie przepływu świeżych gazów od min. 200 ml/min | TAK |  |
|  | Przepływ wdechowy o zakresie osiągalnym min 170l/min | TAK |  |
|  | Wbudowany w aparat awaryjny przepływomierz O2+Powietrze układu okrężnego włączany automatycznie podczas awarii mieszalnika elektronicznego. Zakres do 15 l/min. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia przez użytkownika wartości końcowo wdechowego stężenia O2 i końcowo wydechowego stężenia środka wziewnego na ekranie wentylatora i włączenie funkcji pozwalającej na automatyczne osiągnięcie nastawionych wartości poprzez automatyczną zmianę przepływów podawanej mieszaniny gazów oddechowych | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznej oceny zużycia środka wziewnego w godzinie znieczulenia z podaniem kosztu w PLN | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
| Układ oddechowy |  |  |  |
|  | Układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Układ oddechowy fabrycznie podgrzewany, możliwe wyłączenie/ włączenie podgrzewania przez użytkownika w konfiguracji systemu | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych, osobne wyjście bez konieczności rozłączania układu okrężnego | TAK |  |
|  | Wymiennik objętości będący zbiornikiem oddechu zwrotnego działający jako sztywny zasobnik bez elementów ruchomych, pozwalający na podaż wysokich objętości oddechowych do min. 1500 ml oraz stosowanie niskich przepływów świeżych gazów | TAK |  |
|  | Obejście tlenowe (bypass tlenowy) o wydajności min. 35 l/min. | TAK |  |
|  | Wbudowana regulowana zastawka nadciśnieniowa APL wentylacji ręcznej z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum oraz funkcją podświetlenia zastawki | TAK |  |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla o budowie przeziernej o pojemności min. 1,5 l. Możliwość wymiany pochłaniacza w czasie pracy bez rozszczelnienia układu. Sygnalizacja odłączenia pochłaniacza. | TAK |  |
|  | Wizualizacja zastawek wdechowej i wydechowej w układzie okrężnym. | TAK |  |
|  | Układ oddechowy kompaktowy. Nadający się do sterylizacji w autoklawie | TAK |  |
|  | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną – aktywny odciąg | TAK |  |
|  | Respirator anestetyczny napędzany pneumatycznie, sterowany mikroprocesorowo | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja dopływu świeżych gazów w trakcie pracy | TAK |  |
|  | Pomiar podatności układu oddechowego wraz z automatyczną kompensacją w czasie pracy | TAK |  |
| Tryby wentylacji |  |  |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni | TAK |  |
|  | Wentylacja kontrolowana objętością VCV | TAK |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem PCV | TAK |  |
|  | Wentylacja w trybie SIMV: SIMV-PC, SIMV-VC, SIMV-VG | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji CPAP+PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu | TAK |  |
|  | Wentylacja w trybie kontrolowanym ciśnieniem z gwarantowaną objętością: PCV-VG | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Otis'a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb APRV | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w tryb pracy w krążeniu pozaustrojowym, zapewniający: wentylację ręczną w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem odpowiednich alarmów | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony tryb pracy w krążeniu pozaustrojowym, zapewniający wentylację mechaniczną w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem alarmów objętości, bezdechu ciśnienia drogach oddechowych | TAK |  |
|  | Pauza w przepływie gazów do min. 2 minut w trybie wentylacji ręcznej i mechanicznej. | TAK |  |
|  | Automatyczna wielostopniowa rekrutacja pęcherzyków płucnych programowana i obrazowana na ekranie respiratora | TAK |  |
|  | Funkcja tlenoterapii (nie będąca trybem wentylacji) umożliwiająca podaż pacjentowi mieszanki powietrze/O2 o określonym - regulowanym przez użytkownika poziomie przepływu min. do 80 l/min. oraz wartości FiO2 | TAK/NIE Parametr oceniany TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
| Regulacje |  |  |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP w zakresie min. 0 do 40 cmH2O | TAK, podać |  |
|  | Reg. Stosunku wdechu do wydechu – w zakresie min. 4:1 do 1:8 | TAK, podać |  |
|  | Reg. częstości oddechu w zakresie min. 3 do 90 odd./min | TAK, podać |  |
|  | Reg. ciśnienia wdechowego od min 5 do 90 cmH2O | TAK, podać |  |
|  | Reg. ciśnienia wspomagania od min 3 do 60 cmH2O | TAK, podać |  |
|  | Reg. objętości oddechowej w zakresie min: 10 – 2000 ml w trybach objętościowych | TAK, podać |  |
|  | Reg. objętości oddechowej w zakresie min: 5 – 2000 ml w trybach z gwarantowaną objętością np. PCV-VG, PRVC | TAK, podać |  |
|  | Regulacja czasu wdechu w zakresie od min 0.2 do 8.0 sek. | TAK, podać |  |
|  | Czas narastania ciśnienia min. 0 – 2 s | TAK |  |
|  | Reg. pauzy wdechowej w zakresie min 5-60% | TAK, podać |  |
|  | Reg. czułości wyzwalania w zakresie min. 0.2 - 15 l/min | TAK, podać |  |
|  | Reg. czułości wyzwalania ciśnieniowego w zakresie min. 1 - 20 cmH2O | TAK, podać |  |
|  | Reg. czułości wydechowej min. 5% - 70% | TAK, podać |  |
| Alarmy |  |  |  |
|  | Alarm niskiej i wysokiej objętości minutowej MV | TAK |  |
|  | Alarm niskiej i wysokiej objętości pojedynczego oddechu TV | TAK |  |
|  | Alarm niskiej i wysokiej częstości oddechów f | TAK |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  | Alarm Apnea | TAK |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Alarm nieprawidłowego montażu lub odłączonego pochłaniacza CO2 | TAK |  |
|  | Funkcja autoustawiania alarmów | TAK |  |
|  | Automatyczny zapis z możliwością łatwego odczytu min. 5000 ostatnich komunikatów o alarmach i błędach | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK –2 pkt NIE – 0 pkt |  |
| Pomiar i obrazowanie |  |  |  |
|  | Pomiar objętości oddechowej TV | TAK |  |
|  | Pomiar objętości minutowej MV | TAK |  |
|  | Pomiar objętości minutowej MV przecieku | TAK |  |
|  | Pomiar częstotliwości oddechowej f | TAK |  |
|  | Pomiar I:E (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Ciśnienia szczytowego (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Ciśnienia Plateau (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Ciśnienia średniego (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Ciśnienia PEEP (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Krzywa ciśnienia i krzywa przepływu w funkcji czasu wyświetlane na ekranie aparatu przy wentylacji mechanicznej i ręcznej | TAK |  |
|  | Wyświetlanie do min. 5 krzywych jednocześnie na ekranie | TAK |  |
|  | Wyświetlanie pętli oddechowych: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość, ciśnienie/przepływ Możliwość zapisania pętli referencyjnej i zapamiętania min. 4 wyświetlonych pętli spirometrycznych. Pomiar z wyświetlaniem oporów i podatności dróg oddechowych | TAK |  |
|  | Wyświetlanie całkowitego przepływu oraz stężenia tlenu świeżych gazów | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran respiratora, przekątna min. 18’’, niewbudowany w korpus aparatu o rozdzielczości min. 1920x1080 | TAK |  |
|  | Ekran umieszczony na ruchomym wysięgniku z regulacją obrotu ekranu 360o i kąta pochylenia. | TAK |  |
|  | Obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i ekranu dotykowego | TAK |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne min. dla TVe, MV, Ppeak, Plateau, PEEP, Pmean, f, EtCO2, FiO2. Trendy z min. 48 godz. | TAK |  |
|  | Prezentacja minitrendów przy krzywych oddechowych | TAK |  |
|  | Możliwość zrzutu ekranu do pamięci respiratora, min. 10 ekranów. Możliwość zapisu na pamięci USB | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Stale wyświetlana na ekranie aparatu aktualna data i czas oraz wbudowany stoper umożliwiający monitorowanie czasu trwania zabiegu | TAK |  |
|  | Funkcja timera (odliczanie do zera od ustawionego czasu) pomocna przy wykonywaniu czynności obwarowanych czasowo, prezentacja na ekranie respiratora | TAK |  |
|  | Możliwość konfigurowania minimum 10-ciu niezależnych stron ekranu respiratora z zapisem w pamięci respiratora | TAK |  |
|  | Konfiguracja urządzenia może być eksportowana i importowana do/z innych aparatów tej serii | TAK |  |
|  | Automatyczna kalkulacja parametrów wentylacji po wprowadzeniu masy należnej IBW pacjenta. | TAK |  |
|  | Dodatkowy monitor min. 8” wbudowany w korpus aparatu prezentujący ciśnienie gazów zasilających, stan parowników (poziom napełnienia) oraz stan systemu odciągu gazów AGSS | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
| Kapnografia z analizą gazów anestetycznych i pomiarem stężenia tlenu (moduł aparatu) |  |  |  |
|  | Pomiar stężenia CO2 (wdechowe i wydechowe) | TAK |  |
|  | Pomiar stężenia tlenu (wdechowe i wydechowe) za pomocą czujnika paramagnetycznego. Nie dopuszcza się czujników galwanicznych. | TAK |  |
|  | Monitorowane gazy anestetyczne: izofluran, enfluran, sewofluran, desfluran (automatyczna identyfikacja środka) | TAK |  |
|  | Wyświetlanie krzywej kapnograficznej | TAK |  |
|  | Obliczanie i wyświetlanie wartości MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta | TAK |  |
|  | Wbudowany w aparat ssak injektorowy z regulacją siły ssania, napędzany sprężonymi gazami z butlą wielorazowego użytku o pojemności min 1,0 l. | TAK |  |
|  | Automatyczny bez interakcji z personelem test kontrolny aparatu, sprawdzający jego działanie. | TAK |  |
|  | Dziennik testów kontrolnych prezentowany na ekranie aparatu | TAK |  |
|  | Komunikacja całego systemu z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
|  | Aparat i monitor jednego producenta, kompatybilność modułowa (możliwość wykorzystania modułów aparatu w monitorze z wyświetlaniem parametrów dotyczących np. stężeń gazów) | TAK |  |
|  | Akcesoria pomiarowe w module gazowym (np. pułapki wodne) kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego modułami gazowymi w aparatach do znieczulania z serii WATO EX-65 oraz A8. | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Instrukcja Obsługi w języku polskim | TAK |  |
| Monitor pacjenta |  |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz oraz wewnętrzne zasilanie akumulatorowe pozwalające na minimum 180 minut pracy w konfiguracji EKG,NIBP,SpO2. | TAK |  |
|  | Wyposażenie z złącza wejścia/wyjścia: - co najmniej 3 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komputerowej, skanera kodów paskowych, - gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania - złącze HDMI do podłączenia zewnętrznego wyświetlacza | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o pomiary: - stopnia uśpienia BIS, - EEG i aEEG, - inwazyjnego pomiaru rzutu serca metodą Swan-Ganza, - parametrów mechaniki oddechowej, - wolumetrycznego CO2, - parametrów metabolicznych RQ i EE, - przewodnictwa nerwowo-mięśniowego NMT, - oksymetrii tkankowej. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy w przystawkę do wspierania wczesnej mobilizacji pacjenta w warunkach intensywnej terapii (na każdym stanowisku). Przystawka umożliwia połączenie bezprzewodowe oraz przewodowe (w wykorzystaniem pojedynczego przewodu) z transportowym monitorem pacjenta. Połączona z monitorem pacjenta zapewnia monitorowanie co najmniej: EKG, Saturacji, temperatury, ciśnienia nieinwazyjnego oraz ciśnienia inwazyjnego. Niska waga umożliwiająca noszenie przystawki przez pacjenta (max. 300 gram). Wbudowany akumulator umożliwiający pracę przez co najmniej 4 godziny w przypadku bezprzewodowego połączenia z monitorem pacjenta. | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wbudowany komputer medyczny umożliwiający uruchamianie na ekranie monitora pacjenta zewnętrznych aplikacji klinicznych | TAK |  |
|  | Ochrona co najmniej przed wnikaniem ciał obcych nie mniejszych niż 12,5mm oraz przed dostępem do części niebezpiecznych przez dotknięcie palcem; ochrona przed szkodliwym wpływem kropli wody spadających pionowo (IP21) | TAK |  |
|  | Kolorowy pojedynczy, pojemnościowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 22", rozdzielczości co najmniej 1920x1080 pikseli i dużym kącie widzenia (powyżej 170o). Ekran wbudowany w jednostkę główną monitora z możliwością regulacji kąta pochylenia ekranu (regulacja pochylenia w zakresie co najmniej 10 stopni). Min. 12 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie. Miejsca na moduły pomiarowe w jednej obudowie z ekranem. | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego dostosowania jasności ekranu do natężenia światła otoczenia | TAK |  |
|  | Obsługa wielodotykowa za pomocą gestów w tym co najmniej: - „przeciągnij i upuść” np. zmiana kolejności wyświetlanych krzywych bez wchodzenia do menu, - „uszczypnięcie” np. zmiana amplitudy krzywej, - przesunięcie w lewo lub w prawo dwoma palcami po ekranie w celu zmiany wyświetlanej konfiguracji ekranu. | TAK |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 9 poziomów do wyboru). Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru). | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję trybu intubacji: zawieszenie działania alarmów związanych z pomiarami CO2 i/lub częstości oddechu mierzonego metodą impedancyjną na co najmniej 2 minuty, bez jednoczesnego wyłączania alarmów innych parametrów. | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję wzywania pomocy - użytkownik znajdujący się przy danym monitorze może uruchomić sygnalizację dźwiękową i wizualną na innych monitorach lub centrali znajdujących się na tym samym oddziale. Na innym monitorach i centrali uruchomi się dźwiękowa sygnalizacja alarmowa oraz pojawi się okno informujące, z którego monitora wysyłany jest sygnał | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję analizującą jednocześnie sygnał EKG, sygnał krzywej pletyzmograficznej i sygnał IBP w celu uzyskania dokładniejszych wyników analizy arytmii i pomiarów częstości tętna. Wyświetlanie zestawienia z zaznaczeniem sygnału o najlepszej jakości | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Monitor (moduł) transportowy z podglądem monitorowanych parametrów – Monitorowanie co najmniej EKG, NIBP, SpO2, 2Temp, 2IBP – (opis poszczególnych parametrów poniżej) podczas transportu pacjenta, będący jednocześnie modułem pomiarowym monitora pacjenta po włożeniu do miejsca parkingowego jednostki głównej. Ekran monitora transportowego o przekątnej min. 5,5”. Rozdzielczość co najmniej 1200 x 700 pikseli. Ciężar monitora nie więcej niż 1 kg. Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym co najmniej 4 godziny. Własna wewnętrzna pamięć monitora transportowego pozwalająca na zapamiętywanie co najmniej 24 godzin trendów monitorowanych parametrów | TAK |  |
|  | Kompatybilność monitora (modułu) transportowego z kardiomonitorami BeneVision N17 posiadanymi przez zamawiającego na bloku operacyjnym w celu zapewnienia ciągłości monitorowania pacjenta. | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Moduł transportowy tego samego producenta co jednostka główna kardiomonitora. Zamawiający nie dopuszcza możliwości stosowania komputera oraz monitora medycznego w celu wizualizacji mierzonych parametrów oraz obsługi funkcji modułu | TAK |  |
|  | Obsługa monitora transportowego poprzez ekran dotykowy. Ochrona monitora przed wnikaniem ciał obcych nie mniejszych niż 1,0 mm oraz przed dostępem do części niebezpiecznych przez dotknięcie drutem; ochrona przed szkodliwym wpływem rozpryskiwanej wody – stopień ochrony co najmniej IP44 | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| Mierzone parametry |  |  |  |
|  | EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 15-300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. Monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie. W komplecie z monitorem: przewód EKG z kompletem 5 końcówek | TAK |  |
|  | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 30 kategorii zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF. Wykorzystywanie do analizy EKG co najmniej 4 odprowadzeń EKG jednocześnie. Możliwość wyboru odprowadzeni do analizy przez użytkownika | TAK |  |
|  | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV. Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami. Tryb alarmowania ST w oparciu wartości bezwzględne oraz względne w stosunku do linii odniesienia. Możliwość ustawienia granic alarmowych dla pojedynczego ST oraz dla dwóch jednocześnie ST | TAK |  |
|  | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc wg. co najmniej 4 wzorów | TAK |  |
|  | RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzenia do monitorowania respiracji. | TAK |  |
|  | Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości %saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz wielorazowe czujniki SpO2 dla dorosłych typu klips na palec oraz klips na ucho. | TAK |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIPC) metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny, automatyczny, ciągły (powtarzające się pomiary w czasie 5 min). Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej od 1 minuty do 8 godzin minut. Wyświetlanie na ekranie wartości ustawionego interwału oraz czasu jaki pozostał do kolejnego pomiaru. Pomiar sekwencyjny z co najmniej 5 programowalnymi cyklami, z indywidualnym ustawianiem ich czasu trwania i odstępów pomiarowych dla każdego cyklu. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Możliwość ustawiania przez użytkownika formatu wyświetlanych danych np. ciśnienie skurczowe, rozkurczowe i średnie lub tylko średnie. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. W komplecie z każdym monitorem przewód oraz mankiety w rozmiarze średnim, dużym i b. dużym | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Zakres pomiarowy co najmniej od 5 do 50oC. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi. | TAK |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia(IPC), dwa tory pomiarowe. Możliwość jednoczesnego wyświetlanie dwóch krzywych inwazyjnego ciśnienia ze wspólnym poziomem zero (nakładanie się krzywych). Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowych, rozkurczowych i średnich. Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia co najmniej od -50 do +350 mmHg. Możliwość ustawiania przez użytkownika formatu wyświetlanych danych np. ciśnienie skurczowe, rozkurczowe i średnie lub tylko średnie. Obliczanie wartości PPV. Funkcja pomiaru PAWP. Pomiar częstości pulsu wraz z inwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 350 P/min. | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję obliczania punktacji do oceny poziomu świadomości wg. skali Glasgow (GCS) | TAK |  |
|  | Funkcja „oczekiwanie”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, i na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania | TAK |  |
|  | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję trybu resuscytacyjnego: po naciśnięciu dedykowanego przycisku i potwierdzeniu wyboru następuje zawieszenie działania alarmów fizjologicznych wszystkich parametrów, na ekranie wyświetlana jest informacja w formie piktogramu o aktywnym trybie resuscytacyjnym | TAK |  |
| Pomiar BIS |  |  |  |
|  | Moduł monitora z akcesoriami. Nie dopuszcza się osobnego urządzenia. | TAK |  |
|  | Możliwość użycia modułu BIS również w aparacie do znieczulania. | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK –1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| Pomiar zwiotczenia mięśni |  |  |  |
|  | Moduł NMT monitora z akcesoriami. Nie dopuszcza się osobnego urządzenia. | TAK |  |
|  | Możliwość użycia modułu NMT również w aparacie do znieczulania. | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Dostępne tryby stymulacji: co najmniej TOF, ST, PTC, DBS | TAK |  |
|  | W komplecie z modułem NMT czujnik wielorazowy na palec, niezbędne przewody połączeniowe. | TAK |  |
| Pozostałe: |  |  |  |
|  | Okres gwarancji obejmujący obsługę serwisową w tym naprawę urządzeń w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia min. 24 miesiące | TAK, podać Parametr oceniany: 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 20 pkt |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |