Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:
………………………..…………
…………………………..………
………………………..…………
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP ………………………….….
KRS ……………………..………
OFERTA – Część nr 6
 (wraz z opisem przedmiotu zamówienia)
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 3 pn. Doposażenie komórek organizacyjnych Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego” składam następującą ofertę:
	L.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto PLN
	
Cena jednostkowa brutto
PLN
	Wartość netto PLN
	VAT
 %
	Wartość brutto
PLN

	
 1.
	Aparat do znieczulenia
Nazwa:…………………………….……
Typ: ……………………………………..
Model: …………………………………
Producent: ……………………………
[bookmark: _GoBack]Kraj producenta………………………
Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… …
	  szt.
	2
	
	
	
	
	

	
	Razem:
	
	        x
	



UWAGA!
Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 8 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 6
Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych 
	
	Parametr
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana przez Wykonawcę 
(podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej)

	APARAT DO ZNIECZULENIA– 2 SZT.

	Parametry ogólne

	1. 
	Aparat do znieczulania ogólnego dzieci i dorosłych  
	TAK
	

	1. 
	Zasilanie 230 V 50 Hz
	TAK
	

	1. 
	Wbudowany blat do pisania  
	TAK
	

	1. 
	Zintegrowane z aparatem oświetlenie przestrzeni roboczej typu LED
	TAK
	

	1. 
	Min. 3 szuflady na drobne akcesoria
	TAK
	

	1. 
	Mobilny aparat, cztery koła jezdne, w tym minimum dwa koła blokowane centralnie
	TAK
	

	1. 
	Min. 4 dodatkowe gniazda elektryczne 230V umożliwiające podłączenie dodatkowych urządzeń, gniazda z bezpiecznikami automatycznymi
	TAK
	

	1. 
	Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej
	TAK
	

	1. 
	Fabryczny uchwyt 10 l butli rezerwowych tlenowej i podtlenku azotu na tylnej ścianie aparatu. Reduktory w zestawie.
	TAK
	

	1. 
	Prezentacja ciśnień gazów zasilających na ekranie aparatu do znieczulania
	TAK
	

	1. 
	Zasilanie awaryjne aparatu na min. 90 minut; akumulator doładowywany w czasie pracy; wskaźnik poziomu naładowania na ekranie respiratora
	TAK
	

	1. 
	Uchwyty 2 parowników mocowanych jednocześnie 
	TAK
	

	1. 
	Możliwość podłączenia parownika do sevofluranu lub desfluranu.  Dwa gniazda aktywne. Zabezpieczenie przed podaniem dwóch środków wziewnych równocześnie
	TAK
	

	1. 
	Parownik do sevofluranu i desfluranu na wyposażeniu
	TAK
	

	1. 
	Parowniki sterowane elektroniczne z ekranu aparatu do znieczulenia
	TAK
	

	System dystrybucji gazów

	1. 
	Precyzyjne przepływomierze elektroniczne dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza. Wyświetlanie wartości przepływów w postaci elektronicznej lub tzw. wirtualnych przepływomierzy. Zakres min. tlen, powietrze: 0-15 l/min; N2O: 0-12 l/min
	TAK
	

	1. 
	Możliwość płynnej regulacji stężenia O2, środków wziewnych AA i przepływów
	TAK
	

	1. 
	Szybka zmiana stężeń O2, przepływu świeżych gazów i środków wziewnych AA sterowana bezpośrednio z ekranu wentylatora (ekranowe przyciski szybkiego dostępu pozwalające na skokową zmianę stężeń O2, środków wziewnych AA i przepływów)
	TAK
	

	1. 
	System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%
	TAK
	

	1. 
	Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów zapewniający utrzymanie ustawionego wdechowego stężenia tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów i utrzymanie ustawionego przepływu świeżych gazów przy zmianie stężenie tlenu w mieszaninie podawanej do pacjenta
	TAK
	

	1. 
	Funkcja ekonometru (optymalizatora) znieczulenia
	TAK
	

	1. 
	Dostosowanie do znieczulania z niskimi przepływami: ustawianie przepływu świeżych gazów od min. 200 ml/min
	TAK
	

	1. 
	Przepływ wdechowy o zakresie osiągalnym min 170l/min
	TAK
	

	1. 
	Wbudowany w aparat awaryjny przepływomierz O2+Powietrze układu okrężnego włączany automatycznie podczas awarii mieszalnika elektronicznego. Zakres do 15 l/min.
	TAK
	

	1. 
	Możliwość ustawienia przez użytkownika wartości końcowo wdechowego stężenia O2 i końcowo wydechowego stężenia środka wziewnego na ekranie wentylatora i włączenie funkcji pozwalającej na automatyczne osiągnięcie nastawionych wartości poprzez automatyczną zmianę przepływów podawanej mieszaniny gazów oddechowych
	TAK
	

	1. 
	Możliwość automatycznej oceny zużycia środka wziewnego w godzinie znieczulenia z podaniem kosztu w PLN
	TAK/NIE
Parametr oceniany:
TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
	

	Układ oddechowy

	1. 
	Układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci
	TAK
	

	1. 
	Układ oddechowy fabrycznie podgrzewany, możliwe wyłączenie/ włączenie podgrzewania przez użytkownika w konfiguracji systemu
	TAK
	

	1. 
	Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych, osobne wyjście bez konieczności rozłączania układu okrężnego
	TAK
	

	1. 
	Wymiennik objętości będący zbiornikiem oddechu zwrotnego działający jako sztywny zasobnik bez elementów ruchomych, pozwalający na podaż wysokich objętości oddechowych do min. 1500 ml oraz stosowanie niskich przepływów świeżych gazów
	TAK
	

	1. 
	Obejście tlenowe (bypass tlenowy) o wydajności min. 35 l/min.
	TAK
	

	1. 
	Wbudowana regulowana zastawka nadciśnieniowa APL wentylacji ręcznej z funkcją
natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w
układzie bez konieczności skręcania do
minimum oraz funkcją podświetlenia zastawki
	TAK
	

	1. 
	Pochłaniacz dwutlenku węgla o budowie przeziernej o pojemności min. 1,5 l. Możliwość wymiany pochłaniacza w czasie pracy bez rozszczelnienia układu. Sygnalizacja odłączenia pochłaniacza.
	TAK
	

	1. 
	Wizualizacja zastawek wdechowej i wydechowej w układzie okrężnym. 
	TAK
	

	1. 
	Układ oddechowy kompaktowy. Nadający się do sterylizacji w autoklawie
	TAK
	

	1. 
	Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną – aktywny odciąg
	TAK
	

	1. 
	Respirator anestetyczny napędzany pneumatycznie, sterowany mikroprocesorowo
	TAK
	

	1. 
	Automatyczna kompensacja dopływu świeżych gazów w trakcie pracy
	TAK
	

	1. 
	Pomiar podatności układu oddechowego wraz z automatyczną kompensacją w czasie pracy
	TAK
	

	Tryby wentylacji

	1. 
	Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni
	TAK
	

	1. 
	Wentylacja kontrolowana objętością VCV
	TAK
	

	1. 
	Wentylacja kontrolowana ciśnieniem PCV
	TAK
	

	1. 
	Wentylacja  w trybie SIMV: SIMV-PC, SIMV-VC, SIMV-VG
	TAK
	

	1. 
	Tryb wentylacji CPAP+PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu
	TAK
	

	1. 
	Wentylacja w trybie kontrolowanym ciśnieniem z gwarantowaną objętością: PCV-VG 
	TAK
	

	1. 
	Możliwość rozbudowy o adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Otis'a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo
	TAK
	

	1. 
	Możliwość rozbudowy o tryb APRV
	TAK
	

	1. 
	Aparat wyposażony w tryb pracy w krążeniu pozaustrojowym, zapewniający: 
wentylację ręczną w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem odpowiednich alarmów
	TAK
	

	1. 
	Aparat wyposażony tryb pracy w krążeniu pozaustrojowym, zapewniający wentylację mechaniczną w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem alarmów objętości, bezdechu ciśnienia drogach oddechowych
	TAK
	

	1. 
	Pauza w przepływie gazów do min. 2 minut w trybie wentylacji ręcznej i mechanicznej.
	TAK
	

	1. 
	Automatyczna wielostopniowa rekrutacja pęcherzyków płucnych programowana i obrazowana na ekranie respiratora
	TAK
	

	1. 
	Funkcja tlenoterapii (nie będąca trybem wentylacji) umożliwiająca podaż pacjentowi mieszanki powietrze/O2 o określonym - regulowanym przez użytkownika poziomie przepływu min. do 80 l/min. oraz wartości FiO2
	TAK/NIE
Parametr oceniany
TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
	

	Regulacje

	1. 
	Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP w zakresie min. 0 do 40 cmH2O
	TAK, podać
	

	1. 
	Reg. Stosunku wdechu do wydechu – w zakresie min. 4:1 do 1:8
	TAK, podać
	

	1. 
	Reg. częstości oddechu w zakresie min. 3 do 90 odd./min
	TAK, podać
	

	1. 
	Reg. ciśnienia wdechowego od min 5 do 90 cmH2O
	TAK, podać
	

	1. 
	Reg. ciśnienia wspomagania od min 3 do 60 cmH2O
	TAK, podać
	

	1. 
	Reg. objętości oddechowej w zakresie min: 10 – 2000 ml w trybach objętościowych
	TAK, podać
	

	1. 
	Reg. objętości oddechowej w zakresie min: 5 – 2000 ml w trybach z gwarantowaną objętością np. PCV-VG, PRVC
	TAK, podać
	

	1. 
	Regulacja czasu wdechu w zakresie od min 0.2 do 8.0 sek.
	TAK, podać
	

	1. 
	Czas narastania ciśnienia min. 0 – 2 s
	TAK
	

	1. 
	Reg. pauzy wdechowej w zakresie min 5-60%
	TAK, podać
	

	1. 
	Reg. czułości wyzwalania w zakresie min. 
0.2 - 15 l/min
	TAK, podać
	

	1. 
	Reg. czułości wyzwalania ciśnieniowego w zakresie min. 1 - 20 cmH2O
	TAK, podać
	

	1. 
	Reg. czułości wydechowej min. 5% - 70%
	TAK, podać
	

	Alarmy

	1. 
	Alarm niskiej i wysokiej objętości minutowej MV
	TAK
	

	1. 
	Alarm niskiej i wysokiej objętości pojedynczego oddechu TV
	TAK
	

	1. 
	Alarm niskiej i wysokiej częstości oddechów f
	TAK
	

	1. 
	Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego
	TAK
	

	1. 
	Alarm braku zasilania w energię elektryczną
	TAK
	

	1. 
	Alarm Apnea
	TAK
	

	1. 
	Alarm minimalnego i maksymalnego stężenia tlenu
	TAK
	

	1. 
	Alarm nieprawidłowego montażu lub odłączonego pochłaniacza CO2
	TAK
	

	1. 
	Funkcja autoustawiania alarmów
	TAK
	

	1. 
	Automatyczny zapis z możliwością łatwego odczytu min. 5000 ostatnich komunikatów o alarmach i błędach
	TAK/NIE
Parametr oceniany:
TAK –2 pkt
NIE – 0 pkt

	

	Pomiar i obrazowanie 

	1. 
	Pomiar objętości oddechowej TV
	TAK
	

	1. 
	Pomiar objętości minutowej MV
	TAK
	

	1. 
	Pomiar objętości minutowej MV przecieku
	TAK
	

	1. 
	Pomiar częstotliwości oddechowej f
	TAK
	

	1. 
	Pomiar I:E (wartość cyfrowa)
	TAK
	

	1. 
	Ciśnienia szczytowego (wartość cyfrowa)
	TAK
	

	1. 
	Ciśnienia Plateau (wartość cyfrowa)
	TAK
	

	1. 
	Ciśnienia średniego (wartość cyfrowa)
	TAK
	

	1. 
	Ciśnienia PEEP (wartość cyfrowa)
	TAK
	

	1. 
	Krzywa ciśnienia i krzywa przepływu w funkcji czasu wyświetlane na ekranie aparatu przy wentylacji mechanicznej i ręcznej
	TAK
	

	1. 
	Wyświetlanie do min. 5 krzywych jednocześnie na ekranie
	TAK
	

	1. 
	Wyświetlanie pętli oddechowych: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość, ciśnienie/przepływ
Możliwość zapisania pętli referencyjnej  i  zapamiętania min. 4 wyświetlonych pętli spirometrycznych.
Pomiar z wyświetlaniem oporów i podatności dróg oddechowych
	TAK
	

	1. 
	Wyświetlanie całkowitego przepływu oraz stężenia tlenu świeżych gazów
	TAK
	

	1. 
	Kolorowy ekran respiratora, przekątna min. 18’’, niewbudowany w korpus aparatu o rozdzielczości min. 1920x1080
	TAK
	

	1. 
	Ekran umieszczony na ruchomym wysięgniku z regulacją obrotu ekranu 360o i kąta pochylenia.
	TAK
	

	1. 
	Obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i ekranu dotykowego
	TAK
	

	1. 
	Trendy graficzne i tabelaryczne min. dla TVe, MV, Ppeak, Plateau, PEEP, Pmean, f, EtCO2, FiO2.
Trendy z min. 48 godz.
	TAK
	

	1. 
	Prezentacja minitrendów przy krzywych oddechowych
	TAK
	

	1. 
	Możliwość zrzutu ekranu do pamięci respiratora, min. 10 ekranów. Możliwość zapisu na pamięci USB
	TAK/NIE
Parametr oceniany:
TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
	

	1. 
	Stale wyświetlana na ekranie aparatu aktualna data i czas oraz wbudowany stoper umożliwiający monitorowanie czasu trwania zabiegu
	TAK
	

	1. 
	Funkcja timera (odliczanie do zera od ustawionego czasu) pomocna przy wykonywaniu czynności obwarowanych czasowo, prezentacja na ekranie respiratora
	TAK
	

	1. 
	Możliwość konfigurowania minimum 10-ciu niezależnych stron ekranu respiratora z zapisem w pamięci respiratora
	TAK
	

	1. 
	Konfiguracja urządzenia może być eksportowana i importowana do/z innych aparatów tej serii
	TAK
	

	1. 
	Automatyczna kalkulacja parametrów wentylacji po wprowadzeniu masy należnej IBW pacjenta.
	TAK
	

	1. 
	Dodatkowy monitor min. 8” wbudowany w korpus aparatu prezentujący ciśnienie gazów zasilających, stan parowników (poziom napełnienia) oraz stan systemu odciągu gazów AGSS
	TAK/NIE
Parametr oceniany:
TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
	

	Kapnografia z analizą gazów anestetycznych i pomiarem stężenia tlenu (moduł aparatu)

	1. 
	Pomiar stężenia CO2 (wdechowe i wydechowe)
	TAK
	

	1. 
	Pomiar stężenia tlenu (wdechowe i wydechowe) za pomocą czujnika paramagnetycznego. Nie dopuszcza się czujników galwanicznych.
	TAK
	

	1. 
	Monitorowane gazy anestetyczne: izofluran, enfluran, sewofluran, desfluran (automatyczna identyfikacja środka)
	TAK
	

	1. 
	Wyświetlanie krzywej kapnograficznej 
	TAK
	

	1. 
	Obliczanie i wyświetlanie wartości MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta
	TAK
	

	1. 
	Wbudowany w aparat ssak injektorowy z regulacją siły ssania, napędzany sprężonymi gazami  z butlą wielorazowego użytku o pojemności min 1,0 l.
	TAK
	

	1. 
	Automatyczny bez interakcji z personelem test kontrolny aparatu, sprawdzający jego działanie.
	TAK
	

	1. 
	Dziennik testów kontrolnych prezentowany na ekranie aparatu
	TAK
	

	1. 
	Komunikacja całego systemu z użytkownikiem w języku polskim
	TAK
	

	1. 
	Aparat i monitor jednego producenta, kompatybilność modułowa (możliwość wykorzystania modułów aparatu w monitorze z wyświetlaniem parametrów dotyczących np. stężeń gazów)
	TAK
	

	1. 
	Akcesoria pomiarowe w module gazowym (np. pułapki wodne) kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego modułami gazowymi w aparatach do znieczulania z serii WATO EX-65 oraz A8.
	TAK/NIE
Parametr oceniany:
TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
	

	1. 
	Instrukcja Obsługi w języku polskim
	TAK
	

	Monitor pacjenta

	1. 
	Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz oraz wewnętrzne zasilanie  akumulatorowe pozwalające na minimum 180 minut pracy w konfiguracji EKG,NIBP,SpO2.
	TAK
	

	1. 
	Wyposażenie z złącza wejścia/wyjścia: 
- co najmniej 3 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komputerowej, skanera kodów paskowych,
- gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania
- złącze HDMI do podłączenia zewnętrznego wyświetlacza
	TAK
	

	1. 
	Możliwość rozbudowy monitora o pomiary:
- stopnia uśpienia BIS,
- EEG i aEEG,
- inwazyjnego pomiaru rzutu serca metodą Swan-Ganza,
- parametrów mechaniki oddechowej,
- wolumetrycznego CO2,
- parametrów metabolicznych RQ i EE,
- przewodnictwa nerwowo-mięśniowego NMT,
- oksymetrii tkankowej.
	TAK
	

	1. 
	Możliwość rozbudowy w przystawkę do wspierania wczesnej mobilizacji pacjenta w warunkach intensywnej terapii (na każdym stanowisku). Przystawka umożliwia połączenie bezprzewodowe oraz przewodowe (w wykorzystaniem pojedynczego przewodu) z transportowym monitorem pacjenta. Połączona z monitorem pacjenta zapewnia monitorowanie co najmniej: EKG, Saturacji, temperatury, ciśnienia nieinwazyjnego oraz ciśnienia inwazyjnego. Niska waga umożliwiająca noszenie przystawki przez pacjenta (max. 300 gram). Wbudowany akumulator umożliwiający pracę przez co najmniej 4 godziny w przypadku bezprzewodowego połączenia z monitorem pacjenta.
	TAK/NIE
Parametr oceniany:
TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
	 

	1. 
	Możliwość rozbudowy o wbudowany komputer medyczny umożliwiający uruchamianie na ekranie monitora pacjenta zewnętrznych aplikacji klinicznych 
	TAK
	

	1. 
	Ochrona co najmniej przed wnikaniem ciał obcych nie mniejszych niż 12,5mm oraz przed dostępem do części niebezpiecznych przez dotknięcie palcem; ochrona przed szkodliwym wpływem kropli wody spadających pionowo (IP21)
	TAK
	

	1. 
	Kolorowy pojedynczy, pojemnościowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 22", rozdzielczości co najmniej 1920x1080 pikseli i dużym kącie widzenia (powyżej 170o). Ekran wbudowany w jednostkę główną monitora z możliwością regulacji kąta pochylenia ekranu (regulacja pochylenia w zakresie co najmniej 10 stopni). Min. 12 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie. Miejsca na moduły pomiarowe w jednej obudowie 
z ekranem.  
	TAK
	

	1. 
	Funkcja automatycznego dostosowania  jasności ekranu do natężenia światła otoczenia
	TAK
	

	1. 
	Obsługa wielodotykowa za pomocą gestów w tym co najmniej: 
- „przeciągnij i upuść” np. zmiana kolejności wyświetlanych krzywych bez wchodzenia do menu,
- „uszczypnięcie” np. zmiana amplitudy krzywej,
- przesunięcie w lewo lub w prawo dwoma palcami po ekranie w celu zmiany wyświetlanej konfiguracji ekranu.
	TAK
	

	1. 
	Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 9 poziomów do wyboru). Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru).
	TAK
	

	1. 
	Monitor wyposażony w funkcję trybu intubacji: zawieszenie działania alarmów związanych z pomiarami CO2 i/lub częstości oddechu mierzonego metodą impedancyjną na co najmniej 2 minuty, bez jednoczesnego wyłączania alarmów innych parametrów. 
	TAK
	

	1. 
	Monitor wyposażony w funkcję wzywania pomocy - użytkownik znajdujący się przy danym monitorze może uruchomić sygnalizację dźwiękową i wizualną na innych monitorach lub centrali znajdujących się na tym samym oddziale. Na innym monitorach i centrali uruchomi się dźwiękowa sygnalizacja alarmowa oraz pojawi się okno informujące, z którego monitora wysyłany jest sygnał
	TAK
	

	1. 
	Monitor wyposażony w funkcję analizującą jednocześnie sygnał EKG, sygnał krzywej pletyzmograficznej i sygnał IBP w celu uzyskania dokładniejszych wyników analizy arytmii i pomiarów częstości tętna. Wyświetlanie zestawienia z zaznaczeniem sygnału o najlepszej jakości
	TAK/NIE
Parametr oceniany:
TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
	

	1. 
	Monitor (moduł) transportowy z podglądem monitorowanych parametrów – Monitorowanie co najmniej EKG, NIBP, SpO2, 2Temp, 2IBP – (opis poszczególnych parametrów poniżej) podczas transportu pacjenta, będący jednocześnie modułem pomiarowym monitora pacjenta po włożeniu do miejsca parkingowego jednostki głównej.  Ekran monitora transportowego o przekątnej min. 5,5”. Rozdzielczość co najmniej 1200 x 700 pikseli. Ciężar monitora nie więcej niż 1 kg. Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym co najmniej 4 godziny. Własna wewnętrzna pamięć monitora transportowego pozwalająca na zapamiętywanie co najmniej 24 godzin trendów monitorowanych parametrów
	TAK
	

	1. 
	Kompatybilność monitora (modułu) transportowego z kardiomonitorami BeneVision N17 posiadanymi przez zamawiającego na bloku operacyjnym w celu zapewnienia ciągłości monitorowania pacjenta.
	TAK/NIE
Parametr oceniany:
TAK – 1 pkt
NIE – 0 pkt
	

	1. 
	Moduł transportowy tego samego producenta co jednostka główna kardiomonitora. Zamawiający nie dopuszcza możliwości stosowania komputera oraz monitora medycznego w celu wizualizacji mierzonych parametrów oraz obsługi funkcji modułu
	TAK
	

	1. 
	Obsługa monitora transportowego poprzez ekran dotykowy. Ochrona monitora przed wnikaniem ciał obcych nie mniejszych niż 1,0 mm oraz przed dostępem do części niebezpiecznych przez dotknięcie drutem; ochrona przed szkodliwym wpływem rozpryskiwanej wody – stopień ochrony co najmniej IP44
	TAK/NIE
Parametr oceniany:
TAK – 1 pkt
NIE – 0 pkt
	

	Mierzone parametry 

	1. 
	EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 15-300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. 
Monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie.
W komplecie z monitorem: przewód EKG z kompletem 5 końcówek
	TAK
	

	1. 
	Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 30 kategorii zaburzeń rytmu 
w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF. Wykorzystywanie do analizy EKG co najmniej 4 odprowadzeń EKG jednocześnie. Możliwość wyboru odprowadzeni do analizy przez użytkownika
	TAK
	

	1. 
	Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV. Prezentacja zmian odchylenia ST 
w postaci wzorcowych odcinków ST 
z nanoszonymi na nie bieżącymi  odcinkami.  Tryb alarmowania ST 
w oparciu wartości bezwzględne oraz względne w stosunku do linii odniesienia. Możliwość ustawienia granic alarmowych dla pojedynczego ST oraz dla dwóch jednocześnie ST
	TAK
	

	1. 
	Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc wg. co najmniej 4 wzorów
	TAK
	

	1. 
	RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 
do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzenia do monitorowania respiracji. 
	TAK
	

	1. 
	Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości %saturacji, częstości pulsu 
i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. W komplecie z monitorem  przewód interfejsowy oraz wielorazowe czujniki SpO2 dla dorosłych typu klips na palec oraz klips na ucho.
	TAK
	

	1. 
	Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIPC) metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny, automatyczny, ciągły (powtarzające się pomiary w czasie 5 min). Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej od 1 minuty do 8 godzin minut. Wyświetlanie na ekranie wartości ustawionego interwału oraz czasu jaki pozostał do kolejnego pomiaru. Pomiar sekwencyjny z co najmniej 5 programowalnymi cyklami, z indywidualnym ustawianiem ich czasu trwania i odstępów pomiarowych dla każdego cyklu.  Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Możliwość ustawiania przez użytkownika formatu wyświetlanych danych np. ciśnienie skurczowe, rozkurczowe i średnie lub tylko średnie. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. W komplecie z każdym monitorem przewód oraz mankiety w rozmiarze średnim, dużym i b. dużym
	TAK
	

	1. 
	Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Zakres pomiarowy co najmniej od 5 do 50oC. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi. 
	TAK
	

	1. 
	Inwazyjny pomiar ciśnienia(IPC), dwa tory pomiarowe. Możliwość jednoczesnego  wyświetlanie dwóch krzywych inwazyjnego ciśnienia ze wspólnym poziomem zero (nakładanie się krzywych). Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowych, rozkurczowych i średnich. Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia co najmniej od -50 do +350 mmHg. Możliwość ustawiania przez użytkownika formatu wyświetlanych danych np. ciśnienie skurczowe, rozkurczowe i średnie lub tylko średnie. Obliczanie wartości PPV. Funkcja pomiaru PAWP. Pomiar częstości pulsu wraz z inwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 350 P/min. 
	TAK
	

	1. 
	Monitor wyposażony w funkcję obliczania punktacji do oceny poziomu świadomości wg. skali Glasgow (GCS)
	TAK
	

	1. 
	Funkcja „oczekiwanie”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, i na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania
	TAK
	

	1. 
	Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym
	TAK
	

	1. 
	Monitor wyposażony w funkcję trybu resuscytacyjnego: po naciśnięciu dedykowanego przycisku i potwierdzeniu wyboru następuje zawieszenie działania alarmów fizjologicznych wszystkich parametrów, na ekranie wyświetlana jest informacja w formie piktogramu o aktywnym trybie resuscytacyjnym
	TAK
	

	Pomiar BIS

	1. 
	Moduł monitora z akcesoriami. Nie dopuszcza się osobnego urządzenia. 
	TAK
	

	1. 
	Możliwość użycia modułu BIS również w aparacie do znieczulania.
	TAK/NIE
Parametr oceniany:
TAK –1 pkt
NIE – 0 pkt
	

	Pomiar zwiotczenia mięśni 

	1. 
	Moduł NMT monitora z akcesoriami. Nie dopuszcza się osobnego urządzenia. 
	TAK
	

	1. 
	Możliwość użycia modułu NMT również w aparacie do znieczulania.
	TAK/NIE
Parametr oceniany:
TAK – 1 pkt
NIE – 0 pkt
	

	1. 
	Dostępne tryby stymulacji:  co najmniej TOF, ST, PTC, DBS
	TAK
	

	1. 
	W komplecie z modułem NMT czujnik wielorazowy na palec, niezbędne przewody połączeniowe.
	TAK
	

	Pozostałe:

	1. 
	Okres gwarancji obejmujący obsługę serwisową w tym naprawę urządzeń w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia min. 24 miesiące

	TAK, podać
Parametr oceniany:
24 miesiące – 0 pkt
36 miesięcy – 10 pkt
48 miesięcy – 20 pkt 

	

	1. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)
	TAK
	

	1. 
	Deklaracja zgodności CE 
	TAK
	



