


Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:
………………………..…………
…………………………..………
………………………..…………
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP ………………………….….
KRS ……………………..………
OFERTA – Część nr 8
 (wraz z opisem przedmiotu zamówienia)
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 3 pn. Doposażenie komórek organizacyjnych Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego” składam następującą ofertę:

	L.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto PLN
	
Cena jednostkowa brutto
PLN
	Wartość netto PLN
	VAT
 %
	Wartość brutto
PLN

	
 1.
	Respirator
Nazwa:…………………………….……
Typ: ……………………………………..
Model: …………………………………
Producent: ……………………………
[bookmark: _GoBack]Kraj producenta………………………
Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… …
	  szt.
	1
	
	
	
	
	

	
	Razem:
	
	        x
	



UWAGA!
Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.
Termin dostawy: do 8 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..


PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 8
Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych 
	
	Parametr
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana przez Wykonawcę 
(podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej)

	RESPIRATOR – 1 SZT.

	1. 
	Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia do stosowania w warunkach intensywnej terapii. Respirator przeznaczony do zastosowania na Oddziale Intensywnej Terapii dla pacjentów z niewydolnością oddechową różnego pochodzenia
	TAK
	

	Wymagania ogólne

	1. 
	Respirator stacjonarny dla dorosłych i dzieci powyżej 3 kg.
	TAK
	

	1. 
	Zasilanie gazowe w tlen z centralnej instalacji, minimalny zakres 2,8 do 6,0 bar
	TAK

	

	1. 
	Zasilanie gazowe w sprężone powietrze z centralnej instalacji, minimalny zakres 2,8 do 6,0 bar. Respirator musi mieć możliwość podłączenia do centralnej instalacji sprężonego powietrza
	TAK
	

	1. 
	Prezentacja ciśnień gazów w sieci centralnej na ekranie respiratora
	TAK
	

	1. 
	Respirator na podstawie jezdnej, min dwa kółka wyposażone w blokadę.
	TAK
	

	1. 
	Zasilanie AC 100-240 V 50 Hz 
	TAK
	

	1. 
	Awaryjne zasilanie respiratora z akumulatora wewnętrznego min. 90 minut
	TAK, podać
	

	Tryby wentylacji

	1. 
	V-A/C Wentylacja kontrolowana objętością 
	TAK
	

	1. 
	P-A/C Wentylacja kontrolowana ciśnieniem 
	TAK
	

	1. 
	PRVC Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z docelową objętością oddechową 
	TAK
	

	1. 
	V-SIMV, P-SIMV, PRVC-SIMV
	TAK
	

	1. 
	CPAP/PSV
	TAK
	

	1. 
	VS wspomaganie objętościowe
	TAK
	

	1. 
	Oddech ręczny
Respirator musi mieć możliwość na żądanie podania przez lekarza mechanicznego oddechu o ustalonych parametrach.
	TAK
	

	1. 
	Westchnienia automatyczne z regulacją parametrów
	TAK
	

	1. 
	Wentylacja spontaniczna na dwóch poziomach ciśnienia np. typu: BIPAP, Bilevel, DuoLevel lub podobne
	TAK
	

	1. 
	Adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Otis'a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo
	TAK
	

	1. 
	APRV
	TAK
	

	1. 
	Automatyczna próba oddechu spontanicznego pacjenta z kryterium zatrzymania próby – SBT. Jednoczesna prezentacja mini trendów.
	TAK
	

	1. 
	Wentylacja nieinwazyjna NIV 
	TAK
	

	1. 
	Wentylacja awaryjna przy bezdechu z regulowanym czasem bezdechu z możliwością wyboru wentylacji objętościowej lub ciśnieniowej
	TAK
	

	1. 
	Funkcja wstrzymania na wdechu 
	TAK
	

	1. 
	Funkcja wstrzymania na wydechu 
	TAK
	

	1. 
	Funkcja natlenowania z możliwością regulacji FiO2 i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora
	TAK
	

	1. 
	Automatyczna kompensacja oporów rurki intubacyjnej i tracheostomijnej z ustawieniem średnicy rurki i wielkości procentowej kompensacji w zakresie 1 – 100 %
	TAK
	

	1. 
	Automatyczna kompensacja nieszczelności przy wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej.
	TAK
	

	1. 
	Funkcja tlenoterapii (nie będąca trybem wentylacji) umożliwiająca podaż pacjentowi mieszanki powietrze/O2 o określonym - regulowanym przez użytkownika poziomie przepływu min. do 70 l/min. oraz wartości FiO2
	TAK
	

	1. 
	Graficzna prezentacja płuc pacjenta wraz z prezentacją wartości cyfrowych podatności i oporów oraz min. trzech  mini trendów mierzonych parametrów, np. PulmoSight
	TAK
	

	1. 
	Tryb wentylacji CPRV przy resuscytacji krążeniowo-oddechowej
	TAK
	

	Parametry regulowane

	1. 
	Częstość oddechów 
minimalny zakres 1–100 odd./min
	TAK

	

	1. 
	Objętość pojedynczego oddechu 
minimalny zakres 20– 3000 ml
	TAK

	

	1. 
	Przepływ wdechowy
minimalny zakres 6 – 160 l/min.
	TAK
	

	1. 
	Czas wdechu minimalny zakres 
0,1 – 10 s
	TAK
	

	1. 
	I:E minimalny zakres 4:1 – 1:10
	TAK
	

	1. 
	Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100%
	TAK

	

	1. 
	Ciśnienie wdechowe Pinsp 
 minimalny zakres 2 – 95 cmH2O
	TAK

	

	1. 
	Ciśnienie wspomagania Psupp
 minimalny zakres  0 – 95 cmH2O
	TAK

	

	1. 
	PEEP
minimalny zakres  0 – 50 cmH2O
	TAK

	

	1. 
	Wysoki poziom ciśnienia przy wentylacji na dwóch poziomach ciśnienia. Wymagany zakres minimalny: 0-80 cmH2O
	TAK
	

	1. 
	Niski poziom ciśnienia przy wentylacji na dwóch poziomach ciśnienia. Wymagany zakres minimalny: 0-50 cmH2O
	TAK
	

	1. 
	Czas wysokiego poziomu ciśnienia przy wentylacji na dwóch poziomach ciśnienia. Zamawiający wymaga aby respirator umożliwiał stosowanie długich czasów górnego wysokiego poziomu ciśnienia co jest szczególnie istotne w trybie wentylacji z uwolnieniem ciśnienia APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,1 do 20 sekund
	TAK
	

	1. 
	Czas niskiego poziomu ciśnienia przy wentylacji na dwóch poziomach ciśnienia. Wymagany zakres minimalny: 0,2 do 20 sekund
	TAK
	

	1. 
	Czas narastania ciśnienia min. 0 – 2 s
	TAK
	

	1. 
	Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta 
minimalny zakres  0,5 – 20 l/min
	TAK

	

	1. 
	Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta
minimalny zakres  -0,5 – -20 cmH2O
	TAK

	

	1. 
	Regulowane procentowe kryterium
zakończenia fazy wdechowej w trybie
PSV minimalny zakres 1 – 80 [%]
	TAK
	

	1. 
	Automatyczne rozpoznanie zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV- przy użyciu algorytmu adaptacyjnego przeznaczonego do wyodrębniania i analizowania charakterystyk krzywych
	TAK
	

	1. 
	Funkcja automatycznej synchronizacji pacjent-respirator podczas całego cyklu wentylacji, jak np. wyzwalanie wdechu, szybkość wzrost ciśnienia wdechowego i faza wyzwalania wydechu przy użyciu algorytmu adaptacyjnego przeznaczonego do wyodrębniania i analizowania charakterystyk krzywych
	TAK/NIE
Parametr oceniany:
TAK –5 pkt
NIE – 0 pkt
	

	1. 
	Narzędzie do analizy asynchronii pacjent -respirator
	TAK/NIE
Parametr oceniany:
TAK –5 pkt
NIE – 0 pkt
	

	1. 
	Kształt krzywej przepływu min.: prostokątna, opadająca 50%, opadająca 100%
	TAK
	

	Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji

	1. 
	Kolorowy, dotykowy, pojemnościowy monitor obrazowania parametrów wentylacji, przekątna minimum 18 cali. Rozdzielczość min.1920x1080
	TAK
	

	1. 
	Integralny pomiar stężenia tlenu przy pomocy niezużywalnego czujnika tlenu 
	TAK
	

	1. 
	Całkowita częstość oddychania
	TAK
	

	1. 
	Częstość oddechów obowiązkowych
	TAK
	

	1. 
	Częstość oddechów spontanicznych
	TAK
	

	1. 
	Wdechowa i wydechowa objętość pojedynczego oddechu
	TAK
	

	1. 
	Wydechowa objętość pojedynczego oddechu na kg masy należnej pacjenta, Vte/IBW
	TAK
	

	1. 
	Wydechowa objętość pojedynczego oddechu spontanicznego
	TAK
	

	1. 
	Objętość wdechowej i wydechowej wentylacji minutowej 
	TAK
	

	1. 
	Wydechowa objętość minutowa wentylacji spontanicznej 
	TAK
	

	1. 
	Minutowa objętość przecieku
	TAK
	

	1. 
	Przepływ szczytowy wdechowy i wydechowy.
	TAK
	

	1. 
	Przepływ końcowo-wydechowy
	TAK
	

	1. 
	Ciśnienie szczytowe
	TAK
	

	1. 
	Średnie ciśnienie w układzie oddechowym
	TAK
	

	1. 
	Ciśnienie PEEP/CPAP
	TAK
	

	1. 
	Ciśnienie plateau
	TAK
	

	1. 
	Ciśnienie Pdrive
	TAK
	

	1. 
	Pmus – ciśnienie mięśni oddechowych
	TAK/NIE
Parametr oceniany:
TAK – 3 pkt
NIE – 0 pkt
	

	1. 
	I:E
	TAK
	

	1. 
	Czas wdechu Ti
	TAK
	

	1. 
	Pomiar oporów wdechowych i wydechowych
	TAK
	

	1. 
	Pomiar podatności statycznej
	TAK
	

	1. 
	Pomiar podatności dynamicznej
	TAK
	

	1. 
	Pomiar C20/C
	TAK
	

	1. 
	Pomiar Indeksu stresu
	TAK
	

	1. 
	Manewr pomiaru ciśnienia PEEPi
	TAK
	

	1. 
	Pomiar Vtrap – objętość gazu pozostałego w płucach wytwarzana przez wewnętrzny PEEPi
	TAK
	

	1. 
	Pomiar ciśnienia PEEPi w czasie rzeczywistym
	TAK/NIE
Parametr oceniany:
TAK – 3 pkt
NIE – 0 pkt
	

	1. 
	Pomiar P0.1
	TAK
	

	1. 
	Pomiar NIF- maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej.
	TAK
	

	1. 
	Pomiar pracy oddechowej WOB pacjenta
	TAK
	

	1. 
	Pomiar pracy oddechowej WOB respiratora
	TAK
	

	1. 
	Pomiar Mechanical Power Mprs
	TAK/NIE
Parametr oceniany:
TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
	

	1. 
	Pomiar wskaźnika RSB/RSBI
	TAK
	

	1. 
	Pomiar stałej czasowej wydechowej RCexp
	TAK
	

	1. 
	Możliwość równoczesnego  obrazowania trzech przebiegów krzywych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu  i objętości w funkcji czasu
	TAK
	

	1. 
	Możliwość równoczesnego  obrazowania dwóch pętli zamkniętych do wyboru z ciśnienie/objętość, przepływ/objętość lub ciśnienie/przepływ
	TAK
	

	1. 
	Możliwość zrzutu ekranu do pamięci respiratora, min. 30 ekranów. Możliwość zapisu na pamięci USB
	TAK
	

	1. 
	Możliwość zapisu nagrania bieżącego ekranu, min. 10 sekwencji
	TAK
	

	1. 
	Automatyczny manewr kreślenia pętli statycznej - ciśnienie/objętość w fazie wdechu i wydechu przy niskim przepływie gazów do płuc pacjenta z możliwością doboru przepływu i analizy za pomocą kursorów w celu określenia optymalnego PEEP-u
	TAK
	

	1. 
	Pomiar ciśnienia przezpłucnego z narzędziem do pozycjonowania zgłębnika Pes
	TAK
	

	1. 
	Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych z  min. 8 dni
	TAK
	

	Alarmy

	1. 
	Niskie napięcie akumulatora
	TAK
	

	1. 
	Niskie ciśnienie zasilania gazami
	TAK
	

	1. 
	Objętości oddechowej (wysokiej i niskiej)
	TAK
	

	1. 
	Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej)
	TAK
	

	1. 
	Wysokiego ciśnienia  w układzie pacjenta
	TAK
	

	1. 
	Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta
	TAK
	

	1. 
	Wysokie ciśnienie PEEP
	TAK
	

	1. 
	Wysokiej i niskiej częstości oddechowej
	TAK
	

	1. 
	Bezdechu 
	TAK
	

	1. 
	Pamięć alarmów z ich opisem, minimum 10000 zdarzeń
	TAK
	

	Inne funkcje i wyposażenie 

	1. 
	Automatyczny manewr rekrutacji pęcherzyków płucnych tzw. ciągła inflacja
	TAK
	

	1. 
	Pomiar kapnograficzny z prezentacją krzywej CO2 na ekranie respiratora.
	TAK
	

	1. 
	Możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii wolumetrycznej. Rozbudowa bez użycia serwisu.
	TAK
	

	1. 
	Możliwość rozbudowy o pomiar SpO2 z prezentacją parametrów na ekranie respiratora. Rozbudowa bez użycia serwisu.
	TAK
	

	1. 
	Pomiar parametrów metabolicznych: RQ, EE, VO2, VCO2, MVO2, MVCO2, EtCO2
	TAK
	

	1. 
	Możliwość rozbudowy o elektryczną tomografię impedancyjną EIT z prezentacją na ekranie respiratora: obraz dynamiczny wentylacji, obraz stanu wentylacji, analiza statyczna, widok nadmiernego rozciągnięcia/ścinania/zapaści.
	TAK
	

	1. 
	Możliwość rozbudowy o nawilżacz sterowany i monitorowany przez ekran respiratora
	TAK/NIE
Parametr oceniany:
TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
	

	1. 
	Sterylizowalna w autoklawie zastawka wydechowa i wdechowa respiratora
	TAK
	

	1. 
	Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowego użytku – minimum 5 szt.
	TAK
	

	1. 
	Nebulizator siateczkowy (element drgający wykonany z palladu – zawiera 1000 mikrootworków, częstotliwość drgania 128 000 na sekundę) wytwarzający cząstki leku od 1 – 5 mm, średnio 3.4 µm MMAD. Pojemność membrany na lek 6ml. Zasilany za pomocą kontrolera USB (230 V lub port USB) o dwóch zakresach pracy: 30 min oraz 6h.
	TAK
	

	1. 
	Ramię przegubowe, uchylne do układu oddechowego pacjenta
	TAK
	

	1. 
	Płuco testowe
	TAK
	

	1. 
	Aparat musi posiadać złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora: RS232, USB x 4, Ethernet, HDMI, Bluetoth
	TAK
	

	Pozostałe:

	1. 
	Oprogramowanie respiratora w języku polskim
	TAK
	

	1. 
	Okres gwarancji obejmujący obsługę serwisową w tym naprawę urządzeń w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia min. 24 miesiące

	TAK, podać
Parametr oceniany:
24 miesiące – 0 pkt
36 miesięcy – 10 pkt
48 miesięcy – 20 pkt

	

	1. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)
	TAK
	

	1. 
	Deklaracja zgodności CE 
	TAK
	






