Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:
………………………..…………
…………………………..………
………………………..…………
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP ………………………….….
KRS ……………………..………
OFERTA – Część nr 9
 (wraz z opisem przedmiotu zamówienia)
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 3 pn. Doposażenie komórek organizacyjnych Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego” składam następującą ofertę:

	L.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto PLN
	
Cena jednostkowa brutto
PLN
	Wartość netto PLN
	VAT
 %
	Wartość brutto
PLN

	
 1.
	Myjnia do narzędzi chirurgicznych 
Nazwa:…………………………….……
Typ: ……………………………………..
Model: …………………………………
Producent: ……………………………
Kraj producenta………………………
Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… …
	  szt.
	2
	
	
	
	
	

	
	Razem:
	
	        x
	



UWAGA!
Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

[bookmark: _GoBack]Termin dostawy: do 8 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..


PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 9
Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych 

	
	Parametr
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana przez Wykonawcę 
(podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej)

	MYJNIA DO NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH – 2 SZT. 

	1. 
	Przeznaczona jest do mycia i dezynfekcji wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich
	TAK
	

	1. 
	Opis funkcji przycisków na panelu sterowania w języku polskim 
	TAK
	

	1. 
	Myjnia na endoskopy różnych producentów
	TAK
	

	1. 
	Urządzenie posiadające automatyczny proces mycia i dezynfekcji
	TAK
	

	1. 
	Urządzenie realizujące automatycznie: 
- mycie wstępne
- mycie z użyciem detergentu                
- mycie zasadnicze,
- dezynfekcję chemiczno-termiczna
- płukanie
- alkohol
- suszenie
	TAK
	

	1. 
	Możliwość skonfigurowania min. 16 ustawień programów pracy myjni 
	TAK
	

	1. 
	Dowolność stosowania środków dezynfekcyjnych 
	TAK
	

	1. 
	Możliwość jednokrotnego jak i wielokrotnego użycia płynu dezynfekującego – zamknięty system wielokrotny proces.
	TAK/NIE
Parametr oceniany:
TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt

	

	1. 
	Dezynfekcja w obiegu zamkniętym
	TAK
	

	1. 
	Zbiornik na płyn dezynfekcyjny wykonany 
ze stali kwasoodpornej 
	TAK
	

	1. 
	Czas mycia oraz dezynfekcji programowany
	TAK
	

	1. 
	Licznik ilości cykli mycia i dezynfekcji zliczający wszystkie cykle od momentu zainstalowania myjni – informacja na wydruku
	TAK/NIE
Parametr oceniany:
TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
	

	1. 
	Możliwość zaprogramowania ilości wydruku kopi raportów mycia i dezynfekcji na potrzeby archiwizacji
	TAK/NIE
Parametr oceniany:
TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
	

	1. 
	Możliwość indywidualnego programowania pracy urządzenia przez użytkownika
	TAK
	

	1. 
	Urządzenie posiadające wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu
	TAK
	

	1. 
	Urządzenie musi posiadać możliwość podłączenia do standardowej instalacji hydraulicznej, oraz sieci elektrycznej jednofazowej 230V
	TAK/NIE
Parametr oceniany:
TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
	

	1. 
	Urządzenie posiadające dodatkowy system filtracji 
	TAK
	

	1. 
	Wymienny filtr płynu dezynfekcyjnego 
	TAK
	

	1. 
	Urządzenie musi posiadać 4 dysze płucząco -myjące
	TAK
	

	1. 
	4 niezależne porty do przyłączenia adapterów kanałów endoskopów umiejscowione w komorze wewnętrznej wanny
	TAK
	

	1. 
	Urządzenie wyposażone w zawór pozwalający na awaryjne zlanie płynu dezynfekcyjnego, w przypadku awarii zasilania i wykorzystania płynu do procesu ręcznej dezynfekcji 
	TAK
	

	1. 
	Zbiornik wody min. 13 litrów 
	TAK
	

	1. 
	Zbiornik na alkohol etylowy o pojemności min. 1 litr
	TAK
	

	1. 
	Zbiornik na środek myjący o pojemności min. 1 litr
	TAK
	

	1. 
	Urządzenie wyposażone we wskaźniki poziomu płynu dezynfekcyjnego, alkoholu i detergentu
	TAK
	

	1. 
	Urządzenie wyposażone w dwie lampy UV stale zanurzone w zbiorniku wodnym, co  powoduje stałe uzdatnianie wody 
	TAK/NIE
Parametr oceniany:
TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
	

	1. 
	Oferowana myjnia musi zapewniać jednakowe warunki mycia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych endoskopów
	TAK
	

	1. 
	Automatyczne wstrzymanie cyklu mycia 
w przypadku podniesienia pokrywy myjni oraz kontynuacja cyklu po zamknięciu pokrywy 
	TAK
	

	1. 
	Zawory do ręcznego wylewania płynów
	TAK
	

	1. 
	Wbudowana drukarka umożliwiająca dokumentowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji – wydruk w języku polskim
	TAK/NIE
Parametr oceniany:
TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
	

	1. 
	Wydruk z informacją o wymaganym terminie wykonania przeglądu technicznego myjni 
	TAK/NIE
Parametr oceniany:
TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
	

	1. 
	System identyfikacji endoskopów oraz personelu przez myjnię (imię, nazwisko, funkcja, typ, numer serii)
	TAK
	

	1. 
	Automatyczny test szczelności i ciągła kontrola poziomu ciśnienia przez cały cykl mycia i dezynfekcji. W przypadku wykrycia nieszczelności w dowolnym momencie procesu mycia i dezynfekcji urządzenie sygnalizuje dźwiękowo oraz generuje wydruk z informacją o nieszczelnym endoskopie
	TAK
	

	1. 
	Sygnał akustyczny w przypadku wykrycia nieszczelności aparatu
	TAK
	

	1. 
	Możliwość komunikacji myjni z oprogramowaniem komputerowym 
(z archiwizacją danych)
	TAK
	

	1. 
	Max. wymiary: 
szer. 600 mm 
gł. 600 mm
wys. 1000 mm 
	TAK
	

	1. 
	Pakiet startowy dedykowanych płynów do zatankowania myjni zapewniający ciągłość pracy przez min. 2 tygodnie
	TAK/NIE
Parametr oceniany:
TAK – 3 pkt
NIE – 0 pkt
	

	Pozostałe:

	1. 
	Autoryzowany Serwis techniczny w Polsce
	TAK
	

	1. 
	Okres gwarancji obejmujący obsługę serwisową w tym naprawę urządzeń w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia min. 24 miesiące

	TAK, podać
Parametr oceniany:
24 miesiące – 0 pkt
36 miesięcy – 10 pkt
48 miesięcy – 20 pkt

	

	1. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)
	TAK
	

	1. 
	Deklaracja zgodności CE 
	TAK
	



