Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 10

(wraz z opisem przedmiotu zamówienia)

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 1 pn. Rozbudowa z doposażeniem Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego” składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobilny aparat EKG Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj producenta……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… … | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 8 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 10

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

|  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej) |
| --- | --- | --- | --- |
| MOBILNY APARAT EKG –2 SZT. |  |  |  |
|  | Kanały wejściowe EKG: 12-odprowadzeniowe | TAK |  |
|  | Impedancja wejściowa: ≥100 MΩ | TAK |  |
|  | Współczynnik tłumienia trybu wspólnego (CMRR)≥ 140 dB | TAK |  |
|  | Pasmo przenoszenia: Do 350 Hz | TAK |  |
|  | Precyzyjne próbkowanie, 24-bitowe próbkowanie AD, częstotliwość próbkowania 32K | TAK |  |
|  | Kalibracja 1 mV w trybie ręcznym | TAK |  |
|  | Tłumienie dryfu linii bazowej i zakłóceń EMG | TAK |  |
|  | Urządzenie przechowuje co najmniej 10 000 konwencjonalnych danych EKG | TAK, podać |  |
|  | Minimum 10-calowy pojemnościowy ekran dotykowy, konstrukcja pełno płaszczyznowa | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość ekranu min. 1280 × 800 pikseli | TAK, podać |  |
|  | Sześć opcji czułości: 2,5 mm/mV, 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV, 40 mm/mV i auto | TAK |  |
|  | Dokładność czułości ±5% | TAK |  |
|  | Sześć opcji podstawy czasu: 5 mm/s, 6,25 mm/s, 10 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s i 50 mm/s | TAK |  |
|  | 12 odprowadzeń obsługuje sześć formatów wyświetlania przebiegu: 12×1, 6×2, 6×2+1R, 3×4, 3×4+1R i 3×4+4R | TAK |  |
|  | Wyposażony w kamerę, obsługuje robienie zdjęć, skanowanie kodów QR oraz wprowadzanie dowodów osobistych i innych informacji | TAK |  |
|  | Tryby pracy: ręczny, automatyczny, analiza RR, HRV, test narkotykowy i zdarzenia EKG | TAK |  |
|  | Tryby próbkowania min.: Próbkowanie wstępne, próbkowanie w czasie rzeczywistym, próbkowanie okresowe, próbkowanie wyzwalane, ręczne | TAK |  |
|  | Automatyczne wykrywanie i oznaczanie tempa | TAK |  |
|  | Komunikacja mobilna Wi-Fi/4G | TAK |  |
|  | Przewodowa komunikacja z siecią LAN | TAK |  |
|  | Format plików wyjściowych - min.: CarewellECG, PDF, BMP, HL7, DICOM i SCP | TAK |  |
|  | Wewnętrzne zasilanie: wbudowany akumulator litowo-jonowy, żywotność baterii, nie mniej niż 12 godzin czuwania | TAK |  |
|  | Zasilanie AC: Napięcie znamionowe: 100 - 240 V~; Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w drukarkę termiczną: szerokość papieru max. 220 mm | TAK |  |
|  | Filtr AC: 50 Hz, 60 Hz i wyłączony | TAK |  |
|  | Filtr EMG: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz i wyłączony | TAK |  |
|  | Filtr znoszenia linii bazowej: 0,01 Hz, 0,05 Hz, 0,32 Hz i 0,67 Hz | TAK |  |
|  | W cenę aparatu wliczona licencja na połączenie z systemem VIZOPACS (DICOM wraz z Worklist) posiadanym przez Zamawiającego wraz z uwzględnieniem konfiguracji połączenia po stronie systemu VIZOPACS | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w dedykowany wózek jezdny z koszykiem na akcesoria | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać Parametr oceniany: 24 miesiące - 0 pkt 36 miesięcy – 20 pkt 48 miesięcy – 40 pkt |  |