Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:
………………………..…………
…………………………..………
………………………..…………
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP ………………………….….
KRS ……………………..………
OFERTA – Część nr 11
 (wraz z opisem przedmiotu zamówienia)
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 3 pn. „Doposażenie komórek organizacyjnych Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego” składam następującą ofertę:
	L.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto PLN
	
Cena jednostkowa brutto
PLN
	Wartość netto PLN
	VAT
 %
	Wartość brutto
PLN

	
 1.
	Aparat do izolacji DNA
Nazwa:…………………………….……
Typ: ……………………………………..
Model: …………………………………
Producent: ……………………………
Kraj producenta………………………
Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2025) ………………………………… …
	  szt.
	1
	
	
	
	
	

	
	Razem:
	
	        x
	



UWAGA!
Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 8 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..
PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 11
Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych 
	
	Parametr
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana przez Wykonawcę 
(podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej)

	APARAT DO IZOLACJI DNA – 1 SZT.

	1. 
	Automatyczna stacja umożliwiająca prowadzenie izolacji DNA oraz przygotowanie mieszanin reakcyjnych w procedurach technik molekularnych, służąca do pipetowania cieczy w zakresie od 0,2 µl do 1 ml, jedno- i ośmio-kanałowo (w zależności od użytej głowicy), oraz 1-1000  µl z użyciem głowic cztero-kanałowych.
	TAK
	

	1. 
	Oznakowanie znakiem CE
	TAK
	

	1. 
	6 pozycji ANSI/SLAS na blacie roboczym dla płytek, akcesoriów oraz końcówek i nieograniczone pozycje wirtualne pozwalające na zaprogramowanie dodatkowych etapów pracy robota.
	TAK
	

	1. 
	Pipetowanie możliwe do oraz z naczyń znajdujących się we wszystkich 6 pozycjach w tym z/do pozycji termomiksera.
	TAK
	

	1. 
	Sterowanie stacji za pomocą dotykowego komputera (przekątna minimum 15 cali) z wbudowanym oprogramowaniem, wyposażonego w 5 portów USB, pozwalającego na podłączenie myszki, klawiatury oraz pamięci USB umożliwiającej transfer danych.
	TAK
	

	1. 
	Stacja wyposażona w czujnik optyczny, niewymagający materiałów zużywalnych, pozwalający na bezkontaktowe rozpoznawanie: rodzaju i pozycji akcesoriów, liczby i rodzaju końcówek w statywie, położenia menisków cieczy
	TAK
	

	1. 
	Oprogramowanie umożliwiające samodzielne tworzenie protokołów oraz optymalizację procedur typu drag and drop, a także import transferów cieczy lub objętości za pomocą plików typu CSV. Możliwość symulacji 3-D zaprogramowanego protokołu. Możliwość dodawania przez użytkowników dodatkowych plików dostosowujących urządzenie do pracy z różnymi typami płytek, probówek oraz akcesoriów używanych podczas procedur. Oprogramowanie zawierające pakiet startowy definicji najbardziej popularnych materiałów eksploatacyjnych. Oprogramowanie umożliwiające stosowanie stacji do procedur: izolacji DNA, przygotowania bibliotek do sekwencjonowania NGS.
	TAK
	

	1. 
	Oprogramowanie zawierające predefiniowane klasy cieczy także inne niż woda aby ułatwić programowanie stacji i optymalizację jej działania. Umożliwiające także zdeklarowanie wysokości pobierania i oddawania płynu wewnątrz naczynia z możliwością nauki wysokości powierzchni dna.
	TAK
	

	1. 
	Oprogramowanie mające wbudowane zarządzanie uprawnieniami użytkowników 
	TAK
	

	1. 
	Możliwość pracy z probówkami od 0.1 ml do 50 ml objętości oraz z płytkami typu mikro i PCR do 384 dołków
	TAK
	

	1. 
	Możliwość ustawiania płytek oraz końcówek w stosy
	TAK
	

	1. 
	Widoczny z daleka wskaźnik kolorystyczny (listwa LED) pokazujący aktualny status urządzenia
	TAK
	

	1. 
	Wbudowany pojemnik z rynną na odpady płynne oraz stelaż na worki jednorazowe do odbioru odpadków stałych
	TAK
	

	1. 
	Wbudowana szuflada umożliwiająca przechowywanie m. in. Instrukcji obsługi, akcesoriów czy końcówek wewnątrz stacji
	TAK
	

	1. 
	Pipetowanie w oparciu o system poduszki powietrznej, ze swobodnym zrzutem
	TAK
	

	1. 
	Możliwość pipetowania kontaktowego: przy kontakcie z lustrem cieczy lub dnem naczynia
	TAK
	

	1. 
	Dokładność ruchu ramienia stacji +/- 0,3 mm
	TAK, podać
	

	1. 
	Stacja pipetująca zabezpieczona pełną zabudową (po bokach, z tyłu, z góry i z dołu). Otwierana pokrywa przednia, wyposażona w mechanizm bezpieczeństwa zatrzymuje pracę stacji, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pracy użytkowników oraz chroni stację roboczą przed kurzem i zanieczyszczeniem z zewnątrz.
	TAK
	

	1. 
	Stacja wyposażona w wysoko precyzyjne przyrządy do pipetowania nadające się do sterylizacji w autoklawie przy minimum 120°C, 100 kPa, 20 min.
	TAK, podać
	

	1. 
	Możliwość samodzielnego montażu i wymiany narzędzi pipetujących. Stacja samodzielnie posługująca się narzędziami automatycznie zmieniająca je zgodnie z zadanym protokołem.
	TAK
	

	1. 
	Narzędzia pipetujące posiadają możliwość rekalibracji opartej o ISO 23783
	TAK
	

	1. 
	Możliwość używania końcówek z filtrem i bez filtra w tym samym protokole.
	TAK
	

	1. 
	Wbudowany termomikser o zakresie 300-2000rpm, o średnicy orbity 3mm, termostatujący w zakresie temperatur 4-95°C (nie chłodzący bardziej niż 15°C poniżej temperatury otoczenia), nagrzewający się 5°C/min, chłodzenia 3°C/min (powyżej temp otoczenia)
	TAK, podać
	

	1. 
	Instalacja kwalifikacyjna urządzenia przez autoryzowany serwis
	TAK
	

	1. 
	Wsparcie aplikacyjne w czasie użytkowania stacji
	TAK
	

	1. 
	Szkolenie z obsługi stacji i oprogramowania
	TAK
	

	1. 
	Możliwość przenoszenia protokołów między stacjami tego samego producenta.
	TAK
	

	1. 
	Wymiary urządzenia maksymalnie: 70 cm szerokość x 63 cm głębokość x 82 cm wysokość,
	TAK, podać
	

	1. 
	Zasilanie 230V / 50 Hz
	TAK
	

	Wyposażenie dodatkowe 

	1. 
	Skalibrowane głowice pipetujące jednokanałowe, o zakresach objętości: 1 – 50 µl , 20 – 300 µl, 0,2 – 10 µl    
	TAK
	

	1. 
	Skalibrowane głowice pipetujące ośmiokanałowe, o zakresach objętości: 20 – 300 µl
	TAK
	

	1. 
	Statyw na minimum 7 rynien lub 7 różnych adapterów do probówek
	TAK, podać
	

	1. 
	Moduł NGS kompatybilny z w/w statywem umożliwiający jednoczesne użycie m.in. probówek 5ml, 1,5ml i 2 ml w jednej pozycji roboczej.
	TAK
	

	1. 
	Termoadapter do płytek PCR 96 dołkowych umożliwiający wydajny transfer temperatury do inkubowanych próbek
	TAK
	

	1. 
	Zestaw startowy kompatybilnych materiałów niezbędnych do rozpoczęcia pracy (probówki 1,5ml i 5ml, płytki PCR, pudełka i końcówki kompatybilne z głowicami pipetującymi, rynny 30 ml na odczynniki)
	TAK
	

	1. 
	Chwytak do przenoszenia akcesoriów, płytek oraz końcówek po blacie roboczym.
	TAK
	

	1. 
	Termoblok do płytek PCR 96 dołkowych
	TAK
	

	1. 
	Dodatkowe torby na odpady stałe
	TAK
	

	1. 
	Statyw magnetyczny pozwalający na separację magnetyczną z użyciem płytki 96 dołkowej
	TAK
	

	1. 
	Dodatkowe oprogramowanie do normalizacji (rozcieńczania DNA/RNA do określonego stężenia) na podstawie pliku wsadowego
	TAK
	

	1. 
	Dodatkowe oprogramowanie pozwalające na automatyczną zmianę narzędzia jedno i ośmiokanałowego w zależności od ilości prób, rozpoczynanie protokołu od dowolnego wiersza i dowolnej próby
	TAK
	

	1. 
	Instrukcja obsługi w języku angielskim i polskim
	TAK
	

	1. 
	[bookmark: _Hlk235084144]Moduł do podawania próbek i reagentów do PCR, miejsce na 48 x probówka w PCR 0,2 mL, zawiera 2 x adapter do pasków 0,2 mL, (alternatywnie wystarczająca ilość miejsca na 16 probówka indeksowa i maks. 32 x probówka do PCR 0,2 mL), 12 x eppendorf tubes 1,5/2,0 mL, 1 x probówka 5,0 mL
	TAK
	

	1. 
	Statyw umożliwiający ustawienie 2x96 TIPSów w jednej pozycji stacji.
	TAK
	

	[bookmark: _GoBack]Pozostałe:

	1. 
	Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania nieodpłatnych przeglądów okresowych przedmiotu umowy przez okres co najmniej 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń
	TAK, podać
Parametr oceniany:
24 miesiące – 0 pkt
36 miesięcy– 20 pkt
48 miesięcy – 40 pkt
	

	1. 
	Okres gwarancji na sprzęt – minimum 12 miesięcy
	TAK, podać

	



