Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 11

(wraz z opisem przedmiotu zamówienia)

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 3 pn. „Doposażenie komórek organizacyjnych Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego” składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do izolacji DNA Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj producenta……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2025) ………………………………… … | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 8 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 11

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

|  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej) |
| --- | --- | --- | --- |
| APARAT DO IZOLACJI DNA – 1 SZT. |  |  |  |
|  | Automatyczna stacja umożliwiająca prowadzenie izolacji DNA oraz przygotowanie mieszanin reakcyjnych w procedurach technik molekularnych, służąca do pipetowania cieczy w zakresie od 0,2 µl do 1 ml, jedno- i ośmio-kanałowo (w zależności od użytej głowicy), oraz 1-1000 µl z użyciem głowic cztero-kanałowych. | TAK |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
|  | 6 pozycji ANSI/SLAS na blacie roboczym dla płytek, akcesoriów oraz końcówek i nieograniczone pozycje wirtualne pozwalające na zaprogramowanie dodatkowych etapów pracy robota. | TAK |  |
|  | Pipetowanie możliwe do oraz z naczyń znajdujących się we wszystkich 6 pozycjach w tym z/do pozycji termomiksera. | TAK |  |
|  | Sterowanie stacji za pomocą dotykowego komputera (przekątna minimum 15 cali) z wbudowanym oprogramowaniem, wyposażonego w 5 portów USB, pozwalającego na podłączenie myszki, klawiatury oraz pamięci USB umożliwiającej transfer danych. | TAK |  |
|  | Stacja wyposażona w czujnik optyczny, niewymagający materiałów zużywalnych, pozwalający na bezkontaktowe rozpoznawanie: rodzaju i pozycji akcesoriów, liczby i rodzaju końcówek w statywie, położenia menisków cieczy | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające samodzielne tworzenie protokołów oraz optymalizację procedur typu drag and drop, a także import transferów cieczy lub objętości za pomocą plików typu CSV. Możliwość symulacji 3-D zaprogramowanego protokołu. Możliwość dodawania przez użytkowników dodatkowych plików dostosowujących urządzenie do pracy z różnymi typami płytek, probówek oraz akcesoriów używanych podczas procedur. Oprogramowanie zawierające pakiet startowy definicji najbardziej popularnych materiałów eksploatacyjnych. Oprogramowanie umożliwiające stosowanie stacji do procedur: izolacji DNA, przygotowania bibliotek do sekwencjonowania NGS. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie zawierające predefiniowane klasy cieczy także inne niż woda aby ułatwić programowanie stacji i optymalizację jej działania. Umożliwiające także zdeklarowanie wysokości pobierania i oddawania płynu wewnątrz naczynia z możliwością nauki wysokości powierzchni dna. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie mające wbudowane zarządzanie uprawnieniami użytkowników | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z probówkami od 0.1 ml do 50 ml objętości oraz z płytkami typu mikro i PCR do 384 dołków | TAK |  |
|  | Możliwość ustawiania płytek oraz końcówek w stosy | TAK |  |
|  | Widoczny z daleka wskaźnik kolorystyczny (listwa LED) pokazujący aktualny status urządzenia | TAK |  |
|  | Wbudowany pojemnik z rynną na odpady płynne oraz stelaż na worki jednorazowe do odbioru odpadków stałych | TAK |  |
|  | Wbudowana szuflada umożliwiająca przechowywanie m. in. Instrukcji obsługi, akcesoriów czy końcówek wewnątrz stacji | TAK |  |
|  | Pipetowanie w oparciu o system poduszki powietrznej, ze swobodnym zrzutem | TAK |  |
|  | Możliwość pipetowania kontaktowego: przy kontakcie z lustrem cieczy lub dnem naczynia | TAK |  |
|  | Dokładność ruchu ramienia stacji +/- 0,3 mm | TAK, podać |  |
|  | Stacja pipetująca zabezpieczona pełną zabudową (po bokach, z tyłu, z góry i z dołu). Otwierana pokrywa przednia, wyposażona w mechanizm bezpieczeństwa zatrzymuje pracę stacji, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pracy użytkowników oraz chroni stację roboczą przed kurzem i zanieczyszczeniem z zewnątrz. | TAK |  |
|  | Stacja wyposażona w wysoko precyzyjne przyrządy do pipetowania nadające się do sterylizacji w autoklawie przy minimum 120°C, 100 kPa, 20 min. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość samodzielnego montażu i wymiany narzędzi pipetujących. Stacja samodzielnie posługująca się narzędziami automatycznie zmieniająca je zgodnie z zadanym protokołem. | TAK |  |
|  | Narzędzia pipetujące posiadają możliwość rekalibracji opartej o ISO 23783 | TAK |  |
|  | Możliwość używania końcówek z filtrem i bez filtra w tym samym protokole. | TAK |  |
|  | Wbudowany termomikser o zakresie 300-2000rpm, o średnicy orbity 3mm, termostatujący w zakresie temperatur 4-95°C (nie chłodzący bardziej niż 15°C poniżej temperatury otoczenia), nagrzewający się 5°C/min, chłodzenia 3°C/min (powyżej temp otoczenia) | TAK, podać |  |
|  | Instalacja kwalifikacyjna urządzenia przez autoryzowany serwis | TAK |  |
|  | Wsparcie aplikacyjne w czasie użytkowania stacji | TAK |  |
|  | Szkolenie z obsługi stacji i oprogramowania | TAK |  |
|  | Możliwość przenoszenia protokołów między stacjami tego samego producenta. | TAK |  |
|  | Wymiary urządzenia maksymalnie: 70 cm szerokość x 63 cm głębokość x 82 cm wysokość, | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie 230V / 50 Hz | TAK |  |
| Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
|  | Skalibrowane głowice pipetujące jednokanałowe, o zakresach objętości: 1 – 50 µl , 20 – 300 µl, 0,2 – 10 µl | TAK |  |
|  | Skalibrowane głowice pipetujące ośmiokanałowe, o zakresach objętości: 20 – 300 µl | TAK |  |
|  | Statyw na minimum 7 rynien lub 7 różnych adapterów do probówek | TAK, podać |  |
|  | Moduł NGS kompatybilny z w/w statywem umożliwiający jednoczesne użycie m.in. probówek 5ml, 1,5ml i 2 ml w jednej pozycji roboczej. | TAK |  |
|  | Termoadapter do płytek PCR 96 dołkowych umożliwiający wydajny transfer temperatury do inkubowanych próbek | TAK |  |
|  | Zestaw startowy kompatybilnych materiałów niezbędnych do rozpoczęcia pracy (probówki 1,5ml i 5ml, płytki PCR, pudełka i końcówki kompatybilne z głowicami pipetującymi, rynny 30 ml na odczynniki) | TAK |  |
|  | Chwytak do przenoszenia akcesoriów, płytek oraz końcówek po blacie roboczym. | TAK |  |
|  | Termoblok do płytek PCR 96 dołkowych | TAK |  |
|  | Dodatkowe torby na odpady stałe | TAK |  |
|  | Statyw magnetyczny pozwalający na separację magnetyczną z użyciem płytki 96 dołkowej | TAK |  |
|  | Dodatkowe oprogramowanie do normalizacji (rozcieńczania DNA/RNA do określonego stężenia) na podstawie pliku wsadowego | TAK |  |
|  | Dodatkowe oprogramowanie pozwalające na automatyczną zmianę narzędzia jedno i ośmiokanałowego w zależności od ilości prób, rozpoczynanie protokołu od dowolnego wiersza i dowolnej próby | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku angielskim i polskim | TAK |  |
|  | Moduł do podawania próbek i reagentów do PCR, miejsce na 48 x probówka w PCR 0,2 mL, zawiera 2 x adapter do pasków 0,2 mL, (alternatywnie wystarczająca ilość miejsca na 16 probówka indeksowa i maks. 32 x probówka do PCR 0,2 mL), 12 x eppendorf tubes 1,5/2,0 mL, 1 x probówka 5,0 mL | TAK |  |
|  | Statyw umożliwiający ustawienie 2x96 TIPSów w jednej pozycji stacji. | TAK |  |
| Pozostałe: |  |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania nieodpłatnych przeglądów okresowych przedmiotu umowy przez okres co najmniej 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń | TAK, podać Parametr oceniany: 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy– 20 pkt 48 miesięcy – 40 pkt |  |
|  | Okres gwarancji na sprzęt – minimum 12 miesięcy | TAK, podać |  |