Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 2

(wraz z opisem przedmiotu zamówienia)

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 1 pn. Rozbudowa z doposażeniem Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego” składam następującą ofertę

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa biologicznego Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj producenta……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… … | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 6 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: …………………………………….

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 2

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

|  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej) |
| --- | --- | --- | --- |
| KOMORA LAMINARNA II KLASY BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO – 1 SZT. |  |  |  |
|  | Komora laminarna spełniająca wymagania II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego, zgodność z EN12469 | TAK |  |
|  | Komora laminarna z pionowym przepływem powietrza filtrowanego przez filtry HEPA H14, przeznaczona do ochrony produktu, operatora i środowiska | TAK |  |
|  | Komora laminarna musi posiadać minimum 2 filtry HEPA H14 o skuteczności 99,995% MPPS | TAK |  |
|  | Komora laminarna wyposażona w minimum dwa wentylatory, napędzane silnikami DC, zapewniającymi kompensację wzrostu poziomu zapchania filtrów | TAK |  |
|  | Wnętrze komory wykonane ze stali nierdzewnej 304 | TAK |  |
|  | Ze względu na wielkość laboratorium szerokość zewnętrzna nie większa niż 1300 mm | TAK, podać |  |
|  | Głębokość obszaru pracy nie mniejsza niż 460 mm | TAK, podać |  |
|  | Wysokość obszaru roboczego nie mniejsza niż 780 mm | TAK, podać |  |
|  | Szerokość wewnętrzna nie mniejsza niż 1200 mm | TAK, podać |  |
|  | Głębokość zewnętrzna nie większa niż 800 mm | TAK, podać |  |
|  | Boki komory przeszklone, celem obserwacji próbek z boku | TAK |  |
|  | Narożniki komory zaoblone ułatwiające utrzymanie urządzenia w czystości | TAK |  |
|  | Blat roboczy dzielony na minimum cztery części, umożliwiający jego łatwe wyjęcie wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI 316L (1.4404) | TAK |  |
|  | Otwory odciągowe w tylnej części blatu umiejscowione poza przestrzenią roboczą - na ścianie tylnej tuż nad blatem | TAK |  |
|  | Szyba frontowa podnoszona elektrycznie, nieprzepuszczalna dla promieniowania UV, umożliwiająca hermetyczne zamknięcie komory od frontu, ustawiona pod kątem/skośnie 10° w stosunku do blatu roboczego | TAK |  |
|  | W celu redukcji hałasu wysokość robocza szczeliny okna nie większa niż 200 mm | TAK |  |
|  | Okno frontowe wraz szybą odchylane co najmniej do poziomu, wspomagane i zabezpieczane przed upadkiem za pomocą teleskopów gazowych, dla łatwego umycia komory od strony wewnętrznej | TAK |  |
|  | Czytelny panel sterowania umieszczony na płycie czołowej komory roboczej, na frontowej części komory laminarnej, ponad oknem frontowym, kontrolujący wszystkie funkcje komory, umożliwiający śledzenie informacji przez użytkownika bez wstawiania z krzesła | TAK |  |
|  | Oświetlenie obszaru pracy - intensywność: co najmniej 920 lux | TAK, podać |  |
|  | Lampa UV dwu żarnikowa umiejscowiona w panelach bocznych w tylnej części komory roboczej, z programatorem czasu pracy i blokowaniem wszystkich pozostałych funkcji komory podczas jej pracy | TAK |  |
|  | Komora laminarna stojąca na dedykowanym stelażu | TAK |  |
|  | Minimum 2 gniazda elektryczne umieszczone na ścianie tylnej komory | TAK |  |
|  | Komora wyposażona w komplet 2 pipet nastawnych 100-1000 ul, 2 pipet nastawnych 20-200ul | TAK |  |
|  | Komora wyposażona w worteks | TAK |  |
|  | Oświetlenie komory umiejscowione poziomo z przodu komory roboczej | TAK |  |
|  | Informacja o włączonych lampach UV, poprzez dodatkową sygnalizację (świecące diody) na panelu | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V/50Hz, zużycie energii w trybie pracy nie większe niż 160W, a w trybie gotowości do pracy nie większe niż 60W | TAK, podać |  |
|  | Blat komory laminarnej wyposażony w regulowane podpory pod ręce zapobiegające zasłonięciu otworów wlotowych powietrza oraz zajęcie optymalnej pozycji podczas pracy, umieszczone wewnątrz komory roboczej (pozostają tam po zamknięciu okna). Nie dopuszcza się podpór zamontowanych na stałe | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja prędkości przepływu w miarę wzrostu zapchania filtrów | TAK |  |
|  | Poziom głośności nie większy niż 58 dB | TAK, podać |  |
| Pozostałe: |  |  |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy | TAK, podać Parametr oceniany: 12 miesięcy – 0 pkt 24 miesięcy – 20 pkt 36 miesięcy – 40 pkt |  |