Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:
………………………..…………
…………………………..………
………………………..…………
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP ………………………….….
KRS ……………………..………
OFERTA – Część nr 2
 (wraz z opisem przedmiotu zamówienia)
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 1 pn. Rozbudowa z doposażeniem Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego” składam następującą ofertę
	L.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto PLN
	
Cena jednostkowa brutto
PLN
	Wartość netto PLN
	VAT
 %
	Wartość brutto
PLN

	
 1.
	Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa biologicznego
Nazwa:…………………………….……
Typ: ……………………………………..
Model: …………………………………
Producent: ……………………………
Kraj producenta………………………
Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… …
	  szt.
	1
	
	
	
	
	

	
	Razem:
	
	        x
	



UWAGA!
Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 6 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: …………………………………….

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 2
Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych 
	
	Parametr
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana przez Wykonawcę 
(podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej)

	KOMORA LAMINARNA II KLASY BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO – 1 SZT.

	1. 
	Komora laminarna spełniająca wymagania II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego, zgodność z EN12469

	TAK
	

	1. 
		Komora laminarna z pionowym przepływem powietrza filtrowanego przez filtry HEPA H14, przeznaczona  do ochrony produktu, operatora i środowiska
	TAK
	

	1. 
	Komora laminarna musi posiadać minimum 2 filtry HEPA H14 o skuteczności 99,995% MPPS
	TAK
	

	1. 
		Komora laminarna wyposażona w minimum dwa wentylatory, napędzane silnikami DC, zapewniającymi kompensację wzrostu poziomu zapchania filtrów
	TAK
	

	1. 
	[bookmark: _GoBack]	Wnętrze komory wykonane ze stali nierdzewnej 304
	TAK
	

	1. 
		Ze względu na wielkość laboratorium szerokość zewnętrzna nie większa niż 1300 mm
	TAK, podać
	

	1. 
		Głębokość obszaru pracy nie mniejsza niż 460 mm
	TAK, podać
	

	1. 
	Wysokość obszaru roboczego nie mniejsza niż 780 mm
	TAK, podać
	

	1. 
	Szerokość wewnętrzna nie mniejsza niż 1200 mm
	TAK, podać
	

	1. 
		Głębokość zewnętrzna nie większa niż 800 mm
	TAK, podać
	

	1. 
	Boki komory przeszklone, celem obserwacji próbek z boku
	TAK
	

	1. 
	Narożniki komory zaoblone ułatwiające utrzymanie urządzenia w czystości
	TAK
	

	1. 
		Blat roboczy dzielony na minimum cztery części, umożliwiający jego łatwe wyjęcie wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI 316L (1.4404)
	TAK
	

	1. 
		Otwory odciągowe w tylnej części blatu umiejscowione poza przestrzenią roboczą - na ścianie tylnej tuż nad blatem
	TAK
	

	1. 
		Szyba frontowa podnoszona elektrycznie, nieprzepuszczalna dla promieniowania UV, umożliwiająca hermetyczne zamknięcie komory od frontu, ustawiona pod kątem/skośnie 10° w stosunku do blatu roboczego
	TAK
	

	1. 
	W celu redukcji hałasu wysokość robocza szczeliny okna nie większa niż 200 mm
	TAK
	

	1. 
		Okno frontowe wraz szybą odchylane co najmniej do poziomu, wspomagane i zabezpieczane przed upadkiem za pomocą teleskopów gazowych, dla łatwego umycia komory od strony wewnętrznej
	TAK
	

	1. 
		Czytelny panel sterowania umieszczony na płycie czołowej komory roboczej, na frontowej części komory laminarnej, ponad oknem frontowym, kontrolujący wszystkie funkcje komory, umożliwiający śledzenie informacji przez użytkownika bez wstawiania z krzesła
	TAK
	

	1. 
		Oświetlenie obszaru pracy - intensywność: co najmniej 920 lux
	TAK, podać
	

	1. 
	Lampa UV dwu żarnikowa umiejscowiona w panelach bocznych w tylnej części komory roboczej, z programatorem czasu pracy i blokowaniem wszystkich pozostałych funkcji komory podczas jej pracy
	TAK
	

	1. 
	Komora laminarna stojąca na dedykowanym stelażu
	TAK
	

	1. 
		Minimum 2 gniazda elektryczne umieszczone na ścianie tylnej komory
	TAK
	

	1. 
	Komora wyposażona w komplet 2 pipet nastawnych 100-1000 ul, 2 pipet nastawnych 20-200ul
	TAK
	

	1. 
	Komora wyposażona w worteks
	TAK
	

	1. 
		Oświetlenie komory umiejscowione poziomo z przodu komory roboczej
	TAK
	

	1. 
		Informacja o włączonych lampach UV, poprzez dodatkową sygnalizację (świecące diody) na panelu
	TAK
	

	1. 
	Zasilanie 230V/50Hz, zużycie energii w trybie pracy nie większe niż 160W, a w trybie gotowości do pracy nie większe niż 60W
	TAK, podać
	

	1. 
	Blat komory laminarnej wyposażony w regulowane podpory pod ręce zapobiegające zasłonięciu otworów wlotowych powietrza oraz zajęcie optymalnej pozycji podczas pracy, umieszczone wewnątrz komory roboczej (pozostają tam po zamknięciu okna). Nie dopuszcza się podpór zamontowanych na stałe
	TAK
	

	1. 
		Automatyczna kompensacja prędkości przepływu w miarę wzrostu zapchania filtrów
	TAK
	

	1. 
		Poziom głośności nie większy niż 58 dB
	TAK, podać
	

	Pozostałe:

	1. 
	Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy
	TAK, podać
Parametr oceniany:
12 miesięcy – 0 pkt
24 miesięcy – 20 pkt
36 miesięcy – 40 pkt

	



