Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:
………………………..…………
…………………………..………
………………………..…………
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP ………………………….….
KRS ……………………..………
OFERTA – Część nr 3
 (wraz z opisem przedmiotu zamówienia)
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 1 pn. Rozbudowa z doposażeniem Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego” składam następującą ofertę:
	L.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto PLN
	
Cena jednostkowa brutto
PLN
	Wartość netto PLN
	VAT
 %
	Wartość brutto
PLN

	
 1.
	Wirówka laboratoryjna
Nazwa:…………………………….……
Typ: ……………………………………..
Model: …………………………………
Producent: ……………………………
[bookmark: _GoBack]Kraj producenta………………………
Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… …
	  szt.
	2
	
	
	
	
	

	
	Razem:
	
	        x
	



UWAGA!
Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 6 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..


PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 3
Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych 
	
	Parametr
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana przez Wykonawcę 
(podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej)

	WIRÓWKA LABORATORYJNA – 2 SZT.

	1. 
	Urządzenia fabrycznie nowe, nierekondycjonowane. 
	TAK
	

	1. 
	Uniwersalne wirówki bez chłodzenia z wyświetlaczem LCD o wysokim kontraście
	TAK
	

	1. 
		Układ sterowania miikroprocesorowy
	TAK
	

	1. 
	Układ napędowy bezpośredni, niskoprofilowy silnik indukcyjny bezszczotkowy
	TAK
	

	1. 
	Siła wirowania max. rcf dla rotora stałokątowego min. 25500 x g , dla rotora wychylnego min. 5500 x g
	TAK, podać
	

	1. 
	Możliwość regulacji prędkości min. ze skokiem co 100 rpm
	TAK, podać
	

	1. 
		Możliwość ustawienia wartości rpm i rcf oraz szybkiego konwertowania wartości między sobą
	TAK
	

	1. 
		Profile przyspieszania/hamowania: Do wyboru 9 poziomów przyspieszania i 10 poziomów hamowania
	TAK
	

	1. 
	Funkcje bezpieczeństwa: System wykrywania niewyważenia, zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem palców
	TAK
	

	1. 
		Poziom hałasu max 68 dB
	TAK, podać
	

	1. 
		Pobór mocy:  max. 200W ±10W
	TAK, podać
	

	1. 
	Czas osiągnięcia maksymalnej prędkości i czas zatrzymania rotora: nie więcej niż 25s
	TAK, podać
	

	1. 
		Możliwość szybkiego wybierania min. 6 programów za pomoca przycisków bezpośredniego dostępu
	TAK, podać
	

	1. 
		Możliwość ustawienia czasu wirowania do 9 godz. 59 min.
	TAK
	

	1. 
		Możliwość pracy ciągłej i pulsacyjnej
	TAK
	

	1. 
		Waga urządzenia: maksymalnie 90 kg
	TAK, podać
	

	1. 
	Wysokość wirówki z otwartą pokrywą: max. 87 cm
	TAK, podać
	

	1. 
	Wymiary zewnętrzne (s x g x w): 55x70x35cm ±5cm
	TAK
	

	1. 
		Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania
	TAK
	

	1. 
	Wirówka posiadająca certyfikat CE i wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
	TAK
	

	1. 
	Zasilanie: 230V/50-60 Hz
	TAK
	

	1. 
		Automatyczne otwieranie pokrywy po zakończeniu wirowania
	TAK
	

	1. 
		Możliwość uruchomienia zegara po osiągnięciu wybranej prędkości obrotowej
	TAK
	

	1. 
		Autoryzowany serwis na terenie Polski
	TAK
	

	1. 
	W zestawie dla każdej wirówki rotor wychylny montowany na click, bez użycia dodatkowych narzędzi,
	TAK
	

	1. 
	W zestawie dla każdej wirówki 2 komplety adapterów umożliwiających jednoczesne wirowanie:
-	min. 196 probówek do krwi 5/7 mL 
-	min. 148 probówek do krwi 10 mL  
	TAK, podać
	

	Pozostałe:

	1. 
	Okres gwarancji – minimum 36 miesięcy
	TAK, podać
Parametr oceniany:
36 miesięcy – 0 pkt
48 miesięcy – 20 pkt
60 miesięcy – 40 pkt

	



