Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 3

(wraz z opisem przedmiotu zamówienia)

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 1 pn. Rozbudowa z doposażeniem Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego” składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wirówka laboratoryjna Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj producenta……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… … | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 6 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 3

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

|  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej) |
| --- | --- | --- | --- |
| WIRÓWKA LABORATORYJNA – 2 SZT. |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, nierekondycjonowane. | TAK |  |
|  | Uniwersalne wirówki bez chłodzenia z wyświetlaczem LCD o wysokim kontraście | TAK |  |
|  | Układ sterowania miikroprocesorowy | TAK |  |
|  | Układ napędowy bezpośredni, niskoprofilowy silnik indukcyjny bezszczotkowy | TAK |  |
|  | Siła wirowania max. rcf dla rotora stałokątowego min. 25500 x g , dla rotora wychylnego min. 5500 x g | TAK, podać |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości min. ze skokiem co 100 rpm | TAK, podać |  |
|  | Możliwość ustawienia wartości rpm i rcf oraz szybkiego konwertowania wartości między sobą | TAK |  |
|  | Profile przyspieszania/hamowania: Do wyboru 9 poziomów przyspieszania i 10 poziomów hamowania | TAK |  |
|  | Funkcje bezpieczeństwa: System wykrywania niewyważenia, zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem palców | TAK |  |
|  | Poziom hałasu max 68 dB | TAK, podać |  |
|  | Pobór mocy: max. 200W ±10W | TAK, podać |  |
|  | Czas osiągnięcia maksymalnej prędkości i czas zatrzymania rotora: nie więcej niż 25s | TAK, podać |  |
|  | Możliwość szybkiego wybierania min. 6 programów za pomoca przycisków bezpośredniego dostępu | TAK, podać |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu wirowania do 9 godz. 59 min. | TAK |  |
|  | Możliwość pracy ciągłej i pulsacyjnej | TAK |  |
|  | Waga urządzenia: maksymalnie 90 kg | TAK, podać |  |
|  | Wysokość wirówki z otwartą pokrywą: max. 87 cm | TAK, podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (s x g x w): 55x70x35cm ±5cm | TAK |  |
|  | Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania | TAK |  |
|  | Wirówka posiadająca certyfikat CE i wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych | TAK |  |
|  | Zasilanie: 230V/50-60 Hz | TAK |  |
|  | Automatyczne otwieranie pokrywy po zakończeniu wirowania | TAK |  |
|  | Możliwość uruchomienia zegara po osiągnięciu wybranej prędkości obrotowej | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK |  |
|  | W zestawie dla każdej wirówki rotor wychylny montowany na click, bez użycia dodatkowych narzędzi, | TAK |  |
|  | W zestawie dla każdej wirówki 2 komplety adapterów umożliwiających jednoczesne wirowanie: - min. 196 probówek do krwi 5/7 mL - min. 148 probówek do krwi 10 mL | TAK, podać |  |
| Pozostałe: |  |  |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 36 miesięcy | TAK, podać Parametr oceniany: 36 miesięcy – 0 pkt 48 miesięcy – 20 pkt 60 miesięcy – 40 pkt |  |