Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 4

(wraz z opisem przedmiotu zamówienia)

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 1 pn. Rozbudowa z doposażeniem Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego” składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat USG z opcją biopsji transrektalnych Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj producenta……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… … | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 8 tygodni od podpisania umowy.8 tygodni .

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 4

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

|  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat USG z opcją biopsji transrektalnych – 1 SZT. |  |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy | TAK |  |
| Konstrukcja |  |  |  |
|  | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |
|  | Przetwornik cyfrowy min. 12-bitowy | TAK, podać |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |
|  | Liczba niezależnych, aktywnych, cyfrowych kanałów przetwarzania min. 16 000 000 | TAK, podać Parametr oceniany: 16 000 000 – 0 pkt. >16 000 000 – 5 pkt. |  |
|  | Liczba fizycznych kanałów nadawczych (TX) min. 256 | TAK, podać |  |
|  | Liczba fizycznych kanałów odbiorczych (RX) min. 256 | TAK, podać |  |
|  | Pamięć RAM min. 16 GB | TAK, podać |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych min. 4 | TAK, podać |  |
|  | Ilość gniazd parkingowych min. 2 | TAK, podać |  |
|  | Dynamika systemu min. 380 dB | TAK, podać |  |
|  | Monitor LCD bez przeplotu, z płynną regulacją kontrastu, jasności, podświetlenia matrycy, z możliwością pochylenia, obrotu i zmiany wysokości względem konsoli, na wieloprzegubowym ramieniu z możliwością regulacji w 3 płaszczyznach. Przekątna ekranu min. 23 cale | TAK, podać |  |
|  | Konsola aparatu z kubeczkami na głowice po obu stronach, ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra–dół, lewo–prawo | TAK |  |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę. Przekątna ekranu min. 10 cali | TAK, podać |  |
|  | Wysuwana klawiatura alfanumeryczna spod pulpitu sterującego | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. od 1 MHz do 25 MHz. | TAK, podać |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) min. 70 000 obrazów | TAK, podać |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) | TAK |  |
|  | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 800 s | TAK, podać Parametr oceniany: 800 s – 0 pkt. > 800 s – 5 pkt |  |
|  | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop z min. 2 kursorów | TAK, podać Parametr oceniany: 800 s – 0 pkt. > 800 s – 5 pkt |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania min. 0,75 - 50 cm | TAK, podać |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika min. 350 | TAK, podać |  |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK |  |
| Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. - B, B + B, 4 B - M - B + M - D - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - 4 B (Color Doppler) - 4 B (Power Doppler) - B + Color + M | TAK |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) w trybie B osiągane podczas badania i wyświetlane na ekranie ultrasonografu min. 3300 obrazów/s | TAK, podać Parametr oceniany: 3300 obrazów/s – 0 pkt. >3300 obrazów/s – 5 pkt. |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) min. 600 obrazów | TAK, podać |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu TDI min. 1400 obrazów/s | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 14 pasm częstotliwości | TAK, podać Parametr oceniany: 14 pasm częstotliwości – 0 pkt. >14 pasm częstotliwości – 5 pkt. |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu jednym przyciskiem (min. wzmocnienie, TGC, prędkość propagacji fal ultradźwiękowych) oraz realizowana w czasie rzeczywistym, ciągła przestrzenna regulacja wzmocnienia | TAK |  |
|  | Technologia umożliwiająca ciągłe ogniskowanie wzdłuż wiązki ultradźwiękowej na pełnej głębokości obrazowania w czasie rzeczywistym z syntezą wielu typów wiązek ultradźwiękowych w tym wiązek o różnej częstotliwości | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 4,0 m/s | TAK, podać |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego min. 0,05 - 20 kHz | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |
|  | Tryb obrazowy wizualizujący mikroprzepływy w bardzo dużej liczbie klatek na sekundę, nie wykorzystujący detekcji zmiany fazy odbieranego sygnału | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) min.: +/- 15,0 m/s | TAK, podać |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera pulsacyjnego min. 0,05 do 52 kHz | TAK, podać |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej min. 0,5 mm do 20 mm | TAK, podać |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej min. +/- 30 stopni | TAK, podać |  |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej min. +/- 80 stopni | TAK, podać |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku min. +/- 80 stopni | TAK, podać |  |
|  | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich (tzw.dual doppler) możliwe kombinacje: PW/PW, PW/TDI, TDI/TDI – funkcja dostępna na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |  |
|  | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” min. 10 | TAK, podać |  |
|  | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK |  |
|  | Zaimplementowana do systemu technologia kognitywna oparta na sztucznej inteligencji (AI) do dokładniejszej wizualizacji granic tkanek, redukcji szumów i artefaktów w szczególności w głęboko położonych narządach | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe współpracujące jednocześnie z obrazowaniem typu „Compound” | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 15 map | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
|  | Automatyczny pomiar IMT | TAK |  |
| Archiwizacja obrazów |  |  |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) z dyskiem HDD o pojemności min. 1 TB | TAK |  |
|  | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrive lub płyty CD/DVD | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |
| Funkcje użytkowe |  |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. x40 | TAK, podać |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu min. x20 | TAK, podać |  |
|  | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie min. 10 | TAK, podać |  |
|  | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | TAK |  |
|  | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: - Brzusznych - Ginekologiczno-położniczych - Małych narządów - Naczyniowych - Śródoperacyjnych - Mięśniowo-szkieletowych - Ortopedycznych - Kardiologicznych - Pediatrycznych | TAK |  |
| Głowice ultrasonograficzne |  |  |  |
| Głowica Convex |  |  |  |
|  | Głowica Convex szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy, wykonana w technologii Single Crystal podać typ. | TAK, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 6,0 MHz. | TAK, podać |  |
|  | Liczba elementów min. 190 | TAK, podać |  |
|  | Kąt skanowania min. 145 st. | TAK, podać Parametr oceniany: 145 st. – 0 pkt. >145 st. –5 pkt. |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 14 pasm częstotliwości | TAK, podać Parametr oceniany: 14 pasm częstotliwości – 0 pkt. >14 pasm częstotliwości –3 pkt. |  |
|  | Ogniskowanie na pełnej głębokości obrazowania | TAK |  |
|  | Dedykowana przystawka biopsyjna wielorazowa X 2 | TAK |  |
| Głowica liniowa |  |  |  |
|  | Głowica liniowa szerokopasmowa ze zmienną częstotliwością pracy, podać typ. | TAK, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 5,0 – 13,0 MHz | TAK, podać |  |
|  | Liczba elementów min. 190 | TAK, podać |  |
|  | Szerokość skanu min. 50 mm | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 9 pasma częstotliwości | TAK, podać Parametr oceniany: 9 pasm częstotliwości – 0 pkt. >9 pasm częstotliwości – 5 pkt. |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |
|  | Ogniskowanie na pełnej głębokości obrazowania | TAK |  |
|  | Głowica Liniowa, szerokopasmowa ze zmienną częstotliwością pracy, podać typ. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 2,0 – 12,0 MHz | TAK, podać |  |
|  | Liczba elementów min. 800 | TAK, podać |  |
|  | Szerokość skanu max. 40 mm | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 9 pasm częstotliwości | TAK, podać Parametr oceniany: 9 pasm częstotliwości – 0 pkt. >9 pasm częstotliwości – 2 pkt. |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |
|  | Ogniskowanie na pełnej głębokości obrazowania | TAK |  |
| Głowica rektalna, dwupłaszczyznowa convex-linia |  |  |  |
|  | Głowica rektalna, dwupłaszczyznowa convex-linia szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy: Liniowa Min. 2,0 - 14,0 MHz, Convex Min. 2,0 – 10,0 MHz | TAK, podać |  |
|  | Liczba elementów min. 190 | TAK, podać |  |
|  | Kąt skanowania/szerokość skanu: Convex Min. 180 st., Liniowa Min. 63 mm | TAK, podać |  |
|  | Promień max. 10 mm | TAK, podać |  |
|  | Dostępny tryb real-time biplane | TAK |  |
|  | Dedykowana przystawka biopsyjna wielorazowa x 2 | TAK |  |
| Głowica proktologiczna radialna |  |  |  |
|  | Głowica proktologiczna radialna szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 5,0 – 9,0 MHz | TAK, podać |  |
|  | Liczba elementów min. 250 | TAK, podać |  |
|  | Kąt skanowania min. 350 st. | TAK, podać |  |
| Możliwości rozbudowy |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę rektalną dwupłaszczyznową w układzie Convex/Convex min. 4,0-10,0 MHz, min. 190 elementów, kąt skanowania min. 200/200 stopni, promień max. R9 mm, obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o liniową sondę śródoperacyjną laparoskopową typu giętkiego o szerokości pola skanowania max. 40 mm | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję umożliwiającą porównanie (fuzję) dwóch sprzężonych obrazów w czasie rzeczywistym: USG / CT / MRI / PET / SPECT dostępne z trybami obrazowań: B / B+C / B+elastografia | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznej rejestracji i synchronizacji w czasie rzeczywistym obrazów USG z rekonstrukcją wielopłaszczyznową (MPR) obrazów CT/MRI, z automatycznym doborem metody synchronizacji na podstawie naczyń lub powierzchni wątroby | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznej analizy badań CT/MRI przygotowującej dane do obrazowania fuzyjnego, obejmująca automatyczną segmentację wątroby zgodnie z podziałem Couinauda (S1–S8) oraz automatyczne wyznaczanie obrysu trzustki wspomagającego jej lokalizację podczas obrazowania fuzyjnego | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję i oprogramowanie umożliwiające badanie i pomiar sprężystości naczyń | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z robotami chirurgicznymi np. da Vinci | TAK |  |
| Inne |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |
|  | Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć) | TAK |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć) | TAK |  |
|  | Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer) minimum 24 miesiące | TAK, podać |  |