Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 4

(wraz z opisem przedmiotu zamówienia)

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 3 pn. „Doposażenie komórek organizacyjnych Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego” składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampa zabiegowa Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj producenta……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… … | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 8 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 4

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

|  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej) |
| --- | --- | --- | --- |
| LAMPA ZABIEGOWA – 1 SZT. |  |  |  |
|  | Lampa na statywie z podstawą jezdną na 4 kółkach, w tym min. dwa kółka z blokadą. | TAK, podać |  |
|  | Obrót czaszy na przegubie ramienia sprężystego o 360 stopni. | TAK |  |
|  | Czasza składająca się z max. 3 modułów świetlnych LED. | TAK, podać |  |
|  | Ilość diod w czaszy min. 40 szt. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia, bez ingerencji w otwieranie obudowy czaszy. | TAK |  |
|  | Oświetlenie w którym wszystkie diody są tego samego koloru, emitujące światło białe o jednakowej temperaturze barwowej. | TAK |  |
|  | Natężenie światła (z odległości 1m) min. 100.000 lux | TAK, podać |  |
|  | Panel znajdujący się na czaszy lampy, realizujący następujące funkcje: włącz/wyłącz oraz zmianę wartości natężenia światła. | TAK |  |
|  | Regulacja natężenia światła odbywająca się w max. 5 krokach. | TAK, podać |  |
|  | Regulacja natężenia światła odbywająca się za pomocą membranowego panelu sterowniczego umieszczonego na czaszy lampy w zakresie min. 30 – 100%, | TAK, podać |  |
|  | Zapamiętywanie ostatniego ustawienia wartości natężenia światła przy ponownym uruchomieniu lampy. | TAK |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra: ≥ 97 | TAK, podać Parametr oceniany: Ra ≤ 98 = 0 pkt, Ra > 98 = 10 pkt |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: ≥ 97 | TAK, podać Parametr oceniany: Ra ≤ 98 = 0 pkt, Ra > 98 = 10 pkt |  |
|  | Stała temperatura barwowa 4300K (+/- 100K) | TAK, podać |  |
|  | Stała średnica pola bezcieniowego min. 15cm, max. 18cm | TAK, podać |  |
|  | Wgłębność oświetlenia (L1+L2) min. 160 cm | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie – 230 V (+/-) 10%, 50 Hz | TAK |  |
|  | Zasilacz zintegrowany w czaszy lampy | TAK |  |
|  | Żywotność źródła światła min. 60 000h | TAK, podać |  |
|  | Pobór mocy przy maksymalnym natężeniu światła max. 20 W | TAK, podać |  |
|  | Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję powszechnie stosowanymi środkami | TAK |  |
|  | Stopień ochrony czaszy min. IP 42 oraz systemu ramion min. IP 30 | TAK, podać |  |
|  | Zamknięta szczelna obudowa czasz lampy z gładkimi konturami bez elementów śrubowych, wykonana z wysoko utwardzanego tworzywa sztucznego. | TAK |  |
|  | Czasza o konstrukcji „bez szybowej”, wyposażona w moduły światła ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących. | TAK |  |
|  | Lampa wyposażona w zapasowe uchwyty sterylizowane do pozycjonowania czaszy lampy min. 2 szt. | TAK, podać |  |
|  | Mocowanie uchwytu sterylizowanego na zatrzask „klikowy” realizowany za pomocą jednej ręki. | TAK |  |
| Pozostałe |  |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK, podać Parametr oceniany: 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 20 pkt |  |