Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:
………………………..…………
…………………………..………
………………………..…………
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP ………………………….….
KRS ……………………..………
OFERTA – Część nr 5
 (wraz z opisem przedmiotu zamówienia)
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 1 pn. Rozbudowa z doposażeniem Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego” składam następującą ofertę:

	L.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto PLN
	
Cena jednostkowa brutto
PLN
	Wartość netto PLN
	VAT
 %
	Wartość brutto
PLN

	
 1.
	USG
Nazwa:…………………………….……
Typ: ……………………………………..
Model: …………………………………
Producent: ……………………………
Kraj producenta………………………
Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… …
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	
	Razem:
	
	        x
	



UWAGA!
Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 8 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 5
Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych 

	
	Parametr
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana przez Wykonawcę 
(podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej)

	USG – 1 SZT.

	1. 
	Aparat fabrycznie nowy
	TAK
	

	Konstrukcja

	1. 
	Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem.
	TAK
	

	1. 
	Przetwornik cyfrowy min. 12-bitowy
	TAK, podać
	

	1. 
	Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej
	TAK
	

	1. 
	Liczba niezależnych, aktywnych, cyfrowych kanałów przetwarzania min. 14 500 000
 
	TAK, podać
Parametr oceniany:
14 500 000 – 0 pkt.
>14 500 000 – 5 pkt.
	

	1. 
	Liczba fizycznych kanałów nadawczych (TX) min. 256
	TAK, podać
	

	1. 
	Liczba fizycznych kanałów odbiorczych (RX) min. 256
	TAK, podać
	

	1. 
	Pamięć RAM min. 16 GB
	TAK, podać
	

	1. 
	Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych min. 4
	TAK, podać 
	

	1. 
	Ilość gniazd parkingowych min. 2
	TAK, podać
	

	1. 
	Dynamika systemu min. 360 dB

	TAK, podać
	

	1. 
	Monitor LCD bez przeplotu, z płynną regulacją kontrastu, jasności, podświetlenia matrycy, z możliwością pochylenia, obrotu i zmiany wysokości względem konsoli, na wieloprzegubowym ramieniu z możliwością regulacji w 3 płaszczyznach. Przekątna ekranu min. 23 cale
	TAK, podać
	

	1. 
	Konsola aparatu z kubeczkami na głowice po obu stronach, ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra–dół, lewo–prawo
	TAK
	

	1. 
	Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę. Przekątna ekranu min. 10 cali
	TAK, podać
	

	1. 
	Wysuwana klawiatura alfanumeryczna spod pulpitu sterującego
	TAK
	

	1. 
	Zakres częstotliwości pracy min. od 1 MHz do 25 MHz.
	TAK, podać
	

	1. 
	Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) min. 70 000 obrazów
	TAK, podać
	

	1. 
	Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) 
	TAK
	

	1. 
	Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie
	TAK
	

	1. 
	Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 800 s

	TAK, podać
Parametr oceniany:
800 s – 0 pkt.
> 800 s – 6 pkt

	

	1. 
	Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop z min. 2 kursorów
	TAK, podać
Parametr oceniany:
2 kursory – 0 pkt.
>2 kursory – 5 pkt.
	

	1. 
	Regulacja głębokości pola obrazowania min. 0,75 - 50 cm
	TAK, podać
	

	1. 
	Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika min. 350
	TAK, podać
	

	1. 
	Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy
	TAK
	

	Obrazowanie i prezentacja obrazu 

	1. 
	Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min.
· B, B + B, 4 B
· M
· B + M
· D 
· B + D
· B + C (Color Doppler)
· B + PD (Power Doppler)
· 4 B (Color Doppler)
· 4 B (Power Doppler)
· B + Color + M
	TAK
	

	1. 
	Odświeżanie obrazu (Frame Rate) w trybie B osiągane podczas badania i wyświetlane na ekranie ultrasonografu min. 3300 obrazów/s
	TAK, podać
Parametr oceniany:
3300 obrazów/s – 0 pkt.
>3300 obrazów/s – 2 pkt.
	

	1. 
	Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) min. 600 obrazów
	TAK, podać
	

	1. 
	Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu TDI min. 1400 obrazów/s
	TAK, podać
	

	1. 
	Obrazowanie harmoniczne min. 14 pasm częstotliwości
	TAK, podać
Parametr oceniany:
14 pasm częstotliwości – 0 pkt.
>14 pasm częstotliwości – 5 pkt.
	

	1. 
	Automatyczna optymalizacja obrazu jednym przyciskiem (min. wzmocnienie, TGC, prędkość propagacji fal ultradźwiękowych) oraz realizowana w czasie rzeczywistym, ciągła przestrzenna regulacja wzmocnienia
	TAK
	

	1. 
	Technologia umożliwiająca ciągłe ogniskowanie wzdłuż wiązki ultradźwiękowej na pełnej głębokości obrazowania w czasie rzeczywistym z syntezą wielu typów wiązek ultradźwiękowych w tym wiązek o różnej częstotliwości
	TAK
	

	1. 
	Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD)
	TAK
	

	1. 
	Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 4,0 m/s
	TAK, podać
	

	1. 
	Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego min. 0,05 - 20 kHz
	TAK, podać
	

	1. 
	Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy
	TAK
	

	1. 
	Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach
	TAK
	

	1. 
	Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania)
	TAK
	

	1. 
	Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD)
 (przy zerowym kącie bramki) min.: +/- 15,0 m/s
	TAK, podać
	

	1. 
	Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera pulsacyjnego min. 0,05 do 52 kHz
	TAK, podać
	

	1. 
	Regulacja bramki dopplerowskiej min. 0,5 mm do 20 mm
	TAK, podać
	

	1. 
	Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej min. +/- 30 stopni
	TAK, podać
	

	1. 
	Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej min. +/- 80 stopni
	TAK, podać
	

	1. 
	Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku min. +/- 80 stopni
	TAK, podać
	

	1. 
	Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich (tzw.dual doppler) możliwe kombinacje: PW/PW, PW/TDI, TDI/TDI – funkcja dostępna na wszystkich oferowanych głowicach
	TAK
	

	1. 
	Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki)
	TAK
	

	1. 
	Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” minimum 10
	TAK, podać
	

	1. 
	System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach
	TAK
	

	1. 
	Zaimplementowana do systemu technologia kognitywna oparta na sztucznej inteligencji (AI) do dokładniejszej wizualizacji granic tkanek, redukcji szumów i artefaktów w szczególności w głęboko położonych narządach
	TAK
	

	1. 
	Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD)
	TAK
	

	1. 
	Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym
	TAK
	

	1. 
	Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych
	TAK
	

	1. 
	Obrazowanie trapezowe współpracujące jednocześnie z obrazowaniem typu „Compound” 
	TAK
	

	1. 
	Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku
	TAK
	

	1. 
	Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 15 map
	TAK
	

	1. 
	Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu
	TAK
	

	1. 
	Automatyczny pomiar IMT
	TAK
	

	Archiwizacja obrazów

	1. 
	Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) z dyskiem HDD o pojemności min. 1 TB
	TAK
	

	1. 
	Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM
	TAK
	

	1. 
	Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrive lub płyty CD/DVD
	TAK
	

	1. 
	Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku
	TAK
	

	1. 
	Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki
	TAK
	

	1. 
	Videoprinter czarno-biały
	TAK
	

	1. 
	Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive
	TAK
	

	1. 
	Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps
	TAK
	

	Funkcje użytkowe 

	1. 
	Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. x40
	TAK, podać
	

	1. 
	Powiększenie obrazu po zamrożeniu min. x 20
	TAK, podać
	

	1. 
	Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie min. x20	
	TAK, podać
	

	1. 
	Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów
	TAK
	

	1. 
	Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach
	TAK
	

	1. 
	Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu
	TAK
	

	1. 
	Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie
	TAK
	

	1. 
	Pełne oprogramowanie do badań:
· Brzusznych
· Ginekologiczno-położniczych
· Małych narządów
· Naczyniowych 
· Śródoperacyjnych
· Mięśniowo-szkieletowych
· Ortopedycznych
· Kardiologicznych
· Pediatrycznych 
	TAK
	

	Głowice ultrasonograficzne 

	Głowica Convex

	1. 
	Głowica Convex szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy, wykonana w technologii Single Crystal podać typ
	TAK, podać
	

	1. 
	Zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 6,0 MHz.
	TAK, podać
	

	1. 
	Liczba elementów min. 190
	TAK, podać
	

	1. 
	Kąt skanowania min. 145 st.
	TAK, podać
Parametr oceniany:
145 st. – 0 pkt.
>145 st. – 3 pkt.

	

	1. 
	Obrazowanie harmoniczne min. 14 pasm częstotliwości
	TAK, podać
Parametr oceniany:
14 pasm częstotliwości – 0 pkt.
>14 pasm częstotliwości – 2 pkt.

	

	1. 
	Ogniskowanie na pełnej głębokości obrazowania
	TAK
	

	1. 
	Dedykowana przystawka biopsyjna wielorazowa X 2
	TAK
	

	Głowica liniowa 

	1. 
	Głowica Liniowa, szerokopasmowa ze zmienną częstotliwością pracy, podać typ.
	TAK, podać
	

	1. 
	Zakres częstotliwości pracy min. 5,0 – 13,0 MHz
	TAK, podać
	

	1. 
	Liczba elementów min. 190
	TAK, podać
	

	1. 
	Szerokość skanu min. 50 mm
	TAK, podać
	

	1. 
	Obrazowanie harmoniczne min. 9 pasma częstotliwości
	TAK, podać
Parametr oceniany:
9 pasm częstotliwości – 0 pkt.
>9 pasm częstotliwości – 5 pkt.
	

	1. 
	Obrazowanie trapezowe
	TAK
	

	1. 
	Ogniskowanie na pełnej głębokości obrazowania
	TAK
	

	Głowica liniowa 

	1. 
	Głowica liniowa szerokopasmowa ze zmienną częstotliwością pracy, podać typ.
	TAK, podać
	

	1. 
	Zakres częstotliwości pracy min. 2,0 – 12,0 MHz
	TAK, podać
	

	1. 
	Liczba elementów min. 800
	TAK, podać
	

	1. 
	Szerokość skanu max. 40 mm
	TAK, podać
	

	1. 
	Obrazowanie harmoniczne min. 9 pasm częstotliwości
	TAK, podać
Parametr oceniany:
9 pasm częstotliwości – 0 pkt.
>9 pasm częstotliwości  – 2 pkt.
	

	1. 
	Obrazowanie trapezowe
	TAK
	

	1. 
	Ogniskowanie na pełnej głębokości obrazowania
	TAK
	

	Głowica liniowa

	1. 
	Głowica liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.
	TAK, podać
	

	1. 
	Zakres częstotliwości pracy min. 6,0 – 18,0 MHz
	TAK, podać
	

	1. 
	Liczba elementów min. 190
	TAK, podać
	

	1. 
	Szerokość pola skanowania max. 40 mm
	TAK, podać
	

	1. 
	Obrazowanie harmoniczne min. 9 pasm częstotliwości
	TAK, podać
Parametr oceniany:
9 pasm częstotliwości – 0 pkt.
>9 pasm częstotliwości – 5 pkt.
	

	1. 
	Obrazowanie trapezowe
	TAK
	

	1. 
	Ogniskowanie na pełnej głębokości obrazowania
	TAK
	

	Możliwości rozbudowy

	1. 
	Możliwość rozbudowy systemu o głowicę rektalną dwupłaszczyznową w układzie Convex/Convex min. 4,0-10,0 MHz, min. 190 elementów, kąt skanowania min. 200/200 stopni, promień max. R9 mm, obrazowanie harmoniczne
	TAK
	

	1. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę radialną 360 stopni tzw. Proktologiczną o częstotliwości min. 5,0 – 9,0 MHz, liczbie elementów min. 256 
	TAK
	

	1. 
	Możliwość rozbudowy o funkcję umożliwiającą porównanie (fuzję) dwóch sprzężonych obrazów w czasie rzeczywistym: USG / CT / MRI / PET / SPECT dostępne z trybami obrazowań: B / B+C / B+elastografia
	TAK
	

	1. 
	Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznej rejestracji i synchronizacji w czasie rzeczywistym obrazów USG z rekonstrukcją wielopłaszczyznową (MPR) obrazów CT/MRI, z automatycznym doborem metody synchronizacji na podstawie naczyń lub powierzchni wątroby
	TAK
	

	1. 
	Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznej analizy badań CT/MRI przygotowującej dane do obrazowania fuzyjnego, obejmująca automatyczną segmentację wątroby zgodnie z podziałem Couinauda (S1–S8) oraz automatyczne wyznaczanie obrysu trzustki wspomagającego jej lokalizację podczas obrazowania fuzyjnego
	TAK
	

	1. 
	Możliwość rozbudowy o funkcję i oprogramowanie umożliwiające badanie i pomiar sprężystości naczyń
	TAK
	

	1. 
	Możliwość współpracy z robotami chirurgicznymi np. da Vinci
	TAK
	

	1. 
	Możliwość współpracy z urządzeniem do rozszerzonej rzeczywistości wykorzystującym technologię FLAG AR
	TAK
	

	Inne

	1. 
	Funkcja umożliwiająca konfigurację ustawień wstępnych (presetów) oraz realizację czynności serwisowych z wykorzystaniem zdalnego dostępu do ultrasonografu
	TAK
	

	1. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem)
	TAK
	

	1. 
	Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć)
	TAK
	

	1. 
	Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć)
	TAK
	

	1. [bookmark: _GoBack]
	Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer) minimum 24 miesiące
	TAK, podać
	



